TSD-547, VPP-3632

Specializuotų didelio elastingumo dantytų kabių su įvedėju techninė specifikacija

| Eil. Nr. | Pavadinimas (specifikacija) | Reikalaujamos parametrų reikšmės | Siūlomos parametrų reikšmės |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Specializuota didelio elastingumo dantyta kabė su įvedėju (orientacinis kiekis 8 vnt.) | 1. Kabė skirta kaulų fragmentų fiksacijai ortopedinėse ir traumatologinėse operacijose; 2. Kabė yra žemo profilio su nuolatine aktyvia kompresija; 3. Dantyta konstrukcija (su vidiniais apatiniais ir išoriniais viršutiniais dantukais), užtikrinanti tvirtą fiksaciją ir sumažina poslinkio riziką; 4. Dydis: (10×10×10) mm ± 1 mm; 4.1. Kabės lanko storis 1,2-1,6 mm; 4.2. Kabės kojyčių storis 1,2-2,5 mm; 5. Įvedėjas su pasukimo mechanizmu kabės išplėtimui, maksimalus išplėtimo kampas ≥ 90; 6. Komplektacija: kabė su įvedėju, graduotas grąžtelis su gylio žymomis nuo 14 iki 22 mm (imtinai), įkalėjas, nukreipėjas, apvalaus dydžio matuoklis; 7. Kabė ir instrumentai yra vienkartinio naudojimo, sterilūs; 8. Būtinas žymėjimas CE ženklu (kartu su pasiūlymu privaloma pateikti žymėjimą CE ženklu liudijančio galiojančio dokumento (CE sertifikato arba EB atitikties deklaracijos) kopiją). |  |
| 2. | Specializuota didelio elastingumo dantyta kabė su įvedėju (orientacinis kiekis 8 vnt.) | 1. Kabė skirta kaulų fragmentų fiksacijai ortopedinėse ir traumatologinėse operacijose; 2. Kabė yra žemo profilio su nuolatine aktyvia kompresija; 3. Dantyta konstrukcija (su vidiniais apatiniais ir išoriniais viršutiniais dantukais), užtikrinanti tvirtą fiksaciją ir sumažina poslinkio riziką; 4. Dydis: (20×20×20) mm ± 1 mm; 4.1. Kabės lanko storis 1,2-1,6 mm; 4.2. Kabės kojyčių storis 1,2-2,5 mm; 5. Įvedėjas su pasukimo mechanizmu kabės išplėtimui, maksimalus išplėtimo kampas ≥ 90; 6. Komplektacija: kabė su įvedėju, graduotas grąžtelis su gylio žymomis nuo 14 iki 22 mm (imtinai), įkalėjas, nukreipėjas, apvalaus dydžio matuoklis; 7. Kabė ir instrumentai yra vienkartinio naudojimo, sterilūs; 8. Būtinas žymėjimas CE ženklu (kartu su pasiūlymu privaloma pateikti žymėjimą CE ženklu liudijančio galiojančio dokumento (CE sertifikato arba EB atitikties deklaracijos) kopiją). |  |
| 3. | Specializuota didelio elastingumo dantyta kabė su įvedėju (orientacinis kiekis 2 vnt.) | 1. Kabė skirta kaulų fragmentų fiksacijai ortopedinėse ir traumatologinėse operacijose; 2. Kabė yra žemo profilio su nuolatine aktyvia kompresija; 3. Dantyta konstrukcija (su vidiniais apatiniais ir išoriniais viršutiniais dantukais), užtikrinanti tvirtą fiksaciją ir sumažina poslinkio riziką; 4. Dydis: (25×22×22) mm ± 1 mm; 4.1. Kabės lanko storis 1,2-1,6 mm; 4.2. Kabės kojyčių storis 1,2-2,5 mm; 5. Įvedėjas su pasukimo mechanizmu kabės išplėtimui, maksimalus išplėtimo kampas ≥ 90; 6. Komplektacija: kabė su įvedėju, graduotas grąžtelis su gylio žymomis nuo 14 iki 22 mm (imtinai), įkalėjas, nukreipėjas, apvalaus dydžio matuoklis; 7. Kabė ir instrumentai yra vienkartinio naudojimo, sterilūs; 8. Būtinas žymėjimas CE ženklu (kartu su pasiūlymu privaloma pateikti žymėjimą CE ženklu liudijančio galiojančio dokumento (CE sertifikato arba EB atitikties deklaracijos) kopiją). |  |

Pastabos, papildomi reikalavimai:

1. Būtina kartu su pasiūlymu pateikti originalų gamintojo katalogą ir/arba kitą gamintojo dokumentaciją, kuroje yra aprašyti konkursui siūlomi implantai.

2. Bus vertinama tik tiekėjo pasiūlyta originaliame gamintojo kataloge nurodyta produkcija (nurodant prekių kodus). Tiekėjo pasiūlymai su gamintojo įsipareigojimu pagaminti implantus pagal poreikį nebus priimami ir nebus vertinami.

3. Tiekėjas savo lėšomis praveda operacinės medicinos personalo apmokymą - supažindina su pateiktų implantų bei darbui su jais skirtų instrumentų naudojimo ypatumais.

4. Tiekėjas kartu su pasiūlymu privalo pateikti Excel formato lentelę, kurioje nurodomi visų siūlomų produktų vienetinių pakuočių gamykliniai barkodai ar QR kodai, kiekvieno produkto pavadinimas, referentinis kodas ir barkodas/QR kodas skaitine išraiška.

5. Viešojo pirkimo komisijai pareikalavus, turi būti pateikti siūlomų implantų pavyzdžiai originalioje gamintojo pakuotėje.

_____________________________