Pirkimo sąlygų 2 priedas „Techninė specifikacija“

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Radiacinės kontrolės vartai transporto priemonėms su atliekomis ir metalo laužu

# 1. Pirkimo objektas ir paskirtis

Perkama automatinė jonizuojančiosios spinduliuotės (gama) kontrolės sistema – radiacinės kontrolės vartai, skirti nuolatiniam transporto priemonių, vežančių atliekas, metalo laužą ar kitas biriais / tankias medžiagas, tikrinimui.

Sistema turi veikti automatiniu režimu, nereikalaujant nuolatinio operatoriaus dalyvavimo, ir realiu laiku informuoti personalą apie pavojaus signalus viršijus nustatytą radiacijos kontrolinę ribą.

Radiacinės kontrolės vartai turi būti įrengti adresu Sandraugos g. 12, Kaunas. Montavimo vieta pažymėta raudonai schemose žemiau:

# 2. Techniniai reikalavimai

## 2.1. Detektoriai ir matavimo charakteristikos

| Nr. | Reikalavimas | Minimali reikšmė / sąlyga |
| --- | --- | --- |
| 2.1.1 | Detektorių kiekis (scintiliaciniai paneliai) | Ne mažiau kaip 2 vnt., montuojama abiejose transporto priemonės pusėse |
| 2.1.2 | Bendras PVT plastikinio scintiliatoriaus tūris | Ne mažiau kaip 69 litrų (visai sistemai) |
| 2.1.3 | Vieno detektoriaus scintiliatoriaus tūris | Ne mažiau kaip 34,5 litro |
| 2.1.4 | Detektoriaus medžiaga | Aukštos kokybės PVT (polyvinyl toluene) plastikinis scintiliatorius su fotodaugintuvu (PMT) arba lygiavertė didelio jautrumo technologija |
| 2.1.5 | Gama energijos registravimo diapazonas | Ne siauresnis kaip 20 keV – 3 000 keV |
| 2.1.6 | Klaidingo pavojaus signalo tikimybė | Ne didesnė kaip 0,01 % |
| 2.1.7 | Pavojaus aptikimo tikimybė | Ne mažesnė kaip 0,9 (esant 95 % pasikliovimo lygiui) |
| 2.1.8 | Fono kompensavimas | Automatinis, realiu laiku, įskaitant kintančio krovinio tankio ir kintančio foninio spinduliavimo įtakos kompensavimą |

## 2.2. Detektuojami izotopai (minimalūs jautrumo reikalavimai)

Sistema turi užtikrinti patikimą šių izotopų aptikimą. Lentelėje nurodytos mažiausios aptikimo vertės, kurių turi pasiekti siūloma įranga:

| Izotopas | Minimalus detektuojamas aktyvumas | Pastaba |
| --- | --- | --- |
| 57Co | 138 kBq (3,7 μCi) |  |
| 133Ba | 45 kBq (1,2 μCi) |  |
| 137Cs | 53 kBq (1,5 μCi) | Privalomas specifinis energinis slenkstis |
| 60Co | 32 kBq (0,9 μCi) | Privalomas specifinis energinis slenkstis |
| 241Am | 1,1 MBq (31 μCi) | Privalomas specifinis energinis slenkstis |
| 226Ra | 45 kBq (1,2 μCi) | Privalomas specifinis energinis slenkstis |

Matavimai atliekami esant natūraliam gama foniniam spinduliavimui ≤ 0,1 μGy/h, šaltinio atstumas nuo detektoriaus centro – 2 m, transporto priemonės greitis – iki 7 km/h.

## 2.3. Vidinis neradioaktyvus testavimas ir kalibravimas

| Nr. | Reikalavimas | Sąlyga |
| --- | --- | --- |
| 2.3.1 | Integruota vidinė testavimo priemonė | Privaloma – gamintojo integruota, neradioaktyvi; turi patikrinti scintiliatorių, PMT, grandinių logiką, kabelius, mikroprocesorių ir programinius algoritmus |
| 2.3.2 | Periodiniam patikrinimui reikalingas radioaktyvus šaltinis | NEREIKALAUJAMA – sistema turi būti patikrinama be radioaktyvių šaltinių |
| 2.3.3 | Pakartojamumo reikalavimas | Testų rezultatai turi būti pakartojami ir dokumentuojami |
| 2.3.4 | Gamintojo dokumentacija | Tiekėjas pateikia oficialų gamintojo dokumentą, patvirtinantį neradioaktyvaus testavimo sprendimo pobūdį |

## 2.4. Signalų algoritmai ir pavojaus valdymas

| Nr. | Reikalavimas | Sąlyga |
| --- | --- | --- |
| 2.4.1 | Realaus laiko algoritmų tipai | Bendras impulsų skaičius (Total Count), signalo forma (Shape Recognition) ir energijai specifiniai slenksčiai (Energy Specific Alarm Thresholds) – visi trys privalomi |
| 2.4.2 | Energijai specifiniai slenksčiai | Atskiri nustatymai bent šiems izotopams: 137Cs, 60Co, 241Am, 226Ra |
| 2.4.3 | Grafinis slenksčių atvaizdavimas | Privalomas – programinė įranga grafiškai rodo pavojaus slenksčius pasirinktose energijos srityse |
| 2.4.4 | Pavojaus įvykių archyvas | Data, laikas, detektorių rodmenys, foninis lygis, pavojaus būsena ir operatoriaus veiksmai |
| 2.4.5 | El. pašto pranešimai | Sistema turi turėti galimybę siųsti el. pašto pranešimus apie pavojaus įvykius ir sistemos klaidas |

## 2.5. Valdiklis, programinė įranga ir duomenų valdymas

| Nr. | Reikalavimas | Minimali reikšmė / sąlyga |
| --- | --- | --- |
| 2.5.1 | Valdiklio tipas | Pramoninis kompiuteris su lietimui jautriu ekranu (angl. touch LCD) |
| 2.5.2 | Operacinė sistema | Windows 10 IoT / LTSB / LTSC arba naujesnė ilgalaikio palaikymo versija |
| 2.5.3 | RAM atmintis | Ne mažiau kaip 8 GB DDR3 arba naujesnė |
| 2.5.4 | Saugojimo talpa (SSD) | Ne mažiau kaip 480 GB SSD |
| 2.5.5 | Duomenų archyvavimas | Ne mažiau kaip 180 000 skenavimų per metus (500 skenavimų per dieną vidurkis) |
| 2.5.6 | Vartotojo sąsajos kalba | Lietuvių arba anglų kalba |
| 2.5.7 | Prieigos valdymas | Slaptažodžiu apsaugoti matavimų parametrų keitimai; leidžiama tik autorizuotam personalui |
| 2.5.8 | Nuotolinė prieiga | Ethernet / interneto ryšys diagnostikai, parametrų peržiūrai, duomenų nuskaitymui ir programinės įrangos atnaujinimui |
| 2.5.9 | Darbinė temperatūra (valdiklis) | -20 °C iki +55 °C arba geriau |

## 2.6. Jutikliai, išėjimai ir integracija

| Nr. | Reikalavimas | Sąlyga |
| --- | --- | --- |
| 2.6.1 | Transporto priemonės buvimo jutikliai | Infraraudonųjų spindulių (IR) pralaidiniai jutikliai arba lygiaverčiai; ne mažiau kaip 2 poros (rinkiniai); tinkami lauko sąlygoms |
| 2.6.2 | Greičio stebėjimas | Privaloma transporto priemonės greičio stebėjimo funkcija |
| 2.6.3 | Valdymo išėjimo signalai | Ne mažiau kaip 4 atskiri reliniai arba skaitmeniniai išėjimo signalai (šviesoforas, barjeras, garsinė/šviesinė indikacija, svarstyklių integracija) |
| 2.6.4 | Maitinimo įtampa detektoriams | ne didesnė kaip 24 VDC |

## 2.7. Konstrukcija ir aplinkos sąlygos

| Nr. | Reikalavimas | Sąlyga |
| --- | --- | --- |
| 2.7.1 | Detektorių korpuso apsaugos klasė | Ne žemesnė kaip IP65 (NEMA 4) – tinkami montuoti lauke prie transporto priemonių eismo zonos |
| 2.7.2 | Detektoriaus korpuso matmenys (orientaciniai) | 225 cm (aukštis) × 45 cm (plotis) × 20 cm (gylis) kiekvienai panelei, paklaida +- 5 proc. |
| 2.7.3 | Drėgmės atsparumas | Ne mažiau kaip 95 % santykinė drėgmė (nekondensacinė) |
| 2.7.4 | Darbinė temperatūra (detektoriai) | -20°C iki +75 °C arba geriau; jei mažesnis diapazonas – pateikti techninį sprendimą Lietuvos klimato sąlygoms |
| 2.7.5 | Apsauga nuo neautorizuotos prieigos | Mechaninė detektorių korpuso apsauga nuo neautorizuoto atidarymo |
| 2.7.6 | Laidų jungtys tarp detektoriaus ir valdiklio | Ne daugiau kaip 2 kabeliai (ryšio ir žemos įtampos maitinimas); ne daugiau kaip 8 laidininkų kabelis ryšiui |

# 3. Montavimas, paleidimas ir mokymai

Tiekėjas privalo įvykdyti visas žemiau nurodytas montavimo ir paleidimo užduotis. Visos paslaugos turi būti įtrauktos į pasiūlymo kainą, nebent aiškiai nurodyta kitaip.

Tiekėjo įsipareigojimų apimtis:

- Techninės dokumentacijos, montavimo brėžinių ir reikalavimų parengimas

- Pamatų ir atraminių konstrukcijų projektavimas bei įrengimas

- Detektorių stovų gamyba ir montavimas

- Kabelių trasų įrengimas

- Elektros maitinimo tinklų įrengimas iki sistemos prijungimo taškų

- Duomenų perdavimo ir tinklo ryšio infrastruktūros įrengimas

- Radiacinės kontrolės vartų, jutiklių, valdiklių ir visų susijusių komponentų montavimas

- Sistemos paleidimas, konfigūravimas, testavimas ir derinimas

- Operatorių ir techninių darbuotojų mokymai (ne mažiau kaip 1 mokymo diena vietoje)

- Visų reikalingų eksploatacinių ir techninių dokumentų pateikimas lietuvių arba anglų kalba

Užsakovo įsipareigojimų apimtis:

- Montavimo vietos paruošimas (grunto darbai, jei reikalinga, atliekami perkančiosios organizacijos)

- Interneto prieigos užtikrinimas sistemos nuotoliniam aptarnavimui

- IT atstovo dalyvavimas Ethernet komunikacinio kabelio montavimui

# 4. Garantija ir pogarantinis aptarnavimas

| Nr. | Reikalavimas | Sąlyga |
| --- | --- | --- |
| 4.1 | Garantinis laikotarpis | Ne trumpesnis kaip 24 mėnesiai nuo sistemos paleidimo ir perdavimo eksploatacijai dienos |
| 4.2 | Garantijos apimtis | Turi apimti medžiagų ir gamybos defektus, sistemos gedimus normalaus eksploatavimo sąlygomis |
| 4.3 | Reakcijos laikas (kritiniai gedimai) | Nuotolinė diagnostika pradedama ne vėliau kaip per 1 darbo dieną nuo pranešimo gavimo |
| 4.4 | Atsarginių dalių išsiuntimas | Ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo defekto nustatymo |
| 4.5 | Vietinis aptarnavimas (jei būtinas) | Ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo pranešimo (priklausomai nuo dalių prieinamumo) |
| 4.6 | Nuotolinė diagnostika garantijos metu | Privaloma per Ethernet / interneto ryšį |

# 5. Pristatymo terminai

Įranga turi būti pristatyta, sumontuota, paleista ir perduota eksploatacijai bei atlikti darbuotojų mokymai per 3 mėnesius nuo sutarties įsigaliojimo dienos.