| Eil. Nr. | Parametrai (specifikacija) | Reikalaujamos parametrų reikšmės | Siūlomos parametrų reikšmės |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Echoskopas |  |  |
| 1. | Sistemos architektūra | Mobili |  |
| 2. | Atliekami tyrimai: |  |  |
| 2.1. | Vidaus organų | Būtina |  |
| 2.2. | Skydliaukės | Būtina |  |
| 2.3. | Sąnarių | Būtina |  |
| 2.4. | Kraujagyslių | Būtina |  |
| 2.5. | Krūtų | Būtina |  |
| 2.6. | Kardiologiniai | Būtina |  |
| 3. | Sistemos ergonomika |  |  |
| 3.1. | Vaizdo monitoriaus įstrižainė | Lietimui jautrus, ne mažiau kaip 53.34 cm (21″ colio). |  |
| 3.2. | Visos ultragarso sistemos funkcijos valdomos pagrindiniame, lietimui jautriame ekrane, kuriame ir atvaizduojamas ultragarsinis vaizdas. | Būtina |  |
| 3.3. | Reguliuojamas monitoriaus pasvirimo kampas | Būtina |  |
| 3.4. | Stalčius priedams laikyti | Būtina |  |
| 4. | Techniniai parametrai |  |  |
| 4.1. | Maksimalus vaizduojamas gylis | Ne mažiau kaip 30 cm |  |
| 4.2. | Palaikomas daviklių dažnio diapazonas | Ne mažiau kaip (1 - 19) MHz |  |
| 4.3. | Aktyvių jungčių davikliams skaičius | Ne mažiau kaip 2 |  |
| 4.4 | Sistemos dinaminis diapazonas | Ne mažiau kaip 180 |  |
| 4.5 | Sistemos darbo iš originalaus akumuliatoriaus trukmė | Ne mažiau kaip 2 valandos |  |
| 4.6. | Vaizdo režimai | - B - M - Spalvinis dopleris - Pulsinės bangos dopleris - Nuolatinės bangos dopleris |  |
| 5. | Reikalavimai davikliams: |  |  |
| 5.1. | Konvekcinis daviklis |  |  |
| 5.1.1. | Darbinis dažnių diapazonas | Nuo ne daugiau 1.2 MHz iki ne mažiau 5.0 MHz |  |
| 5.1.2. | Elementų skaičius | Ne mažiau 128 |  |
| 5.2. | Linijinis daviklis |  |  |
| 5.2.1. | Darbinis dažnių diapazonas | Nuo ne daugiau 4.0 MHz iki ne mažiau 15.0 MHz |  |
| 5.2.2. | Daviklio paviršiaus plotis | Ne mažiau nei 38.0 mm bet ne daugiau nei 45.0 mm |  |
| 5.3. | Fazinis daviklis |  |  |
| 5.3.1. | Darbinis dažnių diapazonas | Nuo ne daugiau 1.0 MHz iki ne mažiau 4.5 MHz |  |
| 6. | Tyrimo duomenų išsaugojimas ir perdavimas: |  |  |
| 6.1 | Vaizdų archyvavimas DICOM protokolu | Būtina |  |
| 7. | Aparato vidinė atmintis | Ne mažiau 128 GB |  |
| 8. | Išorinės jungtys | - USB - LAN arba lygiavertė |  |
| 9. | Ultragarso aparato maitinimo šaltinis | 230 V ± 10%, 50/60 Hz elektros tinklas |  |
| 10. | Įrangos ženklinimas CE ženklu | Būtinas (kartu su pasiūlymu konkursui privaloma pateikti žymėjimą CE ženklu liudijančio dokumento kopiją). |  |