Specialiųjų pirkimo sąlygų 2 priedas „Techninė specifikacija“

AUKŠTOS TEMPERATŪROS MAŽACIKLIO NUOVARGIO SISTEMA

BENDRIEJI REIKALAVIMAI

Kauno technologijos universitetas (toliau – KTU/Perkančioji organizacija/pirkėjas) įgyvendina CPVA kvietimo Nr. 10-093-K „Parama laboratorijų įrangai ir MTEP infrastruktūrai atnaujinti“  projektą „Medžiagų, pagamintų taikant pažangias gamybos technologijas, aplinkos veiksnių sukeltos įtrūkių iniciacijos elgsenos prognozavimas, siekiant užtikrinti saugų ilgalaikį lengvojo vandens reaktorių eksploatavimą (POEAM)“ Nr. 10-093-K-0129, finansuojamą 2021-2027 m. Europos sąjungos fondų, Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo „Naujos kartos Lietuva“ priemonės ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšomis.

Pirkimo objektas – Aukštos temperatūros mažaciklio nuovargio sistema KTU Mechanikos inžinerijos dizaino fakulteto Laboratorijų centrui (toliau – prekė/įranga).

Pirkimo objekto pagrindinis kodas pagal Bendrą viešųjų pirkimų žodyną: 38970000-5 - Tyrimų, bandymų ir moksliniai techniniai imituokliai.

Pirkimo objektas – aukštos temperatūros mažaciklio nuovargio sistema – į dalis neskaidomas, nes yra funkciškai vientisas techninis kompleksas, kurio sudedamosios dalys veikia tik kaip integrali visuma, mechaniškai, termiškai ir programiškai suderinta tarpusavyje. Skaidant pirkimą į dalis ir įsigyjant atskirus komponentus nebūtų užtikrintas mechaninis suderinamumas, termoizoliacinis vientisumas bei automatinio temperatūros ir apkrovos valdymo sąveika, dėl ko būtų neįmanoma gauti metrologiškai patikimų ir tarptautiniams standartams atitinkančių bandymų rezultatų. Atsižvelgiant į VPĮ 28 str. 2 d. ir Viešųjų pirkimų tarnybos rekomendacijas dėl pirkimų neskaidymo į dalis pagrindimo, šis pirkimas neskaidomas siekiant užtikrinti technologinį sistemos vientisumą, vieno tiekėjo atsakomybę už galutinį rezultatą ir racionalų pirkimui skirtų lėšų panaudojimą.

Maksimali pirkimui skirtų lėšų suma – 155 000,00 EUR be PVM.

Šis prekių pirkimas apima:

- įrangos pristatymą, sumontavimą, įdiegimą;

- įrangos išbandymą, jos veikimo ir valdymo funkcijų pademonstravimą pirkėjo darbuotojams.

Į prekės kainą privalo būti įskaičiuotos visos nurodytos (pristatymo, sumontavimo, įdiegimo, išbandymo, bei veikimo ir valdymo funkcijų pademonstravimo pirkėjo darbuotojams), ir kitos su prekės tiekimu susijusios išlaidos, taip pat visi reikalingi mokėti mokesčiai, jei tokių būtų.

Prekės turi būti pristatytos Tiekėjo transportu, sumontuotos bei instaliuotos KTU Mechanikos inžinerijos ir dizaino fakulteto patalpose, Studentų g. 56, Kaune arba kitame atsakingo už sutarties vykdymą KTU darbuotojų nurodytame KTU padalinyje Kaune.

Prekės turi turėti CE ženklinimą. Tiekėjas prekės pristatymo metu privalo pateikti CE ženklinimą patvirtinančius dokumentus (ES atitikties deklaracija, notifikuotos įstaigos išduotas sertifikatas arba kiti lygiaverčiai dokumentai).

Kartu su pristatyta įranga turi būti pateikiamas elektroninis darbo ir / ar eksploatavimo ir / ar priežiūros naudojimosi vadovas (instrukcijos) lietuvių ir / ar anglų kalba.

Įsigyta įranga bus priimama iš Tiekėjo tik tada, kai visa įsigyta įranga bus visiškai veikianti perkančiosios organizacijos patalpose, išbandyta, pademonstruotas įrangos veikimas ir valdymo funkcionavimas.

Sutartyje Tiekėjo numatytų įsipareigojimų atlikimo terminas – ne vėliau kaip iki 2026 m. gruodžio 10 d. nuo sutarties įsigaliojimo dienos.

Kartu su Pasiūlymu Tiekėjas privalo pateikti siūlomos įrangos techninių charakteristikų / parametrų reikšmes pagrindžiančius dokumentus / brošiūras / informacinius lapelius / kitą informacinę medžiagą ir nuorodas į šiuos dokumentus lietuvių ir / ar anglų kalba.

Visai įrangai ir ją sudarančioms atskiroms prekėms turi būti suteikiama ne trumpesnė nei 12 mėnesių garantija. Tiekėjas privalo su parduodamomis prekėmis perduoti Prekių garantiją patvirtinančius dokumentus. Tiekėjas įrangos naudojimo vietoje turės užtikrinti parduotos įrangos garantinę priežiūrą ir garantinį remontą.

Garantiniu laikotarpiu Tiekėjas privalo ne ilgiau kaip per 10 darbo dienų nuo pranešimo apie gedimą dienos pašalinti gedimą, o jei to neįmanoma atlikti vietoje, išsiųsti remontuoti Tiekėjui ir pateikti Perkančiosios organizacijos atsakingam už sutarties vykdymą asmeniui išsiuntimo dokumentų kopiją.

Garantiniu laikotarpiu Tiekėjas turi užtikrinti pirkėjui konsultacijų teikimą telefonu arba nuotoliniu būdu (el. paštu ar kitokiomis nuotolinio vaizdo ir (ar) garso ryšių priemonėmis  ir (ar) kitomis elektroninių ryšių technologijų priemonėmis) pagal poreikį.

Aplinkosauginiai kriterijai Prekei nustatomi vadovaujantis Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo, patvirtinto 2011 m. birželio 28 d. įsakymu D1-508 „Dėl Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – Tvarkos aprašas) aktualios redakcijos 4.4.4 punktu:

- Perkama Prekė turi būti ilgaamžė, o jos sudedamosios dalys lengvai pataisomos ar pakeičiamos. Tiekėjas turi užtikrinti, kad per garantinį įrangos naudojimo laikotarpį ir bent 5 metus po garantinio laikotarpio būtų galima įsigyti originalių arba joms lygiaverčių atsarginių dalių.

- Tiekėjas privalo Prekes atvežti Pirkėjui ne kelių eismo piko valandomis, pirmadieniais − ketvirtadieniais nuo 10:00 iki 16:00 val., penktadieniais ir švenčių dienų išvakarėse nuo 10:00 iki 14:00 val. ir trumpiausiais galimais maršrutais.

DETALI TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

| Eil. Nr. | Techninės specifikacijos savybė | Reikalaujamos techninės charakteristikos/parametrai ir kiti reikalavimai | Tiekėjo siūloma techninė charakteristika/parametrai Siūlomų prekių gamintojas, gaminio modelis bei konkretūs techniniai parametrai su tikslia nuoroda kuriame prisegtame dokumente ir jo puslapyje yra pateikta informacija apie prekę (tiekėjas turi nurodyti tikslius dydžius, medžiagas, išmatavimus ir pan. – t. y. nepaliekant žodžių „ne mažiau“, ne daugiau“, „ne siauresnis“, „ne platesnis“ arba lygiavertis“ ,,+/-„ ar pan.) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Aukštos temperatūros mažaciklio nuovargio sistema | Sistema turi turėti pilną suderinamumą su pirkėjo turima bandymų mašina INSTRON 8862. Sistema turi susidėti iš dviejų aukštos temperatūros (ne mažiau kaip 1050º C) vandeniu aušinamų traukos strypų, aukštos temperatūros (ne mažiau kaip 1050º C) trijų atskirų dalių termo kameros ir aukštos temperatūros (ne mažiau kaip 1050º C) ašinės deformacijos ekstensiometro. |  |
| 2. | Aukštos temperatūros vandeniu aušinami traukos strypai |  |  |
| 2.1 | Paskirtis | Traukos strypai skirti atskirti aukštos temperatūros bandymo erdvę nuo pagrindinių bandymo mašinos elementų (jėgos celės, centravimo įrenginio) ir perduoti tempimo-gniuždymo jėgas bandiniui esančiam aukštoje temperatūroje. |  |
| 2.2 | Suderinamumas | Turi turėti pilną suderinamumą su pirkėjo turima bandymų mašina INSTRON 8862, įskaitant mechaninį tvirtinimą (M30 “RH Female”). |  |
| 2.3 | Geometriniai matmenys | Traukos strypų skersmuo ≥ 50 mm. |  |
| 2.4 | Bandinio tvirtinimas | Keičiami bandinio įtvirtinimo elementai. Bandinių tvirtinimas turi būti pritaikytas sriegtiems ir “button-head“ bandiniams. M12 adapteris. Adapteriai turi būti keičiami. Turi būti galimybė vėliau atsiradus poreikiui įsigyti M8 ar M20 adapterius. |  |
| 2.5 | Temperatūra | Darbinė temperatūra ne mažiau kaip 1050° C. |  |
| 2.6 | Ašinės apkrovos | Pradinio įtempimo galimybė naudojant rankinio ar elektrinio veikimo hidraulinę pompą. Traukos strypų nominali apkrova ≥ 35 kN (1000 °C); M12 adapterio ≥ 9 kN (1000 °C). |  |
| 2.7 | Centravimas | 5 klasės centravimas (ASTM E1012 arba lygiavertis) ne mažiau kaip 1000 °C; Bent vienas strypas turi turėti kampinio reguliavimo galimybę. |  |
| 2.8 | Aušinimas | Vandeniu aušinamos zonos, kurios tvirtinamos prie bandymo mašinos. |  |
| 2.9 | Bandymų tipai | Reversinis nuovargis, tempimas. |  |
| 3. | Aukštos temperatūros trijų atskirų dalių termo kamera |  |  |
| 3.1 | Paskirtis | Termo kamera turinti valdiklį ir programinę įrangą, skirta įkaitinti bandini ne mažiau kaip 1050° C. |  |
| 3.2 | Suderinamumas | Turi turėti pilną suderinamumą su pirkėjo turima bandymų mašina INSTRON 8862, įskaitant mechaninį tvirtinimą ir programinę įrangą temperatūros valdymui. Termo kamera turi būti suderinta su aukštos temperatūros ekstensometru. |  |
| 3.3 | Valdiklis ir programinė įranga | Maks. temperatūra ≥ 1000 °C; Šildymo greitis > 5 °C/min; Stabilumas < ±1 °C; Perkaitimas kaitinimo metu – 0 (temperatūra neviršija nustatytos reikšmės, laikantis stabilumo tolerancijos); Automatinis valdymas (be rankinio derinimo); Suderinamumas su pirkėjo turima INSTRON WaveMatrix programine įranga. |  |
| 3.4 | Termoizoliacija | Aukšto efektyvumo termoizoliacijos sistema (be ugniai atsparaus keraminio pluošto). |  |
| 4. | Aukštos temperatūros ekstensometras | Veikimas temperatūroje iki 1000 °C; matavimo bazė 12,5 mm (+20% / -10%); Tikslumas ±0.5% (ISO 9513 Class 0.5/ ASTM E 83 Grade B-2 arba lygiaverčiai); Max veikimo dažnis ≥ 1 Hz; tvirtinimo prie bandinio elementai; Papildomi (atsarginiai) antgaliai |  |
| 5. | Termoporos | N tipo; Kabelio ilgis ≥ 3 m. |  |
| 6. | Kalibravimas | Akredituotas centravimo patikrinimas; Ekstensometro kalibravimas. |  |
| 7. | Pristatymas, testavimas ir supažindinimas | Būtini. Pristačius sistemą, ją būtina sumontuoti pirkėjo patalpose, instaliuoti ir pademonstruoti sistemos veikimą bei supažindinti personalą darbui su sistema. Medžiagas testavimui pateikia pirkėjas. |  |

Pastaba:

- Jeigu techninėje specifikacijoje nurodomas konkretus modelis ar tiekimo šaltinis, konkretus procesas, būdingas konkretaus Tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms, ar prekių ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, turi būti laikoma, kad kiekviena tokia nuoroda yra pateikta su žodžiais „arba lygiavertis“.

- Jeigu apibūdinant pirkimo objektą techninėje specifikacijoje nurodytas standartas, techninis liudijimas ar bendrosios techninės specifikacijos (Europos standartą perimantis Lietuvos standartas, Europos techninio įvertinimo patvirtinimo dokumentas, informacinių ir ryšių technologijų bendrosios techninės specifikacijos, tarptautinis standartas, kitos Europos standartizacijos organizacijų nustatytos techninių normatyvų sistemos, nacionaliniai standartai, nacionaliniai techniniai liudijimai arba nacionalinės techninės specifikacijos, susijusios su darbų projektavimu, sąmatų apskaičiavimu ir vykdymu bei prekių naudojimu), turi būti laikoma, kad kiekviena tokia nuoroda yra pateikta su žodžiais „arba lygiavertis“ ir reiškia, kad pirkėjas priima ir kitus dalyvių lygiaverčių prekių įrodymus. Lygiavertiškumo įrodymas yra tiekėjo pareiga.

- Techninėje specifikacijoje pateikti tik minimalūs reikalavimai, tačiau Tiekėjas gali siūlyti geresnių charakteristikų pirkimo objektą.