## Techninė specifikacija dezas 26
DEZINFEKCIJOS IR STERILIZACIJOS PRIEMONIŲ PIRKIMO
TECHNINĖ SPECIFIKACIJA
Bendrieji reikalavimai:
1.Tiekėjas turi pateikti dokumentus, įrodančius siūlomų priemonių atitikimą techniniams reikalavimams, nurodytiems pirkimo dokumentų techninėje specifikacijoje: originalūs prekių katalogai, ar jų dalys ar kiti lygiaverčiai gamintojo parengti dokumentai, kuriuose aprašomos siūlomos prekės), įrodantys, kad siūlomos prekės atitinka techninės specifikacijos reikalavimus (techniniuose aprašymuose, kataloguose ir pan. turi būti pažymėti siūlomos pozicijos techniniai parametrai). Pateikiamos skaitmeninės dokumentų kopijos. Kiekvienai atskirai pirkimo objekto daliai dokumentai turi būti pateikiami atskirame, aiškiai užvadintame dokumente (faile).
2. Siūlomos prekės turi būti paženklintos CE ženklu (turėtų CE sertifikatą) (medicininės prekės). Kartu su pasiūlymu tiekėjai privalo pateikti oficialių kokybės kontrolės institucijų ar pripažintų kompetenciją turinčių agentūrų išduotus CE sertifikatus arba lygiaverčius dokumentus, patvirtinančius, kad Tiekėjo siūlomos prekės atitinka Europos sąjungos direktyvų nustatytus reikalavimus (skaitmenines dokumentų kopijas). Kiekvienai atskirai pirkimo objekto daliai dokumentai turi būti pateikiami atskirame, aiškiai užvadintame dokumente (faile).
3. Biocidų autorizacijos liudijimai lietuvių kalba (taikoma tik siūlant dezinfekcijos medžiagas (biocidus) 1, 3.1-3.4, 4.2, 5.1-5.3, 7, 8, 13-15, 17, 19- 21, 24, 38 pirkimo dalims. Pateikti su pasiūlymu skaitmenines dokumentų kopijas. Kiekvienai atskirai pirkimo objekto daliai dokumentai turi būti pateikiami atskirame, aiškiai užvadintame dokumente (faile).
4. Darbo/naudojimo instrukcijos lietuvių kalba (taikoma 1-32, 35, 37, 38, 40-41, 42-43, 46, 51, 52 pirkimo dalims). Pateikti su pasiūlymu skaitmenines dokumentų kopijas. Kiekvienai atskirai pirkimo objekto daliai dokumentai turi būti pateikiami atskirame, aiškiai užvadintame dokumente (faile).
5. Vertinimo etalonai (taikoma 22.3, 25.2, 28.1., 29, 42, 43, 52 pirkimo dalims). Pateikti su pasiūlymu skaitmenines dokumentų kopijas. Kiekvienai atskirai pirkimo objekto daliai dokumentai turi būti pateikiami atskirame, aiškiai užvadintame dokumente (faile).
6. Rankų paruošimo schemos (taikoma 3.1-3.4, 4.2, 5.1-5.3 pirkimo objekto dalims). Pateikti su pasiūlymu skaitmenines dokumentų kopijas. Kiekvienai atskirai pirkimo objekto daliai dokumentai turi būti pateikiami atskirame, aiškiai užvadintame dokumente (faile).
7. Siekiant įvertinti dozatorius (taikoma 3-5 pirkimo dalims) tiekėjas gali atvykti į vietą ir juos apžiūrėti, vadovaujantis pirkimo specialiųjų sąlygų 3.2 punktu ir pirkimo sąlygų 1 priedo "Terminai" 5 punktu.
Pirkimo dalies Nr. | Pavadinimas | Mato vienetas | Maksimalus kiekis | Reikalavimai | Vieneto kaina Eur be PVM | *PVM tarifas % | Bendra pasiūlymo kaina, Eur be PVM | Bendra pasiūlymo kaina, Eur su PVM | Siūloma prekė
[9 empty] | Siūloma pakuotė | Siūlomos pakuotės kaina Eur su PVM | Pavadinimas, kilmės šalis, gamintojas | Nuoroda į parametro reikšmės atitikimą gamintojo pateiktuose dokumentuose (psl.nr) lietuvių arba anglų kalba. Dokumentuose būtina pažymėti konkretaus konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės, bei įrašyti, kurį techninių reikalavimų punktą jos atitinka. (pildo tiekėjas)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
1 | Odos dezinfekcijos medžiagos (Būtina pateikti pasiūlymą visoms pirkimo dalies pozicijoms):
1.1 | Odos dezinfekcijos medžiagos (spalvota) | L | 5000 | Dažyta priemonė odos dezinfekcijai paruošta naudojimui.Veikliosios medžiagos: alkoholiai (koncentracija ne mažiau 70%), spalvota dažanti medžiaga, alkoholių veikimą sustiprinanti veiklioji medžiaga ketvirtiniai amonio junginiai. Sudėtyje neturi būti jodo, chlorheksidino, triklozano, kvapniųjų medžiagų. Tinka: odos dezinfekcijai prieš operacijas, punkcijas, invazines procedūras ir kt. Turi veikti bakterijas EN 13727, mikobakterijas EN 14348, virusus (HB, ŽIV, ROTA) EN14476, grybelius EN13624 arba lygiaverčiais standartais. Pateikti gamintojo patvirtinimo dokumentus originalo kalba ir vertimą į lietuvių arba anglų kalbą. Neturi alergizuoti ir dirginti odos. Pateikti naudojimo instrukcijas lietuvių kalba. Ekspozicijos laikas prieš operacijas ar chirurgines procedūras – ne ilgiau kaip 2 min. Pakuotė: 0,9-1,0 L. Pateikti biocido autorizacijos liudijimą (perkančioji organizacija vertindama pasiūlymą gali paprašyti pateikti biocido autorizacijos liudijimo priedus). | 0 | 0% | 0 | 0
1.2 | Odos dezinfekcijos medžiagos (nespalvota) | L | 5000 | Turi būti nespalvota, paruošta naudojimui.Veikliosios medžiagos: alkoholiai (koncentracija ne mažiau 70%), alkoholių veikimą sustiprinanti veiklioji medžiaga ketvirtiniai amonio junginiai. Sudėtyje nėra triklozano, chlorheksidino, peroksido junginių.Tinka: odos dezinfekcijai prieš operacijas, punkcijas, invazines procedūras ir kt.Turi veikti bakterijas EN 13727, mikobakterijas EN 14348, virusus (HB, ŽIV, ROTA) EN14476, grybelius EN13624 arba lygiaverčiais standartais. Pateikti gamintojo patvirtinimo dokumentus originalo kalba ir vertimą į lietuvių arba anglų kalbą. Neturi alergizuoti ir dirginti odos, greitai džiūstantis – ne ilgiau 30 sekundžių. Pateikti naudojimo instrukcijas lietuvių kalba.Pakuotė: 0,9-1,0 L. Pateikti biocido autorizacijos liudijimą (perkančioji organizacija vertindama pasiūlymą gali paprašyti pateikti biocido autorizacijos liudijimo priedus). | 0 | 0% | 0 | 0
1.3 | Odos dezinfekcijos medžiagos (nespalvota) | L | 5000 | Turi būti nespalvota, paruošta naudojimui.Veikliosios medžiagos: alkoholiai (koncentracija ne mažiau 70%), alkoholių veikimą sustiprinanti veiklioji medžiaga ketvirtiniai amonio junginiai. Sudėtyje nėra triklozano, chlorheksidino, peroksido junginių.Tinka: odos dezinfekcijai prieš injekcijas, punkcijas, kraujo mėginių ėmimą, invazines procedūras, operacijas ir kt. Turi veikti bakterijas EN 13727 , mikobakterijas EN 14348, virusus (HB, ŽIV, ROTA) EN14476, grybelius EN13624 arba lygiaverčiais standartais. Pateikti gamintojo patvirtinimo dokumentus originalo kalba ir vertimą į lietuvių arba anglų kalbą. Neturi alergizuoti ir dirginti odos, greitai džiūstantis – ne ilgiau 30 sekundžių. Pateikti naudojimo instrukcijas lietuvių kalba. Pakuotė: 0,2-0,35 L talpa su purkštuku. Pateikti biocido autorizacijos liudijimą (perkančioji organizacija vertindama pasiūlymą gali paprašyti pateikti biocido autorizacijos liudijimo priedus). | 0 | 0% | 0 | 0
|  |  |  | 1 pirkimo dalis iš viso: Maksimali perkančiajai organizacijai priimtina 1 p.o.d. pasiūlymo kaina 78650,00 Eur įskaitant visus mokesčius |  |  | 0 | 0
2 | Antiseptinis prausiklis pacientų prausimui | L | 300 | Priemonė skirta viso kūno prausimui ir dekontaminacijai (veikia MRSA). Tinkama prieš operaciniam pacientų plovimui, intensyvios terapijos ir slaugos pacientams ir antibiotikams atsparių mikroorganizmų nukenksminimui. Veiklioji medžiaga – oktenidino dihidrochloridas. Bespalvis, bekvapis, pH ne daugiau 5,2. Tinkamas visiems odos tipams, apsaugo odą nuo išsausėjimo. Sudėtyje nėra fenolių, aldehidų, chlorheksidino, alkoholių, dažančių medžiagų. Paruoštas naudoti. Ekspozicija – iki 1 min. Pakuotė: 0,5-0,8 L. | 0 | 0% | 0 | 0
|  |  |  | 2 pirkimo dalis iš viso: Maksimali perkančiajai organizacijai priimtina 2 p.o.d. pasiūlymo kaina 6050,00 Eur įskaitant visus mokesčius |  |  | 0 | 0
3 | Priemonės higieninei rankų antiseptikai (Būtina pateikti pasiūlymą visoms pirkimo dalies pozicijoms)
3.1 | Rankų antiseptikas higieninei rankų antiseptikai | L | 3500 | Turi atitikti standartą EN 1500:2013. Turi veikti bakterijas EN 13727 , mikobakterijas EN 14348, virusus (HB, ŽIV, ROTA) EN14476, grybelius EN13624 arba lygiaverčiais standartais. Pateikti gamintojo patvirtinimo dokumentus originalo kalba ir vertimą į lietuvių arba anglų kalbą. Sudėtinės medžiagos: alkoholiai ir rankų priežiūros priemonės. Bespalvis. Be dažiklių, konservantų, triklozano, chlorheksidino. Neturi sausinti rankų. Sudėtyje yra odą tausojančių medžiagų. Pateikti laminuotas higieninio rankų paruošimo schemas. Rankų higienos priemonės nuo 3.1 iki 3.7 turi būti vieno gamintojo ir suderintos naudojimui tarpusavyje. Jei 3.1-3.7 siūlomos skirtingų gamintojų priemonės, būtina pateikti dokumentus, įrodančius ir patvirtinančius, kad priemonės yra išbandytos ir suderintos naudojimui tarpusavyje. Turi tikti esamiems ligoninės dozatoriams arba tiekėjo siūlomiems lygiaverčiams dozatoriams, tinkantiems siūlomoms medžiagoms. Tiekėjas neatlygintinai suteikia dozatorius tinkamus 3.1., 3.2., 3.5., ir 3.6. pozicijose aprašytoms talpoms. Dozatoriai: 3.1 pozicijai- 350 vnt.; 3.2 pozicijai- 200 vnt.; 3.5 pozicijai- 350 vnt.; 3.6 pozicijai- 200 vnt. Kartu turi būti pateikiamos ir dozavimo pompos-dozatoriai, kurie gali būti dezinfekuojami ir naudojami ne vienkartinai. Sulūžus dozavimo pompai, pompa keičiama nemokamai. Pateikti biocidų autorizacijos liudijimą (perkančioji organizacija vertindama pasiūlymą gali paprašyti pateikti biocido autorizacijos liudijimo priedus). Pakuotė: 0,5 L. | 0 | 0% | 0 | 0
3.2 | Rankų antiseptikas higieninei rankų antiseptikai | L | 3300 | Tie patys reikalavimai kaip 3.1. punkte. Pakuotė: 1 L. | 0 | 0% | 0 | 0
3.3 | Rankų antiseptikas higieninei rankų antiseptikai | L | 2000 | Tie patys reikalavimai kaip 3.1. punkte. Pakuotė: 4-5 L. | 0 | 0% | 0 | 0
3.4 | Rankų antiseptikas higieninei rankų antiseptikai | vnt | 350 | Turi atitikti standartą EN 1500:2013. Turi veikti bakterijas EN 13727 , mikobakterijas EN 14348, virusus (HB, ŽIV, ROTA) EN14476, grybelius EN13624 arba lygiaverčiais standartais. Pateikti gamintojo patvirtinimo dokumentus originalo kalba ir vertimą į lietuvių arba anglų kalbą. Sudėtinės medžiagos: alkoholiai ir rankų priežiūros priemonės. Bespalvis. Be dažiklių, konservantų, triklozano, chlorheksidino. Neturi sausinti rankų. Sudėtyje yra odą tausojančių medžiagų. Pateikti laminuotas higieninio rankų paruošimo schemas. Pateikti biocidų autorizacijos liudijimą (perkančioji organizacija vertindama pasiūlymą gali paprašyti pateikti biocido autorizacijos liudijimo priedus). Tinkamas nešioti (kišeninis arba prisegamas prie medicininės aprangos). Pakuotė: nuo 50 ml iki 150 ml. | 0 | 0% | 0 | 0
3.5 | Skystas muilas rankų plovimui | L | 2000 | Švelnus rankų odos muilas, tinkantis dažnam plovimui. Muile yra drėkinančių ir minkštinančių medžiagų, kurios palaiko natūralią odos drėgmės pusiausvyrą. pH turi būti neutralus odai. Kartu turi būti pateikiamos ir dozavimo pompos-dozatoriai, kurie gali būti dezinfekuojami ir naudojami ne vienkartinai. Sulūžus dozavimo pompai, pompa keičiama nemokamai. Pakuotė: 0,5 L. | 0 | 0% | 0 | 0
3.6 | Skystas muilas rankų plovimui | L | 2000 | Tie patys reikalavimai kaip 3.5. punkte. Pakuotė: 1,0 L. | 0 | 0% | 0 | 0
3.7 | Skystas muilas rankų plovimui | L | 1500 | Tie patys reikalavimai kaip 3.5. punkte. Pakuotė: 4,0-5,0 L. | 0 | 0% | 0 | 0
3.8 | Stovas rankų antiseptikai | Vnt. | 8 | Stovas yra mobilus, gali būti statomas į įvairias vietas. Stovas su sensorine dozavimo įranga. Turi būti pritaikytas 3.2 pozicijoje aprašytai rankų antiseptiko pakuotei įdėti. Rankų antiseptikas dozuojamas stovint sulenktų rankų alkūnių aukštyje. Dozatorius neleidžia priemonei ištekėti. Korpuso, dozatoriaus, laikiklio paviršius pagamintas iš nerūdijančio plieno, metalo ar kitos alternatyvios medžiagos, atsparios valymo ir dezinfekcijos priemonėms. Komplekte turi būti visi laikiklio tvirtinimui ir veikimui reikalingi elementai. Stovas teikiamas kaip 3.2 priemonių priedas (panaudai). | 0 | 0% | 0 | 0
|  |  |  | 3 pirkimo dalis iš viso: Maksimali perkančiajai organizacijai priimtina 3 p.o.d. pasiūlymo kaina 102850,00 Eur įskaitant visus mokesčius |  |  | 0 | 0
4 | Priemonės chirurginei rankų antiseptikai (Būtina pateikti pasiūlymą visoms pirkimo dalies pozicijoms)
4.1 | Skystas muilas chirurginiam rankų plovimui | L | 3500 | Savybės: PH turi būti neutralus odai, be dažo medžiagų. Sudėtyje yra odos apsaugos ir/ar priežiūros komponentų. Tinkantis jautriai odai, dažnam rankų plovimui. Lengvai putoja, greitai ir efektyviai valo odą. Paruoštas naudojimui. Gerai nusiskalauja. Pakuotė 0,7- 1,0 L. Rankų higienos priemonės nuo 4.1 iki 4.3 turi būti vieno gamintojo ir suderintos naudojimui tarpusavyje. Jei siūlomos 4.1-4.3 skirtingų gamintojų priemonės, būtina pateikti dokumentus, įrodančius ir patvirtinančius, kad priemonės yra išbandytos ir suderintos naudojimui tarpusavyje. Turi tikti esamiems ligoninės dozatoriams arba tiekėjo siūlomiems lygiaverčiams dozatoriams, tinkantiems siūlomoms medžiagoms. Reikalingi kiekiai siūlant lygiaverčius dozatorius: 4.1 pozicijai- 250 vnt.; 4.2 pozicijai- 250 vnt. | 0 | 0% | 0 | 0
4.2 | Rankų antiseptikas chirurginei rankų antiseptikai | L | 5000 | Veikliosios medžiagos – propanolio alkoholiai (koncentracija ne mažiau 65 %). Pasižymi plačiu veikimo spektru. Turi atitikti standartą EN 12791. Turi veikti bakterijas EN 13727, mikobakterijas EN 14348, virusus (HB, ŽIV, ROTA, NORO) EN 14476, grybelius EN 1362, EN 1275 arba lygiaverčiais standartais. Sudėtyje neturi būti triklozano, butadiolio. Turi pasižymėti greitu veikimu (iki 2 min. – chirurginei rankų dezinfekcijai), turi turėti odos apsaugos ir/ar priežiūros komponentų. Pakuotė 0,7-1,0 L. Pateikti biocidų autorizacijos liudijimą (perkančioji organizacija vertindama pasiūlymą gali paprašyti pateikti biocido autorizacijos liudijimo priedus). Pateikti chirurginio rankų paruošimo schemas. | 0 | 0% | 0 | 0
4.3 | Alkūniniai sieniniai dozatoriai | Vnt. | 60 | Patikimas, tvirtas korpusas. Tvirtinamas stabiliai prie sienos. Rinkinyje yra visi tvirtinimo elementai. Korpuso paviršius lygus, lengvai valomas. Lengvai pakeičiamos vienkartinės talpos, nenaudojant papildomų įrankių/priemonių. Turi dozavimo reguliavimo įrenginį (nuo 0,75 - 3,0 ml). Pakuotė 0,7-1,0 L. Patogus paspaudimas alkūne (nesiliečiant prie korpuso ir išlaikant sterilumą). | 0 | 0% | 0 | 0
|  |  |  | 4 pirkimo dalis iš viso: Maksimali perkančiajai organizacijai priimtina 4 p.o.d. pasiūlymo kaina 42350,00 Eur įskaitant visus mokesčius |  |  | 0 | 0
5 | Rankų higienos priemonės vienkartinėse fasuotėse (Būtina pateikti pasiūlymą visoms pirkimo dalies pozicijoms):
5.1 | Priemonė rankų plovimui (padidintos rizikos skyriuose) | L | 3000 | Švelnus, hipoalerginis rankų odos muilas, tinkantis dažnam plovimui. Be kvapo, dažančių medžiagų, konservantų. Nedirginantis personalo rankų ir pacientų rankų. Skysčio priemonės ir dozavimo pompa turi būti vienkartinės, kuriuose įmontuotas mechanizmas, apsaugantis nuo išorės teršalų patekimo ar netinkamo panaudojimo (padidintos rizikos pacientai: jaunesni nei 3 metų vaikai, nėščiosios, žindančios moterys, pacientai intensyvios terapijos skyriuose, izoliacinėse palatose ir slaugos ir paliatyvaus gydymo skyriuose). Priemones nuo 5.1. iki 5.6. turi būti vieno gamintojo ir suderintos naudojimui tarpusavyje. Jei siūlomos 5.1. - 5.6. skirtingų gamintojų priemonės, būtina pateikti dokumentus, įrodančius ir patvirtinančius, kad priemonės yra išbandytos ir suderintos naudojimui tarpusavyje. Turi tikti esamiems ligoninės dozatoriams arba tiekėjo siūlomiems lygiaverčiams dozatoriams, tinkantiems siūlomoms medžiagoms. Reikalingi kiekiai siūlant lygiaverčius dozatorius: 5.1 pozicijai- 350 vnt.; 5.2 pozicijai- 350 vnt.; 5.3 pozicijai- 70 vnt.; 5.4 pozicijai- 100 vnt. Pateikti laminuotas rankų paruošimo schemas. Pakuotė: 0,7-1,0 L. | 0 | 0% | 0 | 0
5.2 | Priemonė rankų antiseptikai | L | 3000 | Plataus veikimo spektro antiseptikas rankoms. Turi atitikti standartą EN 12791. Turi veikti bakterijas EN 13727 , mikobakterijas EN 14348, virusus (HB, ŽIV, ROTA, ADENO, POLO) EN14476, grybelius EN13624 arba lygiaverčiais standartais. Sudėtyje nėra propanolių, triklosano, jodo, fenolių, peroksidų, ketvirtinių amonio junginių. Veiklioji medžiaga - alkoholiai ir rankų odą tausojančios medžiagos. Bespalvis, be dažiklių. Neturi sausinti rankų. Turi būti tinkamas atlikti higieninę ir chirurginę rankų dezinfekciją. Skysčio priemonės ir dozavimo pompa turi būti vienkartinės, kuriuose įmontuotas mechanizmas, apsaugantis nuo išorės teršalų patekimo ar netinkamo panaudojimo (padidintos rizikos pacientai: jaunesni nei 3 metų vaikai, nėščiosios, žindančios moterys, pacientai intensyvios terapijos skyriuose, izoliacinėse palatose ir slaugos ir paliatyvaus gydymo skyriuose). Pateikti laminuotas rankų paruošimo schemas. Pateikti biocidų autorizacijos liudijimą (perkančioji organizacija vertindama pasiūlymą gali paprašyti pateikti biocido autorizacijos liudijimo priedus). Pakuotė: 0,7-1,0 L. | 0 | 0% | 0 | 0
5.3 | Priemonė rankų antiseptikai | L | 300 | Plataus veikimo spektro antiseptikas rankoms. Turi atitikti standartą EN 12791. Turi veikti bakterijas EN 13727 , mikobakterijas EN 14348, virusus (HB, ŽIV, ROTA) EN14476, grybelius EN13624 arba lygiaverčiais standartais. Sudėtyje nėra propanolių, triklosano,jodo, fenolių, peroksidų, ketvirtinių amonio junginių. Veiklioji medžiaga - alkoholiai ir rankų odą tausojančios medžiagos. Bespalvis, be dažiklių. Neturi sausinti rankų. Turi būti tinkamas atlikti higieninę ir chirurginę rankų dezinfekciją. Skysčio priemonės ir dozavimo pompa turi būti vienkartinės, kuriuose įmontuotas mechanizmas, apsaugantis nuo išorės teršalų patekimo ar netinkamo panaudojimo (padidintos rizikos pacientai). Turi tikti esamiems ligoninės lovų laikikliams arba tiekėjo siūlomiems lygiaverčiams laikikliams tinkantiems siūlomoms medžiagoms. Pateikti laminuotas rankų paruošimo schemas. Pateikti biocidų autorizacijos liudijimą (perkančioji organizacija vertindama pasiūlymą gali paprašyti pateikti biocido autorizacijos liudijimo priedus). Pakuotė: 0,5-0,7 L. | 0 | 0% | 0 | 0
5.4 | Kremas ir/arba losjonas personalo rankų odos priežiūrai | L | 250 | Skirtas sveikatos priežiūros įstaigų personalui profesonaliam naudojimui. Nemažina rankų antiseptiko poveikio, skirtas dažnam naudojimui darbo metu. Sudėtyje turi turėti odą tausojančių komponentų, užtikrinančių rankų apsaugą. Kremo ir dozavimo pompa turi būti vienkartinės. Pateikti kosmetikos gaminio notifikavimo pažymėjimą (CPNP) arba pateikti ištrauką iš leistinų prekiauti Lietuvoje priemonių sąrašo, kur ši priemonė įrašyta patvirtinant tiekėjo parašu. Pakuotė 0,7-1,0 L. | 0 | 0% | 0 | 0
5.5 | Laikikliai rankų higienos priemonėms tvirtinami prie sienos | vnt. | 300 | Laikiklis skirtas rankų priežiūros priemonėms. Laikiklis lengvai valomas ir dezinfekuojamas. Rankų priežiūros priemonė įstatoma neatsukant dozavimo pompos (tinkanti vienkartinėms talpoms). | 0 | 0% | 0 | 0
5.6 | Laikikliai rankų higienos priemonėms tvirtinami prie lovos | vnt. | 60 | Skirti tvirtinti rankų antiseptikui prie pacientų lovos. Laikiklis lengvai valomas ir dezinfekuojamas. Rankų priežiūros priemonė įstatoma neatsukant dozavimo pompos (tinkanti vienkartinėms talpoms). | 0 | 0% | 0 | 0
|  |  |  | 5 pirkimo dalis iš viso: Maksimali perkančiajai organizacijai priimtina 5 p.o.d. pasiūlymo kaina 62920,00 Eur įskaitant visus mokesčius |  |  | 0 | 0
6 | Kremas personalo rankų odos priežiūrai:
6.1 | Kremas personalo rankų odos priežiūrai | L | 550 | Skirtas sveikatos priežiūros įstaigų personalui profesonaliam naudojimui, dermatologiškai patikrintas. Tinkamas naudoti kasdien po dažno rankų plovimo, po higieninės, chirurginės dezinfekcijos. Užtikrina rankų apsaugą po dažno rankų dezinfektanto naudojimo. Lengvai pasiskirsto ant odos, aprūpina odą būtinomis maistinėmis medžiagomis, reguliuoja odos riebalų ir vandens balansą, mažina rankų šiurkštumo pojūtį, tinka suerzintai odai, greitai patenka į giliuosius odos sluoksnius. Sudėtyje turi turėti: odą tausojančių, natūralių komponentų. Nėra dirbtinų dažiklių ir kvapiklių. Pakuotė: 100-300 ml. Pateikti kosmetikos gaminio notifikavimo pažymėjimą (CPNP) arba pateikti ištrauką iš leistinų prekiauti Lietuvoje priemonių sąrašo, kur ši priemonė įrašyta patvirtinant tiekėjo parašu. | 0 | 0% | 0 | 0
6.2 | Kremas personalo rankų odos priežiūrai | L | 440 | Tie patys reikalavimai kaip 6.1. punkte. Pakuotė: 300-500 ml su pompa. | 0 | 0% | 0 | 0
|  |  |  | 6 pirkimo dalis iš viso: Maksimali perkančiajai organizacijai priimtina 6 p.o.d. pasiūlymo kaina 14520,00 Eur įskaitant visus mokesčius |  |  | 0 | 0
7 | Priemonė greitai paviršių dezinfekcijai (paviršiams dezinfekuoti su alkoholiu) | L | 30000 | Greitai paviršių dezinfekcijai paruoštas naudoti tirpalas. Tinka visiems alkoholiui atspariems paviršiams, įskaitant ir medicinos prietaisus sveikatos priežiūros įstaigoje. Tirpalo sudėtyje negali būti aldehidų. Patogus purkšti buteliukas (lengvai purškiasi po pirmo paspaudimo, užpurkšus pasiskirsto tolygiai, ant paviršių nepalieka drėgnų ruožų). Naudojamas įvairių alkoholio poveikiui atsparių mažų paviršių dezinfekcijai. Durų rankenų, įrankių, įrangos, ir kitų paviršių greitai dezinfekcijai procedūriniuose, odontologiniuose kabinetuose, priėmimo skyriuose. Turi veikti bakterijas EN 13727, mikobakterijas EN 14348, virusus (HB, ŽIV, ROTA) EN14476, grybelius EN13624. Veikliosios medžiagos - alkoholiai ne mažiau kaip 60%. Ekspozicijos laikas: nuo 30 sek. iki 3 min. Prie flakono turi būti specialus išpurškėjas. Pateikti biocido autorizacijos liudijimą (perkančioji organizacija vertindama pasiūlymą gali paprašyti pateikti biocido autorizacijos liudijimo priedus). Pakuotė: 0,7-1,0 L. | 0 | 0% | 0 | 0
|  |  |  | 7 pirkimo dalis iš viso: Maksimali perkančiajai organizacijai priimtina 7 p.o.d. pasiūlymo kaina 94500,00 Eur įskaitant visus mokesčius |  |  | 0 | 0
Pirkimo dalies Nr. | Pavadinimas | Mato vienetas | Maksimalus kiekis | Reikalavimai | Vieneto kaina Eur be PVM | PVM tarifas % | Bendra pasiūlymo kaina, Eur be PVM | Bendra pasiūlymo kaina, Eur su PVM | Siūloma prekė
[9 empty] | Siūloma pakuotė | Siūlomos pakuotės kaina Eur su PVM | Pavadinimas, kilmės šalis, gamintojas | Nuoroda į parametro reikšmės atitikimą gamintojo pateiktuose dokumentuose (psl.nr) lietuvių arba anglų kalba. Dokumentuose būtina pažymėti konkretaus konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės, bei įrašyti, kurį techninių reikalavimų punktą jos atitinka. (pildo tiekėjas) | Ekspozicijos laikas veikiantis TBC | Darbinio tirpalo 1 L kaina Eur su PVM
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
8 | Paviršių valymo ir dezinfekcijos priemonė koncentratas | L (koncentratas) | 4000 | Priemonė skirta vandeniui atsparių paviršių valymui ir dezinfekcijai operacinėse, intensyvios terapijos, gimdymo skyrių patalpose, vaikų ligų skyrių patalpose ir kt. Pavidalas - koncentratas. Sudėtyje negali būti gliuteralaldehidų, balinimo priemonių. Turi veikti bakterijas EN 13727, mikobakterijas EN 14348, virusus (HB, ŽIV, ROTA) EN14476, grybelius EN13624 arba lygiaverčiais standartais ir atitikti standartą EN16615. Po dezinfekcijos nereikia nuplauti vandeniu, nepalieka dėmių, nuosėdų. Pateikti Europos parlamento ir tarybos reglamento (ES) 2017/745 reikalavimus atitinkančią atitikties deklaraciją arba galiojančią atitikties deklaraciją pagal Direktyvą 93/42/EEB. Pateikti biocidų autorizacijos liudijimą (perkančioji organizacija vertindama pasiūlymą gali paprašyti pateikti biocido autorizacijos liudijimo priedus). Pakuotė: iki 5,0 L. Pateikti naudojimo instrukcijas kartu su tirpalo ruošimo rekomendacijomis (koncentrato procentais, reikalingais darbiniam tirpalui pagaminti). Prie pakuotės turi būti pateikiama dozavimo pompa (ne mažiau 100 vienetų) arba pakuotė yra su dozavimo sistema. Privaloma pateikti 1 L darbinio tirpalo kainą ir ekspozicijos laiką veikiantį TBC. | 0 | 0% | 0 | 0
|  |  |  | 8 pirkimo dalis iš viso: Maksimali perkančiajai organizacijai priimtina 8 p.o.d. pasiūlymo kaina 24150,00 Eur įskaitant visus mokesčius |  |  | 0 | 0
9 | Kvapų naikinimo priemonė (Būtina pateikti pasiūlymą visoms pirkimo dalies pozicijoms)
9.1 | Kvapų naikinimo priemonė | L | 5000 | Priemonė paruošta profesionaliam naudojimui. Sudėtyje yra nemalonius kvapus neutralizuojančių medžiagų. Panaikina blogą kvapą, įskaitant šlapimo. Tinka įvairiems paviršiams. Tinkama naudoti slaugos ir paliatyvaus gydymo bei urologijos, nefrologijos skyriuose. Su purškiama dozavimo sistema. Pakuotė: 0,7- 1,0 L. | 0 | 0% | 0 | 0
9.2 | Kvapų naikinimo priemonė | L | 1300 | Priemonė paruošta profesionaliam naudojimui. Sudėtyje yra nemalonius kvapus neutralizuojančių medžiagų. Panaikina blogą kvapą, įskaitant šlapimo. Tinka įvairiems paviršiams. Tinkama naudoti slaugos ir paliatyvaus gydymo bei urologijos, nefrologijos skyriuose. Pakuotė: 4 - 5 L. | 0 | 0% | 0 | 0
|  |  |  | 9 pirkimo dalis iš viso: Maksimali perkančiajai organizacijai priimtina 9 p.o.d. pasiūlymo kaina 90750,00 Eur įskaitant visus mokesčius |  |  | 0 | 0
10 | Servetėlės paviršių dezinfekcijai (Būtina pateikti pasiūlymą visoms pirkimo dalies pozicijoms)
10.1 | Universalus servetėlių dispenseris (kibirėlis) skystoms dez. priemonėms paviršių dezinfekcijai | Vnt. | 300 | Daugkartinio naudojimo, 5 – 6 litrų talpos kibirėliai/dispenseriai, talpinantys sausas servetėles ir 2-2,5 litrų darbinio tirpalo. Pagaminti iš atsparaus dezinfekcinių medžiagų poveikiui plastiko talpos su sandariai užsidarančiu dangčiu, saugančiu talpos turinį nuo aplinkos poveikio, kurio konstrukcija leidžia išimti servetėlę atskiriant ją nuo ritinio bei nugręžia dezinfekcinio tirpalo perteklių. | 0 | 0% | 0 | 0
10.2 | Sausos servetėlės paviršių valymui ir dezinfekcijai | Servetėlė | 1500000 | Pritaikytos servetėlių dozatoriui. Baltos spalvos, perforuotos. Pagamintos iš atsparaus įplėšimams neaustinio pluošto, nesiveliančios bei nepaliekančios pūkų ant dezinfekuojamų paviršių. Pritaikytos naudoti su vidutinio lygio paviršių dezinfekciniais tirpalais. Gerai sugeriančios skysčius. Užpylus dezinfekciniu tirpalu gali būti naudojamos iki 28 parų. Pateikti tai įrodančius dokumentus (gamintojo tyrimų protokolą). Servetėlės dydis: 35 x 25 (± 5 cm). Rulone: 100±10 servetėlių, lipdukas dezinfekcinio tirpalo informacijai apie naudojamo tirpalo paskirtį, tirpalo pavadinimui, koncentracijai, pagaminimo ir galiojimo laikui pažymėti (su kiekvienu rulonu). | 0 | 0% | 0 | 0
|  |  |  | 10 pirkimo dalis iš viso: Maksimali perkančiajai organizacijai priimtina 10 p.o.d. pasiūlymo kaina 114950,00 Eur įskaitant visus mokesčius |  |  | 0 | 0
11 | Servetėlės greitai jautrių paviršių dezinfekcijai (Būtina pateikti pasiūlymą visoms pirkimo dalies pozicijoms)
11.1 | Dezinfekciniu tirpalu impregnuotos servetėlės echoskopų daviklių ir kitų neatsparių alkoholiui paviršių dezinfekcijai | Servetėlė | 700000 | Servetėlės alkoholiui jautrių medicinos prietaisų ir paviršių dezinfekcijai. Tinkamos kietų neinvazinių medicinos prietaisų (echoskopų, ultragarso daviklių ir standžiosios optikos) kasdieninei dezinfekcijai. Paruoštos naudoti servetėlės, pagamintos iš aukštos kokybės, atsparios plyšimams medžiagos. Be aldehidų, dažų ir kvapų priedų. Plataus veikimo spektro servetėlės. Turi veikti bakterijas EN 13727, mikobakterijas EN 14348, virusus HB, ŽIV, ROTA, NORO EN14476 ( ne ilgiau 1 min), grybelius EN 13624 ir atitikti standartą EN16615 arba lygiaverčiais standartais. Servetėlės dydis ne mažiau 180x180 mm. Priemonė paruošta naudoti. Suvilgytos dezinfekcine priemone servetėlės supakuotos į saugią vienkartinio naudojimo pakuotę su sandariu dangteliu. Traukiasi po vieną. Pakuotė: nuo 80 ir daugiau servetėlių. Pateikti Europos parlamento ir tarybos reglamento (ES) 2017/745 reikalavimus atitinkančią atitikties deklaraciją arba galiojančią atitikties deklaraciją pagal Direktyvą 93/42/EEB. Vertinama 1 servetėlės kaina. | 0 | 0% | 0 | 0
11.2 | Papildymo pakuotės (be alkoholinės servetėlės greitai jautrių paviršių dezinfekcijai) | Servetėlė | 300000 | Tie patys reikalavimai kaip 11.1. Esamos pakuotės pakartotinam naudojimui papildymas. | 0 | 0% | 0 | 0
|  |  |  | 11 pirkimo dalis iš viso: Maksimali perkančiajai organizacijai priimtina 11 p.o.d. pasiūlymo kaina 31500,00 Eur įskaitant visus mokesčius |  |  | 0 | 0
12 | Dezinfekcinės servetelės beadatinių jungčių, antgalių ir prijungimo prievadų dezinfekcijai | Servetėlė | 50000 | Dezinfekcinės servetėlės skirtos dezinfekuoti adatų nereikalaujančių išorinių jungčių vietas reanimacijoje ir anesteziologijoje. Skirtos profesionaliam naudojimui. Sudėtis - 2 % chlorheksidino gliukonatas, izopropilo alkoholis. Be latekso. Turi veikti bakterijas EN 13727, mikobakterijas EN 14348, virusus EN 14476, grybelius EN 13624, EN16615. Dydis: ne mažesnis kaip 150 x 120 mm. Kiekviena vienkartinė servetėle atskirai supakuota. Greita ir patogu naudoti: servetėlė lengvai ištraukiama iš vienkartinės pakuotės. Nurodyti servetėlių skaičių pakuotėje. Pakuotė: nuo 100 vnt. Pateikti Europos parlamento ir tarybos reglamento (ES) 2017/745 reikalavimus atitinkančią atitikties deklaraciją arba galiojančią atitikties deklaraciją pagal Direktyvą 93/42/EEB. Vertinama 1 servetėlės kaina. | 0 | 0% | 0 | 0
|  |  |  | 12 pirkimo dalis iš viso: Maksimali perkančiajai organizacijai priimtina 12 p.o.d. pasiūlymo kaina 5250,00 Eur įskaitant visus mokesčius |  |  | 0 | 0
13 | Servetėlės alkoholiui atsparių paviršių dezinfekcijai | Servetėlė | 1400000 | Neaustinio pluošto servetėlės impregnuotos alkoholiu (koncentracija ne mažiau 60 %). Pasižymi greitu veikimu, nealergizuoja. Skirtos įvairių paviršių ir medicinos prietaisų dezinfekcijai. Turi veikti bakterijas EN 13727 , mikobakterijas EN 14348 ekspozicijos laikas ne daugiau 1 min. , virusus (HB, ŽIV, ROTA) EN14476 ekspozicijos laikas (virusai su apvalkalu ne daugiau 30 sek.), noro ne daugiau 1 min., grybelius EN13624 ir atitikti standartą EN16615 arba lygiaverčiais standartais. Patogios naudojimui, vienu judesiu išsitraukia viena servetėlė. Perforuotos, įpakuotos dėžutėje su dozatoriumi. Dydis: ne mažesnis kaip 200 x 200 mm. Pakuotė: nuo 150 ir daugiau. Pateikti Europos parlamento ir tarybos reglamento (ES) 2017/745 reikalavimus atitinkančią atitikties deklaraciją arba galiojančią atitikties deklaraciją pagal Direktyvą 93/42/EEB. Pateikti biocidų autorizacijos liudijimą (perkančioji organizacija vertindama pasiūlymą gali paprašyti pateikti biocido autorizacijos liudijimo priedus). Vertinama 1 servetėlės kaina. | 0 | 0% | 0 | 0
|  |  |  | 13 pirkimo dalis iš viso: Maksimali perkančiajai organizacijai priimtina 13 p.o.d. pasiūlymo kaina 50400,00 Eur įskaitant visus mokesčius |  |  | 0 | 0
Pirkimo dalies Nr. | Pavadinimas | Mato vienetas | Maksimalus kiekis | Reikalavimai | Vieneto kaina Eur be PVM | PVM tarifas % | Bendra pasiūlymo kaina, Eur be PVM | Bendra pasiūlymo kaina, Eur su PVM | Siūloma prekė
[9 empty] | Siūloma pakuotė | Siūlomos pakuotės kaina Eur su PVM | Pavadinimas, kilmės šalis, gamintojas | Nuoroda į parametro reikšmės atitikimą gamintojo pateiktuose dokumentuose (psl.nr) lietuvių arba anglų kalba. Dokumentuose būtina pažymėti konkretaus konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės, bei įrašyti, kurį techninių reikalavimų punktą jos atitinka. (pildo tiekėjas) | Ekspozicijos laikas veikiantis TBC | Darbinio tirpalo 1 L kaina Eur su PVM
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
14 | Sanitarinių patalpų ir įrenginių paviršių dezinfekavimo priemonė | L (koncentratas) | 3000 | Priemonė skirta vandeniui, drėgmei atsparių paviršių (pvz., sienos, lubos, dušo kabinos, vonios, plautuvės, plytelių ir kt.) plovimui ir dezinfekcijai. Tinkama asmens sveikatos priežiūros įstaigoms. Skystas, skiedžiamas koncentratas. Sudėtyje yra valomųjų priedų. Sudėtyje nėra aldehidų. Turi veikti bakterijas EN 13727 , mikobakterijas EN 14348, virusus (HB, ŽIV, ROTA) EN14476, grybelius EN13624 arba lygiaverčiais standartais. Pateikti naudojimo instrukcijas kartu su tirpalo ruošimo rekomendacijomis (koncentrato procentais, reikalingais darbiniam tirpalui pagaminti). Prie pakuotės turi būti pateikiama dozavimo pompa arba pakuotė yra su dozavimo sistema. Pateikti biocidų autorizacijos liudijimą (perkančioji organizacija vertindama pasiūlymą gali paprašyti pateikti biocido autorizacijos liudijimo priedus). Vertinama 1 L darbinio tirpalo kaina, ne ilgesnio kaip 30 min. ekspozicijos laiko, veikianti tuberkuliozės mikobakterijas. Pakuotė: 4,0-5,0 L. | 0 | 0% | 0 | 0
|  |  |  | 14 pirkimo dalis iš viso: Maksimali perkančiajai organizacijai priimtina 14 p.o.d. pasiūlymo kaina 21000,00 Eur įskaitant visus mokesčius |  |  | 0 | 0
15 | Klozeto sėdimosios dalies dezinfekcijos priemonė | L | 8000 | Priemonė skirta klozeto sėdimosios dalies valymui ir greitai dezinfekcijai. Paruoštas naudoti, be alkoholio. Švelnus paviršiams, greitai nudžiūsta, nepalieka odą dirginančių medžiagų. Naudojamas su automatiniu arba rankiniu dozatoriumi. Pateikti dozatorius, tinkančius siūlomoms medžiagoms (panaudai). Reikalingas dozatorių kiekis - 40 vnt. Pateikti biocido autorizacijos liudijimą (perkančioji organizacija vertindama pasiūlymą gali paprašyti pateikti biocido autorizacijos liudijimo priedus). Pakuotė: 0,3-0,9 L. | 0 | 0% | 0 | 0
|  |  |  | 15 pirkimo dalis iš viso: Maksimali perkančiajai organizacijai priimtina 15 p.o.d. pasiūlymo kaina 116160,00 Eur įskaitant visus mokesčius |  |  | 0 | 0
16 | Išsiliejusių, išsipylusių kraujo ir kitų kūno skysčių absorbavimo priemonė | Gramas | 10000 | Pavidalas - granulės. Skirta biologiniams žmogaus kūno skysčiams absorbuoti. Vienos pakuotės turi užtekti absorbuoti ne mažiau kaip 1 L skysčio. Pakuotė iki 25 - 50 g. Pateikti naudojimo instrukciją. | 0 | 0% | 0 | 0
|  |  |  | 16 pirkimo dalis iš viso: Maksimali perkančiajai organizacijai priimtina 16 p.o.d. pasiūlymo kaina 3630,00 Eur įskaitant visus mokesčius |  |  | 0 | 0
17 | Chloro tabletės dezinfekcijai | Tabletė | 50000 | Vandenyje visiškai tirpios, valančios ir dezinfekuojančios tabletės. Tinka vienkartinėms medicininėms priemonėms nukenksminti. Sudėtis - natrio dichlorizocianurato tabletės. Iš vandenyje ištirpintos tabletės, kurioje yra ne mažiau kaip 1,0 g ir ne daugiau kaip 1,5 g aktyvios medžiagos, gaunamas tiksliai nustatytos koncentracijos dezinfekcinis tirpalas. Turi veikti bakterijas EN 13727 , mikobakterijas EN 14348, virusus (HB, ŽIV, ROTA) EN14476, grybelius EN13624 arba lygiaverčiais standartais. Pateikti biocido autorizacijos liudijimą (perkančioji organizacija vertindama pasiūlymą gali paprašyti pateikti biocido autorizacijos liudijimo priedus). Pakuotėje 100-300 tabl. | 0 | 0% | 0 | 0
|  |  |  | 17 pirkimo dalis iš viso: Maksimali perkančiajai organizacijai priimtina 17 p.o.d. pasiūlymo kaina 3630,00 Eur įskaitant visus mokesčius |  |  | 0 | 0
Pirkimo dalies Nr. | Pavadinimas | Mato vienetas | Maksimalus kiekis | Reikalavimai | Vieneto kaina Eur be PVM | PVM tarifas % | Bendra pasiūlymo kaina, Eur be PVM | Bendra pasiūlymo kaina, Eur su PVM | Siūloma prekė
[9 empty] | Siūloma pakuotė | Siūlomos pakuotės kaina Eur su PVM | Pavadinimas, kilmės šalis, gamintojas | Nuoroda į parametro reikšmės atitikimą gamintojo pateiktuose dokumentuose (psl.nr) lietuvių arba anglų kalba. Dokumentuose būtina pažymėti konkretaus konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės, bei įrašyti, kurį techninių reikalavimų punktą jos atitinka. (pildo tiekėjas) | Ekspozicijos laikas veikiantis TBC | Darbinio tirpalo 1 L kaina Eur su PVM
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
18 | Instrumentų valymo ir dezinfekcijos priemonės:
18.1 | Instrumentų valymo ir dezinfekavimo priemonė | L (koncentratas) | 220 | Priemonės pavidalas – skystas, ekonomiškas koncentratas, skirtas instrumentų valymui ir dezinfekcijai. Be aldehidų, fenolių, chloro junginių. Sudėtyje turi būti: ketvirtiniai amonio junginiai, aminai, korozijos inhibitoriai. Turi pasižymėti plačiu veikimo spektru bakterijoms (TBC, MRSA), grybeliams (C. albicans ir kt.), virusams ( įskaitant Adeno virusą). Negadina instrumentų iš nerūdijančio plieno, keramikos, plastmasės, silikono, stiklo, plastiko. Ekonomiškas naudoti, nealergizuojantis, ne aštraus kvapo. Lengvai ir greitai paruošiami dezinfekciniai/plaunamieji tirpalai, naudojant vandentiekio vandenį, neputoja. Nealergizuoja personalo, nedirgina kvėpavimo takų. Pasižymi geromis plaunančiomis (šalina organinius nešvarumus) savybėmis. Dozavimo priemonės patikimos, pritaikytos tirpalo gamybai iš koncentrato, pateikiamos su koncentratu pagal poreikį nemokamai arba talpos su matuokliu. Tinka naudoti instrumentų ultragarso vonelėse, endoskopų plovimo mašinose. Pakuotė: 1,0 - 2,0 L. Pateikti Europos parlamento ir tarybos reglamento (ES) 2017/745 reikalavimus atitinkančią atitikties deklaraciją arba galiojančią atitikties deklaraciją pagal Direktyvą 93/42/EEB. Pateikti naudojimo instrukcijas kartu su tirpalo ruošimo rekomendacijomis (koncentrato procentais, reikalingais darbiniam tirpalui pagaminti). Vertinama 1 L darbinio skiedinio kaina. Privaloma pateikti 1 l darbinio tirpalo kainą ir ekspozicijos laiką veikiantį TBC. | 0 | 0% | 0 | 0
18.2 | Instrumentų valymo ir dezinfekavimo priemonė | L | 1000 | Tie patys reikalavimai kaip 18.1. punkte. Pakuotė: 4,0 - 5,0 L. | 0 | 0% | 0 | 0
|  |  |  | 18 pirkimo dalis iš viso: Maksimali perkančiajai organizacijai priimtina 18 p.o.d. pasiūlymo kaina 10500,00 Eur įskaitant visus mokesčius |  |  | 0 | 0
Pirkimo dalies Nr. | Pavadinimas | Mato vienetas | Maksimalus kiekis | Reikalavimai | Vieneto kaina Eur be PVM | PVM tarifas % | Bendra pasiūlymo kaina, Eur be PVM | Bendra pasiūlymo kaina, Eur su PVM | Siūloma prekė
[9 empty] | Siūloma pakuotė | Siūlomos pakuotės kaina Eur su PVM | Pavadinimas, kilmės šalis, gamintojas | Nuoroda į parametro reikšmės atitikimą gamintojo pateiktuose dokumentuose (psl.nr) lietuvių arba anglų kalba. Dokumentuose būtina pažymėti konkretaus konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės, bei įrašyti, kurį techninių reikalavimų punktą jos atitinka. (pildo tiekėjas) | Ekspozicijos laikas veikiantis TBC | Darbinio tirpalo 1 L kaina Eur su PVM
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
19 | Baseino ir vonių valymo ir dezinfekcijos priemonė | L (koncentratas) | 1000 | Skystas koncentratas. Naikina bakterijas (įsk. Legionela), grybelius, inaktyvuoja virusus (HBV, ŽIV, TB, Papovo). Tinka visų organinėms rūgštims atsparių paviršių (keramikinių, stiklinių, nerūdijančio plieno ir kt.) inventoriaus, sanitarinių techninių įrenginių, vonių, praustuvių, unitazų, plaukimo baseinų, pirčių dezinfekcijai ir plovimui. Pakuotė: 3,0 - 5,0 L. Pateikti Europos parlamento ir tarybos reglamento (ES) 2017/745 reikalavimus atitinkančią atitikties deklaraciją arba galiojančią atitikties deklaraciją pagal Direktyvą 93/42/EEB. Pateikti biocidų autorizacijos liudijimą (perkančioji organizacija vertindama pasiūlymą gali paprašyti pateikti biocido autorizacijos liudijimo priedus). Vertinama 1 L darbinio skiedinio kaina. Privaloma pateikti 1 L darbinio tirpalo kainą ir ekspozicijos laiką veikiantį TBC. | 0 | 0% | 0 | 0
|  |  |  | 19 pirkimo dalis iš viso: Maksimali perkančiajai organizacijai priimtina 19 p.o.d. pasiūlymo kaina 12600,00 Eur įskaitant visus mokesčius |  |  | 0 | 0
Pirkimo dalies Nr. | Pavadinimas | Mato vienetas | Maksimalus kiekis | Reikalavimai | Vieneto kaina Eur be PVM | PVM tarifas % | Bendra pasiūlymo kaina, Eur be PVM | Bendra pasiūlymo kaina, Eur su PVM | Siūloma prekė
[9 empty] | Siūloma pakuotė | Siūlomos pakuotės kaina Eur su PVM | Pavadinimas, kilmės šalis, gamintojas | Nuoroda į parametro reikšmės atitikimą gamintojo pateiktuose dokumentuose (psl.nr) lietuvių arba anglų kalba. Dokumentuose būtina pažymėti konkretaus konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės, bei įrašyti, kurį techninių reikalavimų punktą jos atitinka. (pildo tiekėjas) | Ekspozicijos laikas veikiantis TBC | Darbinio tirpalo 1 L kaina Eur su PVM
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
20 | Valymo ir dezinfekcijos priemonė veikianti sporas paviršių valymui baseinuose ir voniose | L (koncentratas) | 1000 | Priemonė skrita profesionoliam naudojimui paviršiams plauti ir dezinfekuoti pirtyse, baseinuose, voniose. Veiklioji medžiaga - didecildimetilamonio chloridas. Skystas koncentratas. Turi veikti tuberkuliozės bakterijas (TBC) (EN14348), mielinius ir sporas sudarančius grybelius (EN1650, EN13697). Pateikti biocido autorizacijos liudijimą (perkančioji organizacija vertindama pasiūlymą gali paprašyti pateikti biocido autorizacijos liudijimo priedus). Pakuotė: 3-5 L. Privaloma pateikti 1 L darbinio tirpalo kainą ir ekspozicijos laiką veikiantį TBC ir sporas. | 0 | 0% | 0 | 0
|  |  |  | 20 pirkimo dalis iš viso: Maksimali perkančiajai organizacijai priimtina 20 p.o.d. pasiūlymo kaina 8470,00 Eur įskaitant visus mokesčius |  |  | 0 | 0
21 | Valymo ir dezinfekcijos priemonė paviršių valymui maisto pramonėje | L | 3500 | Veikliosios medžiagos etilo ir propilo alkocholiai. Paruoštas naudojimui tirpalas. Tinkamas naudoti rankinio plovimo būdu sveikatos priežiūros, maitinimo ir gamybos srityje (maisto transportavimo, laikymo ir naudojimo įrangai, talpykloms). Ekspozicijos laikai: baktericidinis (pagal EN 13727), grybelius (pagal EN 13624), tuberkulocidinis (pagal EN 14348), virucidinis (E112 pagal EN 14476) arba lygiaverčiais standartais. Pateikti 4 tipo biocido autorizavimo pažymėjimą (perkančioji organizacija vertindama pasiūlymą gali paprašyti pateikti biocido autorizacijos liudijimo priedus). Pateikti Europos parlamento ir tarybos reglamento (ES) 2017/745 reikalavimus atitinkančią atitikties deklaraciją arba galiojančią atitikties deklaraciją pagal Direktyvą 93/42/EEB. | 0 | 0% | 0 | 0
|  |  |  | 21 pirkimo dalis iš viso: Maksimali perkančiajai organizacijai priimtina 21 p.o.d. pasiūlymo kaina 15750,00 Eur įskaitant visus mokesčius |  |  | 0 | 0
22 | Endoskopų ikisterilizacinio plovimo ir aukšto lygio dezinfekcijos rankiniu būdu priemonės (Būtina pateikti pasiūlymą visoms pirkimo dalies pozicijoms)
22.1 | Endoskopų iki sterilizacinio plovimo medžiagos - valiklis | L | 1000 | Turi tikti karščiui jautriems ir atspariems medicinos prietaisams valyti, plauti prieš sterilizaciją. Turi tikti endoskopams (gastroskopams, bronchoskopams, kolonoskopams, duadenoskopams, biopsinėms kilpoms), anesteziologijos ir optiniams prietaisams, medicinos prietaisams iš stiklo ir gumos. Fermentinis (ne mažiau 5 fermentų), koncentratas valiklis, pasižymintis puikiomis valymo savybėmis: gerai tirpina kraują, baltymus, sekretą, riebalus. Trumpas poveikio laikas – nuo 5 iki 8 min. Naudojamas rankiniam ir automatiniam valymui, mažai putoja, be dažiklių ir kvapniųjų medžiagų. Priemonės nuo 22.1. iki 22.3. turi būti vieno gamintojo ir suderintos naudojimui tarpusavyje. Jei 22.1.-22.3. siūlomos skirtingų gamintojų priemonės, būtina pateikti dokumentus, įrodančius ir patvirtinančius, kad priemonės yra išbandytos ir suderintos naudojimui tarpusavyje. Pakuotė nuo 4,0 L iki 5,0 L. | 0 | 0% | 0 | 0
22.2 | Endoskopų aukšto lygio dezinfekcijos (sterilizacijos) priemonė | L | 3500 | Tinka endoskopinei įrangai ir termiškai jautriems instrumentams. Be aldehidų ir fenolių. Sudėtyje turi būti peracto rūgštis. Neturi dirginti ir alergizuoti. Pavidalas – tirpalas paruoštas naudojimui, galimas aktyvatorius. Paruoštas ir neužterštas tirpalas galioja ir gali būti naudojamas ne mažiau kaip 7 paras. Darbinis tirpalas turi pasižymėti aukšto lygio dezinfekcinėmis savybėmis, negadinti instrumentų, turėti korozijos inhibitorių, nefiksuoti baltymų. Trumpas poveikio laikas – nuo 5 iki 8 min. Numatytas dozavimas arba pateikti dozavimo priemones. Pateikti Europos parlamento ir tarybos reglamento (ES) 2017/745 reikalavimus atitinkančią atitikties deklaraciją arba galiojančią atitikties deklaraciją pagal Direktyvą 93/42/EEB. Pakuotė nuo 4,0 L iki 5,0 L. | 0 | 0% | 0 | 0
22.3 | Darbinio tirpalo kontrolė indikatoriais | Vnt. | 2000 | Lakmuso popierėliai/indikatoriai. Tirpalo užterštumui ir koncentracijai įvertinti. | 0 | 0% | 0 | 0
|  |  |  | 22 pirkimo dalis iš viso: Maksimali perkančiajai organizacijai priimtina 22 p.o.d. pasiūlymo kaina 73660,00 Eur įskaitant visus mokesčius |  |  | 0 | 0
23 | Endoskopų plovimo ir dezinfekcijos priemonės automatinėms mašinoms (Būtina pateikti pasiūlymą visoms pirkimo dalies pozicijoms)
23.1 | Lanksčių ir kietų endoskopų ploviklis automatinėms endoskopų plovimo - dezinfekavimo mašinoms | 5 L | 308 | Turi tikti plovimo ir dezinfekavimo mašinoms "Wassenburg WD415". Pakuotė: 5 L. | 0 | 0% | 0 | 0
23.2 | Lanksčių ir kietų endoskopų dezinfekavimo medžiaga automatinėms plovimo – dezinfekavimo mašinoms | 5 L | 616 | Turi tikti plovimo ir dezinfekavimo mašinoms "Wassenburg WD415". Sudėtis: 11,5 proc. peracto rūgšties, koroziniai inhibitoriai. Sudėtyje neturi būti aldehidų ir ketvirtinių amonio junginių. Pakuotė: 4- 5 L. | 0 | 0% | 0 | 0
|  |  |  | 23 pirkimo dalis iš viso: Maksimali perkančiajai organizacijai priimtina 23 p.o.d. pasiūlymo kaina 49350,00 Eur įskaitant visus mokesčius |  |  | 0 | 0
24 | Formaldehido vandeninis tirpalas MATACHANA 130 LF sterilizatoriui | Vnt. | 700 | Sterilizavimo tirpalas skirtas naudoti kaip sterilizavimo medžiaga žemos temperatūros sterilizatoriuje vandens garų ir formaldehido mišiniu. Turi būt tinkami naudoti MATACHANA 130 LF sterilizatoriui. Formaldehido kiekis 2 %. Atspari (vienkartinė) žemo tankio polietileninė pakuotė 2,7 L. Pateikti Europos parlamento ir tarybos reglamento (ES) 2017/745 reikalavimus atitinkančią atitikties deklaraciją arba galiojančią atitikties deklaraciją pagal Direktyvą 93/42/EEB. Pateikti biocidų autorizacijos liudijimą (perkančioji organizacija vertindama pasiūlymą gali paprašyti pateikti biocido autorizacijos liudijimo priedus). | 0 | 0% | 0 | 0
|  |  |  | 24 pirkimo dalis iš viso: Maksimali perkančiajai organizacijai priimtina 24 p.o.d. pasiūlymo kaina 56870,00 Eur įskaitant visus mokesčius |  |  | 0 | 0
25 | Instrumentų ploviklis ir neutralizatorius automatinėms instrumentų plovimo mašinoms (Būtina pateikti pasiūlymą visoms pirkimo dalies pozicijoms)
25.1 | Instrumentų ploviklis automatinėms instrumentų plovimo mašinoms | L | 3300 | Turi tikti automatinėms medicininių priemonių, instrumentų plovimo ir dezinfekavimo mašinoms. Neturi sukelti metalo oksidacijos. Ploviklis neputoja, ekonomiškas naudojimui. Sudėtyje esantys fermentai gerai valo kraują ir kitas baltymines medžiagas. Produkto sudėtis: anijoninės paviršiaus akyviosios medžiagos, nejoninės paviršiaus aktyviosios medžiagos, enzimai, polikarboksilatai, soliubizatroriai, korozijos inhibitoriai. Sudėtyje nėra silikatų. Tirpalo pH – 11 ± 0,5. Plovimo temperatūra nuo 40 iki 65 ºC. Naudojamos koncentracijos nuo 0,3 iki 1,0 %. Tinka instrumentams iš anoduoto aliuminio ir spalvotųjų metalų. Pakuotė: 5 L. Priemonės nuo 25.1. iki 25.3. turi būti vieno gamintojo ir suderintos naudojimui tarpusavyje. Jei 25.1.- 25.3. siūlomos skirtingų gamintojų priemonės, būtina pateikti dokumentus, įrodančius ir patvirtinančius, kad priemonės yra išbandytos ir suderintos naudojimui tarpusavyje. | 0 | 0% | 0 | 0
25.2 | Testas ploviklio likučiams ant instrumentų nustatyti | vnt. | 150 | Testas šarminio ploviklio likučiams ant instrumentų nustatyti. Testo rezultatas vertinamas iš karto. | 0 | 0% | 0 | 0
25.3 | Skystas neutralizatorius, skirtas naudoti automatinėse plovimo mašinose | L (koncentratas) | 700 | Turi tikti automatinėms instrumentų plovimo ir dezinfekavimo mašinoms, kaip neutralizuojantis komponentas skalavimui. Priemonė bespalvė, netoksiška, citrinų rūgšties pagrindu, organinė rūgštis sumažina žalingą šarminių ir silpnai šarminių ploviklių poveikį instrumentams, pagerina plovimo kokybę. Ekonomiška naudojimui. Koncentrato pH nuo 2,0 iki 2,5. Koncentrato sudėtyje nėra fosfatų, paviršinio aktyvumo medžiagų. Ploviklio ir neutralizatoriaus bakelių spalvos turi būti skirtingos. Pakuotė: 5 L. | 0 | 0% | 0 | 0
|  |  |  | 25 pirkimo dalis iš viso: Maksimali perkančiajai organizacijai priimtina 25 p.o.d. pasiūlymo kaina 52580,00 Eur įskaitant visus mokesčius |  |  | 0 | 0
26 | Priemonė skirta užterštų medicinos prietaisų pirminiam valymui ir dezinfekcijai | L | 1000 | Priemonė skirta užterštų medicinos priemonių pirminiam laikymui iki valymo ir dezinfekcijos, tinka chirurginiams instrumentams. Sudėtyje yra korozijos inhibitorių. Putų ar gelio pavidalo, kurios tolygiai padengia užterštus paviršius bei ardo teršalus. Priemonė neleidžia kraujo ir audinių likučiams, teršalams ant medicinos priemonių išdžiūti ne trumpiau kaip 48 valandas. Iš karto paruoštas naudoti, pakuotė - flakonas su purškikliu. Pateikti Europos parlamento ir tarybos reglamento (ES) 2017/745 reikalavimus atitinkančią atitikties deklaraciją arba galiojančią atitikties deklaraciją pagal Direktyvą 93/42/EEB. Pakuotė: 0,75-1 L. | 0 | 0% | 0 | 0
|  |  |  | 26 pirkimo dalis iš viso: Maksimali perkančiajai organizacijai priimtina 26 p.o.d. pasiūlymo kaina 8400,00 Eur įskaitant visus mokesčius |  |  | 0 | 0
27 | Užlydymo siūlės indikatorius | Vnt. | 3300 | Paskirtis - popieriaus plastiko pakuočių užlydymo įrenginio kontrolės atlikimui Seal-Check testu / indikatoriumi. Atitinka ISO 11607-2. Pritaikytas dokumentuoti. Ant indikatoriaus testo yra vietos reikiamai informacijai įrašyti – kas testavo, data. Parodo aiškų rezultatą. Pateikti Europos parlamento ir tarybos reglamento (ES) 2017/745 reikalavimus atitinkančią atitikties deklaraciją arba galiojančią atitikties deklaraciją pagal Direktyvą 93/42/EEB. | 0 | 0% | 0 | 0
|  |  |  | 27 pirkimo dalis iš viso: Maksimali perkančiajai organizacijai priimtina 27 p.o.d. pasiūlymo kaina 968,00 Eur įskaitant visus mokesčius |  |  | 0 | 0
28 | Kontrolė plovimo kokybei įvertinti (Būtina pateikti pasiūlymą visoms pirkimo dalies pozicijoms)
28.1 | Testas tuščiavidurių instrumentų plovimo kokybei įvertinti automatinėse plovimo ir dezinfekcinėse mašinose | Vnt. | 500 | Testas imituoja medicininį instrumentą. Testą sudaro nerūdijančio plieno plokštelė padengta taršos medžiaga. Taršos medžiaga sudaryta iš dviejų sluoksnių, standartizuotas fibrinas su trombinu ir krešėjimo faktoriais padengtas standartizuotu hemoglobinu. Taršos medžiaga nurodyta ISO 15883-5: 2021. Testas vienkartinio naudojimo, įstatomas į tuščiavidurį instrumentą imituojantį įtaisą. Testo rezultatas vertinamas iš karto po plovimo pagal pateiktą vertinimo etaloną. Kiekvienas testas supakuotas atskirai. | 0 | 0% | 0 | 0
28.2 | Įtaisas imituojantis tuščiavidurį instrumentą | Vnt. | 4 | Prietaisas pagamintas iš nerūdijančio plieno. Imituoja tuščiavidurį instrumentą, į kurio vidų dedamas šiam prietaisui tinkantis testas su taršos medžiaga. Sudarytas iš dviejų dalių, sujungiamų sriegiu. Viduje yra kamera plovimo kokybės vertinimo testui. Turi Luer Lock jungtį. | 0 | 0% | 0 | 0
|  |  |  | 28 pirkimo dalis iš viso: Maksimali perkančiajai organizacijai priimtina 28 p.o.d. pasiūlymo kaina 2299,00 Eur įskaitant visus mokesčius |  |  | 0 | 0
29 | Valymo ir dezinfekcijos kokybės kontrolės priemonės (Būtina pateikti pasiūlymą visoms pirkimo dalies pozicijoms)
29.1 | Testas plovimo kokybei įvertinti automatinėse plovimo ir dezinfekcinėse mašinose | Vnt. | 1000 | Imituoja medicininį instrumentą. Testo pavidalas: nerūdijančio plieno plokštelė padengta taršos medžiaga ir padengta permatoma plokštele. Taršos medžiaga nurodyta ISO 15883-5: 2021 (Standartizuotas fibrinas su trombinu ir krešėjimo faktoriais padengtas standartizuotu hemoglobinu). Testas vienkartinio naudojimo, tvirtinamas prie mašinos krepšelio. Plovimo testai yra supakuoti į dvi pakuotes. Pirminė pakuotė apsaugo testą nuo testo organinės taršos išdžiūvimo, o antrine pakuote yra pakuojami testai su pirmine apsauga nuo išdžiūvimo. Tyrimo rezultatai – tuoj pat po plovimo proceso pagal pateiktą vertinimo skalę. Pateikti testo validavimo protokolą. | 0 | 0% | 0 | 0
29.2 | Testas baltymo likučiams ant medicininių instrumentų paviršių nustatyti | Vnt. | 25 | Testas vienodai jautrus šviežiam ir denatūruotam baltymui, testo jautrumas ≥1 µg baltymo likučių ant medicininių instrumentų po rankinio ar automatinio medicininių priemonių valymo ir dezinfekcijos. Turi atitikti ISO 15883-5:2021 reikalavimus. Pateikti naudojimo instrukciją, spalvos pasikeitimo skalę/ etaloną. | 0 | 0% | 0 | 0
29.3 | Testas kraujo likučiams ant medicininių paviršių nustatyti | Vnt. | 400 | Testas nustatyti kraujo ir denatūruoto kraujo likučiams ant medicininių instrumentų po rankinio ar automatinio priemonių valymo ir dezinfekcijos. Testo jautrumas nustatyti ≤ 1 µg kraujo likučių ant tiriamųjų paviršių. Testo rezultatas aiškiai matomas ne vėliau kaip po 30 s. (Taršos spalvos pokytis ant mėginio paėmimo tampono). Turi atitikti ISO 15883-5:2021 reikalavimus. Pateikti naudojimo instrukciją, spalvos vertinimo etaloną ir jautrumo ribos vertinimo protokolą. | 0 | 0% | 0 | 0
|  |  |  | 29 pirkimo dalis iš viso: Maksimali perkančiajai organizacijai priimtina 29 p.o.d. pasiūlymo kaina 7865,00 Eur įskaitant visus mokesčius |  |  | 0 | 0
30 | Odontologinių instrumentų valymo ir dezinfekavimo priemonės (Būtina pateikti pasiūlymą visoms pirkimo dalies pozicijoms)
30.1 | Odontologinių besisukančių instrumentų valymo ir dezinfekavimo priemonė | L | 110 | Skystis skirtas valyti ir dezinfekuoti besisukančius tiksliuosius odontologinius instrumentus: grąžtus, šlifavimo diskus, dantų šaknų kanalo instrumentus. Veikliosios medžiagos: alkoholis, šarmas, antikorozinės bei plaunančios medžiagos. Bendras veikliųjų medžiagų kiekis ne mažiau 11,7 g/100g. Sudėtyje nėra aldehidų. Platus veikimo spektras. Turi veikti bakterijas EN 13727 , mikobakterijas EN 14348, virusus (HB, ŽIV, ROTA) EN14476, grybelius EN 13624 arba lygiaverčiais standartais. Po dezinfekcijos instrumentų perplauti nereikia. Paruoštas naudoti tirpalas. Ekspozicija – ne ilgesnė nei 15 min. Tinkamas naudoti ultragarsinėse vonelėse. Pakuotė: ne daugiau 2,0 L. Pateikti Europos parlamento ir tarybos reglamento (ES) 2017/745 reikalavimus atitinkančią atitikties deklaraciją arba galiojančią atitikties deklaraciją pagal Direktyvą 93/42/EEB. | 0 | 0% | 0 | 0
30.2 | Odontologinių instrumentų valymo ir dezinfekavimo priemonė | L | 22 | Ne mažiau nei trys veikliosios medžiagos: guanidinai, ketvirtiniai amino junginiai, aromatiniai alkoholiai. Preparato sudėtyje nėra aldehidų, chloro, aktyvaus deguonies pagrindu veikiančių medžiagų. Platus veikimo spektras. Turi veikti bakterijas EN 13727 , mikobakterijas EN 14348 ir 14563, virusus (HB, ŽIV, ROTA) EN14476, grybelius EN 13624 arba lygiaverčiais standartais. Preparatas vienu metu valo ir dezinfekuoja instrumentus; Tinkamas naudoti ultragarso vonelėse. Pakuotė: ne daugiau 2,0 L Pateikti Europos parlamento ir tarybos reglamento (ES) 2017/745 reikalavimus atitinkančią atitikties deklaraciją arba galiojančią atitikties deklaraciją pagal Direktyvą 93/42/EEB. | 0 | 0% | 0 | 0
30.3 | Odontologinių instrumentų valymo ir dezinfekavimo priemonė | L | 22 | Tie patys reikalavimai kaip 30.2. Pakuotė: 4,0 L - 5,0 L | 0 | 0% | 0 | 0
|  |  |  | 30 pirkimo dalis iš viso: Maksimali perkančiajai organizacijai priimtina 30 p.o.d. pasiūlymo kaina 2100,00 Eur įskaitant visus mokesčius |  |  | 0 | 0
31 | Odontologinių atspaudų dezinfekcijos priemonė | Kg | 35 | Dantų atspaudų dezinfekcijos priemonė aktyvaus deguonies pagrindu. Veikliųjų medžiagų ne mažiau 45g/100g. Turi veikti bakterijas EN 13727 , mikobakterijas EN 14348, virusus (HB, ŽIV, ROTA) EN14476, grybelius EN13624. Granulių pavidalu. Pakuotė: 1000 g ± 100 g. Pateikti Europos parlamento ir tarybos reglamento (ES) 2017/745 reikalavimus atitinkančią atitikties deklaraciją arba galiojančią atitikties deklaraciją pagal Direktyvą 93/42/EEB. | 0 | 0% | 0 | 0
|  |  |  | 31 pirkimo dalis iš viso: Maksimali perkančiajai organizacijai priimtina 31 p.o.d. pasiūlymo kaina 1470,00 Eur įskaitant visus mokesčius |  |  | 0 | 0
32 | Siurbimo sistemų dezinfekcijos ir valymo priemonės (Būtina pateikti pasiūlymą visoms pirkimo dalies pozicijoms)
32.1 | Odontologinės atsiurbimo sistemos ir spjaudyklės valymo, dezinfekcijos ir priežiūros priemonė | L (koncentratas) | 50 | Skystas koncentratas. Vienu metu plauna ir dezinfekuoja. Veiklioji medžiaga dioktil dimetil amonio chloridas (7,5 %). Sudėtyje negali būti aldehidų, fenolių. Turi veikti bakterijas EN 13727 , mikobakterijas EN 14348, virusus (HB, ŽIV, ROTA) EN14476, grybelius EN13624 arba lygiaverčiais standartais. Turi tikti visų gamintojų odontologijos įrenginiams ir visiems amalgamos separatoriams. Darbinis tirpalas skirtas siurbiamųjų sistemų ir amalgamos separatorių kasdieniam valymui ir dezinfekcijai. Ekspozicijos laikas – ne daugiau 60 min. Ph ne daugiau 7,5. Nesusidaro putos. Pakuotė ≥ 2 L. Pateikti Europos parlamento ir tarybos reglamento (ES) 2017/745 reikalavimus atitinkančią atitikties deklaraciją arba galiojančią atitikties deklaraciją pagal Direktyvą 93/42/EEB. | 0 | 0% | 0 | 0
32.2 | Odontologinės atsiurbimo sistemos ir spjaudyklės valymo priemonė | L (koncentratas) | 10 | Skystas koncentratas. Darbinis tirpalas skirtas siurbiamųjų sistemų ir amalgamos separatorių valymui. Turi neputoti, tirpdyti kalkių nuosėdas. Tinka darbui kartu su priemone nurodyta 32.1. Valymo dažnumas – ne dažniau kaip 2 kartus per savaitę. Pakuotė ≥ 1 L. Pateikti Europos parlamento ir tarybos reglamento (ES) 2017/745 reikalavimus atitinkančią atitikties deklaraciją arba galiojančią atitikties deklaraciją pagal Direktyvą 93/42/EEB. | 0 | 0% | 0 | 0
|  |  |  | 32 pirkimo dalis iš viso: Maksimali perkančiajai organizacijai priimtina 32 p.o.d. pasiūlymo kaina 945,00 Eur įskaitant visus mokesčius |  |  | 0 | 0
33 | Kaustikos instrumento valiklis (kempinė) | vnt. | 2000 | Sterilus. Skirtas elektrinių chirurginių instrumentų galų valymui; dydis - 5x5 cm (± 0,5 cm). Pakuotėje nuo 25 iki 100 vnt. | 0 | 0% | 0 | 0
|  |  |  | 33 pirkimo dalis iš viso: Maksimali perkančiajai organizacijai priimtina 33 p.o.d. pasiūlymo kaina 1260,00 Eur įskaitant visus mokesčius |  |  | 0 | 0
34 | Druska (natrio chloridium) vandens valymo filtrų regeneravimui | kg | 20000 | Tabletėmis. Švari, be priemaišų. Pakuotė: maišuose ne daugiau kaip po 25 kg | 0 | 0% | 0 | 0
|  |  |  | 34 pirkimo dalis iš viso: Maksimali perkančiajai organizacijai priimtina 34 p.o.d. pasiūlymo kaina 15125,00 Eur įskaitant visus mokesčius |  |  | 0 | 0
35 | Baseinų vandens priežiūros priemonės (Būtina patekti pasiūlymą visoms pirkimo dalies pozicijoms)
35.1 | Baseinų vandens dezinfekcijos ir oksidavimo priemonės | kg | 1800 | Skystis. Veiklioji medžiaga - natrio hipochloritas. Sudėtyje-10-15% aktyvaus chloro. | 0 | 0% | 0 | 0
35.2 | Baseinų vandens pH-reguliatorius | kg | 2000 | Skystis. Veiklioji medžiaga – sieros rūgšties tirpalas | 0 | 0% | 0 | 0
35.3 | Flokuliantai ir vandens kietumo stabilizatoriai | kg | 600 | Skystis. Produkto sudėtyje - aliuminio hidroksichloridas, polikarboninė rūgštis, aliuminio sulfatas. | 0 | 0% | 0 | 0
35.4 | Reagentai baseinų vandens pH kiekiui tikrinti rankiniu būdu | Tab. | 3000 | Sudėtyje natrio chloridas, sulfatai. | 0 | 0% | 0 | 0
35.5. | Reagentai baseinų vandens pH kiekiui tikrinti elektroniniu būdu | Tab. | 4000 | Sudėtyje natrio chloridas, sulfatai. | 0 | 0% | 0 | 0
35.6 | Reagentai baseinų vandens chloro kiekiui tikrinti rankiniu būdu | Tab. | 3000 | Sudėtyje 4-amino-N, N-dietilanilinsulfatas | 0 | 0% | 0 | 0
35.7 | Reagentai baseinų vandens chloro kiekiui tikrinti fotometriniam testeriui | Tab. | 4000 | Sudėtyje 4-amino-N, N-dietilanilinsulfatas | 0 | 0% | 0 | 0
|  |  |  | 35 pirkimo dalis iš viso: Maksimali perkančiajai organizacijai priimtina 35 p.o.d. pasiūlymo kaina 14520,00 Eur įskaitant visus mokesčius |  |  | 0 | 0
36 | Vonelės instrumentų mirkymui (Būtina pateikti pasiūlymą visoms pirkimo dalies pozicijoms)
36.1 | Vonelė instrumentų mirkymui | Vnt. | 50 | Vonelės talpa 3 - 5 l. Turi būti pagaminta iš polipropileno arba lygiaverčių medžiagų, turi turėti plastikinį dangtį, viduje įdėklą – sietelį, vonelės forma stačiakampė. | 0 | 0% | 0 | 0
36.2 | Vonelė instrumentų mirkymui | Vnt. | 50 | Vonelės talpa 10 - 12 l. Turi būti pagaminta iš polipropileno arba lygiaverčių medžiagų, turi turėti plastikinį dangtį, viduje įdėklą – sietelį, vonelės forma stačiakampė. | 0 | 0% | 0 | 0
|  |  |  | 36 pirkimo dalis iš viso: Maksimali perkančiajai organizacijai priimtina 36 p.o.d. pasiūlymo kaina 9680,00 Eur įskaitant visus mokesčius |  |  | 0 | 0
37 | Aerozolinė dezinfekcinė priemonė paviršiams (Būtina pateikti pasiūlymą visoms pirkimo dalies pozicijoms)
37.1 | Aerozolinė dezinfekcinė priemonė paviršiams plotams iki 40 m3 | vnt. | 1000 | Efektyvi oru sklindanti dezinfekavimo priemonė. Galima naudoti operacinėse, medicininei įranga dezinfekuoti, ambulatorinėse zonose, laboratorijose. Nėra degių dujų, toksiškų medžiagų. Ji veikia vieno paleidimo metodu, išpurškiama vienu kartu iki galo. Pasiekia sunkiai pasiekiamas vietas. Nepalieka dėmių ant paviršių. Turi veikti bakterijas EN 13727 , mikobakterijas EN 14348, virusus (HB, ŽIV, ROTA) EN14476, grybelius EN13624 arba lygiaverčiais standartais. Ekspozicijos laikas – ne ilgiau nei 60 min. Paprasta naudoti, nereikia jokių papildomų įrenginių. Galima dezinfekuoti ne mažiau kaip 40 m3. Pakuotė 50 ±10 ml. Pateikti Europos parlamento ir tarybos reglamento (ES) 2017/745 reikalavimus atitinkančią atitikties deklaraciją arba galiojančią atitikties deklaraciją pagal Direktyvą 93/42/EEB. | 0 | 0% | 0 | 0
37.2 | Aerozolinė dezinfekcinė priemonė paviršiams plotams iki 150 m3 | vnt. | 80 | Efektyvi oru sklindanti dezinfekavimo priemonė. Galima naudoti operacinėse, medicininei įranga dezinfekuoti, ambulatorinėse zonose, laboratorijose. Nėra degių dujų, toksiškų medžiagų. Ji veikia vieno paleidimo metodu, išpurškiama vienu kartu iki galo. Pasiekia sunkiai pasiekiamas vietas. Nepalieka dėmių ant paviršių. Turi veikti bakterijas EN 13727 , mikobakterijas EN 14348, virusus (HB, ŽIV, ROTA) EN14476, grybelius EN13624 arba lygiaverčiais standartais. Pateikti gamintojo patvirtinimo dokumentus originalo kalba ir vertimą į lietuvių kalbą. Ekspozicijos laikas – ne ilgiau nei 60 min. Paprasta naudoti, nereikia jokių papildomų įrenginių Galima dezinfekuoti ne mažiau kaip 150 m3. Pakuotė 300 ±50 ml. Pateikti Europos parlamento ir tarybos reglamento (ES) 2017/745 reikalavimus atitinkančią atitikties deklaraciją arba galiojančią atitikties deklaraciją pagal Direktyvą 93/42/EEB. | 0 | 0% | 0 | 0
|  |  |  | 37 pirkimo dalis iš viso: Maksimali perkančiajai organizacijai priimtina 37 p.o.d. pasiūlymo kaina 16940,00 Eur įskaitant visus mokesčius |  |  | 0 | 0
38 | Paviršių valymo ir dezinfekcijos servetėlės veikiančios sporas | Servetėlė | 44000 | Neaustinio pluošto dezinfekcinės servetėlės su impregnantu, skirtos medicinos priemonių valymui ir dezinfekcijai. Sudėtis: etanolis, izoproponolis, dodecilaminai, plovikliai ir kt. Plataus veikimo spektro. Turi veikti bakterijas EN 13727, EN 14561 (ekspozicija ne ilgiau 5 min.), mikobakterijas EN 14348, virusus (HB, ŽIV, ROTA) EN14476, grybelius EN13624, sporicidiniu poveikiu ( Clostridioides difficile) EN 13704 arba EN 17126 arba lygiaverčiais standartais, ekspozija ne ilgiau 15 min. Galimas kontaktas su maistu. Po ekspozicijos nuplauti paviršių nereikia. Pakuotėje ne mažiau 100 servetėlių. Pateikti Europos parlamento ir tarybos reglamento (ES) 2017/745 reikalavimus atitinkančią atitikties deklaraciją arba galiojančią atitikties deklaraciją pagal Direktyvą 93/42/EEB. Pateikti biocidų autorizacijos liudijimą (perkančioji organizacija vertindama pasiūlymą gali paprašyti pateikti biocido autorizacijos liudijimo priedus). Servetėlės turi būti supakuotos sandarioje pakuotėje, apsaugotos nuo galimo išdžiūvimo. Vertinama 1 servetėlės kaina. | 0 | 0% | 0 | 0
|  |  |  | 38 pirkimo dalis iš viso: Maksimali perkančiajai organizacijai priimtina 38 p.o.d. pasiūlymo kaina 3150,00 Eur įskaitant visus mokesčius |  |  | 0 | 0
39 | Sterilizuojamų gaminių pakavimo popierius lakštais (Būtina pateikti pasiūlymą visoms pirkimo dalies pozicijoms)
39.1 | Sterilizuojamų gaminių pakavimo popierius | lakštas | 20000 | Pateikti Europos parlamento ir tarybos reglamento (ES) 2017/745 reikalavimus atitinkančią atitikties deklaraciją arba galiojančią atitikties deklaraciją pagal Direktyvą 93/42/EEB. Tvirtas, minkštas ir patogus naudoti, po sterilizacijos išlieka tvirtas. Tinkamas naudoto sterilizacijai FO ir vandens garais. Popieriaus sudėtis: ne mažiau kaip 95% celiuliozės. Aseptinis įpakavimas (popierius apsaugotas nuo dulkių ir chemikalų). Užtikrina tiek sausą, tiek drėgną bakterinį barjerą. Popieriaus paviršius turi būti lygus, be plaušų ir kitokių popieriaus priedų. Lakštai 120 cm(± 5 cm) x 120 cm(± 5 cm). | 0 | 0% | 0 | 0
39.2 | Sterilizuojamų gaminių pakavimo popierius | lakštas | 30000 | Tie patys reikalavimai kaip 39.1 punktas. Lakštai 100 cm(± 5 cm) x 100cm(± 5 cm). | 0 | 0% | 0 | 0
39.3 | Sterilizuojamų gaminių pakavimo popierius | lakštas | 50000 | Tie patys reikalavimai kaip 39.1 punktas. Lakštai 90 cm(± 5 cm) x 90 cm(± 5 cm). | 0 | 0% | 0 | 0
39.4 | Cheminis indikatorius – juosta | Metras | 210000 | Išorinės cheminės sterilizacijos garais indikatorinė lipni juostelė su pirmo tipo pagal LST EN ISO 11140- 1 cheminiu indikatoriumi. Išmatavimai: 19 mm ± 1 mm. pločio, atitinkanti standarto LST EN ISO 11607 – 1 reikalavimus. Temperatūros režimas 121° - 134°Cׅ. Vidinis juostos paviršius lipnus, išoriniame paviršiuje – cheminių dažų linijos, kurios garų poveikyje keičia spalvą. Juosta turi būti ypač stiprios fiksacijos, ritinėlio šonai nelipnūs, nepritraukia nešvarumų, klijai netepa rankų. Sterilizacijos metu nenukrenta, o po jos lengvai nuimama. Ritiniai nuo 50 m iki 100 m | 0 | 0% | 0 | 0
|  |  |  | 39 pirkimo dalis iš viso: Maksimali perkančiajai organizacijai priimtina 39 p.o.d. pasiūlymo kaina 63000,00 Eur įskaitant visus mokesčius |  |  | 0 | 0
40 | Popieriaus-plastiko juostos sterilizuojamų gaminių pakavimui (Būtina pateikti pasiūlymą visoms pirkimo dalies pozicijoms)
40.1 | Popieriaus-plastiko juosta | Ritinys | 40 | Popieriaus – plastiko juosta skirta medicinos instrumentams ir medžiagai supakuoti ir tinka sterilizacijai sočiaisiais vandens garais frakcionuoto vakuumo sterilizatoriuose ir sterilizatoriuose FO dujomis. Juosta pagaminta iš dviejų sluoksnių - medicininio popieriaus ir skaidraus plastiko. Skirta medicininių priemonių ar instrumentų pakavimui, paženklinta CE (pagal MDD 93/42 EEB). Po sterilizacijos paketas turi nesuplyšdamas atsidaryti per siūles (pagal nuorodą). Ant įpakavimo turi būti pažymėta paketo atsidarymo kryptis. Ant juostos plastikinės dalies turi būti pirmos klasės cheminiai proceso indikatoriai, reaguojantys į vandens garus. Privalo atitikti ISO11140-1 standarto reikalavimus. Šalia indikatoriaus nurodomas spalvos pasikeitimas (žodžiais). Skirta termiškai užlydyti specialiu užlydymo prietaisu. Juosta turi atitikti LST EN 868, LST EN 11607 arba lygiaverčius standartus. Pateikti Europos parlamento ir tarybos reglamento (ES) 2017/745 reikalavimus atitinkančią atitikties deklaraciją arba galiojančią atitikties deklaraciją pagal Direktyvą 93/42/EEB. Pateikti gamintojo rekomendacijas dėl lydymo temperatūros, greičio ir slėgio. Aseptinis įpakavimas, juosta apsaugota nuo dulkių ir chemikalų. Pirminė pakuotė - plastikinė, antrinė - kartoninė. Dydis: 50 mm (± 5 mm) x 200 m. Pakuotė - ritinys. | 0 | 0% | 0 | 0
40.2 | Popieriaus-plastiko juosta | Ritinys | 80 | Dydis: 100 mm (± 5 mm) x 200 m. Tie patys reikalavimai kaip 40.1 punktas. | 0 | 0% | 0 | 0
40.3 | Popieriaus-plastiko juosta | Ritinys | 200 | Dydis: 125 mm (± 5 mm) x 200 m. Tie patys reikalavimai kaip 40.1 punktas. | 0 | 0% | 0 | 0
40.4 | Popieriaus-plastiko juosta | Ritinys | 350 | Dydis: 150 mm (± 5 mm) x 200 m. Tie patys reikalavimai kaip 40.1 punktas. | 0 | 0% | 0 | 0
40.5 | Popieriaus-plastiko juosta | Ritinys | 315 | Dydis: 200 mm (± 5 mm) x 200 m. Tie patys reikalavimai kaip 40.1 punktas. | 0 | 0% | 0 | 0
40.6 | Popieriaus-plastiko juosta | Ritinys | 85 | Dydis: 250 mm (± 5 mm) x 200 m. Tie patys reikalavimai kaip 40.1 punktas. | 0 | 0% | 0 | 0
40.7 | Popieriaus-plastiko juosta | Ritinys | 30 | Dydis: 300 mm (± 5 mm) x 200 m. Tie patys reikalavimai kaip 40.1 punktas. | 0 | 0% | 0 | 0
40.8 | Popieriaus-plastiko juosta | Ritinys | 30 | Dydis: 350 mm (± 5 mm) x 200 m. Tie patys reikalavimai kaip 40.1 punktas. | 0 | 0% | 0 | 0
40.9 | Popieriaus-plastiko juosta | Ritinys | 5 | Dydis: 400-510mm x 100 m. Tie patys reikalavimai kaip 40.1 punktas. | 0 | 0% | 0 | 0
|  |  |  | 40 pirkimo dalis iš viso: Maksimali perkančiajai organizacijai priimtina 40 p.o.d. pasiūlymo kaina 36750,00 Eur įskaitant visus mokesčius |  |  | 0 | 0
41 | Klostuotos popieriaus-plastiko juostos sterilizuojamų gaminių pakavimui (Būtina pateikti pasiūlymą visoms pirkimo dalies pozicijoms)
41.1 | Klostuotos sterilizavimo juostos | Ritinys | 200 | Popieriaus – plastiko juosta skirta medicinos instrumentams ir medžiagai supakuoti ir tinka sterilizacijai sočiaisiais vandens garais frakcionuoto vakuumo sterilizatoriuose ir sterilizatoriuose FO dujomis. Juosta pagaminta iš dviejų sluoksnių - medicininio popieriaus ir skaidraus plastiko. Skirta medicininių priemonių ar instrumentų pakavimui, paženklinta CE (pagal MDD 93/42 EEB). Po sterilizacijos paketas turi nesuplyšdamas atsidaryti per siūles (pagal nuorodą). Ant įpakavimo turi būti pažymėta paketo atsidarymo kryptis. Ant juostos plastikinės dalies turi būti pirmos klasės cheminiai proceso indikatoriai, reaguojantys į vandens garus. Privalo atitikti ISO11140-1 standarto reikalavimus. Šalia indikatoriaus nurodomas spalvos pasikeitimas (žodžiais). Skirta termiškai užlydyti specialiu užlydymo prietaisu. Juosta turi atitikti LST EN 868, LST EN 11607 arba lygiaverčius standartus. Pateikti Europos parlamento ir tarybos reglamento (ES) 2017/745 reikalavimus atitinkančią atitikties deklaraciją arba galiojančią atitikties deklaraciją pagal Direktyvą 93/42/EEB. Pateikti gamintojo rekomendacijas dėl lydymo temperatūros, greičio ir slėgio. Aseptinis įpakavimas, juosta apsaugota nuo dulkių ir chemikalų. Pirminė pakuotė - plastikinė, antrinė - kartoninė. Dydis: 75 mm (± 10 mm) x 25 mm (± 10 mm) x 100 m. | 0 | 0% | 0 | 0
41.2 | Klostuotos sterilizavimo juostos | Ritinys | 200 | Dydis: 100 mm (± 20 mm) x 50 mm (± 10 mm) x 100 m . Tie patys reikalavimai kaip 41.1. punktas. | 0 | 0% | 0 | 0
41.3 | Klostuotos sterilizavimo juostos | Ritinys | 320 | Dydis: 150 mm (± 20 mm) x 55 mm (± 10 mm) x 100 m. Tie patys reikalavimai kaip 41.1. punktas. | 0 | 0% | 0 | 0
41.4 | Klostuotos sterilizavimo juostos | Ritinys | 90 | Dydis: 200 mm (± 20 mm) x 55 mm (± 10 mm) x 100 m. Tie patys reikalavimai kaip 41.1. punktas. | 0 | 0% | 0 | 0
41.5 | Klostuotos sterilizavimo juostos | Ritinys | 20 | Dydis: 250 mm (± 20 mm) x 65 mm (± 10 mm) x 100 m. Tie patys reikalavimai kaip 41.1. punktas. | 0 | 0% | 0 | 0
41.6 | Klostuotos sterilizavimo juostos | Ritinys | 20 | Dydis: 300 mm (± 20 mm) x 80 mm (± 10 mm) x 100 m. Tie patys reikalavimai kaip 41.1. punktas. | 0 | 0% | 0 | 0
41.7 | Klostuotos sterilizavimo juostos | Ritinys | 10 | Dydis : 400mm(± 20 mm) x 80mm(± 10 mm) x 100 m. Tie patys reikalavimai kaip 41.1. punktas. | 0 | 0% | 0 | 0
|  |  |  | 41 pirkimo dalis iš viso: Maksimali perkančiajai organizacijai priimtina 41 p.o.d. pasiūlymo kaina 15750,00 Eur įskaitant visus mokesčius |  |  | 0 | 0
42 | Sterilizacijos garais kontrolės priemonės (Būtina pateikti pasiūlymą visoms pirkimo dalies pozicijoms)
42.1 | Proceso poveikio cheminiai indikatoriai | Vnt. | 550000 | Indikatoriaus pavidalas: dvigubas lipdukas, skirtas visų tipų paketų žymėjimui; Indikatoriai turi būti susukti į ritinius, ritinyje ne mažiau 750 lipdukų; Ant cheminio indikatoriaus yra vieta reikiamai informacijai įrašyti rankiniu spausdintuvu ne mažiau 36 ženklų (3 eilutės, kiekviena iš jų turi talpinti 12 ženklų (raidės ir skaičiai). Po sterilizacijos aiškus spalvų pasikeitimas; Indikatorius pritaikytas įklijuoti į ligoninės dokumentaciją po sterilizacijos proceso, nenaudojant klijų (dvigubas lipdukas); Indikatoriai tinkami įstaigoje naudojamiems rankiniams spausdintuvams, kurių išmatavimai: 2.8 - 3 x 2 - 2.2 cm (galima paklaida: ± 0,3 cm), arba tiekėjo siūlomiems alternatyviems rankiniams spausdintuvams ( 8 vnt.) tinkamiems siūlomiems indikatoriams. Atitinka 1 klasės proceso cheminio indikatoriaus standarto LST EN ISO 11140-1 dalies reikalavimus. Kartu su prekėmis nemokamai pateikti Krovinio registracijos kortelių žurnalą (apie 60 vnt.). | 0 | 0% | 0 | 0
42.2 | Cheminiai indikatoriai įrangos kontrolei (Bowie Dick testai). | Vnt. | 4000 | Pritaikytas darbui su frakcionuoto vakuumo sterilizatoriumi. Skirtas oro pašalinimui iš sterilizatoriaus darbo kameros ir garų prasiskverbimo kontrolei. Indikatorius ir prietaisas turi sudaryti vieningą sistemą. Proceso išbandymo įtaisas stacionarus validuotas (pateikti gamintojo patvirtinimą) arba išbandymo įtaisas komplektuojamas su indikatorių pakuote ( kiekvienoje indikatorių pakuotėje – naujas proceso išbandymo įtaisas). Ant pakuotės turi būti nurodyta indikatorių klasė ir atitikimas LST EN ISO 11140-4 standartui. Indikatorius turi atitikti 2 klasę, pagal LST EN ISO 11140-4. Indikatorius / etįketė, pritaikyta klijuoti į registracijos žurnalus nenaudojant klijų. Sudarytas iš popierinio pagrindo ir ne mažiau keturių segmentų spalvinio indikatoriaus. Indikatorius apsaugotas nuo drėgmės, išblukimo (padengtas plėvele),dažų spalva turi neblankti po sterilizacijos ne mažiau 5 metus. Turi būti pateiktas aiškus, įskaitomas A4 formato laminuotas spalvos pasikeitimo etalonas su spalvos pasikeitimo reikšmių paaiškinimais lietuvių kalba. Rezultatas įvertinamas iš karto po sterilizacijos. | 0 | 0% | 0 | 0
42.3 | Krovinio partijos kontrolės indikatorius | Vnt. | 15000 | Indikatorius skirtas sterilizuojamų įstaigos krovinių kontrolei, garų, frakcionuoto vakuumo sterilizatoriuose, atitinkančiuose EN 285 reikalavimus. Indikatorius turi reaguoti į visus kritinius sterilizacijos parametrus ir atitikti LST EN ISO 11140-1 ir EN 867-5 reikalavimus. Pateikti atitikties dokumentus. Indikatorinė juostelė ir įtaisas turi sudaryti vieningą indikatorinę sistemą. Indikatorinės juostelės turi būti aiškiai identifikuojamos – turi būti gamintojo ženklinimas (gaminio pavadinimas, gaminimo kodas, nuoroda į sterilizacijos būdą, gamintojo pavadinimas, atitikimas EN ISO 11140 – 1 2 tipas, spalvos pasikeitimas, gamybinės partijos numeris). Krovinio proceso išbandymo įtaisas stacionarus validuotas (pateikti gamintojo patvirtinimą) arba išbandymo įtaisas komplektuojamas su indikatorių pakuote ( kiekvienoje indikatorių pakuotėje – naujas proceso išbandymo įtaisas). Indikatoriaus pavidalas – lipni ne mažiau 4 indikatorinių dažų segmentų/brūkšnių etikete, pritaikyta klijuoti į įstaigos krovinio registracijos kortelių žurnalus. Indikatorius turi būti padengtas apsauginiu sluoksniu, po sterilizacijos pasikeitusi indikatoriaus spalva turi išlikti stabili ne trumpiau kaip 5 metus, laikant sterilizacinės registruose įprastinėmis sąlygomis. Turi būti pateiktas aiškus, įskaitomas A4 formato laminuotas spalvos pasikeitimo etalonas su spalvos pasikeitimo reikšmių paaiškinimais lietuvių kalba. Rezultatas įvertinamas iš karto po sterilizacijos. | 0 | 0% | 0 | 0
|  |  |  | 42 pirkimo dalis iš viso: Maksimali perkančiajai organizacijai priimtina 42 p.o.d. pasiūlymo kaina 20570,00 Eur įskaitant visus mokesčius |  |  | 0 | 0
43 | Sterilizacijos FO garais kontrolės priemonės (Būtina pateikti pasiūlymą visoms pirkimo dalies pozicijoms)
43.1 | Proceso kontrolės priemonė (išorinis cheminis indikatorius) sterilizatoriams formaldehido dujomis | Vnt. | 30000 | Turi atitikti EN ISO 11140-1 standarto reikalavimus. Indikatoriai turi būti tinkami sterilizacijai žemos temperatūros vandens garų ir formaldehido mišiniu. Indikatoriaus pavidalas – dvigubas lipdukas, kuris lengvai atspausdinamas rankiniu spausdintuvu. Indikatoriai tinkami įstaigoje naudojamiems rankiniams spausdintuvams, kurių išmatavimai: 2.8 - 3 x 2 - 2.2 cm (galima paklaida: ± 0,3 cm), arba tiekėjo siūlomiems alternatyviems rankiniams spausdintuvams (2 vnt.) tinkamiems siūlomiems indikatoriams. Indikatoriai susukti į ritinius ( ritinyje ne mažiau 750 vnt.). Ant cheminio indikatoriaus yra vieta reikiamai informacijai įrašyti: 3 eilutės, kiekviena iš jų turi talpinti 12 ženklų (raidės ir skaičiai). Indikatoriaus spalvinė dalis impregnuota, tolygiai nusidažiusi. Po sterilizacijos aiškus spalvų pasikeitimas. Indikatorius pritaikytas įklijuoti į ligoninės dokumendaciją po sterilizacijos proceso, nenaudojant klijų. Kartu nemokamai pateikti Krovinio registracijos kortelių žurnalą (apie 20 vnt.). | 0 | 0% | 0 | 0
43.2 | Krovinio partijos kontrolės indikatorius sterilizacijai formaldehido dujomis | Vnt. | 3000 | Turi būti tinkami naudoti žemos temperatūros vandens garų ir formaldehido mišinio sterilizatoriuose. Indikatorius turi reaguoti į visus kritinius sterilizacijos proceso parametrus ir atitikti standarto EN ISO 11140-1 reikalavimus. Tinka naudoti su įstaigoje naudojamais specialiam įstaigos kroviniui patvirtintu išbandymo įtaisu arba pateikti lygiavertį įtaisą. Indikatoriai ir prietaisas sudaro vieningą sistemą pagal EN 867-5. Indikatorius nedrėksta, dažų spalva po sterilizacijos nepakinta ne mažiau kaip 3 metus. Indikatoriaus pavidalas: lipni etiketė, pritaikyta klijuoti į dokumentus, nenaudojant klijų. Indikatorius sudarytas iš popierinio pagrindo ir ne mažiau 4 indikatorinių dažų segmentų /brūkšnių indikatorinio agento, padengto apsauginiu polimeriniu sluoksniu etiketė. Turi būti pateiktas aiškus, įskaitomas laminuotas spalvos pasikeitimo etalonas su spalvos pasikeitimo reikšmių paaiškinimais lietuvių kalba. Rezultatas įvertinamas iš karto po sterilizacijos. Ant indikatoriaus nurodyta naudojimo paskirtis, gamintojo pavadinimas, kurio tipo indikatorius (pagal EN ISO 11140 reikalavimus), kokiems sterilizacijos procesams skirtas. | 0 | 0% | 0 | 0
|  |  |  | 43 pirkimo dalis iš viso: Maksimali perkančiajai organizacijai priimtina 43 p.o.d. pasiūlymo kaina 6050,00 Eur įskaitant visus mokesčius |  |  | 0 | 0
44 | Daugiasluoksnis kilimėlis | Vienas lipnus sluoksnis | 9000 | Kiekvieną kilimėlį sudaro keli vienas ant kito klijais padengti polietileno sluoksniai. Sluoksniai lengvai nulupami. Berėmė konstrukcija. Keičiamų sluoksnių skaičius – ne mažiau 30 vnt. Kilimėlio sluoksniai padengti vandeniniais akriliniais klijais. Be silikono, nėra sunkiųjų metalų ar pavojingų cheminių medžiagų. Dydis: 60 cm (± 10 cm) x 115 cm (± 10 cm). | 0 | 0% | 0 | 0
|  |  |  | 44 pirkimo dalis iš viso: Maksimali perkančiajai organizacijai priimtina 44 p.o.d. pasiūlymo kaina 4410,00 Eur įskaitant visus mokesčius |  |  | 0 | 0
45 | Plokštelės-žymekliai plovimo mašinų, sterilizacijos krepšeliams | Vnt. | 100 | Plastikinės, įvairių spalvų plokštelės, skirtos naudoti automatinėse plovimo mašinose, krepšelių ženklinimui. Pagaminta iš kieto, nelankstaus plastiko. Plokštelės tvirtinamos prie krepšelių nerūdijančio plieno, karščiui atspariomis tvirtinimo detalėmis - žiedais, kurios tvirtai fiksuoja plokštelę prie krepšelio, nenukrenta po plovimo automatinėse plovimo - dezinfekavimo mašinose. Plokštelė pritaikyta rašymui. Turi būti atsparios aukštai temperatūrai (iki 132 ± 2 °C). Kartu su plokštele turi būti pateikiama nerūdijančio plieno žiedas žymekliui - plokštelei tvirtinti. | 0 | 0% | 0 | 0
|  |  |  | 45 pirkimo dalis iš viso: Maksimali perkančiajai organizacijai priimtina 45 p.o.d. pasiūlymo kaina 1210,00 Eur įskaitant visus mokesčius |  |  | 0 | 0
46 | Aštrių instrumentų dalių apsaugos (Būtina pateikti pasiūlymą visoms pirkimo dalies pozicijoms)
46.1 | Instrumentų apsaugos aštrioms instrumentų dalims uždengti | Vnt. | 20000 | Išmatavimai: 2,5cm x 6,0 cm(±0,5cm). Daugkartinio naudojimo, skirtos pakuotei apsaugoti nuo pažeidimų. Pagamintos iš dezinfekcinei medžiagai ir plovikliams atsparaus plastiko. Skirtos sterilizacijai sočiaisiais vandens garais. Netrukdo sterilizacijos agentui prasiskverbti prie instrumentų dengiamų dalių. Pagamintos iš skaidraus plastiko. Ženklintos CE, pateikti atitikties dokumentus. | 0 | 0% | 0 | 0
46.2 | Instrumentų apsaugos aštrioms instrumentų dalims uždengti | Vnt. | 20000 | Išmatavimai: 5,0 cm x 10,5 cm(±0,5cm). Daugkartinio naudojimo skirtos pakuotei apsaugoti nuo pažeidimų. Pagamintos iš dezinfekcinei medžiagai ir plovikliams atsparaus plastiko. Skirtos sterilizacijai sočiaisiais vandens garais. Netrukdo sterilizacijos agentui prasiskverbti prie instrumentų dengiamų dalių. Pagamintos iš skaidraus plastiko. Ženklintos CE, pateikti atitikties dokumentus. | 0 | 0% | 0 | 0
46.3 | Instrumentų apsaugos aštrioms instrumentų dalims uždengti | Vnt. | 10000 | Išmatavimai: 7,5 cm x 14,0 cm(±0,5cm). Daugkartinio naudojimo skirtos pakuotei apsaugoti nuo pažeidimų. Pagamintos iš dezinfekcinei medžiagai ir plovikliams atsparaus plastiko. Skirtos sterilizacijai sočiaisiais vandens garais. Netrukdo sterilizacijos agentui prasiskverbti prie instrumentų dengiamų dalių. Pagamintos iš skaidraus plastiko. Ženklintos CE, pateikti atitikties dokumentus. | 0 | 0% | 0 | 0
|  |  |  | 46 pirkimo dalis iš viso: Maksimali perkančiajai organizacijai priimtina 46 p.o.d. pasiūlymo kaina 12600,00 Eur įskaitant visus mokesčius |  |  | 0 | 0
47 | Nukenksminimo konteineriai (Būtina pateikti pasiūlymą visoms pirkimo dalies pozicijoms)
47.1 | Nukenksminimo konteineriai 1 l | Vnt. | 4000 | Plastikiniai, geltonos spalvos patvarūs konteineriai, skirti medicininių atliekų nukenksminimui. Pažymėti biologinio pavojaus ženklu. Turi įtaisą/angą adatoms, skalpelių galvutėms nuimti. Konteinerio dangtis negrįžtamai fiksuojasi, jį užspaudus. Konteineris turi pakėlimo rankenėlę. Talpa -1 L. | 0 | 0% | 0 | 0
47.2 | Nukenksminimo konteineriai 3 l | Vnt. | 2500 | Plastikiniai, geltonos spalvos patvarūs konteineriai, skirti medicininių atliekų nukenksminimui. Pažymėti biologinio pavojaus ženklu. Turi įtaisą/angą adatoms, skalpelių galvutėms nuimti. Konteinerio dangtis negrįžtamai fiksuojasi, jį užspaudus. Konteineris turi pakėlimo rankenėlę. Talpa -3 L. | 0 | 0% | 0 | 0
47.3 | Nukenksminimo konteineriai 5 l | Vnt. | 7000 | Plastikiniai, geltonos spalvos patvarūs konteineriai, skirti medicininių atliekų nukenksminimui. Pažymėti biologinio pavojaus ženklu. Turi įtaisą/angą adatoms, skalpelių galvutėms nuimti. Konteinerio dangtis negrįžtamai fiksuojasi, jį užspaudus. Konteineris turi pakėlimo rankenėlę.. Talpa -5 L. | 0 | 0% | 0 | 0
47.4 | Nukenksminimo konteineriai 10-11 l | Vnt. | 4000 | Plastikiniai, geltonos spalvos patvarūs konteineriai, skirti medicininių atliekų nukenksminimui. Pažymėti biologinio pavojaus ženklu. Turi įtaisą/angą adatom, skalpelių galvutėms nuimti. Konteinerio dangtis negrįžtamai fiksuojasi, jį užspaudus. Talpa -10-11 L. | 0 | 0% | 0 | 0
|  |  |  | 47 pirkimo dalis iš viso: Maksimali perkančiajai organizacijai priimtina 47 p.o.d. pasiūlymo kaina 31500,00 Eur įskaitant visus mokesčius |  |  | 0 | 0
48 | Nukenksminimo konteineriai 0,2-0,5 L | Vnt. | 2000 | Plastikiniai, geltonos spalvos patvarūs konteineriai, skirti medicininių atliekų nukenksminimui. Pažymėti biologinio pavojaus ženklu. Turi įtaisą/angą adatoms, skalpelių galvutėms nuimti. Konteinerio dangtis negrįžtamai fiksuojasi, jį užspaudus.Talpa - 0,2- 0,5 L. | 0 | 0% | 0 | 0
|  |  |  | 48 pirkimo dalis iš viso: Maksimali perkančiajai organizacijai priimtina 48 p.o.d. pasiūlymo kaina 5250,00 Eur įskaitant visus mokesčius |  |  | 0 | 0
49 | Nukenksminimo konteineriai 30-50 L | Vnt. | 800 | Plastikiniai, geltonos spalvos patvarūs konteineriai, skirti medicininių atliekų nukenksminimui. Pažymėti biologinio pavojaus ženklu. Konteinerio dangtis negrįžtamai fiksuojasi, jį užspaudus. Talpa - 30- 50 L. | 0 | 0% | 0 | 0
|  |  |  | 49 pirkimo dalis iš viso: Maksimali perkančiajai organizacijai priimtina 49 p.o.d. pasiūlymo kaina 12600,00 Eur įskaitant visus mokesčius |  |  | 0 | 0
50 | Medicinos prietaisų dėklai skirti plovimui ir sterilizacijai (Būtina pateikti pasiūlymą visoms pirkimo dalies pozicijoms)
50.1 | Medicininis autoklavuojamas indas tinklelio pavidalo dugnu ir šonu | Vnt. | 5 | Išmatavimai - 280 x 170 x 55 mm (+/- 5 mm). Plastikinis indas tinklelio pavidalo dugnu ir šonu, skirtas procedūriniams rinkiniams ir smulkiems instrumentų rinkiniams plauti, pakuoti ir sterilizuoti. Pagamintas iš atsparaus dezinfekantams ir sterilizacijos procesui polipropileno plastiko. Gali būti nukenskminamas ir plaunamas plovimas mašinose ( atitinkančiose ISO 1583 ir HTM 2010(UK)) ir rankomis. Maksimali plovimo temperatūra yra 90 °C. Gali būti sterilizuotas laikantis ISO 17665, ISO 25424 ir HTM 2010(UK) standartuose nurodomų reikalavimų ir sterilizatoriuose, atitinkančiuose BS EN285. Sterilizacijos temperatūra 134,6 ± 2 °C. Indas turi būti apruoštas laikantis ISO 17664 standarto ir validuotas, kaip sterilus po plovimo, dezinfekcijos ir sterilizavimo. Medicinos prietaisas turi būti žymėtas CE ženklu. | 0 | 0% | 0 | 0
50.2 | Medicininis autoklavuojamas indas tinklelio pavidalo dugnu ir šonu | Vnt. | 11 | Išmatavimai - 275 x 110 x 30 mm (+/- 5 mm). Tie patys reikalavimai kaip 50.1 punktas. | 0 | 0% | 0 | 0
50.3 | Medicininis autoklavuojamas indas tinklelio pavidalo dugnu ir šonu | Vnt. | 6 | Išmatavimai - 270 x 150 x 30 mm (+/- 5 mm). Tie patys reikalavimai kaip 50.1 punktas. | 0 | 0% | 0 | 0
50.4 | Medicininis autoklavuojamas indas tinklelio pavidalo dugnu ir šonu | Vnt. | 22 | Išmatavimai 300 x 250 x 52 mm (+/- 5 mm). Tie patys reikalavimai kaip 50.1 punktas. | 0 | 0% | 0 | 0
50.5 | Medicininis autoklavuojamas indas tinklelio pavidalo dugnu ir šonu | Vnt. | 11 | Išmatavimai 424 x 305 x 52 mm (+/- 5 mm). Tie patys reikalavimai kaip 50.1 punktas. | 0 | 0% | 0 | 0
50.6 | Medicininis autoklavuojamas indas tinklelio pavidalo dugnu ir šonais | Vnt. | 5 | Išmatavimai 255 x 255 x 50 mm (+/- 5 mm). Tie patys reikalavimai kaip 50.1 punktas. | 0 | 0% | 0 | 0
50.7 | Medicininis autoklavuojamas indas tinklelio pavidalo dugnu ir šonais | Vnt. | 6 | Išmatavimai 480 x 255 x 50 mm (+/- 5 mm). Tie patys reikalavimai kaip 50.1 punktas. | 0 | 0% | 0 | 0
50.8 | Medicininis autoklavuojamas indas tinklelio pavidalo dugnu ir šonais | Vnt. | 11 | Išmatavimai 275 x 110 x 30 mm (+/- 5 mm). Tie patys reikalavimai kaip 50.1 punktas. | 0 | 0% | 0 | 0
|  |  |  | 50 pirkimo dalis iš viso: Maksimali perkančiajai organizacijai priimtina 50 p.o.d. pasiūlymo kaina 2625,00 Eur įskaitant visus mokesčius |  |  | 0 | 0
51 | Įrenginys skirtas mokyti ir tikrinti rankų chirurginį ir higieninį paruošimą (Būtina pateikti pasiūlymą visoms pirkimo dalies pozicijoms):
51.1 | Įrenginys skirtas mokyti ir tikrinti rankų chirurginį ir higieninį paruošimą | Vnt. | 1 | Įrenginys skirtas rankų dezinfekcijos paruošimo efektyvumui kontroliuoti, naudojant fluorescencinį metodą. UV šviesos šaltinis LED tipo. Turi turėti CE ženklą. | 0 | 0% | 0 | 0
51.2 | Florescuojantis tirpalas rankų higienos kokybei vertinti | L | 2 | Tirpalas (kontrolinis/imitacinis tirpalas/antiseptikas) skirtas rankų higienos technikos kokybei vertinti. Sudėtyje yra florescuojančių medžiagų, kurios švyti UV šviesoje. Antiseptikas ir jo sudėtyje esančios UV šviesą atspindinčios dalelės neturi pavojingų komponentų. Antiseptikas nesunkiai pašalinamas nuo odos paviršiaus valymo arba plovimo metu. Pakuotė: 50-300 ml. | 0 | 0% | 0 | 0
|  |  |  | 51 pirkimo dalis iš viso: Maksimali perkančiajai organizacijai priimtina 51 p.o.d. pasiūlymo kaina 3025,00 Eur įskaitant visus mokesčius |  |  | 0 | 0
52 | Rankų higienos praktinio mokymo priemonių rinkinys | Vnt. | 600 | Skirtas praktiniams darbuotojų mokymams ir patikrai. Rinkinio sudėtyje turi būti: rankų dažai (imituojantys antiseptiką), nudažantys apruoštą rankų paviršių per laiko tarpą iki 30 sekundžių , skysta priemonė dažams neutralizuoti/šalinti, rankų paruošimo vertinimo etalonas. Priemonės turi būti bekvapės. Dažų sudėtyje turi būti natūralus mineralinis baliklis, natūralūs lipidai, pantenolis. Rankų antiseptiko su spec. dažais ir skystos priemonės dažams šalinti dozės turi būti skirtos vieno žmogaus mokymams/individualios. Kiekviena rankų antiseptiko su spec. dažais ir skystos priemonės dažams šalinti dozė turi būti supakuota į sandarų vienkartinį plastiko maišelį. Rinkinio sudėtyje turi būti ne mažiau 20 vnt. | 0 | 0% | 0 | 0
|  |  |  | 52 pirkimo dalis iš viso: Maksimali perkančiajai organizacijai priimtina 52 p.o.d. pasiūlymo kaina 2662,00 Eur įskaitant visus mokesčius |  |  | 0 | 0
*Nurodomos priežastys ir paaiškinimas: |  |  |  | tiekėjo įrašomi paaiškinimai ir teisinis pagrindas
*Jeigu pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM ir jis pasiūlyme nurodo bendrą pasiūlymo kainą be PVM;
*Jeigu pagal galiojančius teisės aktus pirkimo objektui taikomas lengvatinis arba 0 proc. PVM tarifas.
*Jeigu taikomi skirtingi PVM tarifai, Tiekėjas gali įterpti papildomas PVM eilutes ir paaiškinti kurioms eilutėms koks PVM tarifas taikomas ir kodėl