## 1 priedas „Techninė specifikacija“

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

- SĄVOKOS IR SUTRUMPINIMAI

  - Perkančioji organizacija / Užsakovas – UAB „Toksika“, įm. k. 244670310, Kuro g. 15, Vilnius

  - Tiekėjas– ūkio subjektas – fizinis asmuo, privatus juridinis asmuo, viešas juridinis asmuo, kitos organizacijos ir jų padaliniai ar tokių asmenų grupė, su kuriuo Užsakovas sudaro Sutartį.

  - Sutartis – Sutartis, sudaroma tarp rangovo ir Užsakovo dėl Pirkimo objekto.

- PIRKIMO OBJEKTAS

  - Pirkimo objektas – Gyvsidabrio analizatorius (toliau – Prekės), (BVPŽ kodas: 38434560-9).

  - Perkamas gyvsidabrio analizatorius, skirtas gyvsidabrio koncentracijai nustatyti kietuose ir skystuose mėginiuose, kartu su visa būtina įranga, automatiniais mėginių padavimo įrenginiais, programine įranga, kompiuteriu, montavimu, paleidimu, mokymais ir eksploatacinių dalių rinkiniu ir atitinkantis minimalius lentelėje nurodytus reikalavimus:

| Eil. Nr. | Pirkimo objekto parametras | Pirkimo objekto reikalaujama parametro charakteristika |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Gyvsidabrio analizatoriaus aprašymas | Laboratorinis analizatorius su automatiniais kietų ir skystų mėginių padavimo įrenginiais (autosampleriais), analizei ir prietaiso valdymui skirta programine įranga ir personaliniu kompiuteriu. |
| 1.1 | Paskirtis | Gyvsidabrio koncentracijos matavimas kietuose ir skystuose organiniuose, neorganiniuose mėginiuose. |
| 1.2 | Mėginio paruošimas | Kietuose mėginiuose matavimas turi būti atliekamas tiesiogiai, be išankstinio mėginio paruošimo, termiškai suardant mėginį. Skystų mėginių mineralizavimas ir redukcija iki elementinio gyvsidabrio turi būti atliekama automatizuotai skystų mėginių autosampleryje. |
| 1.3 | Optinė matavimo sistema | Ne mažiau nei trijų optinių spindulių, ne mažiau nei dviejų skirtingo optinio kelio matavimo celių nuosekliame išdėstyme, su automatine matavimo diapazono nustatymo funkcija. |
| 1.4 | Šviesos šaltinis | Žemo slėgio gyvsidabrio iškrovos lempa, spinduliuojanti 253,7 nm bangos ilgio šviesą. |
| 1.5 | Detektavimo riba | Detektavimo riba kietiems mėginiams ne didesnė nei 0,001ng; skystiems mėginiams, naudojant mineralizavimą ir redukciją ne didesnė nei 1 ppt. |
| 1.6 | Didžiausia matavimo riba | Didžiausia matavimo riba kietiems mėginiams ne mažesnė kaip 70µg; skystiems mėginiams, naudojant mineralizavimą ir redukciją ne mažesnė kaip 100 ppb. |
| 1.7 | Analizės trukmė | Kietiems mėginiams ne ilgesnė nei 7 min. |
| 1.8 | Kiti analizatoriaus funkcionalumai | Maksimali deginimo temperatūra kvarciniame indelyje ne mažesnė nei 1000°C. Sudeginto mėginio dujoms praėjus pro katalizatorių laisvo elementinio Hg surinkimui bei koncentravimui turi būti naudojama aukso amalgama. Pagrindiniai fizikiniai parametrai – dujų srautai ir kaitinimo temperatūra – turi būti visą laiką sekami ir sutrikus, programiškai tuoj pat automatiškai pranešama vartotojui. Sistemoje turi būti integruotas automatinis mėginių įvedimo įrenginys, su dėklu ne mažiau kaip 100 pozicijų kietiems mėginiams ir ne mažiau kaip 30 pozicijų skystų mėginių automatinis įrenginys (autosampleris) su automatiniu mineralizavimo ir redukuojančių reagentų dozatoriumi. Analizuojamo mėginio kiekis ne didesnis kaip 1.5 g. arba 5 ml. Naudojamos ne mažesnio nei 90% švarumo deguonies dujos. |
| 1.9 | Analizatoriaus komplektacija |  |
| 1.9.1 | Komplektaciją turi sudaryti | 1. Su analizatoriumi turi būti pateikiami reduktoriai ir visi reikalingi priedai deguonies pajungimui prie pagrindinio analizatoriaus prietaiso. 2. Su analizatoriumi turi būti pateikiamas kontroleris su instaliuota analizatoriaus programine įranga, skirta analizatoriaus valdymui, duomenų vizualizacijai ir rezultatų analizei: 3. Gamintojo rekomenduojamų eksploatacinių ir susidėvinčių dalių rinkiniai 1 metų darbui su prietaisu. |
| 1.10 | Reikalavimai numatomos pirkimo pardavimo sutarties įvykdymui |  |
| 1.10.1 | Tiekėjas turi būti įgaliotas siūlomų prekių gamintojo atstovas, turintis teisę atstovauti gamintoją ir parduoti siūlomą prekę (taikoma gyvsidabrio analizatoriui) | Pateikiama kartu su pasiūlymu: Įgaliojimas, sertifikatas arba kitas lygiavertis dokumentas, patvirtinantis, kad tiekėjas yra gamintojo įgaliotas atstovas, turintis teisę atstovauti gamintoją ir įvykdyti visus sutartinius įsipareigojimus. |
| 1.10.2 | Mokymai | Tiekėjas privalo darbo vietoje apmokinti dirbti su sistema ne mažiau kaip 2 perkančiosios organizacijos darbuotojus. Mokymai privalo vykti ne trumpiau kaip 4 valandas. |
| 1.10.3. | Garantija (visai sistemai) | Ne mažiau kaip 12 mėn. |
| 1.10.4 | CE ženklinimas | Siūlomos gyvsidabrio analitinės sistemos sudedamosios dalys turi atitikti CE atitikties reikalavimus, kartu su pasiūlymu turi būti pateikti tai įrodantys dokumentai. Pateikiama anglų ir / arba lietuvių kalba. |
| 1.11 | Kiti reikalavimai | Visos siūlomos gyvsidabrio sistemos sudedamosios dalys turi būti suderintos tarpusavyje ir valdomos analizatoriaus programine įranga. |

  - Analizatorius turi būti tinkamas gyvsidabrio koncentracijai nustatyti įvairiuose kietuose ir skystuose mėginiuose, įskaitant, bet neapsiribojant: atliekų, pelenų, šlako, dumblo, filtravimo likučių, technologinių skysčių, nuotekų ar kitų laboratorinių mėginių tyrimais.

  - Įranga turi būti pateikiama su visa dokumentacija, naudojimo instrukcijomis, kalibravimo / patikros dokumentais, jeigu jie taikomi konkrečiai įrangai. Įranga turi turėti gamintojo CE atitikties deklaraciją arba kitus lygiaverčius dokumentus, patvirtinančius atitiktį taikomiems ES reikalavimams. Įranga turi būti tinkama naudoti Lietuvos Respublikoje veikiančioje pramoninėje laboratorinėje aplinkoje.

  - Sistema turi užtikrinti matavimo rezultatų atsekamumą, kalibravimo duomenų saugojimą, analizės kreivių / matavimo protokolų archyvavimą ir rezultatų eksportą bent į PDF, Excel arba CSV formatą.

  - Programinė įranga turi leisti identifikuoti mėginį, operatorių, analizės datą ir laiką, naudotą metodą, kalibravimo informaciją bei galutinį rezultatą.

  - Tiekėjas turi pateikti gamintojo rekomenduojamą kalibravimo, kokybės kontrolės ir periodinės patikros tvarką. Paleidimo metu turi būti atliktas pradinis sistemos veikimo patikrinimas naudojant tinkamus etaloninius / kontrolinius mėginius arba standartinius tirpalus.

  - Tiekėjas turi pateikti informaciją apie reikalingus standartus, reagentus, kontrolinius mėginius ir jų tiekimo galimybes.

  - Garantiniu laikotarpiu tiekėjas privalo užtikrinti konsultacinę pagalbą telefonu ir (arba) elektroniniu paštu lietuvių arba anglų kalba. Reakcijos į pranešimą apie gedimą terminas – ne ilgesnis kaip 2 darbo dienos nuo pranešimo gavimo. Jei gedimo neįmanoma pašalinti nuotoliniu būdu, tiekėjas privalo pradėti gedimo šalinimą vietoje arba kitu suderintu būdu ne vėliau kaip per 5 darbo dienas, o gedimą pašalinti per protingą terminą, bet ne vėliau kaip per 10 darbo dienų, išskyrus atvejus, kai dėl atsarginių dalių tiekimo ar kitų nuo tiekėjo nepriklausančių aplinkybių būtinas ilgesnis terminas, apie kurį užsakovas informuojamas raštu.

  - Tiekėjas turi užtikrinti atsarginių, eksploatacinių ir susidėvinčių dalių tiekimo galimybę ne trumpiau kaip 5 metus nuo įrangos perdavimo naudoti dienos.

  - Tiekėjas turi nurodyti, ar garantinis ir pogarantinis aptarnavimas atliekamas Lietuvoje, Europos Sąjungoje ar gamintojo serviso centre.

- Pristatymas, montavimas, paleidimas ir mokymai

  - Prekės pristatymo vieta – UAB „Toksika“ Šiaulių padalinys, Jurgeliškių k. 10, Šiaulių r.

  - Prekės pristatymo, montavimo, prijungimo, paleidimo, pirminio funkcionalumo patikrinimo ir perdavimo naudojimui terminas  – 3 mėnesiai.

  - Paleidimo metu turi būti atliktas sistemos veikimo patikrinimas, pademonstruotos pagrindinės analizatoriaus funkcijos ir parengta įranga darbui pagal gamintojo reikalavimus. Paleidimo metu turi būti pademonstruotas kietų ir skystų mėginių analizės funkcionalumas.

  - Tiekėjas turi apmokyti ne mažiau kaip 2 užsakovo darbuotojus darbo vietoje. Mokymai turi apimti įrangos naudojimą, kasdienę priežiūrą, saugų darbą, pagrindinių gedimų identifikavimą, eksploatacinių medžiagų keitimą ir rezultatų eksportą. Po mokymų tiekėjas turi pateikti mokymų dalyvių sąrašą, mokymų programą ir trumpą mokymų atlikimo aktą / patvirtinimą, naudojimo instrukciją, saugos instrukciją ir pagrindinės priežiūros instrukcijas lietuvių arba anglų kalba.

  - Įranga laikoma tinkamai perduota naudoti tik tada, kai ji yra pristatyta, sumontuota, prijungta, paleista, patikrintas jos funkcionalumas, atlikti mokymai, perduoti visi dokumentai ir pasirašytas įrangos priėmimo–perdavimo aktas.