Pirkimo sąlygų

Priedas Nr. 1

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Tiekėjas turi pateikti dokumentus, įrodančius siūlomos įrangos atitikimą techniniams reikalavimams, nurodytiems pirkimo dokumentų techninėje specifikacijoje: tiekėjas turi pateikti gamintojo parengtus katalogus ar brošiūras, tačiau jei gamintojo kataloguose ar brošiūrose neišsamiai atsispindi arba nėra nurodyta siūlomos įrangos atitikimas techninės specifikacijos reikalavimams, galima teikti siūlomos įrangos techninių charakteristikų aprašymus, t. y. tiekėjo ar gamintojo parengti komplektacijos aprašai arba kiti lygiaverčiai dokumentai (toliau – pagrindžiantys dokumentai). Šiuose dokumentuose tiekėjas turi grafiškai nurodyti (t. y. pastebimai pažymėti – spalvotai žymėti ir / ar nurodyti rodyklėmis, ir / ar pabraukti) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės, bei įrašyti, kurį techninių reikalavimų punktą jos atitinka. Taip pat tiekėjas gali pateikti nuorodas į gamintojo interneto tinklalapį (jei toks yra), kuriame perkančiosios organizacijos vertintojai galėtų patikrinti teikiamų duomenų autentiškumą (nuorodos turi būti parašytos pateikiamuose kataloguose ar aprašymuose). *Netaikoma garantijai.

| Eil. Nr. | Parametrai | Reikalaujami parametrai | Tiekėjo siūloma charakteristika (pildo tiekėjas) Tiekėjas pildo kiekvieną reikalavimą su atitinkama siūloma reikšme. Prie kiekvieno reikalavimo (jeigu žemiau nenurodyta kitaip) pateikiamas techninę charakteristiką pagrindžiantis dokumentas _______ (nurodyti pateikiamą dokumentą), kurio _____ (nurodyti) puslapyje pateikta atžyma apie parametro reikšmę |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Korpusas | Metalinis arba lygiavertis, padengtas miltelinių dažų arba lygiaverte danga, atsparus standartiniams dažymui naudojamiems reagentams ir organiniams tirpikliams. |  |
| 2. | Tubusas | Binokuliarinis, ergonominis su išėjimu vaizdo kamerai, kitaip – ergofototubusas. |  |
| 3. | Tubuso pasvirimo kampas | Reguliuojamas, ne siauresnėse ribose kaip nuo - 2° iki 28° . |  |
| 4. | Atstumas tarp vyzdžių | Reguliuojamas, ne siauresnėse kaip 50 mm – 75 mm ribose. |  |
| 5. | Okuliarai | Didinimas ne mažiau kaip 10 kartų. Matymo laukas ne mažiau kaip 22 mm. Dioptrijų koregavimas kiekviename okuliare ne siauresnėse ribose kaip nuo -5 iki +5. |  |
| 6. | Objektyvų revolveris | Talpina ne mažiau kaip 5 objektyvų, su pasirinkto objektyvo fiksacija ir numeracija skaitmenimis nuo 1 iki 5. |  |
| 7. | Objektyvai | Objektyvai ne mažiau kaip keturi skirtingi: 1. 5x, N.A. ≥ 0.12, darbinis atstumas (FWD) ≥ 10.1 mm; 2. 10x, N.A. ≥ 0.25, darbinis atstumas (FWD) ≥ 4.5 mm; 3. 40x, N.A. ≥ 0.65, darbinis atstumas (FWD) ≥ 0.45 mm; 4.100x, imersinis, N.A ≥ 1.25, darbinis atstumas (FWD) ≥ 0.22 mm. |  |
| 8. | Objektyvų klasė | Ne žemesnė nei „Achromat“, t.y. su „achromatic“ spalvų korekcija |  |
| 9. | Kondensorius | LD 0.8 arba lygiavertis, reguliuojamo aukščio, fokusuojamas su diafragma, centruojamas, su filtro įdėklu. |  |
| 10. | Stalelis | Mechaninis, anoduotu arba lygiaverčiu paviršiumi. Išmatavimai: ne mažesnis nei 220 mm x 150 mm Eiga: ne mažiau nei 75 mm x 50 mm |  |
| 11. | Stikliukų laikiklis | Skirtas 2 standartinių išmatavimų stikliukams. |  |
| 12. | Fokusavimas | Koaksialiniai grubaus (macro) ir tikslaus (micro) fokusavimo sraigtai, simetrinis fokuso rankenėlių išdėstymas. Pilna fokusavimo eiga ne mažiau kaip 15 mm. |  |
| 13. | Apšvietimas | LED arba lygiavertis, su apšvietimo intensyvumo reguliavimu. Galimybė integruoti halogeno lempą be papildomų maitinimo šaltinių. |  |
| 14. | Apšvietimo intensyvumo nustatymas | Galimybė nustatyti ir išsaugoti skirtingą apšvietimo intensyvumą kiekvienam objektyvui atskirai. Apšvietimo intensyvumo nustatymas objektyvui turi išlikti atmintyje iki kito nustatymo. |  |
| 15. | Energijos taupymo režimas | Mikroskopas po neveiksnumo turi automatiškai pereiti į energijos taupymo režimą arba automatiškai išsijungti. |  |
| 16. | Palaikomos kontrastavimo technikos | Šviesaus lauko, tamsaus lauko, fazių kontrasto, poliarizacijos. |  |
| 17. | Vaizdo kameros adapteris | Suderinamas su mikroskopo tubusu ir vaizdo kamera |  |
| 18. | Vaizdo kameros adapterio didinimas | Ne didesnis nei 0,5 karto. |  |
| 19. | Vaizdo kamera | Vaizdo kamera suderinama su siūlomais mikroskopais |  |
| 20. | Vaizdo kameros sensoriaus tipas | Color CMOS arba lygiavertis |  |
| 21. | Pikselių dydis | Ne didesnis nei 1,85 µm x 1,85 µm su 4K rezoliucija |  |
| 22. | Pikselių skaičius | Ne mažiau kaip 12 megapikselių |  |
| 23. | Sparta | Ne mažiau kaip 30 kadrų per sekundę su 4K rezoliucija |  |
| 24. | Sąsajos | Ne mažiau kaip : USB 3.0, Ethernet ir HDMI jungtys. Įjungimo mygtukas. Palaikomas Wi-Fi. |  |
| 25. | Vaizdų patobulinimo funkcijos | Triukšmo pašalinimas, aštrinimas, baltos šviesos balansas, automatinis šviesos sureguliavimas. |  |
| 26. | Programinė įranga | Suderinta su siūloma vaizdo kamera. Licencija neribotam programinės įrangos naudojimui. |  |
| 27. | Programinės įrangos funkcijos | Galimybė fotografuoti, filmuoti, apdoroti vaizdus (dydžių matavimas, komentarai, žymėjimai). |  |
| 28. | Elektros šaltinis | Mikroskopas ir priedai suderinami su 240V / 50 – 60 Hz elektros šaltiniu. |  |
| 29. | Garantinio aptarnavimo laikotarpis | ne mažiau 24 mėnesių |  |
| 30. | Priedai | - Ne mažiau kaip 1 vnt. - gaubtas mikroskopui - Ne mažiau kaip 1 vnt. - imersinis aliejus ne mažiau kaip 5 ml. |  |

Pastaba: Jeigu perkančiosios organizacijos parengtoje techninėje specifikacijoje nurodytas konkretus (t. y. šalia nenurodytas žodis „arba lygiavertis“) prekės ženklas, gamintojas, modelis ar tiekimo šaltinis, konkretus procesas (būdingas konkretaus tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms), patentas, tipas, metodas, protokolas, standartas, sertifikatas, konkreti kilmė ar gamyba (dėl kurių tam tikriems subjektams ar tam tikriems produktams būtų sudarytos palankesnės sąlygos arba jie būtų atmesti), normos, direktyvos, formatas, medžiaga, sistema, jungtis ar panašiai – tiekėjas gali siūlyti ir lygiaverčius prekės ženklus, gamintojus, modelius ar tiekimo šaltinius, procesus, patentus, tipus, metodus, protokolus, standartus, sertifikatus, normas, direktyvas, formatus, medžiagas, sistemas, jungtis ir panašiai. Jei techninėje specifikacijoje nurodyta konkreti (t. y. šalia nenurodytas žodis „ne žemesnė kaip“) klasė, kategorija ar pan. – gali būti siūloma ir ne žemesnė kaip techninėje specifikacijoje nurodyta klasė, kategorija ar pan. Jei perkančiosios organizacijos parengtoje techninėje specifikacijoje nurodytos konkrečios (t. y. nenurodyti žodžiai ne siauresnėse) ribos, intervalai ar pan. – gali būti siūlomos prekės, kurių konkrečios ribos, intervalai ar pan. yra ne siauresni kaip nurodyti  techninėje specifikacijoje. Jei perkančiosios organizacijos parengtoje techninėje specifikacijoje yra nurodyti konkretūs (t. y. nenurodytos paklaidos, nuokrypiai, procentai ar pan.) matmenys, dydžiai ar pan. – siūlomų prekių matmenų neatitikimo techninės specifikacijos reikalavimams paklaida gali būti ne didesnė kaip 2 proc.

Kita informacija:

Tiekėjas turi užtikrinti, kad prekės pristatymo metu atitiks efektyvumo, tvarumo, ilgaamžiškumo reikalavimus pagal 2009 m. spalio 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą  2009/125/EB, nustatančią ekologinio projektavimo reikalavimų su energija susijusiems gaminiams nustatymo sistemą ir 2011 m. birželio 8 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2011/65/ES dėl tam tikrų pavojingų medžiagų naudojimo elektros ir elektroninėje įrangoje apribojimo. Pirkėjas šio reikalavimo atitiktį vertins prekių pristatymo metu.

Tiekėjas Sutarties vykdymo metu kartu su pristatomomis prekėmis privalo pateikti: CE sertifikato, išduoto paskelbtosios (notifikuotos) įstaigos ir/arba ES atitikties (2009/125/EB ir/arba 2011/65/ES Direktyvoms) deklaracijos, arba gamintojo parengtos deklaracijos kopiją (pateikiama tai, kas taikoma prekėms pagal teisės aktų reikalavimus). Pateikiant ES atitikties deklaracijos arba gamintojo parengtos deklaracijos kopiją, kad pasiūlytos prekės atitinka reikiamus standartus, bei prekių klasei būtinus reglamentus, kartu pateikiami ir techniniai dokumentai, pagrindžiantys prekės atitiktį reikiamiems standartams bei reglamentams.

Jei prekėms pagal Europos Sąjungos teisės aktų reikalavimus nėra privalomas CE ženklinimas – Tiekėjas laisva rašytine forma turi pagrįsti, kad prekių neprivaloma ženklinti CE ženklu pagal teisės aktų reikalavimus.

Jei prekėms, pagal 2009 m. spalio 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą  2009/125/EB, nustatančią ekologinio projektavimo reikalavimų su energija susijusiems gaminiams nustatymo sistemą ir/ arba  pagal 2011 m. birželio 8 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2011/65/ES dėl tam tikrų pavojingų medžiagų naudojimo elektros ir elektroninėje įrangoje apribojimo (toliau – Direktyvos), nėra taikomos – tokiu atveju Tiekėjas laisva rašytine forma turi pagrįsti dėl Direktyvų netaikymo.

| APLINKOS APSAUGOS REIKALAVIMAI: Vykdomas žaliasis pirkimas pagal Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 patvirtinto Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo (toliau – Tvarkos aprašas): |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | 4 punkto 4.4.4.1. papunkčiu, prekei tiekti, sunaudojama mažiau gamtos išteklių. Tiekėjas Prekes privalės pristatyti ne kelių eismo piko valandomis, t. y. Tiekėjas privalo Prekes atvežti Pirkėjui ne kelių eismo piko valandomis, pirmadieniais − ketvirtadieniais nuo 14:30 iki 16:00 val., penktadieniais ir švenčių dienų išvakarėse nuo 13:00 iki 14:00 val. ir trumpiausiais galimais maršrutais. Už Prekių priėmimą atsakingas Pirkėjo atstovas priimdamas Prekes fiziškai įsitikina, ar Tiekėjas Prekes pristatė ne kelių eismo piko valandomis. Už Prekių priėmimą atsakingas Pirkėjo atstovas, nurodytas Sutarties 2.1 punkte. Pirkėjas turi teisę Sutarties vykdymo metu pareikalauti trumpiausio galimo maršruto pasirinkimą įrodančių dokumentų. Nustačius, kad Tiekėjas šiame punkte nustatyto reikalavimo nesilaiko, Tiekėjui taikoma Specialiųjų sąlygų 9.5 punkte nurodyto dydžio bauda | Pagrindžiantys dokumentai nereikalaujami, Tiekėjas šį reikalavimą patvirtina teikdamas pasiūlymą. TAIP/NE (tinkamą pažymėti) |
| 2. | 4 punkto 4.4.4.2 papunkčiu, prekei naudoti sunaudojama mažiau elektros t. y. Tiekėjas įsipareigoja parengti mokymus pirkimo vykdytojo darbuotojams, kuriuose būtų aptarti įrangos elektros energijos vartojimo efektyvumo didinimo aspektai (parametrų reguliavimas, tikslinimas, režimų pasirinkimas ir kt.). Tiekėjas įsipareigoja apmokyti ne mažiau kaip 2 (du) Pirkėjo specialistus, ne mažiau kaip 1 (viena) val. | Pagrindžiantys dokumentai nereikalaujami, Tiekėjas šį reikalavimą patvirtina teikdamas pasiūlymą. TAIP/NE (tinkamą pažymėti) |