## TS
Pastaba. Melsva spalva pažymėtas eilutes pildo tiekėjas
TECHNINĖ SPECIFIKACIJA IR PASIŪLYMO KAINA
INTRAOPERACINIO NEUROMONITORAVIMO SISTEMA (NR. 11214)
2026-___-___
Tiekėjo pavadinimas / ūkio subjektų grupės nariai:
Tiekėjo kodas:
Tiekėjo adresas:
Asmens atsakingo už pasiūlymą pareigos, vardas, pavardė:
Asmens atsakingo už pasiūlymą telefono numeris:
Asmens atsakingo už pasiūlymą el. pašto adresas:
Pildoma, jei tiekėjas, kuris yra juridinis asmuo, turi kolegialų valdymo organą ar priežiūros organo narį (-ius) (VPĮ 46 str. 2 d. 2 p.):
Vardas, pavardė, pareigos:
Vardas, pavardė, pareigos:
Vardas, pavardė, pareigos:
1. Tiekėjo patvirtinimai:
1. Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis:
1.1. atviro konkurso skelbime CVP IS;
1.2. kituose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose).
2. Pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose.
2. Bendrieji reikalavimai:
2.1. Pirkimo objektas – Intraoperacinio neuromonitoravimo sistema (toliau – Įranga) kartu su jo eksploatacijai reikalingais priedais (toliau – Vienkartinės priemonės) (toliau Įranga ir Vienkartinės priemonės kartu - prekės). Techninėje specifikacijoje nurodytus konkrečius modelius ar šaltinius, konkrečius procesus ar prekės ženklus, patentus, tipus, konkrečią kilmę ar gamybą (jei nurodyta) prašome laikyti neįpareigojančiais. Nurodomi Europos standartą perimantys Lietuvos standartai, Europos techniniai liudijimai, tarptautiniai standartai, kitos Europos standartizacijos įstaigų nustatytos techninių normatyvų sistemos arba nacionaliniai standartai, nacionaliniai techniniai liudijimai turi būti suprantami kaip privalomi su prierašu „arba lygiavertis“.
2.2. Visos prekės turi būti pažymėtos atitikties ženklu „CE“ ir atitikti Europos Parlamento ir Tarybos Reglamento (ES) 2017/745 dėl medicinos priemonių reikalavimus. Kartu su pasiūlymu tiekėjas turi pateikti tai įrodančius sertifikatus arba lygiaverčius dokumentus.
2.3. Kartu su pasiūlymu turi būti pateikiama pasiūlymo technines charakteristikas pagrindžianti gamintojo techninė dokumentacija (katalogai ir pan.). Techninėje dokumentacijoje būtina pažymėti pozicijos numerį prie reikalaujamų parametrų reikšmės.
2.4. Kartu su Įranga pateikiama dokumentacija: Įrangos ir jos priedų naudojimo instrukcija ir valymo, dezinfekcijos dokumentai lietuvių ir originalo kalbomis.
2.5. Siūloma Įranga turi būti nauja (Įrangos pagaminimo metai ne senesni kaip 18 mėn. nuo pirkimo sutarties pasirašymo datos), negalima siūlyti demonstracinės, naudotos arba naudotos ir atnaujintos (remarketing) įrangos.
2.6. Bus vertinama tik tiekėjo pasiūlyta ir gamintojo pateiktuose dokumentuose nurodyta produkcija. Tiekėjo pasiūlymai su gamintojo įsipareigojimu pagaminti Prekes pagal poreikį bus atmetami kaip neatitinkantys pirkimo sąlygų.
2.7. Reikalavimai dezinfekcijai ir sterilizacijai:
2.7.1. Įranga turi būti dezinfekuojama automatinėse plautuvėse ne žemesnėje nei 90° C temperatūroje ir (ar) gali būti dezinfekuojami rankiniu būdu naudojant vidutinio lygio chemines dezinfekcines priemones (ketvirtinių amonio junginių pagrindu pagamintus dezinfektantus).
2.7.2. Daugkartinio naudojimo medicinos priemonės, kurioms reikalinga sterilizacija turi būti sterilizuojamos vienu iš šių būdų: 1. Frakciuonuoto vakuumo vandens garų sterilizatoriuose, atitinkančiuose LST EN 285 standartą 121°C arba 134°C temperatūroje. 2. Vandens garų ir formaldehido mišiniu 60° C temperatūroje.
2.8. Sterilių Vienkartinių priemonių galiojimo terminas turi būti ne trumpesnis kaip 12 mėn. nuo Vienkartinių priemonių pristatymo perkančiajai organizacijai dienos. Ant sterilių pakuočių turi būti matoma informacija, kaip reikalaujama Europos parlamento ir Tarybos Reglamente (ES) 2017/745 dėl medicinos priemonių (viena iš jų pagaminimo metai ir mėnuo; aiški nuoroda į laiko terminą ar iki kada priemonė gali būti naudojama saugiai).
2.9. Minimalus privalomas Įrangai (visoms jo sudedamosios dalims) suteikiamas garantinis terminas - 36 mėn.
2.10. Tiekėjo siūlomos prekės (su siūloma komplektacija) privalo užtikrinti visų techninėje specifikacijoje nurodytų parametrų pasiekimą.
2.11. Prekės perkamos naudoti asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimo tikslu, siekiant saugiai ir kokybiškai teikti paslaugas perkančiosios organizacijos patalpose, todėl prekės turi būti pritaikytos naudoti įprastinėmis sąlygomis esamoje perkančiosios organizacijos infrastruktūroje.
3. Perkančiosios organizacijos reikalaujami prekių techniniai parametrai ir tiekėjo siūlomos prekės:
Eil. nr. | Parametrai | Reikalaujamo parametro reikšmė |  | Siūlomos prekės techninės charakteristikos |  | Nuoroda į parametro reikšmės atitikimą tiekėjo pateiktoje gamintojo techninėje dokumentacijoje (psl., Nr.) (Dokumentacijoje būtina atžymėti pozicijos numerį prie reikalaujamos parametrų reikšmės)
1. | Paskirtis | Intraoperacinis neurofiziologinis stimuliavimas ir signalų registravimas
2. | Taikymo sritys | 1. Neurochirurgija
2. Stuburo chirurgija
3. Funkcinė neurochirurgija
3. | Atliekamų neurofiziologinių tyrimų tipai | 1. EEG
2. EMG
3. MER
4. LFP
5. SEP
6. MEP
7. AEP
8. VEP
9. Dubens intraoperacinis neuromonitoringas
10. TOF
4. | Neurofiziologinių signalų registravimo kanalų skaičius | Ne mažiau 64
5. | Įrangos tinklo sąsajos galimybės | Būtina nuotolinė prieiga prie įrangos ir ekrano stebėjimas realiuoju laiku
6. | Sistemos komponentai:
6.1. | Mobili darbo stotis | Kiekis - 1 kompl. |  |  |  | -
6.1.1. | Monitorius, 2 vnt. | 1. Reguliuojamo aukščio
2. Ekrano tipas jutiklinis (angl. touchscreen)
3. Ekrano įstrižainė ne mažiau 58 cm
6.1.2 | Kompiuteris | 1. Procesoriaus našumo indeksas (pagal viešai publikuojamus procesorių Passmark CPU mark įvertinimo rezultatus, pateikiamus http://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php), ne mažiau 10000 (būtina nurodyti tikslų procesoriaus modelį ir našumo indeksą);
2. Operatyvioji atmintis (RAM) ne mažiau 16 GB
3. SSD kietasis diskas ne mažiau 1000 GB talpos.
4. Operacinė sistema Windows 10 arba lygiavertė.
6.1.3 | Programinės įrangos funkcionalumas | 1. Paciento ir procedūrų duomenų valdymas, tyrimų protokolų kūrimas, importas/eksportas, ataskaitų generavimas ir išsaugojimas
2. Vartotojo konfigūruojamas ekranas
3. Grafinis parametrų atvaizdavimas monitoriaus ekrane
4. Komentavimo funkcija ir ekrano nuotraukos įrašymas (angl. screenshot)
5. Artefaktų slopinimas
6.1.4 | Spausdintuvas, 1 vnt. | Būtina
6.1.5 | Kompiuterinė pelė, klaviatūra, 1 komplektas | Būtina
6.2. | Nervų stimuliavimo modulis, 1 vnt. | Būtina
6.2.1 | Nervų stimuliavimo kanalų skaičius | Ne mažiau 12
6.2.2 | Stimuliavimo srovės keitimo diapazonas (ne siauresnis nei nurodyta) | Nuo 0,2 mA iki 250 mA
6.2.3 | Stimuliavimo dažnio keitimo diapazonas (ne siauresnis nei nurodyta) | Nuo 0,1 Hz iki 500 Hz
6.2.4 | Stimuliavimo pulso pločio keitimo diapazonas (ne siauresnis nei nurodyta) | Nuo 50 µs iki 2 ms
6.3. | Nervų stimuliavimo ir duomenų registravimo modulis, skirtas funkcinei neurochirurgijai, 1 vnt. | Būtina
6.3.1 | Neurofiziologinių signalų įrašymo kanalų skaičius | Ne mažiau 5
6.3.2 | Stimuliavimo srovės keitimo diapazonas (ne siauresnis nei nurodyta) | Nuo 0,1 mA iki 10 mA
6.3.3 | Stimuliavimo dažnio keitimo diapazonas (ne siauresnis nei nurodyta) | Nuo 1 Hz iki 500 Hz
6.3.4 | Stimuliavimo pulso pločio keitimo diapazonas (ne siauresnis nei nurodyta) | Nuo 50 µs iki 2 ms
6.4. | Neurofiziologinių signalų registravimo modulis, 3 vnt. | Būtina
6.4.1 | Taikymo sritys | EMG, MEP, dubens intraoperacinis neuromonitoringas
6.4.2 | Modulio diferencialinių registravimo kanalų skaičius | Ne mažiau 16
6.5. | Neurofiziologinių signalų registravimo modulis, 1 vnt. | Būtina
6.5.1 | Taikymo sritys | EEG, AEP, VEP, EMG, MEP, dubens intraoperacinis neuromonitoringas
6.5.2 | Modulio vienpusių registravimo kanalų skaičius | Ne mažiau 8
6.5.3 | Modulio diferencialinių registravimo kanalų skaičius | Ne mažiau 8
6.6. | Monopolinis stimuliacijos zondas (elektrodas) | 1. Vienkartinis, sterilus
2. Bajonetinis
3. Bendras ilgis ≥ 240 mm
4. Aktyvios dalies diametras ≥ 2 mm
5. Kabelio ilgis ≥ 3000 mm
6. Kiekis – 50 vnt.
6.7. | Monopolinis stimuliacijos zondas (elektrodas) | 1. Vienkartinis, sterilus
2. Tiesus, lenktas 30° kampu galas
3. Bendras ilgis ≥ 160 mm
4. Aktyvios dalies diametras ≥ 2 mm,
5. Kabelio ilgis ≥ 3000 mm
6. Kiekis – 50 vnt.
6.8. | Bipoliarinis šakutės formos stimuliacijos zondas (elektrodas) | 1. Vienkartinis, sterilus
2. Tiesus, šakutės formos galas
3. Bendras ilgis ≥ 150 mm
4. Aktyvios dalys rutulio formos
5. Rutulio diametras ≥ 2 mm
6. Kabelio ilgis ≥ 3000 mm
7. Kiekis – 50 vnt.
6.9. | Bipoliarinis kabliuko formos stimuliacijos zondas (elektrodas) | 1. Vienkartinis, sterilus
2. Tiesus, kabliuko formos galas
3. Bendras ilgis ≥130 mm
4. Atstumas tarp kablių ≥ 4 mm
5. Kabelio ilgis ≥ 3000 mm
6. Kiekis – 10 vnt.
6.10. | Bipoliarinis koncentrinis stimuliacijos zondas (elektrodas) | 1. Vienkartinis, sterilus
2. Tiesus, lenktas 30° kampu galas
3. Bendras ilgis ≥150 mm
4. Kabelio ilgis ≥ 3000 mm
5. Kiekis – 10 vnt.
6.11. | Chirurginis siurbimo antgalis su integruotu stimuliavimo elektrodu | 1. Vienkartinis, sterilus
2. Kiekis - 4 vnt.
6.12. | Poodinis elektrodas | 1. Vienkartinis, sterilus, adatinis elektrodas supintais laidais po 2
2. Adatos ilgis 18 – 20 mm
3. Adatos diametras 0,4 mm – 0,5 mm
4. Kabelio ilgis ≥ 200 cm
5. Kiekis – 100 vnt.
6.13. | Poodinis elektrodas | 1. Vienkartinis, sterilus, adatinis elektrodas supintais laidais po 2
2. Adatos ilgis 13 – 15 mm
3. Adatos diametras 0,4 mm – 0,5 mm
4. Kabelio ilgis ≥ 200 cm
5. Kiekis – 100 vnt.
6.14. | Poodinis elektrodas | 1. Vienkartinis, sterilus, adatinis elektrodas
2. Adatos ilgis 18 – 20 mm
3. Adatos diametras 0,4 mm – 0,5 mm
4. Kabelio ilgis ≥ 150 cm
5. Kiekis – 50 vnt.
6.15. | Įsriegiamas elektrodas | 1. Vienkartinis, sterilus, adatinis elektrodas
2. Adatos diametras 0,5 mm – 0,6 mm
3. Kabelio ilgis ≥ 150 cm
4. Kiekis – 300 vnt.
6.16. | Juostelės tipo elektrodas skirtas smegenų žievės signalų registravimui ir stimuliavimui | 1. Vienkartinis, sterilus
2. Su keturiais kontaktais
3. Kontakto skersmuo 4,0 mm
4. Atstumas tarp kontaktų 10 mm
5. Kabelio ilgis ≥ 150 cm
6. Kiekis - 1 vnt.
6.17. | Juostelės tipo elektrodas skirtas smegenų žievės signalų registravimui ir stimuliavimui | 1. Vienkartinis, sterilus
2. Su šešiais kontaktais
3. Kontakto skersmuo 4,0 mm
4. Atstumas tarp kontaktų 10 mm
5. Kabelio ilgis ≥ 150 cm
6. Kiekis - 4 vnt.
6.18. | Juostelės tipo elektrodas skirtas smegenų žievės signalų registravimui ir stimuliavimui | 1. Vienkartinis, sterilus
2. Su aštuoniais kontaktais
3. Kontakto skersmuo 4,0 mm
4. Atstumas tarp kontaktų 10 mm
5. Kabelio ilgis ≥ 150 cm
6. Kiekis - 2 vnt.
6.19 | Stereotaktinė kaniulė, skirta neurochirurginėms stereotaktinėms procedūroms, įskaitant giluminės smegenų stimuliacijos (DBS) elektrodų implantaciją ir mikroelektrodinį registravimą. | 1. Vienkartinės, sterilios
2. Vieną kaniulių sistemą (1 vnt): sudaro bendroji kaniulė (30mm iki taikinio), papildoma vidinė kaniulė (10mm iki taikinio), mandrenas (ties taikiniu).
3. Kiekis - 25 vienetai
6.20. | Stereotaktiniai mikro–makro elektrodai, skirti neurochirurginėms stereotaktinėms procedūroms, įskaitant giluminės smegenų stimuliacijos (DBS) taikinių lokalizaciją, mikroelektrodinį registravimą ir makrostimuliaciją | 1. Vienkartinės, sterilios
2. Suderinami su ligoninės turima stereotaktine įranga (Leksell G frame) ir elektrodų laikikliais (Leksell Microdrive)
3. Kiekis - 25 vienetai
6.21. | Lankstus 2 polių elektrodas kortikospinalinio laido signalų įrašymui ir stimuliavimui | 1. Vienkartinis, sterilus
2. Lankstus
3. Dviejų polių (stimuliavimui ir signalų registravimui)
4. Kabelio ilgis ≥ 200 cm
5. Kiekis – 5 vnt.
7. | Kiti priedai | Sistema turi būti sukomplektuota su visais reikiamais priedais (adapteriais, kabeliais, laidais ir/ar kt.), užtikrinančiais sistemos komponentų sujungimą ir funkcionalumą (būtinas tiekėjo patvirtinimas, kad sistema bus sukomplektuota su visais priedais, kurių reikia, kad sistema galėtų tinkamai funkcionuoti)
Lentelė Nr. 4 Ekonominio naudingumo kriterijai
Eil. Nr. | Ekonominio naudingumo kriterijaus pavadinimas (reikalavimas) |  |  |  |  | Suteikiama papildoma garantija, mėn.
1 | Prekei prie minimalios reikalaujamos 36 mėn. garantijos suteikiama papildoma nuo 12 iki 23 mėnesių garantija (žr. techninės specifikacijos bendrųjų reikalavimų 2.9 punktą) (5 balai)
2 | Prekei prie minimalios reikalaujamos 36 mėn. garantijos suteikiama papildoma ne mažiau kaip 24 mėnesių garantija (žr. techninės specifikacijos bendrųjų reikalavimų 2.9 punktą). (10 balų)
3 | Papildoma garantija nesuteikiama (mėlyname laukelyje įrašyti 0 mėn.). (0 balų)
Pastaba. Siūlomą garantinį laikotarpį prašome nurodyti viename langelyje, atitinkančiame siūlomos papildomos garantijos termino aprašymą.
5 lentelė. Tiekėjo siūloma įrangos kaina:
Eil. Nr. | Prekės pavadinimas | Kiekis, komplektas | Siūlomos prekės gamintojas, šalis, siūlomos prekės kodas/ modelis | Mato vieneto kaina eurais be PVM | PVM tarifas (proc.) | Suma, Eur be PVM
1. | Intraoperacinio neuromonitoravimo sistema | 1
PVM suma, Eur
Suma, Eur su PVM*:
Prekei ir jos dalims suteikiama garantija, mėn. (privaloma + papildoma).:
*Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, tiekėjas privalo su pasiūlymu pateikti laisvos formos raštą dėl PVM netaikymo pagrindo.
6 lentelė. Tiekėjo siūloma kaina vienkartinėms priemonėms, naudojamoms kartu su įranga:
Eil. Nr. | Prekės pavadinimas | Kiekis, vnt. | Siūlomos prekės gamintojas, šalis, siūlomos prekės kodas/ modelis | Mato vieneto kaina eurais be PVM | PVM tarifas (proc). | Suma, Eur be PVM
1 | Monopolinis stimuliacijos zondas (elektrodas) (6.6. punktas) | 50
2 | Monopolinis stimuliacijos zondas (elektrodas) (6.7 punktas) | 50
3 | Bipoliarinis šakutės formos stimuliacijos zondas (elektrodas) (6.8 punktas) | 50
4 | Bipoliarinis kabliuko formos stimuliacijos zondas (elektrodas) (6.9 punktas) | 10
5 | Bipoliarinis koncentrinis stimuliacijos zondas (elektrodas) (6.10. punktas) | 10
6 | Chirurginis siurbimo antgalis su integruotu stimuliavimo elektrodu (6.11 punktas) | 4
7 | Poodinis elektrodas (6.12 punktas) | 100
8 | Poodinis elektrodas (6.13 punktas) | 100
9 | Poodinis elektrodas (6.14 punktas) | 50
10 | Įsriegiamas elektrodas (6.15 punktas). | 100
11 | Juostelės tipo elektrodas skirtas smegenų žievės signalų registravimui ir stimuliavimui (6.16 punktas) | 1
12 | Juostelės tipo elektrodas skirtas smegenų žievės signalų registravimui ir stimuliavimui (6.17 punktas) | 4
13 | Juostelės tipo elektrodas skirtas smegenų žievės signalų registravimui ir stimuliavimui (6.18 punktas) | 2
14 | Stereotaktinė kaniulė, skirta neurochirurginėms stereotaktinėms procedūroms, įskaitant giluminės smegenų stimuliacijos (DBS) elektrodų implantaciją ir mikroelektrodinį registravimą (6.19 punktas). | 25
15 | Stereotaktiniai mikro–makro elektrodai, skirti neurochirurginėms stereotaktinėms procedūroms, įskaitant giluminės smegenų stimuliacijos (DBS) taikinių lokalizaciją, mikroelektrodinį registravimą ir makrostimuliaciją (6.20 punktas) | 25
16 | Lankstus 2 polių elektrodas kortikospinalinio laido signalų įrašymui ir stimuliavimui (6.21 punktas) | 5
Suma, Eur be PVM:
PVM suma, Eur:
Suma, Eur su PVM*:
*Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, tiekėjas privalo su pasiūlymu pateikti laisvos formos raštą dėl PVM netaikymo pagrindo.
Pasiūlymo kainos lentelė paslaugos teikėjų pasiūlymų palyginimui Nr. 3 (Pasiūlymo kainos lentelė Nr. 5 + Pasiūlymo kainos lentelė Nr. 6 nurodytų kainų suma).
Bendra pasiūlymo kaina (Pasiūlymo kainų lentelėse Nr. 1 ir 2 nurodytų kainų suma), Eur Be PVM
PVM suma, Eur
Bendra pasiūlymo kaina (Pasiūlymo kainų lentelėse Nr. 1 ir 2 nurodytų kainų suma), Eur su PVM**
**Pasiūlymo palyginamoji kaina nėra Perkančiosios organizacijos įsipareigojimas Paslaugos teikėjui, laimėjusiam pirkimą, sumokėti nurodytą sumą sutarties galiojimo metu ir bus naudojama tik pasiūlymų vertinimui.
Pasiūlymo priedai ir konfidenciali informacija: Perkančioji organizacija laimėjusio dalyvio pasiūlymą, sudarytą pirkimo sutartį ir šių sutarčių pakeitimus, išskyrus informaciją, kurios atskleidimas prieštarautų informacijos ir duomenų apsaugą reguliuojantiems teisės aktams arba visuomenės interesams, pažeistų teisėtus konkretaus tiekėjo komercinius interesus arba turėtų neigiamą poveikį tiekėjų konkurencijai, ne vėliau kaip per 15 dienų nuo pirkimo sutarties sudarymo ar jos pakeitimo, bet ne vėliau kaip iki pirmojo mokėjimo pagal jį pradžios Viešųjų pirkimų tarnybos nustatyta tvarka turi paskelbti Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje. Tiekėjai pasiūlyme turi nurodyti, kokia pasiūlyme pateikta informacija yra konfidenciali:
Eil. Nr. | Dokumento pavadinimas |  |  | Lapų skaičius | Dokumentas yra konfidencialus*? Taip / Ne
*Konfidencialia informacija gali būti, įskaitant, bet ja neapsiribojant, komercinė (gamybinė) paslaptis ir konfidencialieji pasiūlymų aspektai. Konfidencialia negalima laikyti informacijos nurodytos VPĮ 20 str. 2 d. Tiekėjas neturi teisės nurodyti, kad visa pasiūlyme pateikta informacija yra konfidenciali.
Numatomi pasitelkti subtiekėjai (jei numatoma):
Eil. Nr. | Subtiekėjo pavadinimas |  |  | Subtiekėjo kodas | Perduodama veikla ir jos dalis bendroje pasiūlymo kainoje (Eur)