VPP-4146, VPP-4147; TSD-544

Endoprotezų techninė specifikacija

Pirma pirkimo dalis.

Specialus individualus peties sąnario endoprotezas – 1 kompl.

| Eil. Nr. | Pavadinimas, reikalaujamos techninės charakteristikos | Siūlomos prekės pavadinimas, techninės charakteristikos |
| --- | --- | --- |
| 1. | Specialus individualus žastikaulio – peties sąnario endoprotezas – 1 kompl. |  |
| 1.1. | Endoprotezas pritaikytas proksimalinės dalies žastikaulio pakeitimui į reversinį variantą |  |
| 1.2. | Endoprotezas modulinis, sudarytas iš: |  |
| 1.2.1. | Žastikaulio galva ir humeralinė duobė. Žastikaulio galva anatominės formos, pagaminta iš titano lydinio arba lygiavertės medžiagos. Humeralinė duobė ne mažiau kaip 3 pasirenkamų dydžių, padengta specialia titano nitrido arba lygiaverte medžiaga. |  |
| 1.2.2. | Žastikaulio glenoido komponentas ir glenosfera. Žastikaulio glenoido komponentas pagamintas iš titano lydinio arba lygiavertės medžiagos. Glenosfera ne mažiau kaip 3 pasirenkamų dydžių, pagaminta iš itin didelės molekulinės masės polietileno (UHMWPE) arba lygiavertės medžiagos. |  |
| 1.2.3. | Žastikaulio segmentai, pagaminti iš titano lydinio arba lygiavertės medžiagos, ne mažiau kaip 4 pasirenkamų dydžių, surakinami specialiais užrakinančiais sraigtais. Yra galimybė operacijos metu keisti rotacijos vedimo ašį. |  |
| 1.2.4. | Žastikaulinis stiebas, bent kelių pasirenkamų dydžių, pasirinktinai cementuojamas, pagamintas iš kobalto – chromo - molibdeno lydinio (arba lygiavertės medžiagos) arba becementinis, pagamintas iš titano lydinio (arba lygiavertės medžiagos) (stiebo fiksacijai pasirinktu būdu reikalingi priedai įskaičiuoti į pasiūlymo kainą). Yra galimybė stiebą papildomai fiksuoti skersinės fiksacijos būdu (stiebo papildomai skersinei fiksacijai reikalingi priedai įskaičiuoti į pasiūlymo kainą, esant poreikiui, pateikiami be papildomo apmokėjimo). |  |
| 1.3. | Endoprotezas žymimas CE ženklu (kartu su pasiūlymu privaloma pateikti galiojančio dokumento (CE sertifikato ir/arba EB atitikties deklaracijos), liudijančio siūlomo endoprotezo žymėjimą CE ženklu, kopiją). |  |
| 1.4. | Į endoprotezo kainą įskaičiuotos pristatymo LSMU ligoninei Kauno klinikoms išlaidos (būtinas atitinkamas tiekėjo patvirtinimas) |  |

Antra pirkimo dalis.

Individualus šokikaulio endoprotezas – 1 vnt.

| Eil. Nr. | Pavadinimas, reikalaujamos techninės charakteristikos | Siūlomos prekės pavadinimas, techninės charakteristikos |
| --- | --- | --- |
| 1. | Individualus kairės pusės šokikaulio endoprotezas (implantas, skirtas pilnai atstatyti šokikaulį) – 1 vnt. |  |
| 1.1. | Endoprotezą sudaro individualus šokikaulio komponentas, pakeičiantis visą šokikaulį, pagamintas pagal anatominius paciento parametrus iš titano lydinio arba lygiavertės medžiagos. Visi sąnariniai paviršiai, kontaktuojantys su blauzdikauliu, šeivikauliu, kulnakauliu ir laivakauliu, padengti titano nitrido arba lygiaverte medžiaga. Šokikaulio komponentas pagamintas pagal kitos pusės sveiko šokikaulio dizainą, 10% sumažinto dydžio. Implanto paviršiuje yra ne mažiau kaip 3 kiaurymės, skirtos minkštųjų audinių prisiuvimui prie implanto. |  |
| 1.2. | Endoprotezas žymimas CE ženklu (kartu su pasiūlymu privaloma pateikti galiojančio dokumento, liudijančio endoprotezo žymėjimą CE ženklu, kopiją). |  |
| 1.3. | Į endoprotezo kainą įskaičiuotos pristatymo LSMU ligoninei Kauno klinikoms išlaidos. |  |