Skelbiamos apklausos pirkimo sąlygų 2 priedas

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

| Pirkimo objekto pavadinimas | Specialieji reikalavimai |
| --- | --- |
| Šaldytuvas vakcinoms | - Vitrininis šaldytuvas turi būti skirtas vakcinoms ir vaistams laikyti. - Pastovios temperatūros režimas – +5º C (±1º C). - Energijos sąnaudos per 24 valandas – ne daugiau kaip 1,903 kWh/24 h (±0,1 kWh/24 h). - Įtampa – 220-240 V. - Dažnis – 50 Hz. - Bendras šaldytuvo tūris – 385 l (±5 l). - Bendras naudingasis tūris – ne mažiau kaip 290 l. - Šaldytuvo matmenys: 205 cm (±5 cm) x 64 cm (±5 cm) x 65 cm (±5 cm) (aukštis x gylis x plotis). - Durys – pagamintos iš stiklo, vitrininės. - Durų vyriai – galimybė keisti durų vyrių puses. - Lentynų kiekis – ne mažiau 5. - Šaldytuvo skyriaus lentynos – grotelių tipo. - Šaldytuvo skyriaus vidaus apšvietimas – LED. - Įspėjimo signalas apie gedimą – optinis ir garsinis. - Korpuso spalva – balta arba artima baltai spalvai. - Atitirpimas – automatinis. - Oro konvekcija – priverstinė. - Temperatūros valdymas – elektroninis. - Temperatūros atvaizdavimas – skaitmeninis temperatūros indikatorius. - Šaldytuvas vakcinai turi turėti: avarinio valdiklio 12 val. maitinimo ir aliarmo funkcijas, temperatūros ir aliarmų įrašymo funkcijas. - Išsaugotų duomenų perkėlimas į USB laikmeną. - Triukšmo lygis ne didesnis kaip 50 dB. - Šaldymo medžiaga – R 600 a arba lygiavertė medžiaga. - Šaldytuvas vakcinų laikymui turi būti pagamintas laikantis DIN 13277 standarto reikalavimų. Tiekėjas turi pateikti prekės gamintojo išduotą ir patvirtintą prekės atitikties deklaraciją. - Šaldytuvas vakcinai turi turėti relinį išėjimą su N.O., N.C. ir COM kontaktais, skirtais išorinių signalizacijos įrenginių prijungimui. - Šaldytuvai vakcinai turi būti pristatyti tiekėjo transportu ir lėšomis, adresu: Ašmenos 2-oji g. 25A, Kaunas. - Garantija – ne trumpesnė kaip 36 mėn. - Šaldytuvas vakcinai turi būti pagamintas taikant aplinkos apsaugos vadybos priemones, atitinkančias LST EN ISO 14001:2015 arba lygiaverčio standarto reikalavimus. Atitikčiai pagrįsti kartu su pasiūlymu pateikiamas gamintojo aplinkos vadybos sistemos sertifikatas arba kiti lygiaverčiai įrodymai. |