## Sheet1
Skelbiamos apklausos pirkimo sąlygų 3 priedas
SIŪLOMŲ PREKIŲ TECHNINIAI PARAMETRAI
Eil. Nr. | Specialieji reikalavimai | Atitiktis reikalavimui | Atitikimas kokybiniams ir techniniams reikalavimams. Nuoroda į pridedamus, prekės atitikimą reikalaujamoms charakteristikoms įrodančius, dokumentus (bukletų, techninių aprašų puslapių Nr.)
Pasiūlymo dokumentai, patvirtinantys siūlomos prekės techninius parametrus
|  |  | dokumento pavadinimas | pasiūlymo lapo numeris
1. | Vitrininis šaldytuvas turi būti skirtas vakcinoms ir vaistams laikyti. | įrašyti (Gamintojas, modelis) | įrašyti | įrašyti
2. | Pastovios temperatūros režimas – +5º C (±1º C). | įrašyti | įrašyti | įrašyti
3. | Energijos sąnaudos per 24 valandas – ne daugiau kaip 1,903 kWh/24 h (±0,1 kWh/24 h). | įrašyti | įrašyti | įrašyti
4. | Įtampa – 220-240 V. | įrašyti | įrašyti | įrašyti
5. | Dažnis – 50 Hz. | įrašyti | įrašyti | įrašyti
6. | Bendras šaldytuvo tūris – 385 l (±5 l). | įrašyti | įrašyti | įrašyti
7. | Bendras naudingasis tūris – ne mažiau kaip 290 l. | įrašyti | įrašyti | įrašyti
8. | Šaldytuvo matmenys: 205 cm (±5 cm) x 64 cm (±5 cm) x 65 cm (±5 cm) (aukštis x gylis x plotis). | įrašyti | įrašyti | įrašyti
9. | Durys – pagamintos iš stiklo, vitrininės. | įrašyti | įrašyti | įrašyti
10. | Durų vyriai – galimybė keisti durų vyrių puses. | įrašyti | įrašyti | įrašyti
11. | Lentynų kiekis – ne mažiau 5. | įrašyti | įrašyti | įrašyti
12. | Šaldytuvo skyriaus lentynos – grotelių tipo. | įrašyti | įrašyti | įrašyti
13. | Šaldytuvo skyriaus vidaus apšvietimas – LED. | įrašyti | įrašyti | įrašyti
14. | Įspėjimo signalas apie gedimą – optinis ir garsinis. | įrašyti | įrašyti | įrašyti
15. | Korpuso spalva – balta arba artima baltai spalvai. | įrašyti | įrašyti | įrašyti
16. | Atitirpimas – automatinis. | įrašyti | įrašyti | įrašyti
17. | Oro konvekcija – priverstinė. | įrašyti | įrašyti | įrašyti
18. | Temperatūros valdymas – elektroninis. | įrašyti | įrašyti | įrašyti
19. | Temperatūros atvaizdavimas – skaitmeninis temperatūros indikatorius. | įrašyti | įrašyti | įrašyti
20. | Šaldytuvas vakcinai turi turėti: avarinio valdiklio 12 val. maitinimo ir aliarmo funkcijas, temperatūros ir aliarmų įrašymo funkcijas. | įrašyti | įrašyti | įrašyti
21. | Išsaugotų duomenų perkėlimas į USB laikmeną. | įrašyti | įrašyti | įrašyti
22. | Triukšmo lygis ne didesnis kaip 50 dB. | įrašyti | įrašyti | įrašyti
23. | Šaldymo medžiaga – R 600 a arba lygiavertė medžiaga. | įrašyti | įrašyti | įrašyti
24. | Šaldytuvas vakcinų laikymui turi būti pagamintas laikantis DIN 13277 standarto reikalavimų. Tiekėjas turi pateikti prekės gamintojo išduotą ir patvirtintą prekės atitikties deklaraciją. | įrašyti | įrašyti | įrašyti
25. | Šaldytuvas vakcinai turi turėti relinį išėjimą su N.O., N.C. ir COM kontaktais, skirtais išorinių signalizacijos įrenginių prijungimui. | įrašyti | įrašyti | įrašyti
26. | Šaldytuvai vakcinai turi būti pristatyti tiekėjo transportu ir lėšomis, adresu: Ašmenos 2-oji g. 25A, Kaunas. | įrašyti
27. | Garantija – ne trumpesnė kaip 36 mėn. | įrašyti | įrašyti | įrašyti
28. | Šaldytuvas vakcinai turi būti pagamintas taikant aplinkos apsaugos vadybos priemones, atitinkančias LST EN ISO 14001:2015 arba lygiaverčio standarto reikalavimus. Atitikčiai pagrįsti kartu su pasiūlymu pateikiamas gamintojo aplinkos vadybos sistemos sertifikatas arba kiti lygiaverčiai įrodymai. | įrašyti | įrašyti | įrašyti
PARDAVĖJAS
(Tiekėjo pavadinimas, vadovo ar įgalioto darbuotojo pareigos, vardas, pavardė, parašas)
2026 m. d.
A. V.