TECHNINĖ SPECIFIKACIJA PRIEMONĖMS OFTALMOLOGIJAI ĮSIGYTI

Paraiška atlikti viešąjį pirkimą: 2026-01-20, Nr. VPP-379; 2026-01-20, Nr. VPP-378; 2026-01-20, Nr. VPP-377.

Posėdžio protokolas 2026-01-23. Nr. 6. Viešojo pirkimo komisija Nr. 5.

- Mikrokateteris kanaloplastikai:

- vienkartinis (pažymėta simboliu);

- skirtas kanaloplastikai - Šlemo kanalo kateterizavimui su galimybe kanalą užpildyti viskoelastine medžiaga ar lygiavertė;

- atraumatinis - užapvalintu galiuku, padengtas specialia slydimą pagerinančia danga;

- darbinės dalies skersmuo - ne didesnis kaip 200 mikronų, atraumatinio galiuko skersmuo ne didesnis kaip 250 mikronų;

- pilnas 360° Šlemo kanalo kateterizavimas;

- su integruotu šviesolaidžiu apšvietimui distaliniame gale;

- šviesolaidis tinkantis naudoti su ILumin apšvietimo sistema;

- sukomplektuotas su pravedimo viela;

- komplekte turi būti prietaisas viskoelastinei medžiagai į Šlemo kanalą suleisti;

- ant pakuotės pažymėta produkto galiojimo laikas;

- su numatyta pakuotės atidarymo vieta.

Orientacinis poreikis: 100 vnt.

- Tinklainės tamponados sunkusis silikoninis aliejus:

- sterilus (simbolis ant pakuotės);

- sunkusis silikoninis aliejus;

- paprasta injekcija, suderinama su 25G;

- didelis atsparumas emulsifikacijai;

- tankis prie 25oC ne mažesnis nei 1.06 g/cm3;

- klampumas prie 25oC ribose 1000 ÷ 1400 mPas;

- sudėtyje: 30% (±1%) F6H8 ir 70% (±1%) silikoninio aliejaus;

- pH vertė fiziologiniame diapazone;

- įpakuota ne mažesniame nei 10 ml švirkšte;

- ant pakuotės pažymėta produkto galiojimo laikas;

- su numatyta pakuotės atidarymo vieta.

Orientacinis poreikis: 100 vnt.

- Silikoninės alyvos likučių ploviklis:

- sterilus (simbolis ant pakuotės);

- F4H5 arba analogiškas biologiškai suderinamas tirpiklis;

- skirtas pašalinti silikono aliejaus likučius nuo tinklainės ir valyti akies intraokulinius lęšius po silikono aliejaus tamponadų;

- tankis prie 25oC ne mažesnis nei 1.28 g/cm3;

- klampumas prie 25oC: 1,05±0,05 mPas;

- komplekte ne mažesnis nei 5 ml buteliukas, ne mažesnis nei 5 ml švirkštas, Luer-Lock arba lygiavertis;

- ant pakuotės pažymėta produkto galiojimo laikas;

- su numatyta pakuotės atidarymo vieta;

Orientacinis poreikis: 50 vnt.

Kartu su pasiūlymu konkursui būtina pateikti galiojančių CE sertifikatų arba lygiaverčių dokumentų, liudijančių siūlomų priemonių CE sertifikavimą, kopijas.

Viešojo pirkimo komisijai pareikalavus, turi būti pateikti siūlomų prekių pavyzdžiai.