## 12541_poRK_balionų_TS_keista
VšĮ VUL Santaros klinikos
Vienkartinės medicinos pagalbos priemonės intervencinei kardiologijai ir radiologijai
1. Prekių kokybė, žymėjimas, informacija vartotojui turi atitikti 93/42/EEC ir/ar MDR (ES) 2017/745 direktyvų reikalavimus. CE ženklinimas. Pateikti kartu su pasiūlymu tai įrodančius dokumentus. 2. Prekių charakteristikoms patvirtinti tiekėjai su pasiūlymu privalo pateikti techninių duomenų lapą ar lygiavertį gamintojo dokumentą. 3. Visoms nurodytoms konkrečioms medžiagoms ir/ar konkretiems prekių pavadinimams taikoma „arba lygiavertis“. 4. Tiekėjas, siūlantis lygiavertę prekę privalo patikimomis priemonėmis įrodyti, kad siūloma prekė yra lygiavertė ir visiškai atitinka techninėje specifikacijoje keliamus reikalavimus. 5. Tiekėjas turi pateikti dokumentus, įrodančius siūlomų prekių atitikimą kokybės ir techniniams reikalavimams, nurodytiems pirkimo dokumentų techninėje specifikacijoje: tiekėjas turi pateikti gamintojo parengtus katalogus ir siūlomų prekių techninių charakteristikų aprašymus (jei gamintojo kataloge neišsamiai atsispindi siūlomos prekės atitikimas techninės specifikacijos reikalavimams) (pdf formatu). Prekių katalogai ir aprašymai gali būti pateikiami anglų kalba. Jei atitinkami dokumentai yra išduoti kita, nei reikalaujama, kalba (lietuvių ar anglų), kartu turi būti pateiktas vertimas į lietuvių kalbą. Šiuose dokumentuose tiekėjas turi grafiškai nurodyti (t. y. pastebimai pažymėti – spalvotai ir/ar nurodyti rodyklėmis, ir/ar pabraukti) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės. Taip pat tiekėjas turi pateikti nuorodas į gamintojo interneto tinklalapį (jei toks yra), kuriame perkančiosios organizacijos vertintojai galėtų patikrinti teikiamų duomenų autentiškumą (nuorodos turi būti parašytos pateikiamuose kataloguose ar aprašymuose). Kiti gamintojo dokumentai, nenurodyti šiame punkte, nebus laikomi pakankama ir patikima informacija vertinimui atlikti. PO turi teisę reikalauti pateikti katalogų ir techninių aprašų originalus, o tiekėjui jų nepateikus – pasiūlymą atmesti. *Prekės kodas gamintojo kataloge, jeigu gamintojas turi savo prekių katalogą.
Tiekėjo pasiūlymas_po_RK6651831
Pirkimo dalies Nr. | Pirkimo dalies Nr. jei pirkimas kartojamas | Priemonės pavadinimas | BVPŽ kodas | Charakteristikos, reikalavimai | Mato vienetas | Preliminarus kiekis 36 mėn. | Vnt. kaina Eur be PVM | PVM tarifas ٪ | Maksimali pirkimo suma Eur be PVM | Maksimali pirkimo suma Eur su PVM | Siūlomas įkainis EUR be PVM, | Suma EUR be PVM | PVM tarifas ٪ | Suma EUR su PVM | Tiekėjo siūlomų prekių charakteristikos, parametrai, jų reikšmės | Tiekėjo siūlomos prekės kodas* | Gamintojas | Tiekėjas | Pastabos | Eksperto išvados
1. | 9826_4 | PTKA balionas rutininėms procedūroms (OTW tipo) | 33141210-5 | 1.OTW (over-the-wire) tipo balioninis kateteris. 2. Hidrofilinė balioninio kateterio danga. 3. Diametras: proksimali dalis ≤ 3,2 ± 0,1 F, distalinė dalis – ≤ 2,3± 0,1 F. 4.Nominalus slėgis ≥ 7 ± 2 atm, RBP ≥ 14 ± 2 atm. 5. Kateterio galiukas trumpas, lankstus, 0,016 ± 0,001 colio dydžio; praėjimo diametras (crossing profile) 0,026 ± 0,001 colio. 6. Balionėlio diametrai: mažiausias ≤ 1,2 ± 0,1 mm, didžiausias ≥ 4,25 ± 0,25mm. Įvairių ilgių: trumpiausias 8 ± 1mm, ilgiausias 30 ±1 mm. 7. Bendras darbinis ilgis ne mažiau kaip 140 cm. 8.Pritaikyta 0,014 colio diametro vielai. | vnt. | 150 | 112 | 5 | 16800 | 17640 | 0 | 0 | 5 | 0 |  |  |  |  | V. Bajoras
2. | 9826_14 | Švirkštai angiografijoms | 33141310-6 | Švirkštai, skirti naudoti skirtingiems preparatams angiografijų metu. Pagaminti iš permatomo polykarbonato. Su nejudama vyriška luer jungtimi. Ne mažiau kaip 7 skirtingų spalvų stūmoklių. 1ml, 3ml, 6ml, 10ml, 20ml ir 30ml. Galimybė 10ml švirkštus pasirinkti su naudojamų preparatų pavadinimais „Lidocaine“, „Heparin“, „Contrast“, „Saline“. | vnt. | 3000 | 3.5 | 5 | 10500 | 11025 | 4.25 | 12750 | 5 | 13387.5 |  |  |  | UAB Sormedica | M. Kurminas
3. | 9826_15 | Žemo slėgio švirkštas skysčių atitraukimui | 33141310-6 | Švirkštas skirtas naudoti rankiniam kontrasto ir skysčių leidimui bei atitraukimui neigiamu slėgiu. Stūmoklis gali būti užrakintas pasukant (kelios pozicijos), neigiamo slėgio išlaikymui. Talpa: 10ml, 20ml, 30ml, 60ml. Su Luer-lock jungtimi. | vnt. | 1500 | 5.5 | 5 | 8250 | 8662.5 | 6.25 | 9375 | 5 | 9843.75 |  |  |  | UAB Sormedica | M. Kurminas
[6 empty] | 4650 |  | Viso: | 35550 | 37327.5
|  |  |  | iki balionų TS ir kiekio keitimo | 5594 vnt.
|  |  |  | bePVM | 141278
|  |  |  | su PVM | 148341

## 12541_antrai_RK
VšĮ VUL Santaros klinikos
Vienkartinės medicinos pagalbos priemonės intervencinei kardiologijai ir radiologijai
1. Prekių kokybė, žymėjimas, informacija vartotojui turi atitikti 93/42/EEC ir/ar MDR (ES) 2017/745 direktyvų reikalavimus. CE ženklinimas. Pateikti kartu su pasiūlymu tai įrodančius dokumentus. 2. Prekių charakteristikoms patvirtinti tiekėjai su pasiūlymu privalo pateikti techninių duomenų lapą ar lygiavertį gamintojo dokumentą. 3. Visoms nurodytoms konkrečioms medžiagoms ir/ar konkretiems prekių pavadinimams taikoma „arba lygiavertis“. 4. Tiekėjas, siūlantis lygiavertę prekę privalo patikimomis priemonėmis įrodyti, kad siūloma prekė yra lygiavertė ir visiškai atitinka techninėje specifikacijoje keliamus reikalavimus. 5. Tiekėjas turi pateikti dokumentus, įrodančius siūlomų prekių atitikimą kokybės ir techniniams reikalavimams, nurodytiems pirkimo dokumentų techninėje specifikacijoje: tiekėjas turi pateikti gamintojo parengtus katalogus ir siūlomų prekių techninių charakteristikų aprašymus (jei gamintojo kataloge neišsamiai atsispindi siūlomos prekės atitikimas techninės specifikacijos reikalavimams) (pdf formatu). Prekių katalogai ir aprašymai gali būti pateikiami anglų kalba. Jei atitinkami dokumentai yra išduoti kita, nei reikalaujama, kalba (lietuvių ar anglų), kartu turi būti pateiktas vertimas į lietuvių kalbą. Šiuose dokumentuose tiekėjas turi grafiškai nurodyti (t. y. pastebimai pažymėti – spalvotai ir/ar nurodyti rodyklėmis, ir/ar pabraukti) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės. Taip pat tiekėjas turi pateikti nuorodas į gamintojo interneto tinklalapį (jei toks yra), kuriame perkančiosios organizacijos vertintojai galėtų patikrinti teikiamų duomenų autentiškumą (nuorodos turi būti parašytos pateikiamuose kataloguose ar aprašymuose). Kiti gamintojo dokumentai, nenurodyti šiame punkte, nebus laikomi pakankama ir patikima informacija vertinimui atlikti. PO turi teisę reikalauti pateikti katalogų ir techninių aprašų originalus, o tiekėjui jų nepateikus – pasiūlymą atmesti. *Prekės kodas gamintojo kataloge, jeigu gamintojas turi savo prekių katalogą.
Tiekėjo pasiūlymas
Pirkimo dalies Nr. | Pirkimo dalies Nr. jei pirkimas kartojamas | Priemonės pavadinimas | BVPŽ kodas | Charakteristikos, reikalavimai | Mato vienetas | Preliminarus kiekis 36 mėn. | Vnt. kaina Eur be PVM | PVM tarifas ٪ | Maksimali pirkimo suma Eur be PVM | Maksimali pirkimo suma Eur su PVM | Siūlomas įkainis EUR be PVM, | Suma EUR be PVM | PVM tarifas ٪ | Suma EUR su PVM | Tiekėjo siūlomų prekių charakteristikos, parametrai, jų reikšmės | Tiekėjo siūlomos prekės kodas* | Gamintojas | Tiekėjas | Pastabos | Eksperto išvados
1. | 9826_4 | PTKA balionas rutininėms procedūroms (OTW tipo) | 33141210-5 | 1.OTW (over-the-wire) tipo balioninis kateteris. 2. Hidrofilinė balioninio kateterio danga. 3. Diametras: proksimali dalis ≤ 3,2 ± 0,1 F, distalinė dalis – ≤ 2,3± 0,1 F. 4.Nominalus slėgis ≥ 7 ± 2 atm, RBP ≥ 14 ± 2 atm. 5. Kateterio galiukas trumpas, lankstus, 0,016 ± 0,001 colio dydžio; praėjimo diametras (crossing profile) 0,026 ± 0,001 colio. 6. Balionėlio diametrai: mažiausias ≤ 1,2 ± 0,1 mm, didžiausias ≥ 4,25 ± 0,25mm. Įvairių ilgių: trumpiausias 8 ± 1mm, ilgiausias 30 ±1 mm. 7. Bendras darbinis ilgis ne mažiau kaip 140 cm. 8.Pritaikyta 0,014 colio diametro vielai. | vnt. | 150 | 112 | 5 | 16800 | 17640 | 0 | 0 | 5 | 0 |  |  |  |  | V. Bajoras
2. | 9826_14 | Švirkštai angiografijoms | 33141310-6 | Švirkštai, skirti naudoti skirtingiems preparatams angiografijų metu. Pagaminti iš permatomo polykarbonato. Su nejudama vyriška luer jungtimi. Ne mažiau kaip 7 skirtingų spalvų stūmoklių. 1ml, 3ml, 6ml, 10ml, 20ml ir 30ml. Galimybė 10ml švirkštus pasirinkti su naudojamų preparatų pavadinimais „Lidocaine“, „Heparin“, „Contrast“, „Saline“. | vnt. | 3000 | 3.5 | 5 | 10500 | 11025 | 0 | 0 | 5 | 0 |  |  |  |  | M. Kurminas
3. | 9826_15 | Žemo slėgio švirkštas skysčių atitraukimui | 33141310-6 | Švirkštas skirtas naudoti rankiniam kontrasto ir skysčių leidimui bei atitraukimui neigiamu slėgiu. Stūmoklis gali būti užrakintas pasukant (kelios pozicijos), neigiamo slėgio išlaikymui. Talpa: 10ml, 20ml, 30ml, 60ml. Su Luer-lock jungtimi. | vnt. | 1500 | 5.5 | 5 | 8250 | 8662.5 | 0 | 0 | 5 | 0 |  |  |  |  | M. Kurminas