## Sheet1
VšĮ VUL Santaros klinikos
TECHNINĖ SPECIFIKACIJA IR ĮKAINIAI
Vienkartinės medicinos pagalbos priemonės oftalmologijai (12699)
1. Prekių kokybė, žymėjimas, informacija vartotojui turi atitikti 93/42/EEC ir/ar MDR (ES) 2017/745 direktyvų reikalavimus. CE ženklinimas. Pateikti kartu su pasiūlymu tai įrodančius dokumentus. 2. Prekių charakteristikoms patvirtinti tiekėjai su pasiūlymu privalo pateikti techninių duomenų lapą ar lygiavertį gamintojo dokumentą. 3. Techninėje specifikacijoje ar kituose dokumentuose galimai nurodyti medžiagų / įrangos gamintojai ar prekių ženklai / pavadinimai yra informacinio pobūdžio, tiekėjas nėra įpareigotas siūlyti ir / ar naudoti šiuos gaminius, gali būti siūlomi / naudojami lygiaverčiai produktai ir / ar medžiagos. Medžiagos, konkretus modelis ar tiekimo šaltinis, konkretus procesas, būdingas konkretaus tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms, ar prekių ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, sertifikatai, standartai, protokolai turi būti suprantami su žodžiais „arba lygiavertis“; jei techninėje specifikacijoje ar kituose dokumentuose galimai nurodyta standartai, techniniai liudijimai ar bendrosios techninės specifikacijos, tai laikomasi tokios pirmumo tvarkos: pirmiausia nurodomas Europos standartą perimantis Lietuvos standartas, Europos techninio įvertinimo patvirtinimo dokumentas, informacinių ir ryšių technologijų bendrosios techninės specifikacijos, tarptautinis standartas, kitos Europos standartizacijos organizacijų nustatytos techninių normatyvų sistemos arba, jeigu tokių yra, - nacionaliniai standartai, nacionaliniai techniniai liudijimai arba nacionalinės techninės specifikacijos, susijusios su sąmatų apskaičiavimu ir vykdymu bei prekių naudojimu, kiekviena nuoroda turi būti suprantama kartu su žodžiais „arba lygiavertis“. 4. Tiekėjas, siūlantis lygiavertę prekę privalo patikimomis priemonėmis įrodyti, kad siūloma prekė yra lygiavertė ir visiškai atitinka techninėje specifikacijoje keliamus reikalavimus. 5. Tiekėjas privalo įrodyti, kad siūlomos prekės atitinka šioje techninėje specifikacijoje nurodytus reikalavimus - kartu su pasiūlymu tiekėjas turi pateikti prekių gamintojo techninius dokumentus, įrodančius techninėje specifikacijoje nustatytų reikalavimų atitikimą lietuvių kalba (reikalavimai dokumentų vertimui pateikti Bendrųjų pirkimo sąlygų 5.7 p., lietuvių kalba privaloma pateikti tik techninę informaciją, kuri įrodo siūlomų prekių atitikimą techninės specifikacijos reikalavimams). Teikiamuose gamintojo techniniuose dokumentuose tiekėjas turi pažymėti informaciją (pabraukti ar spalvotai pažymėti arba rodyklėmis nurodyti ar pan.), kuri įrodo prekių atitikimą techninės specifikacijos reikalavimams ir prie pažymėtos informacijos turi įrašyti techninės specifikacijos punktų numerius, kuriuose nurodyti reikalavimai. Perkančioji organizacija gali prašyti tiekėjo pateikti prekių gamintojo techninių dokumentų originalus, tiekėjui jų nepateikus – pasiūlymą atmesti. Pastaba. Jei techniniai duomenys, įrodantys, kad prekės atitinka techninės specifikacijos reikalavimus, pateikti bendruose gamintojo dokumentuose (kataloguose, brošiūrose ar pan.) ne lietuvių kalba (turėtų būti anglų kalba, nes ji laikoma tarptautine verslo komunikacijos kalba), tokiu atveju, nereikia pateikti viso dokumento vertimo į lietuvių kalbą, būtina pateikti vertimą į lietuvių kalbą tik tų dokumento vietų, kurios būtinos įrodymui, jog prekės atitinka techninės specifikacijos reikalavimus. 6. Prekių pristatymo metu Prekių galiojimo terminas turi būti ne trumpesnis nei 70% (septyniasdešimt procentų) priemonės galiojimo termino. Terminas, skaičiuojamas nuo Prekių perdavimo–priėmimo akto ar Sąskaitos (kai Prekių perdavimo–priėmimo aktas nėra pasirašomas) pasirašymo dienos. *Prekės kodas gamintojo kataloge, jeigu gamintojas turi savo prekių katalogą.
**Prekių vieneto įkainis pateikiamame pasiūlyme turi būti pateikiamas suapvalintas pagal aritmetikos taisykles iki šimtųjų (du skaičiai po kablelio) skaičiaus dalių.
Pastaba. Prekių kiekiai yra preliminarūs ir skirti tik tiekėjų pasiūlymams įvertinti, palyginti ir nelaikomi maksimaliais. Pirkėjas neįsipareigoja išpirkti preliminaraus Prekių kiekio ar bet kokios jo dalies.
Planuojama pirkėjo | [5 empty] | Tiekėjo pasiūlymas
Pirkimo dalies Nr. | Priemonės pavadinimas | Charakteristikos, reikalavimai | Mato vienetas | Preliminarus kiekis 36 mėn. | PVM tarifas ٪ | Siūlomas įkainis EUR be PVM, ** | Suma EUR be PVM | PVM tarifas ٪ | Suma EUR su PVM | Tiekėjo siūlomų prekių charakteristikos, parametrai, jų reikšmės | Tiekėjo siūlomos prekės kodas* | Gamintojas | Pastabos
1 | Baerveldt implantas, modelis BG 103-250 | Paviršiaus plotas 250 mm², silikoninės plokštelės ilgis 22 mm, silikoninio vamzdelio ilgis 32 mm, tiesus vamzdelis įstatomas į priekinę kamerą. | vnt. | 2 | 5 |  | 0 |  | 0
2 | Dviejų angų BSS injekcijos kaniulė subretininėms injekcijoms | Vienkartinio naudojimo, Luer lock, 41G/0,1 mm | vnt. | 2 | 5 |  | 0 |  | 0
3 | Ištraukiama, derimantų dulkėmis dengta šluotelė, ILM, PVR ir kitoms tinklainės paviršiaus manipuliacijoms | Sterili, vienkartinio naudojimo, 25G/0,5 mm, ištraukiama, tinkama vožtuviniams trokarams. | vnt. | 300 | 5 |  | 0 |  | 0
4 | Troakaras 25G | Sterilus, 25 dydžio 6 mm trokaras su vožtuvu. Įpakuota po 1 vnt. | vnt. | 42 | 5 |  | 0 |  | 0
5 | Sunkaus silikono aliejaus ekstrakcijos kaniulė | Vienkartinio naudojimo, Luer lock, 10 mm ilgio metalinė kaniulė, 23G, sterili | vnt. | 100 | 5 |  | 0 |  | 0
6 | Kaniulė intraokulinių skysčių irigacijai/aspiracijai | Vienkartinė buka Blunt Tip arba lygiavertė kaniulė skirta skysčių irigacijai/ aspiracijai: 2-3 mm ilgio 23G;25G;27G 32-33 mm ilgio 23G;25G;27G ir 36-37 mm ilgio 23G;25G;27G | vnt. | 200 | 5 |  | 0 |  | 0
7 | Injekcinė sunkiujų skysčių kaniulė, su pasyvia aspiracija | DualBore SideFlō® kaniulė, 23g arba lygiavertė | vnt. | 50 | 5 |  | 0 |  | 0
8 | Injekcinė sunkiujų skysčių kaniulė, su pasyvia aspiracija | DualBore SideFlō® kaniulė, 25g arba lygiavertė | vnt. | 200 | 5 |  | 0 |  | 0
9 | Injekcinė sunkiujų skysčių kaniulė, su pasyvia aspiracija | DualBore SideFlō® kaniulė, 27g arba lygiavertė | vnt. | 10 | 5 |  | 0 |  | 0
10 | Dvigubas šviesolaidis 27G su Photon konektoriumi ir pravedimo adata | ,,Eckardt Twinlight" Chandelier modelio arba lygiavertis dvigubas ,,sietyno" tipo vidinio apšvietimo šviesolaidis 27G su Photon konektoriumi ir pravedimo adata 27G/0,4 mm, su adaptoriumi prie Alcon ,,Constellation" aparato, vienkartinis, sterilus. | vnt. | 30 | 5 |  | 0 |  | 0
11 | Vienkartinis 23G vitrektomijos paketas prie Constellation aparato, 10.000 k/min kirpimo greičio, (beveled tipo) | Komplektą sudaro: Constellation kasetė 23G su vožtuvu - 1 vnt. Operacinio stalo apklotas 140x140 cm ± 5 cm - 1 vnt. Operacinio lauko apklotas su maišeliu skysčių nutekėjimui 150x140 cm ± 5cm - 1 vnt. Apklotas instrumentų staleliui 75x145 cm ± 5 cm - 1 vnt. Chirurgo kėdės porankių apklotai - 2 vnt. Hidrodisekcinė kaniulė 25G - 1 vnt. Plastikinis akies gaubtelis - 1 vnt. Chalatas L dydžio - 3 vnt. Pleistras 2,5x13 cm ± 0,5 cm - 1 vnt. Švirkštas 10 ml, LL - 1 vnt. Švirkštas 3 ml, LL - 2 vnt. Švirkštas 5 ml, LL - 2 vnt. | vnt. | 60 | 5 |  | 0 |  | 0
12 | Vienkartinis 25+G vitrektomijos paketas prie Constellation aparato, 10.000 k/min kirpimo greičio, (beveled tipo) | Komplektą sudaro: Constellation kasetė 25+G su vožtuvu - 1 vnt. Operacinio stalo apklotas 140x140 cm ± 5 cm - 1 vnt. Operacinio lauko apklotas su maišeliu skysčių nutekėjimui 150x140 cm ± 5cm - 1 vnt. Apklotas instrumentų staleliui 75x145 cm ± 5 cm - 1 vnt. Chirurgo kėdės porankių apklotai - 2 vnt. Hidrodisekcinė kaniulė 25G - 1 vnt. Plastikinis akies gaubtelis - 1 vnt. Chalatas L dydžio - 3 vnt. Pleistras 2,5x13 cm ± 0,5 cm - 1 vnt. Švirkštas 10 ml, LL - 1 vnt. Švirkštas 3 ml, LL - 2 vnt. Švirkštas 5 ml, LL - 2 vnt. | vnt. | 600 | 5 |  | 0 |  | 0
13 | Vienkartinis 27+G vitrektomijos paketas prie Constellation aparato, 10.000 k/min kirpimo greičio, (beveled tipo) | Komplektą sudaro: Constellation kasetė 27+G su vožtuvu - 1 vnt. Operacinio stalo apklotas 140x140 cm ± 5 cm - 1 vnt. Operacinio lauko apklotas su maišeliu skysčių nutekėjimui 150x140 cm ± 5cm - 1 vnt. Apklotas instrumentų staleliui 75x145 cm ± 5 cm - 1 vnt. Chirurgo kėdės porankių apklotai - 2 vnt. Hidrodisekcinė kaniulė 27G - 1 vnt. Plastikinis akies gaubtelis - 1 vnt. Chalatas L dydžio - 3 vnt. Pleistras 2,5x13 cm ± 0,5 cm - 1 vnt. Švirkštas 10 ml, LL - 1 vnt. Švirkštas 3 ml, LL - 2 vnt. Švirkštas 5 ml, LL - 2 vnt. | vnt. | 12 | 5 |  | 0 |  | 0
14 | Oftalmologinė viskoelastinė medžiaga ragenos drėkinimui operacijos metu | Sterili, neporogeniška, labai išgryninta viskoelastinė medžiaga. Veiklioji medžiaga 2% hidroksipropilmetilceliuliozė, pH 6.8-7.4, osmosiškumas 255-345 mOsM/kg, tūris 2,0-2,5ml, paruošta naudoti plastikinėje vienadozėje talpyklėje arba pripildytame švirkšte kartu su kaniule. | vnt. | 500 | 5 |  | 0 |  | 0
15 | Oftalmologinė viskoelastinė medžiaga švirkštuose su kaniule. | Sterili, neporogeniška, labai išgryninta viskoelastinė medžiaga. Cheminė sudėtis 1,6% natrio hialuronatas, molekulinis svoris 1,2-2 mln. Da, klampumas 20000-80000 mPs, osmosiškumas 270-400 mOsM/kg, pH 6.8-7.4, laikymo temperatūra 2-25oC, tūris 1,0 ml, paruošta naudoti švirkšte su kaniule. | vnt. | 300 | 5 |  | 0 |  | 0
16 | Oftalmologinė viskoelastinė medžiaga švirkštuose su kaniule. | Sterili, neporogeniška, labai išgryninta viskoelastinė medžiaga. Cheminė sudėtis 1,8% natrio hialuronatas, molekulinis svoris 1,2-2 mln. Da, klampumas 50000-130000 mPs, osmosiškumas 270-400 mOsM/kg, pH 6.8-7.4, laikymo temperatūra 2-25oC, tūris 1,0 ml, paruošta naudoti švirkšte su kaniule. | vnt. | 300 | 5 |  | 0 |  | 0
17 | Mikro palaikymo pinceto antgalis. | Vienkartinio naudojimo, sterilus, MST Micro-Holding pinceto antgalis, 23G, lenktas, tinkamas 1,0 mm pjūviui, suderinamas su MST Duet tipo universalia rankena. Pakuojami po 6 vnt./dėž. | vnt. | 160 | 5 |  | 0 |  | 0
18 | Kapsulės tempimo žiedai | Kapsulės tempimo žiedas su angomis galuose. Žiedo spalva- mėlyna, pilka.. Medžiaga - polimetilmetakrilatas arba lygevertė medžiaga. Diametras - 12mm ir 13 mm, žiedas teikiamas sausas, sterilus. | vnt. | 300 | 5 |  | 0 |  | 0
19 | Lazerio zondai cyklofotokoaguliacijai | Vienkartiniai, sterilūs lazerio zondas SubCyclo (XLCYCLO) Vitra 810 oftalmologiniam lazeriui, QUANTEL Medical arba lygiavertis | vnt. | 50 | 5 |  | 0 |  | 0
20 | Cirkliažo juostelė su mova | Silikoninė, storis 2,5x0,6 mm, ilgis135-140 mm, sterili | vnt. | 5 | 5 |  | 0 |  | 0
21 | Plomba tinklainės atšokos operacijai | Ovali, silikoninė, storis 5x3 mm, ilgis 80-120 mm, sterili | vnt. | 12 | 5 |  | 0 |  | 0
22 | Plomba tinklainės atšokos operacijai | Ovali, silikoninė, storis 7x3,25 mm, ilgis 80-120 mm, sterili | vnt. | 6 | 5 |  | 0 |  | 0
23 | Juostelė, skirta voko ptozės ištaisymo operacijoms | Juostelė pagaminta iš E-PTFE (Poly Tetra Fluoro Ethylene) arba analogiškos medžiagos. Plotis 2,9-3,1mm. | vnt. | 2 | 5 |  | 0 |  | 0
24 | Monokanakulinis stentas | Silikononis vamzdelis, fiksuojantis galas 2,9-3,1mm skersmens | vnt. | 6 | 5 |  | 0 |  | 0
25 | Akiduobės implantas | Sterilus, silikoninis, diametrai: 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 ir 22 mm. | vnt. | 30 | 5 |  | 0 |  | 0
26 | ,,Maliugin" tipo rainelės plėtiklis | ,,Maliugin" tipo arba lygiaverčiai rainelės plėtikliai, pagaminti iš polipropileno, kvadrato formos su apvaliomis kilpelėmis kiekviename vidiniame kampe. Galimi dydžiai 6,2-6,3 mm ir 7,0-7,1 mm vienkartiniai, sterilūs. Žiedas pateikiamas su steriliu injektoriumi. | vnt. | 180 | 5 |  | 0 |  | 0
27 | Kapsulės plėtiklis | Prailgintos uždaros kilpelės formos distaliniame gale (būtina galimybė pasirinkti iš dviejų skirtingų dydžių kilpelių modifikacijų), plėtiklis pagamintas iš 4/0 nailono, mėlynos spalvos, bendras ilgis 8-8,2 mm. Sterilus, vienkartinis, supakuotas po 4 vnt. | pak. | 75 | 5 |  | 0 |  | 0
28 | Monokanakulinis ašarų kanalo intubacinis rinkinys. | Silikoninis vamzdelis "Masterka" tipo arba lygiavertis su viduje esančiu zondu, 34-36mm. | vnt. | 30 | 5 |  | 0 |  | 0
29 | Mikroskopo OPMI VISU apsauginiai galiukai | REF 305810-9001-000, 22 mm, 6 vnt./įpak. | pak. | 10 | 5 |  | 0 |  | 0
30 | Krapštukai (sterilūs) | Stabilus plastmasinis kotelis, kotelio ilgis – 7-8 cm, pagaminti iš 100 % medvilnės, dviejų galų (apvalus ir smailus), nesipūkuojantys. Apvalus galas skirtas skleros įspaudimui, smailus naudojamas audinių manipuliacijai, skysčių ir kraujo absorbcijai. Sterilūs, supakuoti po 10 vnt. | vnt. | 40000 | 5 |  | 0 |  | 0
31 | Šluostukai – absorbuojančios lazdelės | Šluostuko bendras ilgis 6-7 cm x 5 mm diametras, (2 5/8 in 3/16 in). Skirti skysčio ir kraujo absorbcijai. Sterilūs, supakuoti po 10 vnt. | vnt. | 500 | 5 |  | 0 |  | 0
32 | Šluostukai atraumatiniai, VISISPEAR kempinėlės akims (arba lygiavertės) | Sterilūs, trikampio formos ant kotuko 15 mm x 5-7 mm, ilgis 7 cm, medžiaga- polivinilformolas. | vnt. | 3000 | 5 |  | 0 |  | 0
33 | Kartridžas, skirtas keratoplastikai | SZURMAN arba analogiško modelio vienkartinis, sterilus, skaidrus (permatomas) kartridžas, skirtas Descemeto membraninei endotelio keratoplastikai, įskaitant vamzdelį transplantanto aspiracijai į kartridžą. Implantavimo pjūvis 2.4 – 2.75 mm, 16 dydžio / 1.6 ±0.1mm | vnt. | 10 | 5 |  | 0 |  | 0
34 | Trepanai recipiento ragenai | 360° 16 skyrių siurbimo kamera. 16 radialinių kameros padalijimų. Taikikliai trepanavimo vietos nustatymui. Vienkartiniai, sterilūs, įpakuoti kartu su steriliu markeriu ir vienkartinio švirkšto sistema vakuumui sukelti: 6,5mm -15 vnt. 7 mm-30 vnt. 7,5mm-15 vnt. 8mm-15 vnt. | pak. | 50 | 5 |  | 0 |  | 0
35 | Trepanai donoro ragenai | Pjovimo blokas. Trepano ašmenys. Pasodinimo žiedas. Vienkartinis, sterilūs, įpakuoti kartu su steriliu markeriu ir vienkartinio švirkšto sistema vakuumui sukelt:. 7mm-10 vnt., 7,25mm-20 vnt. 7,5mm-40 vnt., 7,75mm -20vnt., 8 mm-10 vnt. 8,5 mm- 5 vnt. | pak. | 120 | 5 |  | 0 |  | 0
36 | Terpės donorinei ragenai saugoti | EUCOL-C 001-00 20 ml flakonai | vnt. | 120 | 5 |  | 0 |  | 0
37 | Terpė Tissue-C | Terpė donorinei ragenai konservuoti, skirta ragenų saugojimui, transportavimui bei paruošimui prieš transplantaciją. 1 but./60ml | vnt. | 36 | 5 |  | 0 |  | 0
38 | Terpė Carry-C | Terpė donorinei ragenai konservuoti, skirta ragenų saugojimui, transportavimui bei paruošimui prieš transplantaciją. 1 but./50ml | vnt. | 36 | 5 |  | 0 |  | 0
39 | Gydomasis lęšis | Medžiaga: lotrafilcon A (silikonas- hidrogelis) arba lygiavertė. Vandens kiekis: - 24 ±3%. Centro storis – 0,08 mm. Diametras – 13,8 mm. Bazinė kreivė - 8,6. Sferos stiprumas – 0,00D | vnt. | 700 | 5 |  | 0 |  | 0
40 | Ragenos apsauga (dangtelis) | Ragenos apsauga (dangtelis) iš neskaidraus silikono (tamsus, pvz. tamsiai mėlynas). 18 mm diametro. | vnt. | 10 | 5 |  | 0 |  | 0
41 | Ragenos apsauga (dangtelis) | Ragenos apsauga (dangtelis) iš skaidraus silikono. 18 mm diametro. | vnt. | 10 | 5 |  | 0 |  | 0
42 | Adata švirkštui 30G | Injekcinė adata 30Gx1/2 (0,30x12-13 mm), sterili, aštri | vnt. | 10000 | 5 |  | 0 |  | 0
43 | Adata švirkštui 26G | Injekcinė adata 26G 0,4 x 16 mm sterili | vnt. | 4000 | 5 |  | 0 |  | 0
44 | Vienkartiniai matavimo zondai tonometrui Icare TA-01 | Plastmasinis zondo antgalis pagamintas iš VALOX 321C arba analogiškos medžiagos. Zondo kojelė pagaminta iš plieno padengto auksu arba analogiškos medžiagos. Kiekvienas zondas patalpintas atskirame konteineryje .Zondo svoris±26,5 mg, ilgis ±40,4mm. 100 vnt. dėžutėje. | vnt. | 4000 | 5 |  | 0 |  | 0