TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

1. Tiekėjo siūlomos prekės turi atitikti techninės specifikacijos reikalaujamas charakteristikas. Įrodymui, kartu su pasiūlymu, pateikiama gamintojų siūlomų prekių katalogo/bukleto/brošiūros/instrukcijos ir/ar prekės gamintojo pasirašytos deklaracijos (jei gamintojo kataloge/buklete/brošiūroje/instrukcijoje neišsamiai atsispindi siūlomos prekės atitikimas techninės specifikacijos reikalavimams) arba lygiaverčius dokumentus, su vertimu į lietuvių kalbą dėl prekių reikalaujamų techninių parametrų aprašymų. Teikiamuose dokumentuose tiekėjas turi grafiškai nurodyti (pažymėti) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kuriose aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės, bei įrašyti, kurį techninių reikalavimų punktą jos atitinka.

2. Visoms nurodytoms konkrečioms medžiagoms ir/ar konkretiems pavadinimams, standartams, tipams ir pan. taikoma „arba lygiavertis“. Tiekėjas, siūlantis lygiavertę prekės charakteristiką privalo savo pasiūlyme rodyti, kad siūloma prekė yra lygiavertė ir atitinka techninėje specifikacijoje keliamus reikalavimus.

3. Jei techninėje specifikacijoje yra nurodyta  „ nuo...iki“, „ne daugiau“, „ne mažiau“, „ribose“ tai bus taip pat tinkamos reikšmės, jei tiekėjai pasiūlys parametrus lygius nurodytoms reikšmėms: „ nuo (arba lygu)...iki (arba lygu)“, „ne daugiau (arba lygu)“, „ne mažiau (arba lygu)“, „ribose (arba lygu)“.

4. Į pasiūlymo kainą turi būti įskaičiuotas įrangos pristatymas į perkančiąją organizaciją, iškrovimas, sumontavimas kaip to reikalauja įrangos gamintojas, po pristatymo  įpakavimo medžiagų išvežimas (utilizavimas), personalo apmokymas.

5. Siūlomos prekės privalo turėti CE sertifikatą arba EB deklaraciją. Tiekėjas kartu su pasiūlymu privalo pateikti CE sertifikato arba EB deklaracijos arba lygiaverčio dokumento kopiją. Pateikiant EB deklaracijos kopiją, kad pasiūlyta prekė atitiks reikiamus standartus, bei prekės klasei būtinus reglamentus, kartu pateikiami ir techniniai dokumentai, pagrindžiantys prekės atitiktį reikiamiems standartams bei reglamentams.

6. Tiekėjas turi turėti gamintojo įgaliojimą atlikti siūlomos įrangos instaliavimą ir garantinį aptarnavimą arba turi turėti rašytinį susitarimą su kitu ūkio subjektu, kuris yra gamintojo įgaliotas atlikti šios įrangos instaliavimą ir garantinį aptarnavimą ir kartu su pasiūlymu turi pateikti tai patvirtinantį pasirašytą dokumentą. Reikalavimas netaikomas kartu su įranga siūlomiems kompiuteriams, serveriams ir visai periferinei įrangai (klaviatūra, pelė, spausdintuvas, monitorius, nepertraukiamos el. srovės šaltinis, operacinės sistema, programinė įranga, bar kodų skaitytuvas, garso kolonėlės, video kamera ir kt.) (reikalavimas taikomas tik tuo atveju jei pirkimo objektą sudaro minėti įrenginiai, priedai ar priemonės).

7. Garantinio aptarnavimo laikotarpis ne mažiau kaip 24 mėnesiai. Tiekėjas garantinio laikotarpio metu atlieka nemokamą prekių remontą, įskaitant remontui atlikti reikalingas detales bei medžiagas, o taip pat ir gamintojo rekomenduojamu periodiškumu nemokamai atlieka techninę priežiūrą (taikoma jei techninę priežiūrą numato gamintojas), įskaitant techninei priežiūrai atlikti reikalingas detales ir medžiagas.

8. Kartu su prekėmis pateikiama dokumentacija:

8.1.  CE sertifikato arba EB atitikties deklaracijos arba lygiaverčio dokumento kopija

8.2. Naudojimo instrukcija lietuvių kalba;

8.3. Serviso dokumentacija lietuvių arba anglų kalba;

8.4.  Prekių perdavimo-priėmimo aktas.

9. Personalo mokymai:

9. 1. Mokymai kontaktiniu būdu ≥ 2 specialistams. Mokymų trukmė ≥0,5 akademinė val.

10. Tiekėjas turi užtikrinti galimybę įsigyti siūlomos prekės originalias (arba joms lygiavertes) atsargines dalis (jų tiekimą rinkai) per garantinį įrangos naudojimo laikotarpį ir ne trumpiau kaip 5 metus po garantinio laikotarpio. Tiekėjas kartu su pasiūlymu turi pateikti gamintojo arba tiekėjo patvirtinimą/deklaraciją arba kitus lygiaverčius dokumentus.

| Eil. Nr. | Parametrai (specifikacija) | Reikalaujamos parametrų reikšmės | Tiekėjo siūlomų parametrų reikšmės (privaloma užpildyti) | Nuoroda į nurodytą parametrą, patvirtinantį gamintojo dokumento (katalogo/ bukleto/brošiūros/instrukcijos) ir/ar prekės gamintojo pasirašytos deklaracijos arba lygiaverčių dokumentų (išskyrus TS numatytas išimtis) puslapį, kuriame yra atžyma apie siūlomos prekės atitikimą reikalavimui (privaloma užpildyti) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1. | AKIES OPTINĖS BIOMETRIJOS PRIETAISAS | Tiekėjas turi nurodyti siūlomos prekės modelį, gamintoją. |  |  |
| 1.1.1. | Optinės koherentinės interferometrijos (OKT) - biometrijos prietaisas | Nekontaktinis akies biometrinių parametrų, reikalingų intraokulinių lęšiukų (IOL) implantacijai, matavimo ir apskaičiavimo prietaisas. |  |  |
| 1.1.2. | OKT šaltinis | SWEPT |  |  |
| 1.1.3. | OKT šviesos šaltinio bangos ilgis | Ribose: ≥ 1050 ÷ 1080 nm |  |  |
| 1.1.4. | Keratometrijos matavimo LED šviesos šaltinio bangos ilgis | 900 ± 50 nm |  |  |
| 1.1.5. | Matavimų patikrinimas | Galimybė įvertinti tinkamą paciento akies fiksaciją. |  |  |
| 1.1.6. | Paciento akies stebėjimas, matavimo proceso, matavimo duomenų ir apskaičiuotų rezultatų atvaizdavimas | Ekrane |  |  |
| 1.1.7. | Atraminis rėmas paciento galvai fiksuoti | Su atrama kaktai ir reguliuojamo aukščio atrama smakrui. |  |  |
| 1.1.8. | Prietaiso padėties nustatymas paciento atžvilgiu | Valdymo svirties pagalba - aukštyn/žemyn, dešinėn/kairėn, pirmyn/atgal. |  |  |
| 1.1.9. | Prietaiso valdymas | Jutikliniu ekranu, klaviatūra ir pele. |  |  |
| 1.1.10. | Matavimo rėžimai | Rankinis arba automatinis. |  |  |
| 1.1.11. | Ašinio ilgio matavimo sritis | Ribose ≥ 14 ÷ 38 mm |  |  |
| 1.1.12. | Centrinės ragenos storio matavimo sritis | Ribose ≥ 200 - 1200 µm |  |  |
| 1.1.13. | Priekinės kameros gylio matavimo sritis | Ribose ≥ 0.7 ÷ 8 mm |  |  |
| 1.1.14. | Keratometijos (ragenos kreivumo spindulio) matavimo sritis | Ribose ≥ 5.5 ÷ 10 mm |  |  |
| 1.1.15. | Lęšiuko storio matavimo sritis | Ribose ≥ 1 ÷ 10 mm (fakinėje akyje) |  |  |
| 1.1.16. | Ragenos diametro matavimo sritis | Ribose ≥ 8 ÷ 15 mm |  |  |
| 1.1.17. | Vyzdžio dydžio matavimo sritis | Ribose ≥ 2 ÷ 12 mm |  |  |
| 1.1.18. | Ašinio ilgio matavimo pasikartojamumo standartinis nuokrypis SD | ≤ 10 μm |  |  |
| 1.1.19. | Centrinės ragenos storio matavimo pasikartojamumo standartinis nuokrypis SD | ≤ 10 μm |  |  |
| 1.1.20. | Priekinės kameros gylio matavimo pasikartojamumo standartinis nuokrypis SD |  |  |  |
| 1.1.21. | Keratometijos (ragenos kreivumo spindulio) matavimo pasikartojamumo standartinis nuokrypis SD | ≤ 0.09 D arba ≤ 0.01 mm |  |  |
| 1.1.22. | Cilindro ašies matavimo pasikartojamumo standartinis nuokrypis SD | ≤ 5° |  |  |
| 1.1.23. | Lęšiuko storio matavimo pasikartojamumo standartinis nuokrypis SD | ≤ 20 μm |  |  |
| 1.1.24. | Pilnai integruotos IOL apskaičiavimo formulės | Barrett, Hoffer Q, Haigis, Holladay 1, Holladay 2, SRK/T, Barrett Toric. |  |  |
| 1.1.25. | Galimybė gauti akies (skleros) referentinį vaizdą ir perduoti jį į mikroskopą (Zeiss Artevo 750) | Referentinis vaizdas naudojamas gyvo akies vaizdo intraoperaciniam atitikimui implantuojant torinius lęšius. |  |  |
| 1.1.26. | Lęšiukų konstantų informacija | Turi būti galimybė keisti lęšių konstantas. |  |  |
| 1.1.27. | Duomenų perdavimas | Į USB, į LAN |  |  |
| 1.1.28. | Galimybė prijungti prie kompiuterinio tinklo | Būtina |  |  |
| 1.1.29. | Kartu su optinės koherentinės interferometrijos (OKT) biometrijos prietaisu komplektuojami priedai | Lazerinis spausdintuvas, elektra reguliuojamo aukščio stalelis, skirtas biometrijos prietaisą priderinti prie paciento. |  |  |
| 1.1.30. | Prietaiso žymėjimas CE ženklu | Būtinas |  |  |
| 1.1.31. | Garantinio aptarnavimo laikotarpis | Ne mažiau kaip 24 mėnesiai |  |  |
| 1.1.32. | Bendrieji reikalavimai | Įranga turi būti nauja, nenaudota, pagaminta ne seniau nei 2024 metais. Gamykliškai atnaujintos „renew“, „refurbished“, „remarked“ įrangos siūlyti negalima. |  |  |
| 1.1.33. | Matavimų patikrinimas | Viso ilgio OKT akies pjūvio vaizdas, parodantis akies anatomines detales, neįprastą geometriją, kaip, kad pakreiptus, išcentruotus lęšiukus, o taip pat, ar pacientas gerai fiksavo žvilgsnį, ir ar ašinio ilgio matavimas atliktas tiksliai geltonosios dėmės centrinėje duobutėje (Taip/Ne). |  |  |
| 1.1.34. | Akies keratometrijos matavimas | Telecentrinės optikos principu (Taip/Ne). |  |  |
| 1.1.35. | Paciento akies stebėjimas, matavimo proceso, matavimo duomenų ir apskaičiuotų rezultatų atvaizdavimas | Multitaškiniame jutikliniame ekrane (Taip/Ne). |  |  |
| 1.1.36. | Totalinė keratometrija | Atliekama ir priekinio, ir užpakalinio ragenos paviršiaus matavimai (Taip/Ne). |  |  |
| 1.1.37. | Centrinės topografija | (Taip/Ne). |  |  |