## Lapas1
Pirkimas: Vienkartinės medicininės priemonės
TECHNINĖ SPECIFIKACIJA
Pirkimo dalies Nr. | Pavadinimas | Mato vnt. | Kiekis | Rinkos dalyvio pasiūlymai/pastabos
1 | Priemonių komplektas, skirtas proktologinėms operacijoms
1.1 | Šviesolaidinis zondas hemorojaus operacijai | vnt | 300
1.1.1 | Vienkartinio naudojimo
1.1.2 | Sterilus, supakuotas ne mažiau kaip dviejų lygių pakuotėje.
1.1.3 | Šviesolaidžio šerdies skersmuo 600 µm (± 120 µm)
1.1.4 | Ilgis ne trumpesnis nei 2,5 metro
1.1.5 | Šviesolaidžio antgalis kūgio formos
1.1.6 | Šviesolaidžio antgalio skersmuo 1,8mm (±0,05 mm)
1.1.7 | Energijos emisija radialinė - ne trumpesnėje kaip 3 mm atkarpoje su papildoma emisija į priekį
1.1.8 | Komplektuojamas su Proktologinis pravedėjas 14G 6cm (±0,1cm) ir Anoskopas 90mm (± 5 mm)
1.1.9 | Šviesolaidžio angalis turi būti gamykliškai sujungtas su šviesolaidžiu stiklas su stiklu (Fused) technologija
1.1.10 | Techniškai suderinamas su su panaudos būdu teikiamu diodiniu lazeriu
1.2 | Šviesolaidis fistulių ir pilonidinių cistų zondas | vnt | 100
1.2.1 | Vienkartinio naudojimo
1.2.2 | Sterilus, supakuotas ne mažiau kaip dviejų lygių pakuotėje
1.2.3 | Šviesolaidžio šerdies diametras ne mažiau kaip 600 µm (±60µm)
1.2.4 | Ilgis ne trumpesnis nei 2,5 metro
1.2.5 | Šviesolaidžio antgalio skersmuo 1,8mm (± 0,05 mm)
1.2.6 | Šviesolaidžių antgaliai sulieti su šviesolaidžiu stiklas su stiklu (Fused) technologija
1.2.7 | Energijos emisija radialinė - ne trumpesnėje kaip 3 mm atkarpoje
1.2.8 | Specialus žymėjimas: nuo šviesolaidžio galiuko kas 1cm, įvedimo gyliui kontroliuoti procedūros metu
1.2.9 | Techniškai suderinamas su su panaudos būdu teikiamu diodiniu lazeriu
1.3 | Diodinis lazeris | vnt. | 1
1.3.1 | Skirtas proktologinėms lazerinėms operacijoms: hemorojaus, pilonidinės cistos, analinės fistulės
1.3.2 | Diodinio lazerio galia 10 - 15 W
1.3.3 | Diodinio lazerio spinduliuotės bangos ilgis 1470nm (± 20nm)
1.3.4 | Valdymo ekranas: spalvotas, skaitmeninis, jutiklinis
1.3.5 | Pagalbinio taikymo spindulio bangos ilgis: 635 nm ± 5%, ≤5mW
1.3.6 | Ne mažiau kaip 3 darbo režimai: 1.Nepertraukiamas režimas; 2.Pasikartojančių impulsų režimas; 3. Vieno impulso režimas.
1.3.7 | Elektros maitinimas iš ~230 V, 50 Hz elektros tinklo
1.3.8 | Lazerio komplektą sudaro: 1.Lazeris 1 vnt.; 2. Dėklas, pritaikytas lazerio ir kitų jo komplekto dalių laikymui ir transportavimui 1 vnt.; 3.Kojinis lazerio valdymo pedalas su laidine jungtimi 1 vnt.; 4. Apsauginiai akiniai personalui ≥ 2 vnt.; 5. Elektros maitinimo laidas/adapteris 1 vnt.
1.3.9 | Įrenginio svoris ne daugiau 10 kg
1.3.10 | Sugedus lazeriui - sutarties galiojimo laikotarpiu per 24 val. pristatomas pakaitinis lazeris.
1.3.11 | Tiekėjas įsipareigoja nuo sutarties sudarymo per 1 mėn. apmokyti ne mažiau kaip 5 specialistus procedūros atlikimo technikos.
1.3.12 | Lazeris teikiamas panaudai sutarties galiojimo laikotarpiu
2 | Priemonių komplektas, skirtas kojų venų operacijoms
2.1 | Priemonių komplektas, skirtas kojų venų operacijoms | vnt. | 700
2.1.1 | Vienkartinio naudojimo
2.1.2 | Sterilus, supakuotas ne mažiau kaip dviejų lygių pakuotėje
2.1.3 | Ilgis ne trumpesnis nei 2,5 metro;
2.1.4 | Šviesolaidžių distalinio galiuko ir šerdies diametras: 1. Distalinis galiukas 1,6 -1,8 mm (± 0,05 mm) kai šerdies diametras 600 µm (± 60 µm); 3. Distalinis galiukas 1-1,3 mm (± 0,1 mm) kai šerdies diametras 400 µm (± 60 µm); (Šviesolaidis pagal antgalio ir šerdies diametrą pasirenkamas užsakymo metu).
2.1.5 | Energijos emisija radialinė, ne trumpesnėje kaip 3 mm darbinėje atkarpoje
2.1.6 | Šviesolaidžių antgaliai sulieti su šviesolaidžiu stiklas su stiklu (Fused) technologija
2.1.7 | Įvedimo rinkinio komplektas pateikiamas vienoje sterilioje pakuotėje, kurį sudaro: 1. 6F: 11cm (± 1 cm) įvedimo kateteris, 0,018“ - 0,021“ storio ir 45cm (± 1 cm) ilgio pravedėjas viela, 20 - 21G ir ne trumpesnė nei 38-70 mm ilgio echogeninė įvedimo adata. 2. 5F: 11cm (± 1 cm) įvedimo kateteris, 0,018“ - 0,021“ storio ir 45cm (± 1 cm) ilgio pravedėjas viela, ne storesnė nei 20-21G ir ne trumpesnė nei 38-70 mm ilgio echogeninė įvedimo adata; 3. 4F: 11cm (± 1 cm) įvedimo kateteris, 0,018“ - 0,021“ storio ir 45cm (± 1 cm) ilgio pravedėjas viela, ne storesnė nei 20-21G ir ne trumpesnė nei 38-70 mm ilgio echogeninė įvedimo adata. Pasirenkamas užsakymo metu
2.1.8 | Techniškai suderinamas su panaudos būdu teikiamu diodiniu lazeriu
2.2 | Diodinis lazeris | vnt. | 2
2.2.1 | Skirtas venų lazerinei chirurgijai
2.2.2 | Diodinio lazerio galia ≥ 6 W
2.2.3 | Diodinio lazerio spinduliuotės bangos ilgis 1940nm (± 20 nm)
2.2.4 | Valdymo ekranas: spalvotas, skaitmeninis, jutiklinis
2.2.5 | Pagalbinio taikymo spindulio bangos ilgis: 635 nm ± 5%, ≤5mW
2.2.6 | Ne mažiau kaip 3 darbo režimai: 1.Nepertraukiamas režimas; 2. Pasikartojančių impulsų režimas; 3.Vieno impulso režimas
2.2.7 | Elektros maitinimas iš ~230 V, 50 Hz elektros tinklo
2.2.8 | Pateikiamas komplekte kartu su naudojimo instrukcijomis lietuvių ir anglų kalbomis
2.2.9 | Sugedus lazeriui - sutarties galiojimo laikotarpiu per 24 val. pristatomas pakaitinis lazeris
2.2.10 | Tiekėjas įsipareigoja nuo sutarties sudarymo per 1 mėn. apmokyti ne mažiau kaip 5 specialistus procedūros atlikimo technikos.
2.2.11 | Lazeris teikiamas panaudai sutarties galiojimo laikotarpiu