## TS
MEDICININĖS ĮRANGOS UŽSAKYMAI TAIKANT KAINOS IR KOKYBĖS SANTYKIO VERTINIMO KRITERIJUS PER CPO LT ELEKTRONINĮ KATALOGĄ
Viešoji įstaiga CPO LT (toliau – CPO LT) 2026 m. III ketvirtį numato vykdyti „Medicininės įrangos užsakymai taikant kainos ir kokybės santykio vertinimo kriterijus per CPO LT elektroninį katalogą“ viešąjį pirkimą taikant dinaminę pirkimų sistemą.
Kviečiame tiekėjus susipažinti su technine specifikacija ir pateikti pastabas bei pasiūlymus. Atkreipkite dėmesį, kad ekonominio naudingumo kriterijai ir jų apskaičiavimo tvarka pateikiama 2 lape.
Pirkimo objekto pagrindinis BVPŽ kodas – 33100000: Medicinos įranga
Pirkimo objekto papildomi BVPŽ kodai – 33110000: Introskopijos aparatūra, naudojama medicinoje, stomatologijoje ir veterinarijoje
33150000: Radioterapijos, mechanoterapijos, elektraterapijos ir fizioterapijos prietaisai
33160000: Operacinių techninė įranga
33170000: Anestezija ir reanimacija
33190000: Įvairūs medicinos prietaisai ir produktai
Papildomi BVPŽ kodai, kurie taikomi pirkimo objekto atskiriems „sudėtiniams elementams“ patenkantiems į VPĮ 92 str. 13 d. numatytą BVPŽ kodų sąrašą, ir kuriems bus taikomos VPĮ 37 str. 9 d. ir 47 str. 9 d. nuostatos dėl nacionalinio saugumo reikalavimų:
30211XXX-X Įvairi kompiuterinė įranga
30213XXX-X Įvairūs kompiuteriai
30214000-2 Vartotojų darbo vietos
31154000-0 Nenutrūkstamojo maitinimo šaltiniai
38582000-8 Rentgeno kontrolės įrenginiai
38652120-7 Vaizdo projektoriai
42965XXX-X Įvairios informacijos valdymo ir apdorojimo sistemos
48XXXXXX-X Įvairūs programinės įrangos paketai ir informacinės sistemos
3242XXXX-X Įvairi tinklo įranga
32510000-1 Bevielių telekomunikacijų sistema
Pastabos. Jei iš šiose techninėse specifikacijose pateiktų duomenų būtų galima daryti prielaidą apie konkrečius pirkimo objekto modelius ar šaltinius, konkrečius technologinius procesus ar prekių ženklus, patentus, tipus, konkrečią kilmę ar gamybą, laikoma, kad jie yra tik orientaciniai.
Visoms nurodytoms konkrečioms medžiagoms ir/ar konkretiems pavadinimams, standartams ir pan. taikoma „arba lygiavertis“. Tiekėjas, siūlantis lygiavertę prekę, privalo patikimomis priemonėmis įrodyti, kad siūloma prekė yra lygiavertė ir atitinka techninėje specifikacijoje keliamus reikalavimus.
TPMC1 | TRANSPORTINIAI PACIENTO MONITORIAI IR CENTRINĖ MONITORAVIMO STOTIS | Prekės pavadinimas, gamintojas, modelis (įskaitant ir komplektuojančias dalis) | Rinkos dalyvių/Tiekėjų pastabos
1. | Transportiniai paciento monitoriai ir centrinė monitoravimo stotis
1.1. | Transportinis paciento monitorius
1.1.1. | Transportinis paciento monitorius turi būti sukomplektuotas, kad užtikrintų duomenų perdavimą, monitoriaus maitinimą ir komunikaciją su centrine monitoravimo stotimi | Siūlomos prekės atitikimo techniniam reikalavimui patvirtinimas ("Atitinka") su nuoroda į pateikto (-ų) dokumento (-ų) konkretų (-čius) puslapį (-ius), kuriame (-iuose) pateikta informacija patvirtina atitiktį reikalavimui.
1.1.2. | Transportinio paciento monitoriaus ekranas: 1. Spalvotas, skystųjų kristalų (LCD arba lygiavertis), lietimui jautrus 2. Ekrano įstrižainė ≥ 5.7“ 3. Ekrano raiška ≥ 640 x 240 4. Vienu metu ekrane gali būti vaizduojamos ≥ 3 kreivės | Nurodyti siūlomos prekės tikslų parametrą ir nuorodą į pateikto (-ų) dokumento (-ų) konkretų (-čius) puslapį (-ius), kuriame (-iuose) pateikta informacija patvirtina jūsų nurodytą parametrą ir atitiktį reikalavimui.
1.1.3. | Vidinis maitinimo šaltinis (akumuliatorius); monitoriaus veikimo laikas, maitinant iš vidinio akumuliatoriaus ≥ 150 min. | Nurodyti siūlomos prekės tikslų parametrą ir nuorodą į pateikto (-ų) dokumento (-ų) konkretų (-čius) puslapį (-ius), kuriame (-iuose) pateikta informacija patvirtina jūsų nurodytą parametrą ir atitiktį reikalavimui.
1.1.4. | Transportinio paciento monitoriaus registruojami parametrai: 1. EKG 2. Širdies susitraukimų dažnis (ŠSD) 3. Kvėpavimas 4. SpO2 5. Temperatūra 6. Neinvazinis kraujospūdis 7. Invazinis kraujospūdis (2 kanalai) 8. CO2 matavimo kanalas | Siūlomos prekės atitikimo techniniam reikalavimui patvirtinimas ("Atitinka") su nuoroda į pateikto (-ų) dokumento (-ų) konkretų (-čius) puslapį (-ius), kuriame (-iuose) pateikta informacija patvirtina atitiktį reikalavimui.
1.1.5. | Reikalavimai EKG/kvėpavimo kanalui:
1.1.6. | EKG derivacijų kanalai ne mažiau nei trys: I, II, III | Nurodyti siūlomos prekės tikslų parametrą ir nuorodą į pateikto (-ų) dokumento (-ų) konkretų (-čius) puslapį (-ius), kuriame (-iuose) pateikta informacija patvirtina jūsų nurodytą parametrą ir atitiktį reikalavimui.
1.1.7. | ŠSD matavimo ribos ne siauriau 20-300 k/min | Nurodyti siūlomos prekės tikslų parametrą ir nuorodą į pateikto (-ų) dokumento (-ų) konkretų (-čius) puslapį (-ius), kuriame (-iuose) pateikta informacija patvirtina jūsų nurodytą parametrą ir atitiktį reikalavimui.
1.1.8. | ST segmento matavimas | Siūlomos prekės atitikimo techniniam reikalavimui patvirtinimas ("Atitinka") su nuoroda į pateikto (-ų) dokumento (-ų) konkretų (-čius) puslapį (-ius), kuriame (-iuose) pateikta informacija patvirtina atitiktį reikalavimui.
1.1.9. | Kvėpavimo dažnio matavimo ribos ne siauriau 0-150 k/min | Nurodyti siūlomos prekės tikslų parametrą ir nuorodą į pateikto (-ų) dokumento (-ų) konkretų (-čius) puslapį (-ius), kuriame (-iuose) pateikta informacija patvirtina jūsų nurodytą parametrą ir atitiktį reikalavimui.
1.1.10. | Būtinas apnėjos aptikimas, su galimybe koreguoti detekcijai skiriamą laiko intervalą | Siūlomos prekės atitikimo techniniam reikalavimui patvirtinimas ("Atitinka") su nuoroda į pateikto (-ų) dokumento (-ų) konkretų (-čius) puslapį (-ius), kuriame (-iuose) pateikta informacija patvirtina atitiktį reikalavimui.
1.1.11. | Reikalavimai SpO2 kanalui:
1.1.11.1. | SpO2 matavimo diapazonas ne siauresnis nei 1 - 100 % | Nurodyti siūlomos prekės tikslų parametrą ir nuorodą į pateikto (-ų) dokumento (-ų) konkretų (-čius) puslapį (-ius), kuriame (-iuose) pateikta informacija patvirtina jūsų nurodytą parametrą ir atitiktį reikalavimui.
1.1.11.2. | SpO2 matavimo paklaida su komplektuojamu davikliu ≤ ± 2% SpO2 (diapazone 70% - 100%) | Nurodyti siūlomos prekės tikslų parametrą ir nuorodą į pateikto (-ų) dokumento (-ų) konkretų (-čius) puslapį (-ius), kuriame (-iuose) pateikta informacija patvirtina jūsų nurodytą parametrą ir atitiktį reikalavimui.
1.1.11.3. | Pulso matavimo ribos ne siauriau nei 30 – 230 k./min | Nurodyti siūlomos prekės tikslų parametrą ir nuorodą į pateikto (-ų) dokumento (-ų) konkretų (-čius) puslapį (-ius), kuriame (-iuose) pateikta informacija patvirtina jūsų nurodytą parametrą ir atitiktį reikalavimui.
1.1.12. | Perfuzijos indekso matavimas | Siūlomos prekės atitikimo techniniam reikalavimui patvirtinimas ("Atitinka") su nuoroda į pateikto (-ų) dokumento (-ų) konkretų (-čius) puslapį (-ius), kuriame (-iuose) pateikta informacija patvirtina atitiktį reikalavimui.
1.1.13. | Reikalavimai temperatūros kanalui:
1.1.13.1. | Temperatūros matavimo diapazonas ne siauriau nei 0 - 45°C | Nurodyti siūlomos prekės tikslų parametrą ir nuorodą į pateikto (-ų) dokumento (-ų) konkretų (-čius) puslapį (-ius), kuriame (-iuose) pateikta informacija patvirtina jūsų nurodytą parametrą ir atitiktį reikalavimui.
1.1.13.2. | Temperatūros matavimo paklaida ne daugiau kaip 0,2 °C (0 °C ≤ TEMP < 25 °C) ir ne daugiau kaip 0,1 °C (25 °C ≤ TEMP ≤ 45 °C) | Nurodyti siūlomos prekės tikslų parametrą ir nuorodą į pateikto (-ų) dokumento (-ų) konkretų (-čius) puslapį (-ius), kuriame (-iuose) pateikta informacija patvirtina jūsų nurodytą parametrą ir atitiktį reikalavimui.
1.1.14. | Reikalavimai neinvazinio kraujospūdžio matavimo kanalui:
1.1.14.1. | Neinvazinio kraujo spaudimo matavimo metodas oscilometrinis arba lygiavertis | Nurodyti siūlomos prekės tikslų parametrą ir nuorodą į pateikto (-ų) dokumento (-ų) konkretų (-čius) puslapį (-ius), kuriame (-iuose) pateikta informacija patvirtina jūsų nurodytą parametrą ir atitiktį reikalavimui.
1.1.14.2. | Neinvazinio kraujo spaudimo matavimo diapazonas ne siauresnis nei 15 – 250 mmHg | Nurodyti siūlomos prekės tikslų parametrą ir nuorodą į pateikto (-ų) dokumento (-ų) konkretų (-čius) puslapį (-ius), kuriame (-iuose) pateikta informacija patvirtina jūsų nurodytą parametrą ir atitiktį reikalavimui.
1.1.14.3. | Darbo režimai ne mažiau kaip 3: rankinis, periodinis, STAT | Nurodyti siūlomos prekės tikslų parametrą ir nuorodą į pateikto (-ų) dokumento (-ų) konkretų (-čius) puslapį (-ius), kuriame (-iuose) pateikta informacija patvirtina jūsų nurodytą parametrą ir atitiktį reikalavimui.
1.1.15. | Reikalavimai invazinio kraujospūdžio matavimo kanalui:
1.1.15.1. | Invazinio kraujo spaudimo matavimo diapazonas ne siauresnis nei (-40) - (+300) mmHg | Nurodyti siūlomos prekės tikslų parametrą ir nuorodą į pateikto (-ų) dokumento (-ų) konkretų (-čius) puslapį (-ius), kuriame (-iuose) pateikta informacija patvirtina jūsų nurodytą parametrą ir atitiktį reikalavimui.
1.1.15.2. | Invazinio kraujo spaudimo matavimo paklaida ne daugiau ±4% arba ±4 mmHg | Nurodyti siūlomos prekės tikslų parametrą ir nuorodą į pateikto (-ų) dokumento (-ų) konkretų (-čius) puslapį (-ius), kuriame (-iuose) pateikta informacija patvirtina jūsų nurodytą parametrą ir atitiktį reikalavimui.
1.1.16. | Transportinio monitoriaus svoris ≤ 2 kg | Nurodyti siūlomos prekės tikslų parametrą ir nuorodą į pateikto (-ų) dokumento (-ų) konkretų (-čius) puslapį (-ius), kuriame (-iuose) pateikta informacija patvirtina jūsų nurodytą parametrą ir atitiktį reikalavimui.
1.1.17. | Monitoriaus indikatoriai: 1. Skirtingų spalvų aliarmų indikatorius 2. Baterijos statuso indikatorius ir/arba baterijos būsena rodoma monitoriaus ekrane | Siūlomos prekės atitikimo techniniam reikalavimui patvirtinimas ("Atitinka") su nuoroda į pateikto (-ų) dokumento (-ų) konkretų (-čius) puslapį (-ius), kuriame (-iuose) pateikta informacija patvirtina atitiktį reikalavimui.
1.1.18. | Monitorius jungiamas prie komplektuojamos centrinės stebėjimo stoties tinklo kabeliu, kada monitorius yra krovimo stotelėje arba tiesiogiai jei krovimo stotelė nėra reikalinga ir bevieliu būdu, kai monitorius transportuojamas su pacientu, perduodant į monitoravimo stotį visus monitoruojamus paciento gyvybinių funkcijų parametrus. | Siūlomos prekės atitikimo techniniam reikalavimui patvirtinimas ("Atitinka") su nuoroda į pateikto (-ų) dokumento (-ų) konkretų (-čius) puslapį (-ius), kuriame (-iuose) pateikta informacija patvirtina atitiktį reikalavimui.
1.1.19. | Komplektacija: 1. EKG kabelis, 3 elektrodų – 1 vnt.; 2. SpO2 daviklis, daugkartinio naudojimo, dedamas ant piršto, pateikiamas komplekte su jungiamuoju kabeliu – 1 vnt.; 3. Manžetės, NIPB matavimui, daugkartinio naudojimo, pateikiamos komplekte su jungiamąja žarnele – 2 vnt. (dviejų skirtingų dydžių); 4. Stemplinis/rektalinis temperatūros daviklis, daugkartinio naudojimo – 1 vnt.; 5. Kabelis IBP matavimo daviklio prijungimui prie monitoriaus, daugkartinio naudojimo – 1 vnt.; 6. Krovimo stotelė ir priedais monitoriaus tvirtinimui prie lašelinės stovo - 1 vnt.; | Siūlomos prekės atitikimo techniniam reikalavimui patvirtinimas ("Atitinka") su nuoroda į pateikto (-ų) dokumento (-ų) konkretų (-čius) puslapį (-ius), kuriame (-iuose) pateikta informacija patvirtina atitiktį reikalavimui.
1.2. | 1.2 Centrinė monitoravimo stotis Papildomi BVPŽ kodai „sudėtiniams elementams“ patenkantiems į VPĮ 92 str. 13 d. numatytą BVPŽ kodų sąrašą, ir kuriems bus taikomos VPĮ 37 str. 9 d. ir 47 str. 9 d. nuostatos dėl nacionalinio saugumo reikalavimų: 30213XXX-X, 3242XXXX-X, 32510000-1, 48XXXXXX-X
1.2.1. | Centrinė monitoravimo stotis turi sujungti gyvybinių funkcijų monitorius į informacinį tinklą | Siūlomos prekės atitikimo techniniam reikalavimui patvirtinimas ("Atitinka") su nuoroda į pateikto (-ų) dokumento (-ų) konkretų (-čius) puslapį (-ius), kuriame (-iuose) pateikta informacija patvirtina atitiktį reikalavimui.
1.2.2. | Centrinės monitoravimo stoties monitoriuose realiame laike rodomos transportinių paciento monitorių fiksuojamų parametrų skaitinės reikšmės ir kreivės: 1. Galimybė į vieną centrinę monitoravimo stotį pajungti ne mažiau kaip 16 pacientų (licencijų skaičius parenkamas pagal perkamų transportinių monitorių skaičių); 2. Galimybė pasirinkti vaizduojamų ne mažiau 3 kreivių vienam ligoniui. | Nurodyti siūlomos prekės tikslų parametrą ir nuorodą į pateikto (-ų) dokumento (-ų) konkretų (-čius) puslapį (-ius), kuriame (-iuose) pateikta informacija patvirtina jūsų nurodytą parametrą ir atitiktį reikalavimui.
1.2.3. | Būtina matavimo kreivių ir įvykių įvairiuose stebimuose kanaluose išsaugojimas vidinėje atmintyje, ne mažiau kaip 96 val. monitoruojamų duomenų. | Nurodyti siūlomos prekės tikslų parametrą ir nuorodą į pateikto (-ų) dokumento (-ų) konkretų (-čius) puslapį (-ius), kuriame (-iuose) pateikta informacija patvirtina jūsų nurodytą parametrą ir atitiktį reikalavimui.
1.2.4. | Vaizdiniai ir garsiniai perspėjimo signalai
1.2.5. | Centrinėje monitoravimo stotyje yra numatyta galimybė prijungti tinklinį ir/arba per USB prievadą prijungiamą spausdintuvą ataskaitų spausdinimui | Siūlomos prekės atitikimo techniniam reikalavimui patvirtinimas ("Atitinka") su nuoroda į pateikto (-ų) dokumento (-ų) konkretų (-čius) puslapį (-ius), kuriame (-iuose) pateikta informacija patvirtina atitiktį reikalavimui.
1.2.6. | Vienu metu rodomų įrenginių skaičius ekrane ≥ 16 įrenginių | Nurodyti siūlomos prekės tikslų parametrą ir nuorodą į pateikto (-ų) dokumento (-ų) konkretų (-čius) puslapį (-ius), kuriame (-iuose) pateikta informacija patvirtina jūsų nurodytą parametrą ir atitiktį reikalavimui.
1.2.7. | Centrinė monitoravimo sistema komplektuojama su visa reikalinga įranga 1.1 punkte nurodytų įsigyjamų transportinių paciento monitorių pajungimui. | Siūlomos prekės atitikimo techniniam reikalavimui patvirtinimas ("Atitinka") su nuoroda į pateikto (-ų) dokumento (-ų) konkretų (-čius) puslapį (-ius), kuriame (-iuose) pateikta informacija patvirtina atitiktį reikalavimui.
1.2.8 | Galimybė dubliuoti CMS vaizdą nutolusiame TV (gydytojų poilsio patalpoje) | Siūlomos prekės atitikimo techniniam reikalavimui patvirtinimas ("Atitinka") su nuoroda į pateikto (-ų) dokumento (-ų) konkretų (-čius) puslapį (-ius), kuriame (-iuose) pateikta informacija patvirtina atitiktį reikalavimui.
1.2.9. | Bazinė centrinės monitoravimo stoties komplektacija:1. Gamintojo komplektuojamas arba rekomenduojamų parametrų kompiuteris su ekranu, kurio įstrižainė ≥ 21.5 colio, skiriamoji geba ≥ (1920x1080) taškų; 2. Klaviatūra, pelė ir papildomas ekranas (gali būti lietimui jautrus) ≥ 21.5 colio – 1 kompl. | Nurodyti siūlomos prekės tikslų parametrą ir nuorodą į pateikto (-ų) dokumento (-ų) konkretų (-čius) puslapį (-ius), kuriame (-iuose) pateikta informacija patvirtina jūsų nurodytą parametrą ir atitiktį reikalavimui.
1.3. | Transportiniai paciento monitoriai ir monitoravimo sistema turi būti ženklinama CE ženklu pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2017/745 dėl medicinos priemonių reikalavimus* | Taip/Turi
1.4. | Prekei suteikiama garantija ne mažiau kaip 2 metai** | Siūlomos prekės atitikimo techniniam reikalavimui patvirtinimas ("Atitinka") su nuoroda į pateikto (-ų) dokumento (-ų) konkretų (-čius) puslapį (-ius), kuriame (-iuose) pateikta informacija patvirtina atitiktį reikalavimui.
Kainos ir kokybės santykio kriterijai
1.5. | Monitorius turi turėti automatinę aritmijos analizės funkciją, veikiančią ne mažiau kaip keturiose EKG derivacijose vienu metu, ir ST segmento pokyčių aptikimo funkciją bent vienoje EKG derivacijoje. Sistema turi būti sukomplektuota ne mažiau kaip su 5‑laidžiu EKG kabeliu ir kitais reikalingais priedais, užtikrinančiais šios funkcijos realizavimą pagal gamintojo naudojimo instrukciją. | Privaloma nurodyti TAIP arba NE Jei TAIP, nurodyti siūlomos prekės tikslų parametrą ir nuorodą į pateikto (-ų) dokumento (-ų) konkretų (-čius) puslapį (-ius), kuriame (-iuose) pateikta informacija patvirtina jūsų nurodytą parametrą ir atitiktį reikalavimui.
1.6. | Monitorius turi būti testuotas kritimui iš ne mažesnio kaip 1,0 m aukščio ant kieto paviršiaus pagal bent vieną iš šių standartų: IEC 60068-2-31, MIL-STD-810 516.x Procedure IV (Transit Drop) arba lyguavertį. Po kritimo testo įrenginys turi išlaikyti visas funkcines charakteristikas. Atitiktis turi būti pagrįsta gamintojo techninės specifikacijos dokumentais arba nepriklausomo bandymų laboratorijos protokolu. | Privaloma nurodyti TAIP arba NE Jei TAIP, nurodyti siūlomos prekės tikslų parametrą ir nuorodą į pateikto (-ų) dokumento (-ų) konkretų (-čius) puslapį (-ius), kuriame (-iuose) pateikta informacija patvirtina jūsų nurodytą parametrą ir atitiktį reikalavimui.
1.7. | Transportinio paciento monitoriaus ekrano raiška ≥ 1024 x 480” | Privaloma nurodyti TAIP arba NE Jei TAIP, nurodyti siūlomos prekės tikslų parametrą ir nuorodą į pateikto (-ų) dokumento (-ų) konkretų (-čius) puslapį (-ius), kuriame (-iuose) pateikta informacija patvirtina jūsų nurodytą parametrą ir atitiktį reikalavimui.
1.8. | Transportinio paciento monitoriaus įstrižainė: nuo > 5,7" iki 6,2" - 1 balas daugiau kaip 6,2" - 2 balai | Privaloma nurodyti TAIP arba NE Jei TAIP, nurodyti siūlomos prekės tikslų parametrą ir nuorodą į pateikto (-ų) dokumento (-ų) konkretų (-čius) puslapį (-ius), kuriame (-iuose) pateikta informacija patvirtina jūsų nurodytą parametrą ir atitiktį reikalavimui.
1.9. | Transportinio paciento monitoriaus ekrano ryškumo reguliavimo galimybė tam, kad būtų užtikrintas aiškus matomumas įvairiomis aplinkos apšvietimo sąlygomis (rankiniu arba automatiniu būdu) | Privaloma nurodyti TAIP arba NE Jei TAIP, nurodyti siūlomos prekės tikslų parametrą ir nuorodą į pateikto (-ų) dokumento (-ų) konkretų (-čius) puslapį (-ius), kuriame (-iuose) pateikta informacija patvirtina jūsų nurodytą parametrą ir atitiktį reikalavimui.
1.10. | Transportinio paciento monitoriaus vaizdo orientacija automatiškai keičiasi, priklausomai nuo monitoriaus orientacijos | Privaloma nurodyti TAIP arba NE Jei TAIP, nurodyti siūlomos prekės tikslų parametrą ir nuorodą į pateikto (-ų) dokumento (-ų) konkretų (-čius) puslapį (-ius), kuriame (-iuose) pateikta informacija patvirtina jūsų nurodytą parametrą ir atitiktį reikalavimui.
1.11. | Transportinis paciento monitorius ir jo pakrovimo modulis turi palaikyti dvi automatiškai persijungiančias ekrano konfigūracijas (profilį monitoriaus transporto režimui ir profilį monitoriui prijungus prie modulio). | Privaloma nurodyti TAIP arba NE Jei TAIP, nurodyti siūlomos prekės tikslų parametrą ir nuorodą į pateikto (-ų) dokumento (-ų) konkretų (-čius) puslapį (-ius), kuriame (-iuose) pateikta informacija patvirtina jūsų nurodytą parametrą ir atitiktį reikalavimui.
1.12. | Transportinis paciento monitorius turi kaupti visus paciento duomenis savo vidinėje atmintyje, kai nėra ryšio su tinklu. Atsistačius laidiniam arba belaidžiam ryšiui, visi transporto metu surinkti duomenys turi būti automatiškai perduodami į centrinę stotį ir integruojami į vieną nepertraukiamą paciento monitoravimo laiko seką, be duomenų praradimo. | Privaloma nurodyti TAIP arba NE Jei TAIP, nurodyti siūlomos prekės tikslų parametrą ir nuorodą į pateikto (-ų) dokumento (-ų) konkretų (-čius) puslapį (-ius), kuriame (-iuose) pateikta informacija patvirtina jūsų nurodytą parametrą ir atitiktį reikalavimui.
Aplinkos apsaugos kriterijai
1.13. | Tiekėjas turi užtikrinti galimybę įsigyti siūlomos prekės originalias (arba joms lygiavertes) atsargines dalis (jų tiekimą rinkai) per garantinį įrangos naudojimo laikotarpį ir ne trumpiau kaip 5 metus po garantinio laikotarpio. Pastaba: Reikalavimas taikomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 patvirtinto aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo II skyriaus 4.4.4.4 punktu. | Nurodyti tikslų terminą (Nurodyti kiek metų po garantinio laikotarpio pabaigos bus užtikrintas siūlomos prekės originalių (arba joms lygiaverčių) atsarginių dalių tiekimas rinkai)
1.14. | Pagal 1.2.9 p. siūlomas kompiuteris turi atitikti kompiuteriams keliamus aplinkos apsaugos kriterijus, patvirtintus Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 „Dėl aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus tvarkos aprašo patvirtinimo". | Taip/Turi
1.15. | Pagal 1.2.9 p. siūlomas monitorius turi atitikti monitoriams keliamus aplinkos apsaugos kriterijus, patvirtintus Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 „Dėl aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus tvarkos aprašo patvirtinimo". | Taip/Turi
| 1. Pateikti siūlomos prekės atitikimą techniniams reikalavimams patvirtinančią prekės gamintojo techninę dokumentaciją (katalogai, brošiūros) ir/ar prekės gamintojo deklaracijas (jei gamintojo techninėje dokumentacijoje neišsamiai atsispindi siūlomos prekės atitikimas techninės specifikacijos reikalavimams) ar kitus lygiaverčius dokumentus, įrodančius siūlomos prekės atitikimą techniniams reikalavimams. Teikiami gamintojo dokumentai turi būti su tiekėjo atžymomis į siūlomos prekės atitikimą nustatytiems techniniams reikalavimams (spalvotai pažymėtos ir/ar nurodytos rodyklėmis, ir/ar pabrauktos konkrečios teikiamų dokumentų vietos, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės nurodant techninės specifikacijos punkto numerį) ir su vertimu į lietuvių kalbą (Pastaba: vertimas į lietuvių kalbą gali būti pateikiamas atskiru dokumentu). Kilus abejonėms dėl tiekėjo pateiktos gamintojo dokumentacijos ar deklaracijos autentiškumo, CPO LT prašymu tiekėjas turės pateikti gamintojo dokumentus, patvirtintus gamintojo vadovo ar jo įgalioto asmens (kartu su prekės aprašymu pateikiami gamintojo įgalioto atstovo atitinkamas teises įrodantys dokumentai) kvalifikuotu elektroniniu parašu** , atitinkančiu 2014 m. liepos 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 910/2014 dėl elektroninės atpažinties ir elektroninių operacijų patikimumo užtikrinimo paslaugų vidaus rinkoje, kuriuo panaikinama Direktyva 1999/93/EB (OL 2014 L 273, p. 73). 2. Pateikti tiekėjo patvirtinimą (deklaraciją arba kitus lygiaverčius įrodymus), kad bus galimybė įsigyti originalių arba joms lygiaverčių atsarginių dalių per garantinį įrangos naudojimo laikotarpį ir ne trumpiau kaip 5 metus po garantinio laikotarpio, nurodant konkrečiai, kiek metų po garantinio laikotarpio pabaigos būtų užtikrintas siūlomos prekės originalių (arba joms lygiaverčių) atsarginių dalių tiekimas rinkai. 3. Pateikti tiekėjo deklaraciją arba kitus lygiaverčius įrodymus dėl siūlomo kompiuterio (pagal 1.2.9 p.) atitikties kompiuteriams keliamiems aplinkos apsaugos kriterijams, patvirtintiems Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 „Dėl aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus tvarkos aprašo patvirtinimo". 4. Pateikti tiekėjo deklaraciją arba kitus lygiaverčius įrodymus dėl siūlomo monitoriaus (pagal 1.2.9 p.) atitikties monitoriams keliamiems aplinkos apsaugos kriterijams, patvirtintiems Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 „Dėl aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus tvarkos aprašo patvirtinimo". 5. Turi būti pateiktas katalogas, prospektas ar kita siūlomos prekės gamintojo informacija su siūlomos prekės eskizu – iliustracija. 6. Techninėje specifikacijoje nurodytos sudedamosios dalies gamintojas nekelia grėsmės nacionaliniam saugumui kaip tai numatyta LR Viešųjų pirkimų įstatymo 37 str. 9 d. Reikalaujama pateikti vieną ar kelis žemiau nurodytus dokumentus: 6.1. tiekėjo (juridinio asmens) vadovo patvirtinta juridinio asmens steigimo dokumentų kopija; 6.2. Juridinių asmenų registro (JAR) išplėstinis išrašas su istorija; 6.3. Juridinių asmenų dalyvių informacinės sistemos (JADIS) išrašas, 6.4. JADIS naudos gavėjų posistemio (JANGIS) išrašas; 6.5. įmonės/įmonių grupės organizacinė struktūra (kai yra daugiau nei viena tiekėją, subtiekėją ar kitą ūkio subjektą kontroliuojančių asmenų (iki galutinio kontrolės turėtojo) grandis); 6.6. asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas (tapatybės kortelė ar pasas); 6.7 leidimą verstis atitinkama ūkine veikla patvirtinantis dokumentas (pavyzdžiui, verslo liudijimas, individualios veiklos pažymėjimas ir pan.); 6.8. pažyma apie deklaruotą gyvenamąją vietą; 6.9. atitinkami valstybės narės ar trečiosios šalies dokumentai ar kitus perkančiajai organizacijai priimtinus dokumentus. Dokumentai, kuriuose nenurodytas jų galiojimo terminas, turi būti išduoti ar atspausdinti iš informacinės sistemos ne anksčiau kaip likus 3 mėnesiams iki tos dienos, kurią perkančiosios organizacijos prašymu tiekėjas turi pateikti dokumentus. | Įkeliami dokumentai
* Kartu su preke pateikiama galiojančio CE sertifikato arba gamintojo EB atitikties deklaracijos kopija originalo kalba kartu su vertimu į lietuvių kalbą.
**kvalifikuotas elektroninis parašas priimamas šiomis sąlygomis:
a) tiekėjo dokumentams pateikti skirtos elektroninės priemonės sudaro galimybes techniškai tvarkyti reikalaujamą kvalifikuoto elektroninio parašo formatą, nustatytą Reglamento Nr. 910/2014 27 straipsnyje nurodytuose įgyvendinimo aktuose. Jeigu tiekėjo dokumentai pateikiami kitokiu elektroninio parašo formatu, į elektroninio parašo arba elektroninio dokumento laikmeną turi būti įtraukta informacija apie esamas patvirtinimo galimybes, kuriomis naudodamasi perkančioji organizacija turi galėti internetu, neatlygintinai ir asmenims, kuriems pateikiamų dokumentų kalba nėra gimtoji, suprantamu būdu patvirtinti gautą elektroninį parašą kaip kvalifikuotą elektroninį parašą;
b) jeigu tiekėjo dokumentai pasirašyti kvalifikuotu elektroniniu parašu, patvirtintu galiojančiu kvalifikuotu elektroninio parašo sertifikatu, kurį išdavė sertifikavimo paslaugų teikėjas, įtrauktas į patikimą sąrašą, sudarytą vadovaujantis Reglamento Nr. 910/2014 22 straipsnyje nurodytais įgyvendinimo aktais, jokie papildomi reikalavimai, kurie trukdytų naudoti tokius parašus, nekeliami.

## EN kriterijai
EKONOMIŠKAI NAUDINGIAUSIO (KAINOS IR KOKYBĖS SANTYKIO)
PASIŪLYMO VERTINIMO KRITERIJAI IR TVARKA
1 pirkimo daliai
Perkančioji organizacija pasiūlymus vertins pagal kainos ir kokybės santykio kriterijų. Numatytų vertinimo kriterijų lyginamieji svoriai:
1) kaina (C) – 55;
2) techniniai reikalavimai – 45;
Vertinimo kriterijai ir jų parametrų lyginamieji svoriai:
Vertinimo kriterijai |  |  | Parametro lyginamasis svoris | Kriterijaus vertinimas | Rinkos dalyvių/Tiekėjų pastabos | Prašome pažymėti, kuriuos techninius reikalavimus atitinka Jūsų siūloma įranga | Jeigu žinote, prašome nurodyti, kokia jūsų siūlomos įrangos kiekvieno kriterijaus vertė Eur su PVM
Kaina (C) |  |  |  | 55
Techniniai reikalavimai (R1-R8)) |  |  |  | 45
Nr. | Kriterijus | Metodas |  | Vertė
1 | Monitorius turi turėti automatinę aritmijos analizės funkciją, veikiančią ne mažiau kaip keturiose EKG derivacijose vienu metu, ir ST segmento pokyčių aptikimo funkciją bent vienoje EKG derivacijoje. Sistema turi būti sukomplektuota ne mažiau kaip su 5‑laidžiu EKG kabeliu ir kitais reikalingais priedais, užtikrinančiais šios funkcijos realizavimą pagal gamintojo naudojimo instrukciją. | Taip/Ne | R1 = 1 | Taip – 1 balas;
Ne – 0 balų
2 | Monitorius turi būti testuotas kritimui iš ne mažesnio kaip 1,0 m aukščio ant kieto paviršiaus pagal bent vieną iš šių standartų: IEC 60068-2-31, MIL-STD-810 516.x Procedure IV (Transit Drop) arba lyguavertį. Po kritimo testo įrenginys turi išlaikyti visas funkcines charakteristikas. Atitiktis turi būti pagrįsta gamintojo techninės specifikacijos dokumentais arba nepriklausomo bandymų laboratorijos protokolu. | Taip/Ne | R2 = 3 | Taip – 3 balai;
Ne – 0 balų
3 | Transportinio paciento monitoriaus ekrano raiška ≥ 1024 x 480” | Taip/Ne | R3 = 3 | Taip – 3 balai;
Ne – 0 balų
4 | Transportinio paciento monitoriaus įstrižainė | Linijinė interpoliacija | R4 = 10 | Transportinio monitorius įstrižainė lygi 5,7" - tai yra Min = 0 balų; 7" ir daugiau - Max = 10 balų
5 | Transportinio paciento monitoriaus ekrano ryškumo reguliavimo galimybė tam, kad būtų užtikrintas aiškus matomumas įvairiomis aplinkos apšvietimo sąlygomis (rankiniu arba automatiniu būdu) | Taip/Ne | R5 = 4 | Taip – 4 balai;
Ne – 0 balų
6 | Transportinio paciento monitoriaus vaizdo orientacija automatiškai keičiasi, priklausomai nuo monitoriaus orientacijos | Taip/Ne | R6 = 4 | Taip – 4 balai;
Ne – 0 balų
7 | Transportinis paciento monitorius ir jo pakrovimo modulis turi palaikyti dvi automatiškai persijungiančias ekrano konfigūracijas (profilį monitoriaus transporto režimui ir profilį monitoriui prijungus prie modulio). | Taip/Ne | R7 = 10 | Taip – 10 balų;
Ne – 0 balų
8 | Transportinis paciento monitorius turi kaupti visus paciento duomenis savo vidinėje atmintyje, kai nėra ryšio su tinklu. Atsistačius laidiniam arba belaidžiam ryšiui, visi ryšio nebuvimo metu surinkti duomenys turi būti automatiškai perduodami į centrinę stotį ir integruojami į vieną nepertraukiamą paciento monitoravimo laiko seką, be duomenų praradimo. | Taip/Ne | R8 = 10 | Taip – 10 balų;
Ne – 0 balų
9 | Kaina (C) |  | 55 | C = (1 - Cp /Cmax )* Y Cp - tiekėjo siūloma kaina su PVM Cmax – užsakovo nurodyta maksimali kaina su PVM (maksimalus biudžetas) Y - Kainos lyginamasis svoris
10 | Ekonominis naudingumas (S) |  | 100 | S=C+R1+R2+R3+R4+R5+R6+R7+R8
Eil. Nr. | Klausimai Rinkos dalyviams/Tiekėjams:
1 | Prašome nurodyti, kokia jūsų siūlomos įrangos, atitinkančios techninės specifikacijos reikalavimus vertė Eur su PVM?
2 | Kokia jūsų siūlomo transportinio monitoriaus kaina Eur su PVM?
3 | Kiek, priklausomai niuo įsigyjamų transportinių monitorių skaičiaus, keičiasii įrangos vertė (įskaitant licencijas ir kitus susijusius komponentus)?
4 | Kokiam laikotarpiui suteikiama licencija?