## TS
MEDICININĖS ĮRANGOS (kainos ir kokybės santykis) UŽSAKYMAI PER CPO IS SISTEMĄ
Viešoji įstaiga CPO LT (toliau – CPO LT) 2026 m. III ketvirtį numato vykdyti „Medicininės įrangos užsakymai taikant kainos ir kokybės santykio vertinimo kriterijus per CPO LT elektroninį katalogą“ viešąjį pirkimą taikant dinaminę pirkimų sistemą.
Kviečiame tiekėjus susipažinti su technine specifikacija ir pateikti pastabas bei pasiūlymus. Atkreipkite dėmesį, kad ekonominio naudingumo kriterijai ir jų apskaičiavimo tvarka pateikiama 2 lape.
Pirkimo objekto pagrindinis BVPŽ kodas – 33100000: Medicinos įranga
Pirkimo objekto papildomi BVPŽ kodai – 33110000: Introskopijos aparatūra, naudojama medicinoje, stomatologijoje ir veterinarijoje
33150000: Radioterapijos, mechanoterapijos, elektraterapijos ir fizioterapijos prietaisai
33160000: Operacinių techninė įranga
33170000: Anestezija ir reanimacija
33190000: Įvairūs medicinos prietaisai ir produktai
Pastabos. Jei iš šiose techninėse specifikacijose pateiktų duomenų būtų galima daryti prielaidą apie konkrečius pirkimo objekto modelius ar šaltinius, konkrečius technologinius procesus ar prekių ženklus, patentus, tipus, konkrečią kilmę ar gamybą, laikoma, kad jie yra tik orientaciniai. Visoms nurodytoms konkrečioms medžiagoms ir/ar konkretiems pavadinimams, standartams ir pan. taikoma „arba lygiavertis“. Tiekėjas, siūlantis lygiavertę prekę, privalo patikimomis priemonėmis įrodyti, kad siūloma prekė yra lygiavertė ir atitinka techninėje specifikacijoje keliamus reikalavimus.
Kodas CPO IS sistemoje
IŠP1 | Infuzinė švirkštinė pompa | Prekės pavadinimas, gamintojas, modelis (įskaitant ir komplektuojančias dalis) | Rinkos dalyvių/Tiekėjų pastabos
| 1. Naudojamų švirkštų dydžiai: 2/3ml, 5 ml, 10 ml, 20 ml, 30 ml, 50/60 ml | Siūlomos prekės atitikimo techniniam reikalavimui patvirtinimas ("Atitinka") su nuoroda į pateikto (-ų) dokumento (-ų) konkretų (-čius) puslapį (-ius), kuriame (-iuose) pateikta informacija patvirtina atitiktį reikalavimui.
| 2. Atpažįstami švirkštai: ne mažiau 4 skirtingų gamintojų | Nurodyti siūlomos prekės tikslų parametrą ir nuorodą į pateikto (-ų) dokumento (-ų) konkretų (-čius) puslapį (-ius), kuriame (-iuose) pateikta informacija patvirtina jūsų nurodytą parametrą ir atitiktį reikalavimui.
| 3. Infuzijos greičio nustatymo ribos (ne siauresnės už nurodytas): nuo 0,1 ml/val. iki 999 ml/val. | Nurodyti siūlomos prekės tikslų parametrą ir nuorodą į pateikto (-ų) dokumento (-ų) konkretų (-čius) puslapį (-ius), kuriame (-iuose) pateikta informacija patvirtina jūsų nurodytą parametrą ir atitiktį reikalavimui.
| 4. Infuzijos laiko nustatymo ribos (ne siauresnės už nurodytas): nuo 1 min iki 99 val. | Nurodyti siūlomos prekės tikslų parametrą ir nuorodą į pateikto (-ų) dokumento (-ų) konkretų (-čius) puslapį (-ius), kuriame (-iuose) pateikta informacija patvirtina jūsų nurodytą parametrą ir atitiktį reikalavimui.
| 5. Infuzijos greičio paklaida: ne daugiau ± 2 % | Nurodyti siūlomos prekės tikslų parametrą ir nuorodą į pateikto (-ų) dokumento (-ų) konkretų (-čius) puslapį (-ius), kuriame (-iuose) pateikta informacija patvirtina jūsų nurodytą parametrą ir atitiktį reikalavimui.
| 6. Automatinio infuzijos greičio skaičiavimo funkcija | Siūlomos prekės atitikimo techniniam reikalavimui patvirtinimas ("Atitinka") su nuoroda į pateikto (-ų) dokumento (-ų) konkretų (-čius) puslapį (-ius), kuriame (-iuose) pateikta informacija patvirtina atitiktį reikalavimui.
| 7. Infuzijos greitis automatiškai apskaičiuojamas įvedus dozę pasirinktinai šiais mato vienetais - µg, mg arba mmol per pasirinktą laiko intervalą ir/arba paciento svorio vienetui (pavyzdžiui, mg/kg/min.) | Nurodyti siūlomos prekės tikslų parametrą ir nuorodą į pateikto (-ų) dokumento (-ų) konkretų (-čius) puslapį (-ius), kuriame (-iuose) pateikta informacija patvirtina jūsų nurodytą parametrą ir atitiktį reikalavimui.
| 8. Smūginės dozės (boliuso) parametrai: 1. Boliusas su išankstiniu tūrio arba dozės pasirinkimu; 2. Boliusas, kol nuspaustas mygtukas (pagal poreikį); 3. Boliuso greičio reguliavimo ribos ne siauresnės kaip nuo 1 ml/val. iki 1200 ml/val. | Nurodyti siūlomos prekės tikslų parametrą ir nuorodą į pateikto (-ų) dokumento (-ų) konkretų (-čius) puslapį (-ius), kuriame (-iuose) pateikta informacija patvirtina jūsų nurodytą parametrą ir atitiktį reikalavimui.
| 9. Antiboliuso funkcija: boliuso tūris automatiškai sumažinamas po okliuzijos aliarmo | Siūlomos prekės atitikimo techniniam reikalavimui patvirtinimas ("Atitinka") su nuoroda į pateikto (-ų) dokumento (-ų) konkretų (-čius) puslapį (-ius), kuriame (-iuose) pateikta informacija patvirtina atitiktį reikalavimui.
| 10. Infuzijos metu (nebūtinai vienu metu) ekrane gali būti rodomos šios reikšmės: 1. Infuzijos greitis; 2. Likęs suleisti infuzijos tūris; 3. Infuzuotas tūris; 4. Likęs infuzijos laikas; 5. Naudojamo maitinimo šaltinio indikacija (elektros tinklas ar vidinis akumuliatorius); 6. Būsenos „vyksta infuzija“ indikacija; 7. Aliarminės situacijos; 8. Aliarmo priežastys. | Siūlomos prekės atitikimo techniniam reikalavimui patvirtinimas ("Atitinka") su nuoroda į pateikto (-ų) dokumento (-ų) konkretų (-čius) puslapį (-ius), kuriame (-iuose) pateikta informacija patvirtina atitiktį reikalavimui.
| 11. Vizualiniai bei akustiniai įspėjimai, nenutraukiantys infuzijos (priešaliarminė būsena): 1. Švirkštas beveik tuščias; 2. Tūris beveik suleistas arba infuzijos laikas beveik pasibaigė; 3. Baterija beveik išsikrovė. | Nurodyti siūlomos prekės tikslų parametrą ir nuorodą į pateikto (-ų) dokumento (-ų) konkretų (-čius) puslapį (-ius), kuriame (-iuose) pateikta informacija patvirtina jūsų nurodytą parametrą ir atitiktį reikalavimui.
| 12. Vizualiniai bei akustiniai aliarmai su automatinio infuzijos sustabdymo funkcija: 1. Švirkštas tuščias; 2. Tūris suleistas; 3. Baterija tuščia; 4. Spaudimas per aukštas/okliuzija; 5. Neteisingai įstatytas švirkštas. | Siūlomos prekės atitikimo techniniam reikalavimui patvirtinimas ("Atitinka") su nuoroda į pateikto (-ų) dokumento (-ų) konkretų (-čius) puslapį (-ius), kuriame (-iuose) pateikta informacija patvirtina atitiktį reikalavimui.
| 13. Reakcijos į sistemos užsikimšimą slenksčio (okliuzijos slėgio) parinkimo ribos: 1) ne siauresnės kaip nuo 0,1 iki 1,1 bar; 2) ne mažiau kaip 9 nustatymo lygiai. | Nurodyti siūlomos prekės tikslų parametrą ir nuorodą į pateikto (-ų) dokumento (-ų) konkretų (-čius) puslapį (-ius), kuriame (-iuose) pateikta informacija patvirtina jūsų nurodytą parametrą ir atitiktį reikalavimui.
| 14. Wi-Fi sąsaja: Wi-Fi ryšio saugumo standartas WPA2 (IEEE 802.11i) arba kitas lygiavertis (ar aukštesnis) saugumo standartas | Nurodyti siūlomos prekės tikslų parametrą ir nuorodą į pateikto (-ų) dokumento (-ų) konkretų (-čius) puslapį (-ius), kuriame (-iuose) pateikta informacija patvirtina jūsų nurodytą parametrą ir atitiktį reikalavimui.
| 15. Pompos maitinimo galimybės: 1. Nuo vidinio akumuliatoriaus; 2. Iš 230 V (±10%), 50 - 60 Hz elektros tinklo. | Nurodyti siūlomos prekės tikslų parametrą ir nuorodą į pateikto (-ų) dokumento (-ų) konkretų (-čius) puslapį (-ius), kuriame (-iuose) pateikta informacija patvirtina jūsų nurodytą parametrą ir atitiktį reikalavimui.
| 16. Pompos darbo iš vidinio akumuliatoriaus trukmė: ne mažiau kaip 10 val., esant infuzijos greičiui ≥ 5 ml/val. | Nurodyti siūlomos prekės tikslų parametrą ir nuorodą į pateikto (-ų) dokumento (-ų) konkretų (-čius) puslapį (-ius), kuriame (-iuose) pateikta informacija patvirtina jūsų nurodytą parametrą ir atitiktį reikalavimui.
| 17. Pompos ekranas: 1) Ne mažesnis kaip 5 colių įstrižainės; 2) Spalvotas; 3) Lietimui jautrus | Nurodyti siūlomos prekės tikslų parametrą ir nuorodą į pateikto (-ų) dokumento (-ų) konkretų (-čius) puslapį (-ius), kuriame (-iuose) pateikta informacija patvirtina jūsų nurodytą parametrą ir atitiktį reikalavimui.
| 18. Įrenginio sąsajos: 1. Jungtis (-ys) personalo iškvietimo sistemai/pultelio prijungimui; 2. Kompiuterinė jungtis arba infraraudonųjų spindulių sąsaja arba multifunkcinė jungtis arba kita lygiavertė sąsaja/jungtis. | Nurodyti siūlomos prekės tikslų parametrą ir nuorodą į pateikto (-ų) dokumento (-ų) konkretų (-čius) puslapį (-ius), kuriame (-iuose) pateikta informacija patvirtina jūsų nurodytą parametrą ir atitiktį reikalavimui.
| 19. Vaistų biblioteka: 1. Maksimali vaistų bibliotekos talpa – ne mažiau kaip 5000 vaistų įrašų; 2. Vaistų grupavimui galima sukurti - ne mažiau kaip 30 skirtingų vartotojo apibrėžtų vaistų kategorijų. | Nurodyti siūlomos prekės tikslų parametrą ir nuorodą į pateikto (-ų) dokumento (-ų) konkretų (-čius) puslapį (-ius), kuriame (-iuose) pateikta informacija patvirtina jūsų nurodytą parametrą ir atitiktį reikalavimui.
| 20. Pauzės (budėjimo) režimas: budėjimo laiko nustatymo ribos ne siauresnės kaip nuo 1 min.iki 23:59 val. | Nurodyti siūlomos prekės tikslų parametrą ir nuorodą į pateikto (-ų) dokumento (-ų) konkretų (-čius) puslapį (-ius), kuriame (-iuose) pateikta informacija patvirtina jūsų nurodytą parametrą ir atitiktį reikalavimui.
| 21. Galimybė nestabdant infuzijos keisti infuzijos greitį | Siūlomos prekės atitikimo techniniam reikalavimui patvirtinimas ("Atitinka") su nuoroda į pateikto (-ų) dokumento (-ų) konkretų (-čius) puslapį (-ius), kuriame (-iuose) pateikta informacija patvirtina atitiktį reikalavimui.
| 22. Galimybė sujungti ne mažiau kaip dvi infuzines pompas tarpusavyje ir transportuoti jas viena rankena. | Nurodyti siūlomos prekės tikslų parametrą ir nuorodą į pateikto (-ų) dokumento (-ų) konkretų (-čius) puslapį (-ius), kuriame (-iuose) pateikta informacija patvirtina jūsų nurodytą parametrą ir atitiktį reikalavimui.
| 23. Galimybė infuzinę pompą tvirtinti tiek prie stovo | Siūlomos prekės atitikimo techniniam reikalavimui patvirtinimas ("Atitinka") su nuoroda į pateikto (-ų) dokumento (-ų) konkretų (-čius) puslapį (-ius), kuriame (-iuose) pateikta informacija patvirtina atitiktį reikalavimui.
| 24. Duomenų žurnalas/istorijos protokolas: ne mažiau kaip 1000 įrašų | Nurodyti siūlomos prekės tikslų parametrą ir nuorodą į pateikto (-ų) dokumento (-ų) konkretų (-čius) puslapį (-ius), kuriame (-iuose) pateikta informacija patvirtina jūsų nurodytą parametrą ir atitiktį reikalavimui.
| 25. Pompos klasifikacija: 1. Atspari defibriliacijai; 2. Apsauga nuo kietų objektų ir skysčių patekimo į prietaiso vidų ne mažiau kaip IP33 (arba aukštesnės) klasės. | Nurodyti siūlomos prekės tikslų parametrą ir nuorodą į pateikto (-ų) dokumento (-ų) konkretų (-čius) puslapį (-ius), kuriame (-iuose) pateikta informacija patvirtina jūsų nurodytą parametrą ir atitiktį reikalavimui.
| 26. Komplektacija: 1. Pakrovėjas arba pakrovimo laidas; 2. Komplektuojama kartu su stovo laikikliu ir rankena nešimui. | Nurodyti siūlomos prekės tikslų parametrą ir nuorodą į pateikto (-ų) dokumento (-ų) konkretų (-čius) puslapį (-ius), kuriame (-iuose) pateikta informacija patvirtina jūsų nurodytą parametrą ir atitiktį reikalavimui.
| 27. Garantinis laikotarpis: ne trumpiau kaip 36 mėn. | Nurodyti tikslų terminą mėnesiais (Sutarties vykdymo sąlyga, pateikiama tiekėjų informavimo tikslu)
| 28. Infuzinė švirkštinė pompa žymima CE ženklu.* | Taip/Turi
| 29. Garantiniame laikotarpyje nemokamai atliekamas tiek infuzinės švirkštinės pompos remontas, įskaitant remontui atlikti reikalingas detales bei medžiagas, tiek ir gamintojo rekomenduojamu periodiškumu atliekama techninė priežiūra (jei numatyta), įskaitant techninei priežiūrai atlikti reikalingas detales ir medžiagas. | Taip/Turi Sutarties vykdymo sąlyga, pateikiama tiekėjų informavimo tikslu.
| 30. Infuzinės švirkštinės pompos pristatymo, iškrovimo, pervežimo į sumontavimo vietą, montavimo (jeigu reikia), po montavimo likusių įpakavimo medžiagų išvežimo (utilizavimo) ir naudotojų apmokymo išlaidos įskaičiuotos į pasiūlymo kainą. | Taip/Turi Sutarties vykdymo sąlyga, pateikiama tiekėjų informavimo tikslu.
Kainos ir kokybės santykio kriterijai
| 29. Apsauga nuo kietų objektų ir skysčių patekimo į prietaiso vidų ≥ IP44 klasė | Privaloma nurodyti TAIP arba NE Jei TAIP, nurodyti siūlomos prekės tikslų parametrą ir nuorodą į pateikto (-ų) dokumento (-ų) konkretų (-čius) puslapį (-ius), kuriame (-iuose) pateikta informacija patvirtina jūsų nurodytą parametrą ir atitiktį reikalavimui.
| 30. Švirkštinės pompos baterijos veikimo laikas ≥ 13 val., kai infuzijos greitis ≥ 25 ml/h | Privaloma nurodyti TAIP arba NE Jei TAIP, nurodyti siūlomos prekės tikslų parametrą ir nuorodą į pateikto (-ų) dokumento (-ų) konkretų (-čius) puslapį (-ius), kuriame (-iuose) pateikta informacija patvirtina jūsų nurodytą parametrą ir atitiktį reikalavimui.
| 31. Švirkštinės pompos meniu lietuvių kalba | Privaloma nurodyti TAIP arba NE Jei TAIP, nurodyti siūlomos prekės atitikimo techniniam reikalavimui patvirtinimas ("Atitinka") su nuoroda į pateikto (-ų) dokumento (-ų) konkretų (-čius) puslapį (-ius), kuriame (-iuose) pateikta informacija patvirtina atitiktį reikalavimui.
| 32. Jungtis (-ys) paciento kontroliuojamos analgezijos (PKA) valdymo jungiklio prijungimui. | Privaloma nurodyti TAIP arba NE Jei TAIP, nurodyti siūlomos prekės atitikimo techniniam reikalavimui patvirtinimas ("Atitinka") su nuoroda į pateikto (-ų) dokumento (-ų) konkretų (-čius) puslapį (-ius), kuriame (-iuose) pateikta informacija patvirtina atitiktį reikalavimui.
| 33. Kartu su infuzine švirkštine pompa pateikiami dokumentai: | Taip/Turi Sutarties vykdymo sąlyga, pateikiama tiekėjų informavimo tikslu.
1. Naudojimo instrukcija lietuvių kalba;
2. Serviso dokumentacija lietuvių arba anglų kalba.
| 34. Tiekėjas turi užtikrinti galimybę įsigyti siūlomos prekės originalias (arba joms lygiavertes) atsargines dalis (jų tiekimą rinkai) per garantinį įrangos naudojimo laikotarpį ir ne trumpiau kaip 5 metus po garantinio laikotarpio. Pastaba: Reikalavimas taikomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. gruodžio 13 d. įsakymu Nr. D1-401 patvirtinto aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo II skyriaus 4.4.4.4 punktu. | Nurodyti tikslų terminą (Nurodyti kiek metų po garantinio laikotarpio pabaigos bus užtikrintas siūlomos prekės originalių (arba joms lygiaverčių) atsarginių dalių tiekimas rinkai)
| 35. Prekės pakuotė turi atitikti Lietuvos Respublikos pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo įstatymo ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. birželio 27 d. įsakymu Nr. 348 „Dėl pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo“ patvirtintų pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo taisyklių reikalavimus. | Taip/Turi
| 36.1. Pateikti siūlomos prekės atitikimą techniniams reikalavimams patvirtinančią prekės gamintojo techninę dokumentaciją (katalogai, brošiūros) ir/ar prekės gamintojo deklaracijas (jei gamintojo techninėje dokumentacijoje neišsamiai atsispindi siūlomos prekės atitikimas techninės specifikacijos reikalavimams) ar kitus lygiaverčius dokumentus, įrodančius siūlomos prekės atitikimą techniniams reikalavimams. Teikiami gamintojo dokumentai turi būti su tiekėjo atžymomis į siūlomos prekės atitikimą nustatytiems techniniams reikalavimams (spalvotai pažymėtos ir/ar nurodytos rodyklėmis, ir/ar pabrauktos konkrečios teikiamų dokumentų vietos, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės nurodant techninės specifikacijos punkto numerį) ir su vertimu į lietuvių kalbą (Pastaba: vertimas į lietuvių kalbą gali būti pateikiamas atskiru dokumentu). Kilus abejonėms dėl tiekėjo pateiktos gamintojo dokumentacijos ar deklaracijos autentiškumo, CPO LT prašymu tiekėjas turės pateikti gamintojo dokumentus, patvirtintus gamintojo vadovo ar jo įgalioto asmens (kartu su prekės aprašymu pateikiami gamintojo įgalioto atstovo atitinkamas teises įrodantys dokumentai) kvalifikuotu elektroniniu parašu** , atitinkančiu 2014 m. liepos 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 910/2014 dėl elektroninės atpažinties ir elektroninių operacijų patikimumo užtikrinimo paslaugų vidaus rinkoje, kuriuo panaikinama Direktyva 1999/93/EB (OL 2014 L 273, p. 73). 36.2. Pateikti tiekėjo deklaraciją arba kitus lygiaverčius įrodymus dėl siūlomos prekės pakuotės atitikties Lietuvos Respublikos pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo įstatymo ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. birželio 27 d. įsakymu Nr. 348 „Dėl pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo“ patvirtintų pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo taisyklių reikalavimams. 36.3. Turi būti pateiktas katalogas, prospektas ar kita siūlomos prekės gamintojo informacija su siūlomos prekės eskizu – iliustracija. | Įkeliami dokumentai
* Kartu su preke pateikiama galiojančio CE sertifikato arba gamintojo EB atitikties deklaracijos kopija originalo kalba kartu su vertimu į lietuvių kalbą.
**kvalifikuotas elektroninis parašas priimamas šiomis sąlygomis:
a) tiekėjo dokumentams pateikti skirtos elektroninės priemonės sudaro galimybes techniškai tvarkyti reikalaujamą kvalifikuoto elektroninio parašo formatą, nustatytą Reglamento Nr. 910/2014 27 straipsnyje nurodytuose įgyvendinimo aktuose. Jeigu tiekėjo dokumentai pateikiami kitokiu elektroninio parašo formatu, į elektroninio parašo arba elektroninio dokumento laikmeną turi būti įtraukta informacija apie esamas patvirtinimo galimybes, kuriomis naudodamasi perkančioji organizacija turi galėti internetu, neatlygintinai ir asmenims, kuriems pateikiamų dokumentų kalba nėra gimtoji, suprantamu būdu patvirtinti gautą elektroninį parašą kaip kvalifikuotą elektroninį parašą;
b) jeigu tiekėjo dokumentai pasirašyti kvalifikuotu elektroniniu parašu, patvirtintu galiojančiu kvalifikuotu elektroninio parašo sertifikatu, kurį išdavė sertifikavimo paslaugų teikėjas, įtrauktas į patikimą sąrašą, sudarytą vadovaujantis Reglamento Nr. 910/2014 22 straipsnyje nurodytais įgyvendinimo aktais, jokie papildomi reikalavimai, kurie trukdytų naudoti tokius parašus, nekeliami.

## EN kriterijai
EKONOMIŠKAI NAUDINGIAUSIO (KAINOS IR KOKYBĖS SANTYKIO)
PASIŪLYMO VERTINIMO KRITERIJAI IR TVARKA
1 pirkimo daliai
Ekonomiškai naudingiausias pasiūlymas išrenkamas pagal kainos ir kokybės santykį. Numatytų vertinimo kriterijų lyginamieji svoriai:
1) kaina – 55;
2) techniniai reikalavimai – 45;
Vertinimo kriterijai ir jų parametrų lyginamieji svoriai:
Vertinimo kriterijai |  |  | Parametro lyginamasis svoris | Lyginamasis svoris ekonominio naudingumo įvertinime | Rinkos dalyvių/Tiekėjų pastabos | Prašome pažymėti, kuriuos techninius reikalavimus atitinka Jūsų siūloma įranga | Jeigu žinote, prašome nurodyti, kokia jūsų siūlomos įrangos kiekvieno kriterijaus vertė Eur su PVM
Kaina |  |  |  | 55
Techniniai reikalavimai |  |  |  | 45
Nr. | Kriterijus | Metodas |  | Vertė
1 | Apsauga nuo kietų objektų ir skysčių patekimo į prietaiso vidų ≥ IP44 klasė | Taip/Ne | R1 = 12 | Taip – 12 balų;
Ne – 0 balų.
2 | Švirkštinės pompos baterijos veikimo laikas ≥ 13 val., kai infuzijos greitis ≥ 25 ml/h | Taip/Ne | R2 = 17 | Taip – 17 balų;
Ne – 0 balų.
3 | Švirkštinės pompos meniu lietuvių kalba | Taip/Ne | R3 = 6 | Taip – 6 balai;
Ne – 0 balų.
4 | Jungtis (-ys) paciento kontroliuojamos analgezijos (PKA) valdymo jungiklio prijungimui | Taip/Ne | R4 = 10 | Taip - 10 balų; Ne - 0 balų.
5 | Kaina (C) |  | 55 | C = (1 - Cp /Cmax )* Y Cp - tiekėjo siūloma kaina su PVM Cmax – užsakovo nurodyta maksimali kaina su PVM (maksimalus biudžetas) Y - Kainos lyginamasis svoris
6 | Ekonominis naudingumas (S) |  | 100 | S=C+R1+R2+R3+R4
Eil. Nr. | Klausimai Rinkos dalyviams/Tiekėjams:
1 | Prašome nurodyti, kokia jūsų siūlomos įrangos, atitinkančios techninės specifikacijos reikalavimus vertė Eur su PVM?