## TS
MEDICININĖS ĮRANGOS (kainos ir kokybės santykis) UŽSAKYMAI PER CPO IS SISTEMĄ
Viešoji įstaiga CPO LT (toliau – CPO LT) 2026 m. III ketvirtį numato vykdyti „Medicininės įrangos užsakymai taikant kainos ir kokybės santykio vertinimo kriterijus per CPO LT elektroninį katalogą“ viešąjį pirkimą taikant dinaminę pirkimų sistemą.
Kviečiame tiekėjus susipažinti su technine specifikacija ir pateikti pastabas bei pasiūlymus. Atkreipkite dėmesį, kad ekonominio naudingumo kriterijai ir jų apskaičiavimo tvarka pateikiama 2 lape.
Pirkimo objekto pagrindinis BVPŽ kodas – 33100000: Medicinos įranga
Pirkimo objekto papildomi BVPŽ kodai – 33110000: Introskopijos aparatūra, naudojama medicinoje, stomatologijoje ir veterinarijoje
33150000: Radioterapijos, mechanoterapijos, elektraterapijos ir fizioterapijos prietaisai
33160000: Operacinių techninė įranga
33170000: Anestezija ir reanimacija
33190000: Įvairūs medicinos prietaisai ir produktai
Pastabos. Jei iš šiose techninėse specifikacijose pateiktų duomenų būtų galima daryti prielaidą apie konkrečius pirkimo objekto modelius ar šaltinius, konkrečius technologinius procesus ar prekių ženklus, patentus, tipus, konkrečią kilmę ar gamybą, laikoma, kad jie yra tik orientaciniai. Visoms nurodytoms konkrečioms medžiagoms ir/ar konkretiems pavadinimams, standartams ir pan. taikoma „arba lygiavertis“. Tiekėjas, siūlantis lygiavertę prekę, privalo patikimomis priemonėmis įrodyti, kad siūloma prekė yra lygiavertė ir atitinka techninėje specifikacijoje keliamus reikalavimus.
Kodas CPO IS sistemoje |  |  | Rinkos dalyvių/Tiekėjų pastabos
ITP1 | Infuzinė tūrinė pompa | Prekės pavadinimas, gamintojas, modelis (įskaitant ir komplektuojančias dalis)
| 1. Infuzinės tūrinės pompos darbo režimai: 1. Nuolatinės infuzijos; 2. Nuolatinės transfuzijos | Siūlomos prekės atitikimo techniniam reikalavimui patvirtinimas ("Atitinka") su nuoroda į pateikto (-ų) dokumento (-ų) konkretų (-čius) puslapį (-ius), kuriame (-iuose) pateikta informacija patvirtina atitiktį reikalavimui.
| 2. Infuzijos greičio nustatymo ribos (ne siauresnės už nurodytas): Nuo 0,1 ml/val. iki 1200 ml/val. | Nurodyti siūlomos prekės tikslų parametrą ir nuorodą į pateikto (-ų) dokumento (-ų) konkretų (-čius) puslapį (-ius), kuriame (-iuose) pateikta informacija patvirtina jūsų nurodytą parametrą ir atitiktį reikalavimui.
| 3. Infuzijos greičio (tikslumo) paklaida: Ne daugiau ± 5% | Nurodyti siūlomos prekės tikslų parametrą ir nuorodą į pateikto (-ų) dokumento (-ų) konkretų (-čius) puslapį (-ius), kuriame (-iuose) pateikta informacija patvirtina jūsų nurodytą parametrą ir atitiktį reikalavimui.
| 4. Reakcijos į sistemos užsikimšimą slenksčio (okliuzijos slėgio) parinkimo ribosNe siauresnės kaip nuo 0,1 bar iki 1 bar (arba ne siauresnės kaip nuo 250 mmHg iki 900 mmHg) | Nurodyti siūlomos prekės tikslų parametrą ir nuorodą į pateikto (-ų) dokumento (-ų) konkretų (-čius) puslapį (-ius), kuriame (-iuose) pateikta informacija patvirtina jūsų nurodytą parametrą ir atitiktį reikalavimui.
| 5. Infuzijos tūrio nustatymo ribos (ne siauresnės už nurodytas): Nuo 0,1 ml iki 9999 ml | Nurodyti siūlomos prekės tikslų parametrą ir nuorodą į pateikto (-ų) dokumento (-ų) konkretų (-čius) puslapį (-ius), kuriame (-iuose) pateikta informacija patvirtina jūsų nurodytą parametrą ir atitiktį reikalavimui.
| 6. Infuzijos laiko nustatymo ribos (ne siauresnės už nurodytas): Nuo 1 min. iki 99 val. | Nurodyti siūlomos prekės tikslų parametrą ir nuorodą į pateikto (-ų) dokumento (-ų) konkretų (-čius) puslapį (-ius), kuriame (-iuose) pateikta informacija patvirtina jūsų nurodytą parametrą ir atitiktį reikalavimui.
| 7. Infuzijos greičio kalkuliacija (apskaičiavimas) pagal pasirinktą tūrį bei laiką | Siūlomos prekės atitikimo techniniam reikalavimui patvirtinimas ("Atitinka") su nuoroda į pateikto (-ų) dokumento (-ų) konkretų (-čius) puslapį (-ius), kuriame (-iuose) pateikta informacija patvirtina atitiktį reikalavimui.
| 8. Smūginės dozės (boliuso) parametrai: 1. Boliusas su tūrio/dozės nustatymu; 2. Boliusas, kol nuspaustas mygtukas; 3. Boliuso greičio reguliavimo ribos ne siauresnės kaip nuo 1 ml/val. iki 1200 ml/val.; 4. Boliuso tūrio reguliavimo ribos ne siauresnės kaip nuo 0,1 ml iki 99,99 ml. | Nurodyti siūlomos prekės tikslų parametrą ir nuorodą į pateikto (-ų) dokumento (-ų) konkretų (-čius) puslapį (-ius), kuriame (-iuose) pateikta informacija patvirtina jūsų nurodytą parametrą ir atitiktį reikalavimui.
| 9. Apsauga nuo nekontroliuojamos skysčių tėkmės | Siūlomos prekės atitikimo techniniam reikalavimui patvirtinimas ("Atitinka") su nuoroda į pateikto (-ų) dokumento (-ų) konkretų (-čius) puslapį (-ius), kuriame (-iuose) pateikta informacija patvirtina atitiktį reikalavimui.
| 10. Displėjuje rodomos reikšmės: 1. Infuzijos greitis; 2. Užduotas infuzijos tūris; 3. Infuzuotas tūris; 4. Naudojamo maitinimo šaltinio indikacija; 5. Būsenos „pompa dirba“ indikacija; 6. Aliarmai. | Siūlomos prekės atitikimo techniniam reikalavimui patvirtinimas ("Atitinka") su nuoroda į pateikto (-ų) dokumento (-ų) konkretų (-čius) puslapį (-ius), kuriame (-iuose) pateikta informacija patvirtina atitiktį reikalavimui.
| 11. Vizualinio bei akustinio aliarmo sistema su automatinio infuzijos sustabdymo funkcija. Kontroliuojami šie parametrai: 1. Spaudimas; 2. Oro burbulų sistemoje detekcija; 3. Baterijos būklė; 4. Infuzijos pabaiga; 5. Vidiniai pompos gedimai arba sistemos klaida arba blokuota pavara. | Nurodyti siūlomos prekės tikslų parametrą ir nuorodą į pateikto (-ų) dokumento (-ų) konkretų (-čius) puslapį (-ius), kuriame (-iuose) pateikta informacija patvirtina jūsų nurodytą parametrą ir atitiktį reikalavimui.
| 12. Infuzinės tūrinės pompos būklės spalvinis (-iai) indikatorius (-iai) ne mažiau 3 lygių: 1. Normali būsena (vyksta infuzija); 2. Perspėjimas, esant darbo sutrikimams; 3. Aliarmas, esant kritinei situacijai. | Nurodyti siūlomos prekės tikslų parametrą ir nuorodą į pateikto (-ų) dokumento (-ų) konkretų (-čius) puslapį (-ius), kuriame (-iuose) pateikta informacija patvirtina jūsų nurodytą parametrą ir atitiktį reikalavimui.
| 13. Oro iš ilginamojo vamzdelio pašalinimo funkcija | Siūlomos prekės atitikimo techniniam reikalavimui patvirtinimas ("Atitinka") su nuoroda į pateikto (-ų) dokumento (-ų) konkretų (-čius) puslapį (-ius), kuriame (-iuose) pateikta informacija patvirtina atitiktį reikalavimui.
| 14. Pauzės (laikino infuzijos sustabdymo) funkcija | Siūlomos prekės atitikimo techniniam reikalavimui patvirtinimas ("Atitinka") su nuoroda į pateikto (-ų) dokumento (-ų) konkretų (-čius) puslapį (-ius), kuriame (-iuose) pateikta informacija patvirtina atitiktį reikalavimui.
| 15. Galimybė nestabdant infuzijos keisti infuzijos greitį | Siūlomos prekės atitikimo techniniam reikalavimui patvirtinimas ("Atitinka") su nuoroda į pateikto (-ų) dokumento (-ų) konkretų (-čius) puslapį (-ius), kuriame (-iuose) pateikta informacija patvirtina atitiktį reikalavimui.
| 16. Infuzinės tūrinės pompos darbo laikas, maitinant iš naujo, pilnai pakrauto, akumuliatoriaus: Ne mažiau kaip 10 val. | Nurodyti siūlomos prekės tikslų parametrą ir nuorodą į pateikto (-ų) dokumento (-ų) konkretų (-čius) puslapį (-ius), kuriame (-iuose) pateikta informacija patvirtina jūsų nurodytą parametrą ir atitiktį reikalavimui.
| 17. Infuzinės tūrinės pompos multifunkcinė jungtis. Infuzinės tūrinės pompos multifunkcinė jungtis skirta: 1. Pompos elektriniam maitinimui iš centralizuoto elektros energijos aprūpinimo bloko; 2. Personalo iškvietimui. | Siūlomos prekės atitikimo techniniam reikalavimui patvirtinimas ("Atitinka") su nuoroda į pateikto (-ų) dokumento (-ų) konkretų (-čius) puslapį (-ius), kuriame (-iuose) pateikta informacija patvirtina atitiktį reikalavimui.
| 18. Kompiuterinė arba infraraudonųjų spindulių sąsaja | Nurodyti siūlomos prekės tikslų parametrą ir nuorodą į pateikto (-ų) dokumento (-ų) konkretų (-čius) puslapį (-ius), kuriame (-iuose) pateikta informacija patvirtina jūsų nurodytą parametrą ir atitiktį reikalavimui.
| 19. Infuzinės tūrinės pompos naudojami elektros maitinimo šaltiniai: 1. 100-240 V, 50-60 Hz elektros tinklas; 2. Vidinis akumuliatorius. | Siūlomos prekės atitikimo techniniam reikalavimui patvirtinimas ("Atitinka") su nuoroda į pateikto (-ų) dokumento (-ų) konkretų (-čius) puslapį (-ius), kuriame (-iuose) pateikta informacija patvirtina atitiktį reikalavimui.
| 20. Infuzinės tūrinės pompos klasifikacija: 1. Ne prasčiau kaip I apsaugos klasė pagal IEC/EN60601-1 (arba lygiavertė); 2. Apsauga nuo kietų objektų ir skysčių patekimo į infuzinės tūrinės pompos vidų IP33 klasės (lygiavertė arba aukštesnė). | Nurodyti siūlomos prekės tikslų parametrą ir nuorodą į pateikto (-ų) dokumento (-ų) konkretų (-čius) puslapį (-ius), kuriame (-iuose) pateikta informacija patvirtina jūsų nurodytą parametrą ir atitiktį reikalavimui.
| 21. Garantinis laikotarpis: ne trumpiau kaip 36 mėn. | Nurodyti tikslų terminą mėnesiais (Sutarties vykdymo sąlyga, pateikiama tiekėjų informavimo tikslu)
| 22. Infuzinė švirkštinė pompa žymima CE ženklu.* | Taip/Turi
| 23. Garantiniame laikotarpyje nemokamai atliekamas tiek infuzinės tūrinės pompos remontas, įskaitant remontui atlikti reikalingas detales bei medžiagas, tiek ir gamintojo rekomenduojamu periodiškumu atliekama techninė priežiūra (jei numatyta), įskaitant techninei priežiūrai atlikti reikalingas detales ir medžiagas. | Taip/Turi Sutarties vykdymo sąlyga, pateikiama tiekėjų informavimo tikslu.
| 24. Infuzinės tūrinės pompos pristatymo, iškrovimo, pervežimo į sumontavimo vietą, montavimo (jeigu reikia), po montavimo likusių įpakavimo medžiagų išvežimo (utilizavimo) ir naudotojų apmokymo išlaidos įskaičiuotos į pasiūlymo kainą. | Taip/Turi Sutarties vykdymo sąlyga, pateikiama tiekėjų informavimo tikslu.
Kainos ir kokybės santykio kriterijai
| 25. Apsaugos nuo kietų objektų ir skysčių patekimo į prietaiso vidų klasė ne žemesnė kaip IP44 | Privaloma nurodyti TAIP arba NE Jei TAIP, nurodyti siūlomos prekės tikslų parametrą ir nuorodą į pateikto (-ų) dokumento (-ų) konkretų (-čius) puslapį (-ius), kuriame (-iuose) pateikta informacija patvirtina jūsų nurodytą parametrą ir atitiktį reikalavimui.
| 26. Infuzinės tūrinės pompos meniu lietuvių kalba | Privaloma nurodyti TAIP arba NE Jei TAIP, nurodyti siūlomos prekės atitikimo techniniam reikalavimui patvirtinimas ("Atitinka") su nuoroda į pateikto (-ų) dokumento (-ų) konkretų (-čius) puslapį (-ius), kuriame (-iuose) pateikta informacija patvirtina atitiktį reikalavimui.
| 27. Galimybė naudoti įvairioms terapijoms pritaikytas lašelines sistemas, skirtas siūlomoms infuzinėms tūrinėms pompoms su peristaltiniais pompavimo mechanizmais | Privaloma nurodyti TAIP arba NE Jei TAIP, nurodyti siūlomos prekės atitikimo techniniam reikalavimui patvirtinimas ("Atitinka") su nuoroda į pateikto (-ų) dokumento (-ų) konkretų (-čius) puslapį (-ius), kuriame (-iuose) pateikta informacija patvirtina atitiktį reikalavimui.
| 28. Galimybė sujungti kelias infuzines tūrines pompas tarpusavyje ir transportuoti jas 1 rankena/fiksatoriumi nenaudojant papildomų įrenginių | Privaloma nurodyti TAIP arba NE Jei TAIP, nurodyti siūlomos prekės atitikimo techniniam reikalavimui patvirtinimas ("Atitinka") su nuoroda į pateikto (-ų) dokumento (-ų) konkretų (-čius) puslapį (-ius), kuriame (-iuose) pateikta informacija patvirtina atitiktį reikalavimui.
| 29. Kartu su infuzine tūrine pompa pateikiami dokumentai: | Taip/Turi Sutarties vykdymo sąlyga, pateikiama tiekėjų informavimo tikslu.
1. Naudojimo instrukcija lietuvių kalba;
2. Serviso dokumentacija lietuvių arba anglų kalba.
| 30. Tiekėjas turi užtikrinti galimybę įsigyti siūlomos prekės originalias (arba joms lygiavertes) atsargines dalis (jų tiekimą rinkai) per garantinį įrangos naudojimo laikotarpį ir ne trumpiau kaip 5 metus po garantinio laikotarpio. Pastaba: Reikalavimas taikomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. gruodžio 13 d. įsakymu Nr. D1-401 patvirtinto aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo II skyriaus 4.4.4.4 punktu. | Nurodyti tikslų terminą (Nurodyti kiek metų po garantinio laikotarpio pabaigos bus užtikrintas siūlomos prekės originalių (arba joms lygiaverčių) atsarginių dalių tiekimas rinkai)
| 31. Prekės pakuotė turi atitikti Lietuvos Respublikos pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo įstatymo ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. birželio 27 d. įsakymu Nr. 348 „Dėl pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo“ patvirtintų pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo taisyklių reikalavimus. | Taip/Turi
| 32.1. Pateikti siūlomos prekės atitikimą techniniams reikalavimams patvirtinančią prekės gamintojo techninę dokumentaciją (katalogai, brošiūros) ir/ar prekės gamintojo deklaracijas (jei gamintojo techninėje dokumentacijoje neišsamiai atsispindi siūlomos prekės atitikimas techninės specifikacijos reikalavimams) ar kitus lygiaverčius dokumentus, įrodančius siūlomos prekės atitikimą techniniams reikalavimams. Teikiami gamintojo dokumentai turi būti su tiekėjo atžymomis į siūlomos prekės atitikimą nustatytiems techniniams reikalavimams (spalvotai pažymėtos ir/ar nurodytos rodyklėmis, ir/ar pabrauktos konkrečios teikiamų dokumentų vietos, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės nurodant techninės specifikacijos punkto numerį) ir su vertimu į lietuvių kalbą (Pastaba: vertimas į lietuvių kalbą gali būti pateikiamas atskiru dokumentu). Kilus abejonėms dėl tiekėjo pateiktos gamintojo dokumentacijos ar deklaracijos autentiškumo, CPO LT prašymu tiekėjas turės pateikti gamintojo dokumentus, patvirtintus gamintojo vadovo ar jo įgalioto asmens (kartu su prekės aprašymu pateikiami gamintojo įgalioto atstovo atitinkamas teises įrodantys dokumentai) kvalifikuotu elektroniniu parašu** , atitinkančiu 2014 m. liepos 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 910/2014 dėl elektroninės atpažinties ir elektroninių operacijų patikimumo užtikrinimo paslaugų vidaus rinkoje, kuriuo panaikinama Direktyva 1999/93/EB (OL 2014 L 273, p. 73). 32.2. Pateikti tiekėjo deklaraciją arba kitus lygiaverčius įrodymus dėl siūlomos prekės pakuotės atitikties Lietuvos Respublikos pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo įstatymo ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. birželio 27 d. įsakymu Nr. 348 „Dėl pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo“ patvirtintų pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo taisyklių reikalavimams. 32.3. Turi būti pateiktas katalogas, prospektas ar kita siūlomos prekės gamintojo informacija su siūlomos prekės eskizu – iliustracija. | Įkeliami dokumentai
* Kartu su preke pateikiama galiojančio CE sertifikato arba gamintojo EB atitikties deklaracijos kopija originalo kalba kartu su vertimu į lietuvių kalbą.
**kvalifikuotas elektroninis parašas priimamas šiomis sąlygomis:
a) tiekėjo dokumentams pateikti skirtos elektroninės priemonės sudaro galimybes techniškai tvarkyti reikalaujamą kvalifikuoto elektroninio parašo formatą, nustatytą Reglamento Nr. 910/2014 27 straipsnyje nurodytuose įgyvendinimo aktuose. Jeigu tiekėjo dokumentai pateikiami kitokiu elektroninio parašo formatu, į elektroninio parašo arba elektroninio dokumento laikmeną turi būti įtraukta informacija apie esamas patvirtinimo galimybes, kuriomis naudodamasi perkančioji organizacija turi galėti internetu, neatlygintinai ir asmenims, kuriems pateikiamų dokumentų kalba nėra gimtoji, suprantamu būdu patvirtinti gautą elektroninį parašą kaip kvalifikuotą elektroninį parašą;
b) jeigu tiekėjo dokumentai pasirašyti kvalifikuotu elektroniniu parašu, patvirtintu galiojančiu kvalifikuotu elektroninio parašo sertifikatu, kurį išdavė sertifikavimo paslaugų teikėjas, įtrauktas į patikimą sąrašą, sudarytą vadovaujantis Reglamento Nr. 910/2014 22 straipsnyje nurodytais įgyvendinimo aktais, jokie papildomi reikalavimai, kurie trukdytų naudoti tokius parašus, nekeliami.

## EN kriterijai
EKONOMIŠKAI NAUDINGIAUSIO (KAINOS IR KOKYBĖS SANTYKIO)
PASIŪLYMO VERTINIMO KRITERIJAI IR TVARKA
1 pirkimo daliai
Ekonomiškai naudingiausias pasiūlymas išrenkamas pagal kainos ir kokybės santykį. Numatytų vertinimo kriterijų lyginamieji svoriai:
1) kaina – 70;
2) techniniai reikalavimai – 30;
Vertinimo kriterijai ir jų parametrų lyginamieji svoriai:
Vertinimo kriterijai |  |  | Parametro lyginamasis svoris | Lyginamasis svoris ekonominio naudingumo įvertinime | Rinkos dalyvių/Tiekėjų pastabos | Prašome pažymėti, kuriuos techninius reikalavimus atitinka Jūsų siūloma įranga | Jeigu žinote, prašome nurodyti, kokia jūsų siūlomos įrangos kiekvieno kriterijaus vertė Eur su PVM
Kaina |  |  |  | 70
Techniniai reikalavimai |  |  |  | 30
Nr. | Kriterijus | Metodas |  | Vertė
1 | Apsaugos nuo kietų objektų ir skysčių patekimo į prietaiso vidų klasė ne žemesnė kaip IP44 | Taip/Ne | R1 = 10 | Taip – 10 balų;
Ne – 0 balų.
2 | Infuzinės tūrinės pompos meniu lietuvių kalba | Taip/Ne | R2 = 5 | Taip – 5 balai;
Ne – 0 balų.
3 | Galimybė naudoti įvairioms terapijoms pritaikytas lašelines sistemas, skirtas siūlomoms infuzinėms tūrinėms pompoms su peristaltiniais pompavimo mechanizmais | Taip/Ne | R3 = 10 | Taip – 10 balų;
Ne – 0 balų.
4 | Galimybė sujungti kelias infuzines tūrines pompas tarpusavyje ir transportuoti jas 1 rankena/fiksatoriumi nenaudojant papildomų įrenginių | Taip/Ne | R4 = 5 | Taip - 5 balai; Ne - 0 balų.
5 | Kaina (C) |  | 55 | C = (1 - Cp /Cmax )* Y Cp - tiekėjo siūloma kaina su PVM Cmax – užsakovo nurodyta maksimali kaina su PVM (maksimalus biudžetas) Y - Kainos lyginamasis svoris
6 | Ekonominis naudingumas (S) |  | 100 | S=C+R1+R2+R3+R4
Eil. Nr. | Klausimai Rinkos dalyviams/Tiekėjams:
1 | Prašome nurodyti, kokia jūsų siūlomos įrangos, atitinkančios techninės specifikacijos reikalavimus vertė Eur su PVM?