Techniniai parametrai tikslinės kūno temperatūros palaikymo prietaisui
	Eil. Nr.
	Parametrai
	Parametro reikšmė
	Siūlomi parametrai

	1. 
	Paskirtis
	Tikslinės paciento  kūno temperatūros palaikymui 
	

	2. 
	Veikimo rėžimai
	1. Šildymo

2. Šaldymo
	

	3. 
	Konstrukcija
	1. Tvirtas metaliniu rėmu ant kurio sumontuotas plastikinis ar lygiavertės medžiagos korpusas

2. Mobilus prietaisas ant keturių ratelių su stūmimo rankena priekyje 

3. Su vandens rezervuaru viduje

4. Su jungtimis temperatūriniam davikliui bei vandens tiekimo žarnoms
5. Su specialiu laikikliu vandens žarnoms

6. Su valdymo ekranu priekinėje panelėje
	

	4. 
	Darbo ciklas 
	1.Nepertraukiamas

2.Vandens cirkuliacijos greitis (tėkmė) ne mažiau kaip 2 l/min
	

	5. 
	Ekranas
	1. Integruotas korpuso priekinėje viršutinėje dalyje 

2. ≥7colių

3. Lietimui jautrus

4. Atvaizduojantis terapijos nustatymus ir eigą bei aliarmo pranešimus
	

	6. 
	Vandens rezervuaras
	1. Įmontuotas aparato viduje

2. Ne mažiau kaip 10 l talpos

3. Su UV dezinfekcijos sistema
	

	7. 
	Temperatūros terapijos programos pasirinktinai ne prasčiau kaip
	1. Rankinis temperatūros pasirinkimas

2. Greitas automatinis pasirinkimas

3. Automatinis kintamas gradientas
	

	8. 
	Paciento temperatūros palaikymo ribos ne prasčiau kaip 
	1. Nuo 30ºC iki 40ºC

2. Keitimo žingsnis 0,1ºC
	

	3. 
	Cirkuliuojančio vandens temperatūros palaikymo ribos ne prasčiau kaip 
	1. Nuo 4ºC iki 42ºC

2. Keitimo žingsnis 0,1ºC
	

	4. 
	Aliarmų sistema
	1. Optiniai ir akustiniai

2. Skirtinga spalvinė bei garsinė išraiška indikuojanti  aliarmo svarbą
	

	5. 
	Temperatūros daviklis
	1. Skirtas paciento kūno temperatūrai matuoti (ezofaginis ar  rektalinis)

2.   Daugkartinio naudojimo

3. Jungiamas į aparato korpuse esančią specialią jungtį

4. Ne trumpesnis kaip 3 m

5. Temperatūros matavimo žingsnis ne rečiau kaip kas 0,1ºC

6. Galima rinktis daviklius skirtus suaugusiems ar kūdikiams
	

	7. 
	Vandens tiekimo žarnos į apklotą/paklotą
	1. 3 vienetai užtikrinančios vandens cirkuliaciją apklotuose

2.Daugkartinio naudojimo

3. Ne trumpesnės kaip 3 m
	

	8. 
	Rateliai
	1. 4 antistatiniai rateliai

2. Ne mažiau kaip 2 iš jų su stabdžiais

3. Diametras ≥ 75 mm

4. Virš ratelių apsauginiai bamperiai
	

	9. 
	Pacientui skirti apklotai/paklotai
	1. Vienkartinio arba daugkartinio naudojimo pasirinktinai
2. Nelimpantys prie paciento odos
3. Be latekso

4. Skirtingo dydžio pasirinktinai suaugusiems vaikams ar kūdikiams


	

	10. 
	Komplektacija
	Visos pilnam veikimui reikalingos komplektuojamos dalys įskaitant vandens tiekimo žarnas, apklotus, elektros jungties kabelis ir kitos būtinos dalys. 

Papildomai komplektuojama daugkartinis po pacientu tiesiamas šildymo/šaldymo paklotas bei du rinkiniai vienkartinio naudojimo apklotų pacientui (Vienkartinį rinkinį sudaro galvos dangalas, kojų dalies apklotas ir liemens dalies apklotas)

	

	11. 
	Išoriniai aparato išmatavimai ne didesni kaip 
	Aukštis 110 cm ±5 cm
Plotis 50 cm ± 5 cm
Gylis 55 cm ± 5 cm
	

	12. 
	Svoris 
	≤70 kg
	

	13. 
	Maitinimas iš elektros tinklo
	Būtina, 220 V, 50 Hz
	

	14. 
	Turi atitikti medicinos prietaisų direktyvą 93/42/EEC
	Pateikti CE sertifikatą.
	


