Pirkimo sąlygų 2 priedas „Techninė specifikacija“

REAGENTŲ (BIOCHEMIJAI, IMUNOLOGIJAI, ŠLAPIMO TYRIMAMS) VŠĮ ROKIŠKIO PIRMINĖS ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRUI

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

I DALIS. REAGENTAI, EKSPLOATACINĖS IR PAPILDOMOS MEDŽIAGOS BIOCHEMINIŲ TYRIMŲ ATLIKIMUI KARTU SU PANAUDAI SIŪLOMU ANALIZATORIUMI

BŪTINI BENDRIEJI TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS REIKALAVIMAI LABORATORINIAMS REAGENTAMS IR PRIEMONĖMS

1.  I dalies aprašymas - Reagentai, eksploatacinės ir papildomos priemonės  biocheminiams tyrimams atlikti kartu su panaudai siūlomu biocheminiu analizatoriumi su elektrolitų (ISE) moduliu  (1 vnt.).

2. Tiekėjas privalo įvertinti ir nurodyti (įrašyti) visas reikiamas sudedamąsias dalis tyrimui atlikti.

3. Tiekėjas turi nurodyti visą reikalingą reagentų, kitų priemonių, kontrolinių medžiagų (atliekant kasdieninę 2-jų lygių kontrolę, dirbant 5 dienas per savaitę, atsižvelgiant į tyrimų skaičių ir reagentų, kontrolinių bei eksploatacinių medžiagų galiojimo trukmę atidarius pakuotę) kiekį, numatomam nurodytam tyrimų skaičiui  per 36 mėn. atlikimui.

4.  Siūlomos prekės turi būti skirtos in vitro diagnostikai. Reagentai ir papildomos priemonės turi būti paženklinti CE arba lygiaverčiu ženklu. Tiekėjas su pasiūlymu turi pateikti jų atitikties dokumentus pagal Europos Parlamento ir Tarybos Direktyvos 98/79/EB dėl in vitro diagnostikos medicinos prietaisų nuostatas arba pagal Europos Parlamento  ir Tarybos Reglamento (ES) 2017/746 nuostatas (CE sertifikatas arba EB atitikties deklaraciją arba lygiaverčius dokumentus anglų ir lietuvių kalbomis). Reikalavimas taikomas ir panaudai siūlomiems analizatoriams.

5.  Reagentai ir eksploatacinės medžiagos turi tikti darbui su tiekėjo siūlomu analizatoriui.

6. Tiekėjas su pasiūlymu turi pateikti  reagentų ir priemonių aprašymus, naudojimo instrukcijas, saugos duomenų lapus ir kitą su tyrimo procesu susijusią  svarbią informaciją anglų ir lietuvių kalba. Apie bet kokius gamintojo atliekamus pakeitimus nedelsiant pranešti vartotojui.

7. Reagentų galiojimo terminas turi būti ne trumpesnis kaip 6 mėnesiai nuo pristatymo dienos, išskyrus tuos atvejus kai gamyklinis galiojimo laikas yra trumpesnis.

8. Perkančioji organizacija prekes planuoja pirkti pagal poreikį, kuris priklauso nuo aplinkybių, neprognozuojamų pirkimo metu (perkamų prekių kiekis priklauso nuo sutarties vykdymo metu iškylančio poreikio, keičiantis įstaigos poreikiams, pacientų skaičiui). Perkančioji organizacija neįsipareigoja nupirkti viso prekių kiekio.

9. Vertinamas tik pilnas pasiūlymas visai pirkimo daliai, atitinkantis bendrus kokybinius bei techninius reikalavimus. Pirkimo dalis perkama iš vieno tiekėjo.

10. Tvari pakuotė: Jeigu Prekės supakuojamos į antrinę pakuotę, ji turi būti perdirbamoji pakuotė pagal Lietuvos Respublikos mokesčio už aplinkos teršimą įstatymo nuostatas. Tiekėjas patiekdamas Prekes Pirkėjui, pateikia Prekės antrinės pakuotės tinkamumą perdirbti (perdirbamumą) patvirtinančius dokumentus (pavyzdžiui, pakuotės aprašymo dokumentą, techninį dokumentą, dokumentą iš akredituotų laboratorijų ar pakuočių atliekų perdirbėjų, ar eksportuotojų iš tvarkytojų sąrašo, ar kitus lygiaverčius objektyvius įrodymus). Perkamų prekių aplinkos apsaugos kriterijus pagrindžiantys dokumentai teikiami kartu su prekėmis pirkimo metu.

| Eil. Nr. | Diagnostinių reagentų, medžiagų pavadinimai | Kokybiniai ir techniniai reikalavimai | Preliminarus tyrimų skaičius per 36 mėn. (įskaitant kasdieninius 2 lygių kontrolinius tyrimus) | Reagentų ir priemonių kiekis (ml./ vnt.) nurodytam tyrimų skaičiui | Siūloma pakuotė | Siūlomos pakuotės kaina Eur be PVM |  | Suma Eur be PVM 36 mėn. (5x7) | PVM tarifas | Suma, Eur su PVM 36 mėn. | Gamintojas, komercinis prekės pavadinimas, atitikimas kokybiniams ir techniniams reikalavimams su nuoroda į gamintojo dokumentus |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Gliukozė |  | 60000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | ... Reagentai ir/ar papildomos priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | HbA1c |  | 11000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | ... Reagentai ir/ar papildomos priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Cholesterolis |  | 50000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | ... Reagentai ir/ar papildomos priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Trigliceridai |  | 50000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | ... Reagentai ir/ar papildomos priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | HDL (DTL)-cholesterolis |  | 50000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. | ... Reagentai ir/ar papildomos priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | LDL (MTL)- cholesterolis |  | 6000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1. | ... Reagentai ir/ar papildomos priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Šlapalas (Urea) |  | 2000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1. | ... Reagentai ir/ar papildomos priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Kreatininas |  | 50000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1. | ... Reagentai ir/ar papildomos priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Šlapimo rūgštis (UA) |  | 30000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.1. | ... Reagentai ir/ar papildomos priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. | ALT(GPT) |  | 30000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.1 | ... Reagentai ir/ar papildomos priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. | AST (GOT) |  | 30000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.1 | ... Reagentai ir/ar papildomos priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12. | ALP |  | 10000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.1 | ... Reagentai ir/ar papildomos priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. | GGT |  | 1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13.1 | ... Reagentai ir/ar papildomos priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14. | Alfa-amilazė |  | 1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14.1 | ... Reagentai ir/ar papildomos priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15. | Bilirubinas, bendras |  | 10000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15.1 | ... Reagentai ir/ar papildomos priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16. | Geležis |  | 1200 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16.1 | ... Reagentai ir/ar papildomos priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17. | Kalis |  | 60000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17.1 | ... Reagentai ir/ar papildomos priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18. | Natris |  | 50000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18.1 | ... Reagentai ir/ar papildomos priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19. | CRB |  | 10000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19.1 | ... Reagentai ir/ar papildomos priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20. | Reagentas chromogenų koncentracijai nustatyti |  | 240500 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21. | ...kalibratoriai, kontrolės ir/ ar kitos papildomos priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | I pirkimo dalies sąlyginė pasiūlymo kaina iš viso: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x |

Bendra sąlyginė I dalies kaina su PVM yra..........................................................Eur....................ct

(žodžiais)

# BŪTINI BENDRIEJI TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS REIKALAVIMAI  PANAUDAI SIŪLOMAM ANALIZATORIUI

1. Į VšĮ Rokiškio pirminės asmens sveikatos priežiūros centro klinikos diagnostikos laboratoriją ( Juodupės g. 1A, Rokiškis) analizatorius  pristatomas per 20 kalendorinių dienų nuo sutarties pasirašymo dienos. Tiekėjas savo sąskaita analizatorių pristato, sumontuoja, instaliuoja, paruošia jį darbui ir išbando. Tiekėjas pateikia analizatoriaus naudojimo vadovą lietuvių ir anglų kalbomis, užpildo analizatoriaus techninį pasą, apmoko personalą dirbti su pateiktu analizatoriumi.

2. Sutarties vykdymo metu Tiekėjas, suteikęs įrangą panaudos būdu, turės savo sąskaita remontuoti, atlikti techninę priežiūrą pagal gamintojo rekomendacijas ir techninės būklės tikrinimą (jei toks reikalingas, vadovaujantis teisės aktų reikalavimais ar gamintojo rekomendacijomis) bei kitaip užtikrinti nenutrūkstamą įrangos veikimą ir tinkamą funkcionavimą. Gedimas, po pranešimo gavimo, turi būti pradėtas šalinti per 24 val. darbo dienomis arba per kitas 24 val. pristatomas toks pat pakaitinis analizatorius.

3. Visą sutarties galiojimo laikotarpį tiekėjas įsipareigoja teikti nemokamą kvalifikuotų specialistų konsultaciją ir pagalbą visais klausimais, susijusiais  su teikiamų prekių ir įrangos kokybišku darbu.

4. Įranga turi būti sertifikuota naudojimui Europos sąjungoje, pažymėta CE ženklu.

TECHNINIŲ PARAMETRŲ REIKALAVIMAI PANAUDAI SIŪLOMAM BIOCHEMINIAM ANALIZATORIUI SU ELEKTROLITŲ (ISE) MODULIU

| Eil. Nr. | # Pavadinimas/ techniniai parametrai | Reikalaujami techniniai parametrai | Techninis parametrų atitikimas, konkreti parametro reikšmė su nuoroda į gaminio kodą kataloge, psl., Nr. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Analizatorius – 1 vnt. | Pavadinimas, tipas/modelis, gamintojas. | Įrašo tiekėjas |
|  | Reikalavimai biocheminiam analizatoriui | Automatinis biocheminis analizatorius. | Įrašo tiekėjas |
|  | Našumas | Ne mažiau 400 fotometrinių tyrimų/val. ir ne mažiau 200 ISE tyrimų /val. | Įrašo tiekėjas |
|  | Mėgintuvėlių naudojimo tipas | Pirminiai mėgintuvėliai, antriniai mėgintuvėliai, mėginių indeliai. Galimybė matuoti pediatrinius mėginius. | Įrašo tiekėjas |
|  | Mėginių ėmimo sistemos apsauga | Būtina krešulio aptikimo ir adatos apsauga nuo nulaužimo. | Įrašo tiekėjas |
|  | Integruotas mėginių ir reagentų brūkšninių kodų skaitytuvas | Būtina. | Įrašo tiekėjas |
|  | Mėginių pakrovimas | Nepertraukiamas pakrovimas, vienu metu ne mažiau 80 mėginių. | Įrašo tiekėjas |
|  | Skubių tyrimų STAT galimybė | Būtina. Ne mažiau 10 pozicijų STAT. | Įrašo tiekėjas |
|  | Ne mažiau 35 skirtingų reagentų pozicijų analizatoriuje su temperatūros palaikymo (šaldymo) sistema | Būtina. | Įrašo tiekėjas |
|  | Analizatoriuje skirta vieta paruoštų kalibratorių ir kontrolės laikymui su temperatūros palaikymo (šaldymo) sistema | Būtina. | Įrašo tiekėjas |
|  | Reakcijos kiuvetės | Daugkartinės (ilgaamžės) kiuvetės (nereikalaujančios keitimo ar operatoriaus įsikišimo). | Įrašo tiekėjas |
|  | Mėginių kokybės rodiklių (hemolizės, lipemijos, ikteriškumo) identifikavimas mėginyje | Būtina. | Įrašo tiekėjas |
|  | Kokybiniai reikalavimai tyrimams | Mėginių matavimo ribos: CRP iki 500 mg/l; CHOL iki 15 mmol/l. ISE kalibracijos stabilumas bent 24 val. arba automatinis. LDL- matuojamas ir išskaičiuojamas. | Įrašo tiekėjas |
|  | Galimybė analizatorių įjungti į laboratorijos informacinę sistemą FONDS OpenLims, duomenų siuntimas į centrinę duomenų bazę | Būtina. | Įrašo tiekėjas |
|  | Galimybė nuotoliniu būdu prisijungti prie analizatoriaus ir įvertinti jo būklę bei pašalinti gedimus nuotoliniu būdu | Būtina. | Įrašo tiekėjas |
|  | Prietaiso komplektacijoje turi būti | Nepertraukiamo maitinimo šaltinis (UPS),spausdintuvas, vandens paruošimo įranga. | Įrašo tiekėjas |

II DALIS. REAGENTAI, EKSPLOATACINĖS IR PAPILDOMOS PRIEMONĖS IMUNOLOGINIŲ TYRIMŲ ATLIKIMUI KARTU SU PANAUDAI  SIŪLOMU  ANALIZATORIUMI

BŪTINI BENDRIEJI TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS REIKALAVIMAI LABORATORINIAMS REAGENTAMS IR PRIEMONĖMS

1.  II dalies aprašymas - reagentai, eksploatacinės ir papildomos priemonės imunologiniams tyrimams atlikti kartu su panaudai siūlomu automatiniu imunologiniu analizatoriumi (1 vnt.).

2. Tiekėjas privalo įvertinti ir nurodyti (įrašyti) visas reikiamas sudedamąsias dalis tyrimui atlikti.

3. Tiekėjas turi nurodyti visą reikalingą reagentų, kitų priemonių, kontrolinių medžiagų (atliekant 2-jų lygių kontrolę, dirbant 2 dienas per savaitę, atsižvelgiant į tyrimų skaičių ir reagentų, kontrolinių bei eksploatacinių medžiagų galiojimo trukmę atidarius pakuotę) kiekį, numatomam nurodytam tyrimų skaičiui  per 36 mėn. atlikimui.

4.  Siūlomos prekės turi būti skirtos in vitro diagnostikai. Reagentai ir papildomos priemonės turi būti paženklinti CE arba lygiaverčiu ženklu. Tiekėjas su pasiūlymu turi pateikti jų atitikties dokumentus pagal Europos Parlamento ir Tarybos Direktyvos 98/79/EB dėl in vitro diagnostikos medicinos prietaisų nuostatas arba pagal Europos Parlamento  ir Tarybos Reglamento (ES) 2017/746 nuostatas (CE sertifikatas arba EB atitikties deklaraciją arba lygiaverčius dokumentus anglų ir lietuvių kalbomis). Reikalavimas taikomas ir panaudai siūlomiems analizatoriams.

5.  Reagentai ir eksploatacinės medžiagos turi būti originalios, skirtos tiekėjo siūlomam analizatoriui.

6. Tiekėjas su pasiūlymu turi pateikti  reagentų ir priemonių aprašymus, naudojimo instrukcijas, saugos duomenų lapus ir kitą su tyrimo procesu susijusią  svarbią informaciją anglų ir lietuvių kalba. Apie bet kokius gamintojo atliekamus pakeitimus nedelsiant pranešti vartotojui.

7. Reagentų galiojimo terminas turi būti ne trumpesnis kaip 6 mėnesiai nuo pristatymo dienos, išskyrus tuos atvejus kai gamyklinis galiojimo laikas yra trumpesnis.

8. Perkančioji organizacija prekes planuoja pirkti pagal poreikį, kuris priklauso nuo aplinkybių, neprognozuojamų pirkimo metu (perkamų prekių kiekis priklauso nuo sutarties vykdymo metu iškylančio poreikio, keičiantis įstaigos poreikiams, pacientų skaičiui). Perkančioji organizacija neįsipareigoja nupirkti viso prekių kiekio.

9. Vertinamas tik pilnas pasiūlymas visai pirkimo daliai, atitinkantis bendrus kokybinius bei techninius reikalavimus. Pirkimo dalis perkama iš vieno tiekėjo.

10. Tvari pakuotė: Jeigu Prekės supakuojamos į antrinę pakuotę, ji turi būti perdirbamoji pakuotė pagal Lietuvos Respublikos mokesčio už aplinkos teršimą įstatymo nuostatas. Tiekėjas patiekdamas Prekes Pirkėjui, pateikia Prekės antrinės pakuotės tinkamumą perdirbti (perdirbamumą) patvirtinančius dokumentus (pavyzdžiui, pakuotės aprašymo dokumentą, techninį dokumentą, dokumentą iš akredituotų laboratorijų ar pakuočių atliekų perdirbėjų, ar eksportuotojų iš tvarkytojų sąrašo, ar kitus lygiaverčius objektyvius įrodymus). Perkamų prekių aplinkos apsaugos kriterijus pagrindžiantys dokumentai teikiami kartu su prekėmis pirkimo metu.

| Eil. Nr. | Diagnostinių reagentų, medžiagų pavadinimai | Kokybiniai ir techniniai reikalavimai | Preliminarus tyrimų skaičius per 36 mėn. (įskaitant 2 lygių kontrolinius tyrimus) | Reagentų ir priemonių kiekis (ml./ vnt.) nurodytam tyrimų skaičiui | Siūloma pakuotė | Siūlomos pakuotės kaina Eur be PVM | Suma Eur be PVM 36 mėn. (5x7) | PVM tarifas | Suma, Eur su PVM 36 mėn. | Gamintojas, komercinis prekės pavadinimas, atitikimas kokybiniams ir techniniams reikalavimams su nuoroda į gamintojo dokumentus |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Tireotropinis hormonas (TTH) | Reagentai- paruošti darbui, skysti, stabilumas analizatoriuje mažiausiai 30 dienų. Atidarytų kalibratorių buteliukų stabilumas- iki galiojimo laiko pabaigos. 2 lygių universali kontrolė | 36000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | .......Reagentai, kalibratoriai, kontrolinės medžiagos ir/ar papildomos priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Prostatos specifinis antigenas (PSA) |  | 6000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | ...Reagentai, kalibratoriai, kontrolinės medžiagos ir/ar papildomos priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | II pirkimo dalies sąlyginė pasiūlymo kaina iš viso: |  |  |  |  |  |  |  |  | x |

Bendra sąlyginė II dalies kaina su PVM yra..........................................................Eur....................ct

(žodžiais)

# BŪTINI BENDRIEJI TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS REIKALAVIMAI  PANAUDAI SIŪLOMAM ANALIZATORIUI

1. Į VšĮ Rokiškio pirminės asmens sveikatos priežiūros centro klinikos diagnostikos laboratoriją ( Juodupės g. 1A, Rokiškis) analizatorius  pristatomas per 20 kalendorinių dienų nuo sutarties pasirašymo dienos. Tiekėjas savo sąskaita analizatorių pristato, sumontuoja, instaliuoja, paruošia jį darbui ir išbando. Tiekėjas pateikia analizatorių naudojimo vadovą lietuvių ir anglų kalbomis, užpildo analizatoriaus techninį pasą, apmoko personalą dirbti su pateiktu analizatoriumi.

2. Sutarties vykdymo metu Tiekėjas, suteikęs įrangą panaudos būdu, turės savo sąskaita remontuoti, atlikti techninę priežiūrą pagal gamintojo rekomendacijas ir techninės būklės tikrinimą (jei toks reikalingas, vadovaujantis teisės aktų reikalavimais ar gamintojo rekomendacijomis) bei kitaip užtikrinti nenutrūkstamą įrangos veikimą ir tinkamą funkcionavimą. Gedimas, po pranešimo gavimo, turi būti pradėtas šalinti per 24 val. darbo dienomis arba per kitas 24 val. pristatomas toks pat pakaitinis analizatorius.

3. Visą sutarties galiojimo laikotarpį tiekėjas įsipareigoja teikti nemokamą kvalifikuotų specialistų konsultaciją ir pagalbą visais klausimais, susijusiais  su teikiamų prekių ir įrangos kokybišku darbu.

4. Įranga turi būti sertifikuota naudojimui Europos sąjungoje, pažymėta CE ženklu.

TECHNINIŲ PARAMETRŲ REIKALAVIMAI PANAUDAI SIŪLOMAM ANALIZATORIUI

| Eil. Nr. | # Pavadinimas/ techniniai parametrai | Reikalaujami techniniai parametrai | Techninis parametrų atitikimas, konkreti parametro reikšmė su nuoroda į gaminio kodą kataloge, psl., Nr. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Analizatoriaus duomenys, 1 vnt. | Analizatoriaus pavadinimas, tipas/ modelis, gamintojas | Įrašo tiekėjas |
| 2. | Reikalavimai imunologiniam analizatoriui | Automatinis imunologinis analizatorius | Įrašo tiekėjas |
| 3. | Matavimo metodas | Elektrocheminis - liuminescencinis | Įrašo tiekėjas |
| 4. | Našumas | Ne mažiau 60 tyrimų/val. | Įrašo tiekėjas |
| 5. | Mėginio kokybės patikrinimas | Krešulio ir burbulų aptikimo mėginyje sistema | Įrašo tiekėjas |
| 6. | Mėgintuvėlių naudojimo tipas | Pirminiai mėgintuvėliai, antriniai mėgintuvėliai, mėginių indeliai. | Įrašo tiekėjas |
| 7. | Mėginių ir reagentų rinkinių įdėjimas | Turi būti nuolatinio mėginių, reagentų rinkinių įdėjimo galimybė, nestabdant analizatoriaus darbo | Įrašo tiekėjas |
| 8. | Mėginių įsiurbimas | Naudojant vienkartinius antgalius ir mėgintuvėlius | Įrašo tiekėjas |
| 9. | Mėginių talpa analizatoriuje | Ne mažiau 30 mėginių vienu metu. | Įrašo tiekėjas |
| 10. | Automatinis mėginių skiedimas | Būtina | Įrašo tiekėjas |
| 11. | Mėginių ir reagentų brūkšninių kodų skaitymas | Būtina, integruotas | Įrašo tiekėjas |
| 12. | Kokybės kontrolė | Integruota automatinė vidaus kokybės kontrolės programa su galimybe braižyti QC grafikus (L-J) | Įrašo tiekėjas |
| 13. | Reagentų ir atliekų kiekio stebėjimas | Nuolatinis automatinis | Įrašo tiekėjas |
| 14. | Kalibravimas | Stabilus visiems tos pačios partijos reagentų rinkiniams | Įrašo tiekėjas |
| 15. | Atliekos | Skystos ir kietos atliekos turi būti atskirtos | Įrašo tiekėjas |
| 16. | Galimybė analizatorių įjungti į laboratorijos informacinę sistemą FONDS OpenLims, duomenų siuntimas į centrinę duomenų bazę. | Būtina | Įrašo tiekėjas |
| 17. | CE ženklinimas pagal in vitro diagnostikos prietaisų direktyvą 98/79/EC | Būtina | Įrašo tiekėjas |
| 18. | Prietaiso komplektacijoje turi būti | Nepertraukiamo maitinimo šaltinis (UPS); Spausdintuvas | Įrašo tiekėjas |

III DALIS. REAGENTAI, EKSPLOATACINĖS IR PAPILDOMOS PRIEMONĖS ŠLAPIMO TYRIMŲ ATLIKIMUI KARTU SU PANAUDAI SIŪLOMAIS  ANALIZATORIAIS

BŪTINI BENDRIEJI TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS REIKALAVIMAI LABORATORINIAMS REAGENTAMS IR PRIEMONĖMS

1.  III dalies aprašymas - reagentai, eksploatacinės ir papildomos priemonės šlapimo tyrimams atlikti kartu su panaudai siūlomais pusiau automatiniais šlapimo  analizatoriais (8 vnt.).

2. Tiekėjas privalo įvertinti ir nurodyti (įrašyti) visas reikiamas sudedamąsias dalis tyrimui atlikti.

3. Tiekėjas turi nurodyti visą reikalingą reagentų, kitų priemonių, kontrolinių medžiagų (atliekant 2-jų lygių kontrolę, dirbant 5 dienas per savaitę, atsižvelgiant į tyrimų skaičių ir reagentų, kontrolinių bei eksploatacinių medžiagų galiojimo trukmę atidarius pakuotę) kiekį, numatomam nurodytam tyrimų skaičiui  per 36 mėn. atlikimui.

4.  Siūlomos prekės turi būti skirtos in vitro diagnostikai. Reagentai ir papildomos priemonės turi būti paženklinti CE arba lygiaverčiu ženklu. Tiekėjas su pasiūlymu turi pateikti jų atitikties dokumentus pagal Europos Parlamento ir Tarybos Direktyvos 98/79/EB dėl in vitro diagnostikos medicinos prietaisų nuostatas arba pagal Europos Parlamento  ir Tarybos Reglamento (ES) 2017/746 nuostatas (CE sertifikatas arba EB atitikties deklaraciją arba lygiaverčius dokumentus anglų ir lietuvių kalbomis). Reikalavimas taikomas ir panaudai siūlomiems analizatoriams.

5.  Reagentai ir eksploatacinės medžiagos turi būti originalios, skirtos tiekėjo siūlomiems analizatoriams.

6. Tiekėjas su pasiūlymu turi pateikti  reagentų ir priemonių aprašymus, naudojimo instrukcijas, saugos duomenų lapus ir kitą su tyrimo procesu susijusią  svarbią informaciją anglų ir lietuvių kalba. Apie bet kokius gamintojo atliekamus pakeitimus nedelsiant pranešti vartotojui.

7. Reagentų galiojimo terminas turi būti ne trumpesnis kaip 6 mėnesiai nuo pristatymo dienos, išskyrus tuos atvejus kai gamyklinis galiojimo laikas yra trumpesnis.

8. Perkančioji organizacija prekes planuoja pirkti pagal poreikį, kuris priklauso nuo aplinkybių, neprognozuojamų pirkimo metu (perkamų prekių kiekis priklauso nuo sutarties vykdymo metu iškylančio poreikio, keičiantis įstaigos poreikiams, pacientų skaičiui). Perkančioji organizacija neįsipareigoja nupirkti viso prekių kiekio.

9. Vertinamas tik pilnas pasiūlymas visai pirkimo daliai, atitinkantis bendrus kokybinius bei techninius reikalavimus. Pirkimo dalis perkama iš vieno tiekėjo.

10. Tvari pakuotė: Jeigu Prekės supakuojamos į antrinę pakuotę, ji turi būti perdirbamoji pakuotė pagal Lietuvos Respublikos mokesčio už aplinkos teršimą įstatymo nuostatas. Tiekėjas patiekdamas Prekes Pirkėjui, pateikia Prekės antrinės pakuotės tinkamumą perdirbti (perdirbamumą) patvirtinančius dokumentus (pavyzdžiui, pakuotės aprašymo dokumentą, techninį dokumentą, dokumentą iš akredituotų laboratorijų ar pakuočių atliekų perdirbėjų, ar eksportuotojų iš tvarkytojų sąrašo, ar kitus lygiaverčius objektyvius įrodymus). Perkamų prekių aplinkos apsaugos kriterijus pagrindžiantys dokumentai teikiami kartu su prekėmis pirkimo metu.

| Eil. Nr. | Diagnostinių reagentų, medžiagų pavadinimai | Kokybiniai ir techniniai reikalavimai | Preliminarus tyrimų skaičius per 36 mėn. (įskaitant kasdieninius 2 lygių kontrolinius tyrimus) | Reagentų ir priemonių kiekis (ml./ vnt.) nurodytam tyrimų skaičiui | Siūloma pakuotė | Siūlomos pakuotės kaina Eur be PVM | Suma Eur be PVM 36 mėn. (5x7) | PVM tarifas | Suma, Eur su PVM 36 mėn. | Gamintojas, komercinis prekės pavadinimas, atitikimas kokybiniams ir techniniams reikalavimams su nuoroda į gamintojo dokumentus |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | 10 parametrų šlapimo tyrimas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | ...Reagentai, kontrolinės medžiagos ir/ar papildomos priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus) |  | 30000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | 13 parametrų šlapimo tyrimas |  | 2000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | .....Reagentai ,kalibratoriai, kontrolinės medžiagos ir/ar papildomos priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Mikroalbuminas/ kreatininas |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | .....Reagentai ,kalibratoriai, kontrolinės medžiagos ir/ar papildomos priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus) | Matavimo ribos ne siauresnės nei: Albuminas 10-150mg/l; Kreatininas 0,9-26 mmol/l |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | III pirkimo dalies sąlyginė pasiūlymo kaina iš viso: |  |  |  |  |  |  |  |  | x |

Bendra sąlyginė III dalies kaina su PVM yra..........................................................Eur....................ct

(žodžiais)

# BŪTINI BENDRIEJI TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS REIKALAVIMAI  PANAUDAI SIŪLOMIEMS  ANALIZATORIAMS

1. Į VšĮ Rokiškio pirminės asmens sveikatos priežiūros centro klinikos diagnostikos laboratoriją ( Juodupės g. 1A, Rokiškis) analizatoriai  pristatomi per 20 kalendorinių dienų nuo sutarties pasirašymo dienos. Tiekėjas savo sąskaita analizatorių pristato, sumontuoja, instaliuoja, paruošia jį darbui ir išbando. Tiekėjas pateikia analizatorių naudojimo vadovą lietuvių ir anglų kalbomis, užpildo analizatoriaus techninį pasą, apmoka personalą dirbti su pateiktu analizatoriumi.

2. Sutarties vykdymo metu Tiekėjas, suteikęs įrangą panaudos būdu, turės savo sąskaita remontuoti, atlikti techninę priežiūrą pagal gamintojo rekomendacijas ir techninės būklės tikrinimą (jei toks reikalingas, vadovaujantis teisės aktų reikalavimais ar gamintojo rekomendacijomis) bei kitaip užtikrinti nenutrūkstamą įrangos veikimą ir tinkamą funkcionavimą. Gedimas, po pranešimo gavimo, turi būti pradėtas šalinti per 24 val. darbo dienomis arba per kitas 24 val. pristatomas toks pat pakaitinis analizatorius.

3. Visą sutarties galiojimo laikotarpį tiekėjas įsipareigoja teikti nemokamą kvalifikuotų specialistų konsultaciją ir pagalbą visais klausimais, susijusiais  su teikiamų prekių ir įrangos kokybišku darbu.

4. Įranga turi būti sertifikuota naudojimui Europos sąjungoje, pažymėta CE ženklu.

5. Būtina sąlyga: panaudai siūlomi analizatoriai 1 gamintojo, naudojantys tuos pačius reagentus, kontroles ir papildomas priemones.

TECHNINIŲ PARAMETRŲ REIKALAVIMAI PANAUDAI SIŪLOMAM PUSIAU AUTOMATINIAM ŠLAPIMO ANALIZATORIUI, SKIRTAM DARBUI POLIKLINIKOS LABORATORIJOJE-  1 vnt.

| Eil. Nr. | # Pavadinimas/ techniniai parametrai | Reikalaujami techniniai parametrai | Techninis parametrų atitikimas, konkreti parametro reikšmė su nuoroda į gaminio kodą kataloge, psl., Nr. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Analizatoriaus duomenys, 1 vnt. | Analizatoriaus pavadinimas, tipas/ modelis, gamintojas | Įrašo tiekėjas |
| 2. | Matavimo metodas | Fotometrinis kolorimetrinis | Įrašo tiekėjas |
| 3. | Analizatoriaus našumas | Ne mažiau 300 tyrimų/val. | Įrašo tiekėjas |
| 4. | Atmintis | Ne mažiau 500 pacientų rezultatų, ne mažiau nei 200 kontrolės rezultatų | Įrašo tiekėjas |
| 5. | Tyrimo atlikimo laikas | Ne ilgesnis nei 7 s | Įrašo tiekėjas |
| 6. | Tiriami parametrai | Ne mažiau 12 parametrų: gliukozė, bilirubinas, ketonai, santykinis tankis, eritrocitai, pH, baltymas, urobilinogenas, bakterijos, leukocitai, kreatininas, mikroalbuminas, A:C (albumino: kreatinino) santykis | Įrašo tiekėjas |
| 7. | Galimybė naudoti skirtingus juostelių tipus | Būtina. | Įrašo tiekėjas |
| 8. | Mėginio tipas | šlapimas | Įrašo tiekėjas |
| 9. | Mėginių identifikacija | Suvedimas rankiniu būdu ir/ ar nuskaitant brūkšninius kodus. | Įrašo tiekėjas |
| 10. | Valdymas | Per lietimui jautrų ekraną: galimybė įvesti paciento vardą, pavardę/paciento ID, naudojant barkodą ir rankiniu būdu. | Įrašo tiekėjas |
| 11. | Juostelių drėgmės kontrolė | Būtina | Įrašo tiekėjas |
| 12. | Juostelių jautrumas vitaminui C | Juostelės nejautrios vitaminui C iki 25 mg/dl | Įrašo tiekėjas |
| 13. | Kokybės kontrolė | Ne mažiau 2 lygių. Automatinis blokavimas neatlikus kokybės kontrolės. | Įrašo tiekėjas |
| 14. | Kalibracija | Automatinė savikalibracija | Įrašo tiekėjas |
| 15. | Integruotas atliekų konteineris | Būtina | Įrašo tiekėjas |
| 16. | Komplektacijoje turi būti brūkšninių kodų skaitytuvas, UPS | Būtina | Įrašo tiekėjas |
| 17. | Rezultatų pateikimas | Plus ir SI sistemos vienetais vienu metu. Patologiniai rezultatai žymimi išskirtiniu simboliu. Galimybė suvesti šlapimo spalvą ir skaidrumą | Įrašo tiekėjas |
| 18. | Rezultatų spausdinimas | Ekrane bei gali būti atspausdinami integruotu spausdintuvu | Įrašo tiekėjas |
| 19. | Galimybė analizatorių įjungti į laboratorijos informacinę sistemą FONDS OpenLims, duomenų siuntimas į centrinę duomenų bazę. | Būtina | Įrašo tiekėjas |
| 20. | CE ženklinimas pagal in vitro diagnostikos prietaisų direktyvą 98/79/EC | Būtina | Įrašo tiekėjas |

TECHNINIŲ PARAMETRŲ REIKALAVIMAI PANAUDAI SIŪLOMIEMS PUSIAU AUTOMATINIAMS ŠLAPIMO ANALIZATORIAMS, SKIRTIEMS DARBUI PADALINIUOSE -7 vnt.

| Eil. Nr. | # Pavadinimas/ techniniai parametrai | Reikalaujami techniniai parametrai | Techninis parametrų atitikimas, konkreti parametro reikšmė su nuoroda į gaminio kodą kataloge, psl., Nr. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Analizatoriaus duomenys, 7 vnt. | Analizatoriaus pavadinimas, tipas/ modelis, gamintojas | Įrašo tiekėjas |
| 2. | Matavimo metodas | Fotometrinis kolorimetrinis | Įrašo tiekėjas |
| 3. | Analizatoriaus našumas | Ne mažiau 50 tyrimų/val. | Įrašo tiekėjas |
| 4. | Atmintis | Ne mažiau 950 pacientų rezultatų, | Įrašo tiekėjas |
| 5. | Tiriami parametrai | Ne mažiau 12 parametrų: gliukozė, bilirubinas, ketonai, santykinis tankis, eritrocitai, pH, baltymas, urobilinogenas, bakterijos, leukocitai, kreatininas, mikroalbuminas, A:C (albumino: kreatinino) santykis P:C (baltymo: kreatinino) santykis. | Įrašo tiekėjas |
| 6. | Galimybė naudoti skirtingus juostelių tipus | Būtina. Skirtingo tipo juosteles analizatorius atpažįsta automatiškai. | Įrašo tiekėjas |
| 7. | Mėginio tipas | šlapimas | Įrašo tiekėjas |
| 8. | Mėginių identifikacija | Suvedimas rankiniu būdu ir/ ar nuskaitant brūkšninius kodus. | Įrašo tiekėjas |
| 9. | Valdymas | Per lietimui jautrų ekraną | Įrašo tiekėjas |
| 10. | Juostelių drėgmės kontrolė | Automatinis kiekvienos juostelės patikrinimas dėl drėgmės, apsaugantis nuo klaidingų tyrimų rezultatų | Įrašo tiekėjas |
| 11. | Juostelių jautrumas vitaminui C | Juostelės nejautrios vitaminui C iki 25 mg/dl | Įrašo tiekėjas |
| 12. | Kokybės kontrolė | Ne mažiau 2 lygių. Automatinis blokavimas neatlikus kokybės kontrolės. | Įrašo tiekėjas |
| 13. | Kalibracija | Automatinė savikalibracija | Įrašo tiekėjas |
|  | Integruotas atliekų konteineris | Pageidautina |  |
| 14. | Brūkšninių kodų skaitytuvas prietaiso komplektacijoje | Pageidautina | Įrašo tiekėjas |
| 15. | Rezultatų pateikimas | Plus ir SI sistemos vienetais vienu metu. Patologiniai rezultatai žymimi išskirtiniu simboliu. | Įrašo tiekėjas |
| 16. | Rezultatų spausdinimas | Ekrane bei gali būti atspausdinami integruotu spausdintuvu | Įrašo tiekėjas |
| 17. | Jungtys | LIS/HIS RS 232, paralelinė, barkodui | Įrašo tiekėjas |
| 18. | Galimybė dirbti su baterijų elementais | Būtina | Įrašo tiekėjas |
| 19. | CE ženklinimas pagal in vitro diagnostikos prietaisų direktyvą 98/79/EC | Būtina | Įrašo tiekėjas |

IV DALIS. REAGENTAI, EKSPLOATACINĖS IR PAPILDOMOS PRIEMONĖS HEMATOLOGINIŲ TYRIMŲ ATLIKIMUI  ANALIZATORIUMI

BŪTINI BENDRIEJI TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS REIKALAVIMAI LABORATORINIAMS REAGENTAMS IR PRIEMONĖMS

1.  IV dalies aprašymas - reagentai, eksploatacinės ir papildomos priemonės hematologiniams tyrimams atlikti su 3 (trijų) dalių leukocitų diferenciacijos hematologinių tyrimų automatiniais  analizatoriais „ABX Micros 60“ (įstaigos nuosavybė, 4 vnt.) arba jiems lygiaverčiais analizatoriais, siūlomais panaudai ( 4 vnt.).

2. Tiekėjas privalo įvertinti ir nurodyti (įrašyti) visas reikiamas sudedamąsias dalis tyrimui atlikti.

3. Tiekėjas turi nurodyti visą reikalingą reagentų, kitų priemonių, kontrolinių medžiagų (atliekant 2-jų lygių kontrolę, dirbant 3 dienas per savaitę, atsižvelgiant į tyrimų skaičių ir reagentų, kontrolinių bei eksploatacinių medžiagų galiojimo trukmę atidarius pakuotę) kiekį, numatomam nurodytam tyrimų skaičiui  per 36 mėn. atlikimui.

4.  Siūlomos prekės turi būti skirtos in vitro diagnostikai. Reagentai ir papildomos priemonės turi būti paženklinti CE arba lygiaverčiu ženklu. Tiekėjas su pasiūlymu turi pateikti jų atitikties dokumentus pagal Europos Parlamento ir Tarybos Direktyvos 98/79/EB dėl in vitro diagnostikos medicinos prietaisų nuostatas arba pagal Europos Parlamento  ir Tarybos Reglamento (ES) 2017/746 nuostatas (CE sertifikatas arba EB atitikties deklaraciją arba lygiaverčius dokumentus anglų ir lietuvių kalbomis). Reikalavimas taikomas ir panaudai siūlomiems analizatoriams.

5.  Reagentai ir eksploatacinės medžiagos turi būti originalios, skirtos tiekėjo siūlomiems analizatoriams.

6. Tiekėjas su pasiūlymu turi pateikti  reagentų ir priemonių aprašymus, naudojimo instrukcijas, saugos duomenų lapus ir kitą su tyrimo procesu susijusią  svarbią informaciją anglų ir lietuvių kalba. Apie bet kokius gamintojo atliekamus pakeitimus nedelsiant pranešti vartotojui.

7. Reagentų galiojimo terminas turi būti ne trumpesnis kaip 6 mėnesiai nuo pristatymo dienos, išskyrus tuos atvejus kai gamyklinis galiojimo laikas yra trumpesnis.

8. Perkančioji organizacija prekes planuoja pirkti pagal poreikį, kuris priklauso nuo aplinkybių, neprognozuojamų pirkimo metu (perkamų prekių kiekis priklauso nuo sutarties vykdymo metu iškylančio poreikio, keičiantis įstaigos poreikiams, pacientų skaičiui). Perkančioji organizacija neįsipareigoja nupirkti viso prekių kiekio.

9. Vertinamas tik pilnas pasiūlymas visai pirkimo daliai, atitinkantis bendrus kokybinius bei techninius reikalavimus. Pirkimo dalis perkama iš vieno tiekėjo.

10. Tvari pakuotė: Jeigu Prekės supakuojamos į antrinę pakuotę, ji turi būti perdirbamoji pakuotė pagal Lietuvos Respublikos mokesčio už aplinkos teršimą įstatymo nuostatas. Tiekėjas patiekdamas Prekes Pirkėjui, pateikia Prekės antrinės pakuotės tinkamumą perdirbti (perdirbamumą) patvirtinančius dokumentus (pavyzdžiui, pakuotės aprašymo dokumentą, techninį dokumentą, dokumentą iš akredituotų laboratorijų ar pakuočių atliekų perdirbėjų, ar eksportuotojų iš tvarkytojų sąrašo, ar kitus lygiaverčius objektyvius įrodymus). Perkamų prekių aplinkos apsaugos kriterijus pagrindžiantys dokumentai teikiami kartu su prekėmis pirkimo metu.

| Eil. Nr. | Diagnostinių reagentų, medžiagų pavadinimai | Kokybiniai ir techniniai reikalavimai | Preliminarus tyrimų skaičius per 36 mėn. (įskaitant 2 lygių kontrolinius tyrimus) | Reagentų ir priemonių kiekis (ml./ vnt.) nurodytam tyrimų skaičiui | Siūloma pakuotė | Siūlomos pakuotės kaina Eur be PVM | Suma Eur be PVM 36 mėn. (5x7) | PVM tarifas | Suma, Eur su PVM 36 mėn. | Gamintojas, komercinis prekės pavadinimas, atitikimas kokybiniams ir techniniams reikalavimams su nuoroda į gamintojo dokumentus |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Hematologiniai tyrimai (WBC, RBC, Hgb, Hct, MCV, MCH, MCHC, PLT, RDW, PDW, MPV, PCT, monocitai (#, %), limfocitai (#, %), granuliocitai (#, %), histogramos) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | .......Reagentai Kalibratoriai, kontrolinės medžiagos ir/ar papildomos priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus) | Reagentai ir atliekų konteineris vienoje bendroje talpoje. | 13000 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | IV pirkimo dalies sąlyginė pasiūlymo kaina iš viso: |  |  |  |  |  |  |  |  | x |

Bendra sąlyginė IV dalies kaina su PVM yra..........................................................Eur....................ct

(žodžiais)

# BŪTINI BENDRIEJI TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS REIKALAVIMAI  PANAUDAI SIŪLOMIEMS ANALIZATORIAMS

1. Į VšĮ Rokiškio pirminės asmens sveikatos priežiūros centro padalinius analizatoriai  pristatomi per 20 kalendorinių dienų nuo sutarties pasirašymo dienos. Tiekėjas savo sąskaita analizatorius pristato, sumontuoja, instaliuoja, paruošia darbui ir išbando. Tiekėjas pateikia analizatorių naudojimo vadovą lietuvių ir anglų kalbomis, užpildo analizatoriaus techninį pasą, apmoko personalą dirbti su pateiktu analizatoriumi.

2. Sutarties vykdymo metu Tiekėjas, suteikęs įrangą panaudos būdu, turės savo sąskaita remontuoti, atlikti techninę priežiūrą pagal gamintojo rekomendacijas ir techninės būklės tikrinimą (jei toks reikalingas, vadovaujantis teisės aktų reikalavimais ar gamintojo rekomendacijomis) bei kitaip užtikrinti nenutrūkstamą įrangos veikimą ir tinkamą funkcionavimą. Gedimas, po pranešimo gavimo, turi būti pradėtas šalinti per 24 val. darbo dienomis arba per kitas 24 val. pristatomas toks pat pakaitinis analizatorius.

3. Visą sutarties galiojimo laikotarpį tiekėjas įsipareigoja teikti nemokamą kvalifikuotų specialistų konsultaciją ir pagalbą visais klausimais, susijusiais  su teikiamų prekių ir įrangos kokybišku darbu.

4. Įranga turi būti sertifikuota naudojimui Europos sąjungoje, pažymėta CE ženklu.

5. Būtina sąlyga: panaudai siūlomi analizatoriai 1 gamintojo, naudojantys tuos pačius reagentus, kontroles ir papildomas priemones.

# TECHNINIŲ PARAMETRŲ REIKALAVIMAI PANAUDAI SIŪLOMIEMS ANALIZATORIAMS - 4 vnt.

| Eil. Nr. | # Pavadinimas/ techniniai parametrai | Reikalaujami techniniai parametrai | Techninis parametrų atitikimas, konkreti parametro reikšmė su nuoroda į gaminio kodą kataloge, psl., Nr. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Analizatoriaus duomenys, 4 vnt. | Analizatoriaus pavadinimas, tipas/ modelis, gamintojas | Įrašo tiekėjas |
| 2. | Pagaminimo metai | Ne seniau kaip 2022 m. | Įrašo tiekėjas |
| 3. | Matuojami parametrai | Ne mažiau 18 parametrų: WBC, RBC, Hgb, Hct, MCV, MCH, MCHC, PLT, RDW, PDW, MPV, PCT, monocitai (#, %), limfocitai (#, %), granuliocitai (#, %), histogramos | Įrašo tiekėjas |
| 4. | Matavimo ribos | Ne mažiau kaip: WBC 0-150 x109/L; RBC 0-10,5 x 1012/L; HGB 0-300g/L; PLT 0-3000x 109/L | Įrašo tiekėjas |
| 5. | Tikslumas (CV) | Ne mažiau kaip: WBC ≤ 2,5; RBC ≤ 1,5; HGB ≤ 1,5; HCT≤ 2,0; PLT≤ 5,0; | Įrašo tiekėjas |
| 6. | Tyrimų atlikimo greitis | Ne mažiau kaip 60 tyrimų per valandą | Įrašo tiekėjas |
| 7. | Mėginių tipai, jų tūris | Kapiliarinis, veninis kraujas Įsiurbiamo mėginio tūris ne daugiau kaip 20 µl | Įrašo tiekėjas |
| 8. | Mėgintuvėlių naudojimo tipas | Galimybė tirti iš atvirų vakuuminių mėgintuvėlių, mikromėgintuvėlių kapiliariniam kraujui ne daugiau kaip150 µl tūrio, tinkančių siūlomam analizatoriui | Įrašo tiekėjas |
| 9. | Prietaiso vidinė atmintis | Ne mažiau 100 tyrimų | Įrašo tiekėjas |
| 10. | Analizatorius rodo ekrane likusių tyrimų skaičių | Būtina | Įrašo tiekėjas |
| 11. | Kalibravimas | Automatinis ir/ar tiesioginis kalibravimo koeficientų įvedimas | Įrašo tiekėjas |
| 12. | Kokybės kontrolė | Ne mažiau 2 lygių, Levey-Jennings kreivės | Įrašo tiekėjas |
| 13. | Rezultatų pateikimas | Ekrane ir gali būti atspausdinami spausdintuvu. Patologiniai rezultatai žymimi išskirtiniu simboliu | Įrašo tiekėjas |
| 14. | Duomenų perdavimas | Galimybė prijungti įrangą prie laboratorinės informacinės sistemos | Įrašo tiekėjas |
| 15. | CE ženklinimas pagal in vitro diagnostikos prietaisų direktyvą 98/79/EC | Būtina | Įrašo tiekėjas |

V DALIS. REAGENTAI, EKSPLOATACINĖS IR PAPILDOMOS PRIEMONĖS GLIUKOZĖS TYRIMAMS ATLIKTI ANALIZATORIUMI

BŪTINI BENDRIEJI TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS REIKALAVIMAI LABORATORINIAMS REAGENTAMS IR PRIEMONĖMS

1.  V dalies aprašymas - reagentai, eksploatacinės ir papildomos priemonės gliukozės tyrimams atlikti su gliukozės analizatoriumi Super Gl Easy (įstaigos nuosavybė ) arba jam lygiaverčiu analizatoriumi, siūlomu panaudai (1 vnt.).

2. Tiekėjas privalo įvertinti ir nurodyti (įrašyti) visas reikiamas sudedamąsias dalis tyrimui atlikti.

3. Tiekėjas turi nurodyti visą reikalingą reagentų, kitų priemonių, kontrolinių medžiagų (atliekant 2-jų lygių kontrolę, dirbant 5 dienas per savaitę, atsižvelgiant į tyrimų skaičių ir reagentų, kontrolinių bei eksploatacinių medžiagų galiojimo trukmę atidarius pakuotę) kiekį, numatomam nurodytam tyrimų skaičiui  per 36 mėn. atlikimui.

4.  Siūlomos prekės turi būti skirtos in vitro diagnostikai. Reagentai ir papildomos priemonės turi būti paženklinti CE arba lygiaverčiu ženklu. Tiekėjas su pasiūlymu turi pateikti jų atitikties dokumentus pagal Europos Parlamento ir Tarybos Direktyvos 98/79/EB dėl in vitro diagnostikos medicinos prietaisų nuostatas arba pagal Europos Parlamento  ir Tarybos Reglamento (ES) 2017/746 nuostatas (CE sertifikatas arba EB atitikties deklaraciją arba lygiaverčius dokumentus anglų ir lietuvių kalbomis). Reikalavimas taikomas ir panaudai siūlomiems analizatoriams.

5.  Reagentai ir eksploatacinės medžiagos turi būti originalios, skirtos tiekėjo siūlomiems analizatoriams.

6. Tiekėjas su pasiūlymu turi pateikti  reagentų ir priemonių aprašymus, naudojimo instrukcijas, saugos duomenų lapus ir kitą su tyrimo procesu susijusią  svarbią informaciją anglų ir lietuvių kalba. Apie bet kokius gamintojo atliekamus pakeitimus nedelsiant pranešti vartotojui.

7. Reagentų galiojimo terminas turi būti ne trumpesnis kaip 6 mėnesiai nuo pristatymo dienos, išskyrus tuos atvejus kai gamyklinis galiojimo laikas yra trumpesnis.

8. Perkančioji organizacija prekes planuoja pirkti pagal poreikį, kuris priklauso nuo aplinkybių, neprognozuojamų pirkimo metu (perkamų prekių kiekis priklauso nuo sutarties vykdymo metu iškylančio poreikio, keičiantis įstaigos poreikiams, pacientų skaičiui). Perkančioji organizacija neįsipareigoja nupirkti viso prekių kiekio.

9. Vertinamas tik pilnas pasiūlymas visai pirkimo daliai, atitinkantis bendrus kokybinius bei techninius reikalavimus. Pirkimo dalis perkama iš vieno tiekėjo.

10. Tvari pakuotė: Jeigu Prekės supakuojamos į antrinę pakuotę, ji turi būti perdirbamoji pakuotė pagal Lietuvos Respublikos mokesčio už aplinkos teršimą įstatymo nuostatas. Tiekėjas patiekdamas Prekes Pirkėjui, pateikia Prekės antrinės pakuotės tinkamumą perdirbti (perdirbamumą) patvirtinančius dokumentus (pavyzdžiui, pakuotės aprašymo dokumentą, techninį dokumentą, dokumentą iš akredituotų laboratorijų ar pakuočių atliekų perdirbėjų, ar eksportuotojų iš tvarkytojų sąrašo, ar kitus lygiaverčius objektyvius įrodymus). Perkamų prekių aplinkos apsaugos kriterijus pagrindžiantys dokumentai teikiami kartu su prekėmis pirkimo metu.

| Eil. Nr. | Diagnostinių reagentų, medžiagų pavadinimai | Kokybiniai ir techniniai reikalavimai | Preliminarus tyrimų skaičius per 36 mėn. (įskaitant kasdieninius 2 lygių kontrolinius tyrimus) | Reagentų ir priemonių kiekis (ml./ vnt.) nurodytam tyrimų skaičiui | Siūloma pakuotė | Siūlomos pakuotės kaina Eur be PVM | Suma Eur be PVM 36 mėn. (5x7) |  | PVM tarifas | Suma, Eur su PVM 36 mėn. | Gamintojas, komercinis prekės pavadinimas, atitikimas kokybiniams ir techniniams reikalavimams su nuoroda į gamintojo dokumentus |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Gliukozė |  | 1300 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | .......Reagentai, kalibratoriai, kontrolinės medžiagos ir/ar papildomos priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi įrašyti tikslius pavadinimus) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | V pirkimo dalies sąlyginė pasiūlymo kaina iš viso: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x |

Bendra sąlyginė V dalies kaina su PVM yra..........................................................Eur....................ct

(žodžiais)

# BŪTINI BENDRIEJI TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS REIKALAVIMAI  PANAUDAI SIŪLOMAM ANALIZATORIUI

1. Į VšĮ Rokiškio pirminės asmens sveikatos priežiūros centro klinikos diagnostikos laboratoriją ( Juodupės g. 1A, Rokiškis) analizatorius  pristatomas per 20 kalendorinių dienų nuo sutarties pasirašymo dienos. Tiekėjas savo sąskaita analizatorių pristato, sumontuoja, instaliuoja, paruošia jį darbui ir išbando. Tiekėjas pateikia analizatoriaus naudojimo vadovą lietuvių ir anglų kalbomis, užpildo analizatoriaus techninį pasą, apmoka personalą dirbti su pateiktu analizatoriumi.

2. Sutarties vykdymo metu Tiekėjas, suteikęs įrangą panaudos būdu, turės savo sąskaita remontuoti, atlikti techninę priežiūrą pagal gamintojo rekomendacijas ir techninės būklės tikrinimą (jei toks reikalingas, vadovaujantis teisės aktų reikalavimais ar gamintojo rekomendacijomis) bei kitaip užtikrinti nenutrūkstamą įrangos veikimą ir tinkamą funkcionavimą. Gedimas, po pranešimo gavimo, turi būti pradėtas šalinti per 24 val. darbo dienomis arba per kitas 24 val. pristatomas toks pat pakaitinis analizatorius.

3. Visą sutarties galiojimo laikotarpį tiekėjas įsipareigoja teikti nemokamą kvalifikuotų specialistų konsultaciją ir pagalbą visais klausimais, susijusiais  su teikiamų prekių ir įrangos kokybišku darbu.

4. Įranga turi būti sertifikuota naudojimui Europos sąjungoje, pažymėta CE ženklu.

TECHNINIŲ PARAMETRŲ REIKALAVIMAI PANAUDAI SIŪLOMAM ANALIZATORIUI

| Eil. Nr. | # Pavadinimas/ techniniai parametrai | Reikalaujami techniniai parametrai | Techninis parametrų atitikimas, konkreti parametro reikšmė su nuoroda į gaminio kodą kataloge, psl., Nr. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Analizatoriaus duomenys, 1 vnt. | Analizatoriaus pavadinimas, tipas/ modelis, gamintojas | Įrašo tiekėjas |
| 2. | Pagaminimo metai | Ne seniau kaip 2022 m. |  |
| 3. | Matavimo principas | Fermentinis, amperometrinis | Įrašo tiekėjas |
| 3. | Mėginio tipas | Kapiliarinis, veninis kraujas, serumas/plazma | Įrašo tiekėjas |
| 4. | Mėginio tūris | Ne daugiau kaip 20 l kraujo | Įrašo tiekėjas |
| 5. | Tyrimas atliekamas mėgintuvėliuose su hemolizės tirpalu | Būtina | Įrašo tiekėjas |
| 6. | Automatinė kamštelio pradūrimo funkcija | Būtina | Įrašo tiekėjas |
| 7. | Matavimo ribos | Ne siauresnės kaip 0,5-50 mmol/l, | Įrašo tiekėjas |
| 8. | Gliukozės tyrimo technologija | Biosensorinė. Sensoriaus galiojimo laikas ne mažiau kaip 6 mėn. | Įrašo tiekėjas |
| 9. | Rezultato pateikimas | Rodomas ekrane, yra galimybė prijungti spausdintuvą | Įrašo tiekėjas |
| 10. | Kokybės kontrolė | 2 lygių, skysta, paruošta naudoti, referentinės kontrolės reikšmės ± 2SD ribose. | Įrašo tiekėjas |
| 11. | Kalibravimas | Automatinis, kalibravimo mėgintuvėliai | Įrašo tiekėjas |
| 12. | Prietaiso komplektacijoje - brūkšninių kodų skaitytuvas, UPS. | Būtina | Įrašo tiekėjas |
| 13. | Galimybė prijungti prie įdiegtos laboratorinės informacinės sistemos OpenLims protokolas ASTM arba HL7 | Būtina | Įrašo tiekėjas |
| 14. | CE ženklinimas pagal in vitro diagnostikos prietaisų direktyvą 98/79/EC | Būtina | Įrašo tiekėjas |