# Pirkimo sąlygų 2 priedas „Techninė specifikacija“

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Dviejų fotonų lazerinio skenavimo mikroskopo sistema

BENDRI REIKALAVIMAI PERKAMAI ĮRANGAI

- Pirkimą finansuoja Europos Sąjunga – „NextGenerationEU“ pagal Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo planą „Naujos kartos Lietuva“.

- Perkama dviejų fotonų lazerinio skenavimo mikroskopo sistema (1 komplektas) (toliau – Įranga).

- Dviejų fotonų lazerinio skenavimo mikroskopo sistema leidžia gauti didelę skiriamąją gebą, trimačius vaizdus giliai biologiniuose audiniuose. Sistema leidžia tirti dinaminius biologinius procesus minimaliai invazinėmis, beveik fiziologinėmis sąlygomis.

- Tiekėjo pristatoma Įranga turi būti gamykliškai nauja „brand new“, gamykliškai atnaujinti „renew“/„refurbished“ komponentai neleistini. Įranga turi atitikti šioje Techninėje specifikacijoje nustatytus minimalius / būtinus reikalavimus (Reikalaujamos techninės charakteristikos/parametrai ir kiti reikalavimai).

- Įrangos pristatymo vieta – Plytinės g. 25, LT-10105 Vilnius, Lietuva.

- Pristatymo terminai – ne vėliau kaip iki 2026 m. gruodžio 15 d. imtinai. Į šį terminą įskaičiuotas įrangos pristatymas, diegimas, pajungimas, paleidimas, funkcionalumo patikrinimas ir perkančiosios organizacijos darbuotojų apmokymas dirbti su Įranga.

- Tiekėjas savo lėšomis, transportu ir jėgomis turi pristatyti Įrangą, ją užnešti, sumontuoti, patikrinti Įrangos funkcionalumą.

- Įrangai (įskaitant jos sudėtines ir komplektuojamas dalis bei montavimo paslaugas) turi būti suteikiama ne trumpesnė kaip 24 mėnesių garantija, skaičiuojama nuo perdavimo–priėmimo akto pasirašymo dienos. Jei tiekėjas savo pasiūlyme nurodo ilgesnį garantijos terminą, taikomas ilgesnis terminas.

- Turi apmokyti ne mažiau kaip 3 darbuotojus. Mokymai turi būti ne trumpesni kaip 24 akad. val.

- Kartu su Įranga turi būti pateikiama naudojimosi instrukcija (lietuvių arba anglų kalba), prekei suteikiamą garantiją patvirtinantys dokumentai.

- Įranga turi turėti CE ženklinimą, išskyrus programinę įrangą, kuriai šis reikalavimas netaikomas. Kartu su įranga pateikiamas CE sertifikatas ir (ar) gamintojo CE atitikties deklaracija ar kiti lygiaverčiai įrodymai.

- Vykdomas žaliasis pirkimas. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. gruodžio 13 d. įsakymo Nr. D1-401 „Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymo Nr. D1-508 „Dėl Produktų, kurių viešiesiems pirkimams ir pirkimams taikytini Aplinkos apsaugos kriterijai, sąrašo, Aplinkos apsaugos kriterijų ir aplinkos apsaugos kriterijų, kuriuos perkančiosios organizacijos ir perkantieji subjektai turi taikyti pirkdami prekes, paslaugas ar darbus, taikymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ nuostatomis (toliau – Aprašas):

  - Vadovaujantis Aprašo 4.4.4.3 papunkčiu: siūloma Įranga turi atitikti Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2011/65/ES (RoHS) reikalavimus, ribojančius tam tikrų pavojingų medžiagų (švino, gyvsidabrio, kadmio, šešiavalenčio chromo, PBB ir PBDE) naudojimą elektros ir elektroninėje įrangoje. Atitiktis turi būti įrodoma kartu su įranga pateikiant gamintojo deklaraciją arba sertifikatą, patvirtinantį RoHS reikalavimų laikymąsi arba kitus lygiaverčius įrodymus.

  - Vadovaujantis Aprašo 4.4.4.4 papunkčiu: tiekėjas privalo užtikrinti galimybę įsigyti siūlomos Įrangos originalias (arba joms lygiavertes) atsargines dalis (jų tiekimą rinkai) ne trumpiau kaip 5 metus  nuo prekės garantinio laikotarpio pabaigos, išskyrus atvejus, kai siūlomos prekės originalios (arba joms lygiavertės) atsarginės dalys dėl objektyvių priežasčių negali būti tiekiamos Lietuvos Respublikos rinkai (būtinas tiekėjo ir /arba gamintojo atitinkamas patvirtinimas). Kartu su pasiūlymu pateikiama gamintojo ir (ar) tiekėjo deklaracija ir (ar) kiti lygiaverčiai dokumentai, patvirtinantys atitiktį šiam reikalavimui.

- Tiekėjas kartu su pasiūlymu turi pateikti siūlomos Įrangos gamintojo parengtus katalogus ir (ar) brošiūras, ir (ar) techninę specifikaciją, ir (ar) kitus lygiaverčius dokumentus (įrodymus) lietuvių arba anglų kalbomis, pagrindžiančius siūlomos Įrangos atitiktį techniniams reikalavimams, nustatytiems techninės specifikacijos 1 lentelėje  „Reikalavimai įrangos techniniams parametrams“. Pateiktuose dokumentuose taip pat turi būti nurodomas tikslus siūlomos įrangos gamintojas, modelis ir kodas (jei yra). Jei gamintojo kataloge ir (ar) kituose lygiaverčiuose dokumentuose neatsispindi ar neišsamiai atsispindi siūlomos Įrangos atitiktis techninės specifikacijos reikalavimams, tiekėjas gali pateikti siūlomos Įrangos išsamius techninių charakteristikų aprašymus. Pateiktuose techninių charakteristikų aprašymuose tiekėjas gali grafiškai nurodyti (t. y. pastebimai pažymėti – spalvotai ženklinti, ir/ar nurodyti rodyklėmis, ir/ar pabraukti) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės, įrašant, kurį techninių reikalavimų punktą jos atitinka.

- Šiose specifikacijose pateiktos nuorodos į standartus/technologijas/prekės ženklus yra tik rekomendacinio pobūdžio, todėl standartai/technologijos/prekės ženklai galima būti pakeisti lygiaverčiais. Jeigu techninėje specifikacijoje nurodomas konkretus modelis ar tiekimo šaltinis, konkretus procesas, būdingas konkretaus tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms, ar prekių ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, standartai, sertifikatai dėl kurių tam tikriems subjektams ar tam tikriems produktams būtų sudarytos palankesnės sąlygos arba jie būtų atmesti, gali būti pateikiamas lygiavertis objektas nurodytajam. Pateikti minimalūs/būtini reikalavimai. Tiekėjai gali siūlyti geresnių charakteristikų pirkimo objektą.

1 lentelė. Reikalavimai įrangos techniniams parametrams

| Eil. Nr. | Reikalaujamos techninės charakteristikos/parametrai ir kiti reikalavimai | Tiekėjo siūlomos įrangos techninės charakteristikos (Pildo tiekėjas. Tiekėjas turi nurodyti tikslius dydžius, medžiagas, išmatavimus ir pan. – t. y. nepaliekant žodžių „ne mažiau“, ne daugiau“, „ne siauresnis“, „ne platesnis“ arba lygiavertis“ ,,+/-„ ar pan.) nurodyti dokumento pavadinimą, puslapio numerį prekės atitikties reikalaujamai reikšmei pagrindimui. Šie dokumentai pateikiami kartu su pasiūlymu |
| --- | --- | --- |
|  | Dviejų fotonų lazerinio skenavimo mikroskopo sistema | Gamintojas: Modelis: Kodas: |
|  | Įrangai (įskaitant jos sudėtines ir komplektuojamas dalis bei montavimo paslaugas) suteikiamas garantinis terminas Pastaba. Šio punkto atitiktį pagrindžiančių dokumentų kartu su pasiūlymu pateikti nereikalaujama. Atitiktį reikalavimui patvirtinantys dokumentai pateikiami kartu su įranga. |  |
|  | Paskirtis ir konfigūracija: |  |
|  | Sistema turi būti modulinė, ant stalo montuojama mikroskopo platforma su integruotais lazerio, skenavimo, aptikimo ir valdymo blokais. |  |
|  | Reikalavimai eksploatacijai: |  |
|  | Sistema turi veikti: • Be suslėgto oro arba azoto dujų • Be išorinio vandens aušinimo (leidžiamas uždaros grandinės aušinimas) • Su standartiniu laboratoriniu maitinimo šaltiniu - Sistema turi būti tinkama montuoti standartinėje laboratorinėje aplinkoje. |  |
|  | Elektronų šaltinis ir optika: |  |
|  | Sužadinimo šaltinis: femtosekundinis impulsinis infraraudonųjų spindulių lazeris arba lygiavertis |  |
|  | Bangos ilgių diapazonas: tinka daugiafotoniam sužadinimui ne mažiau kaip 920 nm |  |
|  | Didinimas, optinės savybės: ne mažiau kaip 20x „Plan Fluorite“ arba lygiavertis objektyvas; NA >=1.0, WD <=2.0 mm, FN >=22 (arba lygiavertis) |  |
|  | Moduliškumas: |  |
|  | Prietaisas turi būti modulinis ir lengvai atnaujinamas, kad ateityje būtų galima jį išplėsti ir integruoti papildomas funkcijas. Turi būti pridedami šie moduliai: - antra lazerio linija fotostimuliacijai ir išrinkimui; - pjezoelektrinis lazerinis elementas 3D skenavimui; - viso lauko optogenetika; - in vitro modulis su TIR ir FLIM detektoriais; - FLIM detektorius in vivo matavimams; - epifluorescencinįs įrenginys; - motorizuotas objektyvo pakreipimas; - tiltelio tipo stovas maksimaliam reguliavimui. Šis moduliškumas turi užtikrinti galimybę sistemą atnaujinti ir konfigūruoti pagal konkrečius tyrimų tikslus. Bazinė sistemos konfigūracija turi būti visiškai funkcionali ir veikianti be pasirenkamųjų modulių. |  |
|  | Asmeninis kompiuteris: |  |
|  | Gamintojo reikalavimus atitinkantis kompiuteris, užtikrinantis sklandų mikroskopo sistemų veikimą, duomenų rinkimą ir apdorojimą. |  |
|  | Priedai: |  |
|  | In vitro modulis: In vitro vaizdavimo modulis Į sistemą turi būti įtrauktas specialus, nuimamas in vitro vaizdavimo modulis, tinkamas smegenų pjūviams, kultivuotoms ląstelėms, organoidams. Modulis turi apimti bent šiuos reikalavimus: Apšvietimas - Praleidžiamas Köhler apšvietimas arba lygiavertis. - LED apšvietimo šaltinis arba lygiavertis, veikiantis 850 nm bangos ilgiu. Matomos šviesos aptikimas - Matomos šviesos aptikimo prievadai diapazone ne mažesniame kaip 400 nm ir ne didesniame kaip 690 nm - 2 detektoriaus modulių padėtys, ne mažiau kaip 2 neužtvaruoti GaAsP PMT - Keičiama filtro kubo konfigūracija Praleidžiamo IR aptikimas - Praleidžiamo IR aptikimo prievadas nuo 720 nm iki 1070 nm. Pakankamas mėginių tvarkymas - Ne mažiau kaip 6 padėčių filtro ratukas, tikslus X-Y reguliavimas, gradientinis kontrastinis apšvietimas. - Lengvas in vitro ir in vivo konfigūracijų keitimas. |  |
|  | Optinis stalas, kurio matmenys: 1,5 m × 1,8 m × 0,2 m, įskaitant, vibracijos izoliacijos kojeles (pneumatiniai izoliatoriai arba lygiaverčiai)» Reguliuojamas slopinimas: ne mažiau kaip 2 siaurajuosčiai tiksliai reguliuojami slopintuvai » Plačiajuostis slopinimas: suvaržyto sluoksnio šerdis, slopinamas darbinis paviršius ir kompozicinė krašto apdaila » Darbinio paviršiaus aukštis: 932 ± 12,5 mm » Darbinis paviršius: ne mažesnio kaip 4,8 mm storio 400 serijos feromagnetinis nerūdijantis plienas arba lygiavertis » Tvirtinimo angos tipas: M6 » Tvirtinimo angų išdėstymas: 25 mm tinklelis (Standartinis tvirtinimo skylių išdėstymas pramonėje; jų skaičius turi būti tikslus, kad būtų užtikrintas suderinamumas su priedais) » Tvirtinimo angų kraštai: 12,5 mm (Pramonės standartas, užtikrinantis suderinamumą; tai atstumas nuo stalo krašto iki pirmos tvirtinimo skylių eilės centro) » Horizontali izoliacija, kai dažnis yra 1 Hz |  |
|  | XY motorizuotas biologinio audinio pozicionierius » Kolonomis pagrįstas X-Y kūno judėjimas » Judėjimo diapazonas XY kryptimi (arba plokštuma): 50 mm (+/- 25 mm) » 1 µm žingsnio dydis |  |
|  | Įranga turi būti komplektuojama su visa būtina programine įranga, reikalinga pilnaverčiam įrenginio naudojimui pagal paskirtį ir visų šioje specifikacijoje aprašytų funkcionalumų užtikrinimui. Jei siūlomai programinei įrangai reikalingos licencijos, tiekėjas turi užtikrinti, kad jos būtų neterminuotos arba kad programinės įrangos naudojimas nereikalautų papildomų periodinių mokesčių. Pastaba. Šio punkto atitiktį pagrindžiančių dokumentų pateikti nereikalaujama, tačiau tiekėjas privalo užtikrinti šio reikalavimo laikymąsi. |  |