ATSAKYMAS Į TIEKĖJŲ PASTABAS

VIENKARTINĖS MEDICINOS PRIEMONĖS OPERACINEI

| Pirkimo objekto dalies Nr. | Pavadinimas | Planuojama pirkimo vertė Eur be PVM | Maksimalus 36 mėn. kiekis | Mato vnt. | Reikalaujami techniniai parametrai | Tiekėjų pastabos | Perkančiosios organizacijos atsakymas |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Apvalkalas vamzdeliui | 8000,00 | 8000 | vnt | 1. Polietileninis arba lygiavertės medžiagos. 2. Neperšlampantis. 3. Sterilus. 4. Vienkartinis. 5. Viename gale yra elastinė skylutė gerai apspaudžianti operacinę įrangą bei neleidžianti aprasoti operacinei optikai, 6. Rankovė 17(± 4) cm x 240 (± 10) cm. 7. Teleskopiškai sulankstyta. 8. Produktas supakuotas steriliame gamykliniame įpakavime su sterilumo kontrolės sistema. 9. Pakuotėje 30-35 vnt. | Tiekėjo Nr. 1 pastaba: Prašome panaikinti konkurenciją ribojantį reikalavimą „Pakuotėje 30-35 vnt.“ Tiekėjo Nr. 2 pastabos: Rinkoje plačiausiai naudojami apvalkalai su perforuotu galiuku, o apvalkalus su elastine anga gali pasiūlyti tik keli tiekėjai, nes prekė ženkliai brangesnė ir itin retai naudojama. Prekė yra labai maža, todėl dėžė yra labai kompaktiška ir nedidelė. Nėra prasminga pakuoti tokias mažas prekes po 30-35vnt. Prašome pakoreguoti: 5. Viename gale yra elastinė skylutė gerai apspaudžianti operacinę įrangą bei neleidžianti aprasoti operacinei optikai arba su perforuota skylute. 9. Pakuotėje 30-35 30-80vnt. Tiekėjo Nr. 3 pastabos: Prašome keisti: Pakuotėje 65 - 70vnt. | 9 p. nekeičiame, nes pakuotė laikoma operacinėje lentynose, todėl turi būti maža kompaktinė dėžutė. Jei pakuotės didelės negalime laikyti operacinėse originaliose pakuotėse, tada turėtume perdėti į kitas talpas. Tai būtų nesaugu, nes būtų daug neoriginalių pakuočių be tikslingos informacijos. 5 p. reikalavimas būtinas, nes dėl elastinės angos optika nerasoja ir nesudaro kliūčių matomumui vykstant operacijai. 9 p. nekeičiamas, nes pakuotė laikoma lentynose Operacinėje, todėl turi būti maža kompaktinė dėžutė. |
| 2 | Artroskopinis distraktorius | 5000,00 | 120 | vnt | 1. Čiurnos artroskopijos distrakcinis diržas. 2. Pagamintas iš tvirto nailoninio diržo su minkštomis neslystančiomis putų pagalvėlėmis. 3. Vienkartinis, 4. Vieno dydžio distrakcinis diržas užtikrina veiksmingą trauką ir sukibimą. 5. Supakuoti steriliai po 5 vnt. dėžutėje. |  |  |
| 3 | Siurblio drenas | 12000,00 | 5000 | vnt | - Vamzdelis, skirtas sujungti su siurbimo surinkimo sistema, siurbimo kateteriais, yankuer/pool ir kt. rankenėlėmis. - Ilgis 3 m±10 cm. - Diametras CH30. - Susuktas vamzdelis naudojimo metu neturi būti susisukęs. Neturi išlaikyti susukimo atminties, o turi lengvai išsivynioti. - Sujungimo vamzdelio jungtys FFM (Female/Female/Male). - Sterilus. - Vienkartinis. - Pagaminti iš PVC ar lygiavertės medžiagos. - Be latekso. - Ant pakuotės pažymėtas produkto galiojimo laikas. - Ant pakuotės numatyta atidarymo vieta. | Tiekėjo Nr. 1 pastaba: Galėsime pasiūlyti šią prekę, tik norėtume, kad išimtumėte šį punktą, nes jis yra perteklinis reikalavimas, nes standartinis jungtys yra visur vienodos: 5. Sujungimo vamzdelio jungtys FFM (Female/Female/Male) Preliminari kaina būtų 2,40 eur be PVM/vnt | Tenkiname prašymą ir išbraukiame 5 p. Padidiname pirkimo vertę iki 12000,00 Eur be PVM |
| 4 | Bipolinis radiodažnuminis zondas | 16500,00 | 30 | vnt | - Paskirtis hipertrofavusių nosies kriauklių tūrio mažinimui. - Vienkartinis. - Sterilus. - Aplikatorius konuso formos. - Elektrodo diametras ≤ 1.1 mm. - Elektrodo ilgis 100 ± 10 mm. - Laido ilgis ≥ 3 m. - Suderinamas su ligoninėje naudojamu CelonLab ENT generatoriumi. |  |  |
| 5 | Šlapimtakių stentai šlaplės stenozei | 4500,00 | 30 | vnt | - Stentas pagamintas iš silikono arba lygiavertės medžiagos. - Skirtas ilgalaikiam implantavimui iki 12 mėn. - Dviem atvirais galais. - Stento dydis 12 CH. - Sustiprintas korpusas, maksimaliam atsparumui stenozei. - 8 CH kilpos komfortui užtikrinti. - Stentas komplektuojamas su stūmikliu ir kreipiančiąja viela. - Vielos galo diametras 0,035“. - Stentų ilgiai: 16; 24; 26; 28; 30 cm. - Supakuoti po vieną. - Sterilūs. |  |  |
| 6 | Sklydliaukės apsauginės apykaklės gaubtas | 1000,00 | 1500 | vnt | - Vienkartinio naudojimo. - Gaubtas skirtas apsaugoti apykaklę nuo prakaito ir bakterijų kaupimosi. - Dydis 40x20 cm (±2 cm) dydžio su lipnia fiksavimo juostele. - Pagamintas iš minkštos poliesterio ir celiuliozės medžiagos. - Gaubtas turi apgaubti apykaklę iš abiejų pusių ir tikti visoms standartinėms skydliaukės apsauginėms apykaklėms. - Sudėtyje nėra latekso. |  |  |
| 7 | Apsauginė rankovė | 3000,00 | 5000 | vnt | - Rankovė (rankos apvalkalas) sterili. - Nepralaidi skysčiams. - Tvirta. - Viename gale rankogalis, kitame tvirtinama gumele. - Rankovės ilgis 57 cm (±2 cm), plotis 23-25 cm. - Pirminė pakuotė 1 vnt., antrinė pakuotė 30-35 vnt., tretinė pakuotė 120 - 140 vnt. - Pažymėta CE ženklu ir atitinka MDR 2017/745 direktyvos reikalavimus. | Tiekėjo Nr. 1 pastaba: Prašome panaikinti konkurenciją ribojantį reikalavimą „Pirminė pakuotė 1 vnt., antrinė pakuotė 30-35 vnt., tretinė pakuotė 120 - 140 vnt.“ Tiekėjo Nr. 2 pastabos: - Rankovės ilgis 57 cm (±3 cm), plotis 23-25 23-26 cm. - Pirminė pakuotė 1 vnt., antrinė pakuotė 30-35 30-50 vnt., tretinė pakuotė 120 – 140 120-200 vnt. Tiekėjo Nr. 3 pastabos: Prašome keisti: Rankovės ilgis 50 cm (±2 cm), Prašome paaiškinti, ar plotis 23-25 cm. yra rankovė išklotinės plotis? Prašome keisti: Pirminė pakuotė 1 vnt., antrinė pakuotė 35 - 40 vnt., tretinė pakuotė 150 - 160 vnt. | Sutinkame koreguoti rankovės išmatavimus: 5. Rankovės ilgis 57 cm (±3 cm), plotis 23-26 cm. Nurodytas plotis nėra išklotinės plotis. Sutinkame koreguoti pakuočių dydžius sekančiai: antrinė pakuotė 30-40 vnt., tretinė pakuotė 120-160 vnt. Pakuotė laikoma lentynose Operacinėje, todėl turi būti maža kompaktinė dėžutė. Jei pakuotės didelės, negalime originaliose pakuotėse laikyti operacinėse. Tuomet turėtume perdėti į kitas talpas, o tai būtų nesaugu, nes būtų daug neoriginalių pakuočių be tikslingos informacijos. |
| 8 | Skaros apsiūtais kraštais | 1000,00 | 4000 | vnt | 1.Sterilios. 2. 10 cm x 60 cm. 3. 8 sluoksnių. 4. Neišardomos, užsiūtais kraštais. 5. 100% medvilnė. 6. Pakuotė popieriaus plastiko. 7. Supakuota ne daugiau kaip po 2 vnt. |  |  |
| 10 | Ausų implantai |  |  |  |  |  |  |
| 10.1 | Klausos kauliukų protezas | 4000,00 | 30 | Vnt. | - TORP tipo protezas. - Galvutė apvali. - Galvutės skersmuo 3,20±0,1 mm. - Ilgis ne mažiau nei nuo 3 mm iki 9 mm. - Sterilus. - Vienkartinis. - Pagamintas iš teflono arba lygiavertės medžiagos. |  |  |
| 10.2 | Klausos kauliukų protezas | 16000,00 | 120 | Vnt. | - PORP tipo protezas. - Galvutė apvali. - Galvutės skersmuo 4,20±0,1 mm. - Ilgis ne mažiau nei nuo 2 mm iki 8 mm. - Sterilus. - Vienkartinis. - Pagamintas iš teflono arba lygiavertės medžiagos. |  |  |
| 10.3 | Ausies kilputės protezas | 33000,00 | 300 | vnt | - PISTON tipo protezas. - Funkcinis ilgis ne mažiau nei nuo 3,5 mm iki 8,00 mm. - Kilputės diametras 0,60±0,1 mm. - Sterilus. - Vienkartinis. - Pagamintas iš teflono arba lygiavertės medžiagos. |  |  |
| 11 | Pulsuojanti kaulų plovimo sistema su atsiurbimu (endoprotezavimui) | 12000,00 | 150 | vnt | - Pulsuojanti kaulų plovimo sistema klubo sąnario endoprotezavimui – sistema su dviem antgaliais: gūžduobei, su kaušeliu ir ilgas antgalis, skirtas šlaunikaulio kanalui. - Plovimo sistemos rankena su integruotu varikliu, ir apsauga nuo atsitiktinio įsijungimo, turi atsiurbimo funkciją. - Irigacinio vamzdelio antgalis su LUER tipo jungtimi. - Plovimo sistemos rankenos maitinimas – baterijos, kurių bendra įtampa ne mažiau 15V. - Bendras galingumas ne mažiau 37 W. - Plovimo sistemos praleidžiamas skysčio srautas ne mažiau 0,9 i/min. - Sterili sistema. |  |  |
| 12 | Elektrodai, skirti gerklų, trachėjos, nosies, gerklės operacijoms atlikti, darbui su COBLIATOR II generatoriumi |  |  |  |  |  |  |
| 12.1 | ELEKTRODAS gerklų ir trachėjos procedūroms atlikti | 9000,00 | 30 | vnt | 1. Ilgas, lankstus bei žemo profilio elektrodas su integruota siurbimo, kobliacijos ir koaguliacijos sistema viename. 2. Darbinė dalis su plokščiu aktyviu elektrodu, siurbimo anga bei trimis fiziologinio tirpalo angomis. 3. Darbinio stiebo ilgis (lanksčios dalies) L165 ±0,3mm, plotis - Ø 4,1 ±0,3mm; siurbimo anga Ø 1,7±0,3mm, distalinio galiuko (plotis) x= 2,9 ±0,3mm; (gylis) y= 3.4 ±0,3mm. 4. Efektyvi bipoliarinė koaguliacija. 5. Grįžtamasis elektrodo polius integruotas ant elektrodo ašies, jo nereikia orientuoti, kad jis liestųsi su audiniais. 6. Nereikia pacientą įžeminančio elektrodo. 7. Elektrodas turi vidinį klasifikacijos kodą, kuris leidžia generatoriui automatiškai parinkti optimalius režimo galios nustatymus. |  |  |
| 12.2 | ELEKTRODAS gerklų ir trachėjos procedūroms atlikti | 5200,00 | 30 | vnt | 1. Labai ilgas, smulkus bei žemo profilio elektrodas su integruota siurbimo, kobliacijos ir koaguliacijos sistema viename. 2. Darbinė dalis su vienu aktyviu elektrodu, siurbimo bei fiziologinio tirpalo anga. Tiksli abliacija „į tašką“. 3. Darbinio stiebo ilgis (lanksčios dalies) L190±0,3mm, plotis - Ø 3,25±0,3mm; siurbimo anga Ø 1,9 ±0,3mm, distalinio galiuko (plotis) x= 2,4±0,3mm. 4. Efektyvi bipoliarinė koaguliacija. 5. Grįžtamasis elektrodo polius integruotas ant elektrodo ašies, jo nereikia orientuoti, kad jis liestųsi su audiniais. 6. Nereikia pacientą įžeminančio elektrodo. 7. Elektrodas turi vidinį klasifikacijos kodą, kuris leidžia generatoriui automatiškai parinkti optimalius režimo galios nustatymus. | Tiekėjo Nr. 1 pastaba: Bendra kaina, turi būti, kaip ir 12.1 pozicijos 9000,00 Eur. Nes elektrodų pardavimo kaina būtų ta pati (abu skirti taip pačiai procedūrai atlikti) ir perkami kiekiai vienodi. TODĖL, prašau pataisyti į 9000,00 Eur ( be PVM). | Pirkimo vertė didinama iki 9000,00 Eur be PVM |
| 12.3 | ELEKTRODAS ylinis nosies kriauklių procedūroms atlikti | 5200,00 | 30 | vnt | 1. Ilgas, lankstus kobliacijos ir koaguliacijos elektrodas su integruotu kabeliu. 2. Darbinė dalis ylinės formos, lenkta 45° kampu, su trimis lazerinėmis gylio atžymomis. 3. Grįžtamasis elektrodo polius integruotas ant elektrodo ašies, jo nereikia orientuoti kad jis liestųsi su audiniais. 4. Nereikia pacientą įžeminančio elektrodo. 5. Elektrodas turi vidinį klasifikacijos kodą, kuris leidžia generatoriui automatiškai parinkti optimalius režimo galios nustatymus. |  |  |
| 12.4 | EKEKTRODAS tonzilektomijos ir adenoidektomijos procedūroms atlikti | 4500,00 | 30 | vnt | 1. Ilgas, lankstus kobliacijos ir koaguliacijos elektrodas su integruotais dviem kanalais fiziologinio tirpalo padavimui ir siurbimui, integruotu kabeliu. 2. Darbinė dalis su trimis lygiagrečiai išdėstytais aktyviais elektrodais, sukuria stabilų plazmos lauką ir pašalina audinį tonzilektomijos arba adenoidektomijos metu. 3. Darbinio stiebo ilgis (lanksčios dalies) L137 mm, plotis - Ø 5,8 mm; siurbimo anga Ø 1,6 mm, distalinio galiuko (plotis) x= 3.4 mm; (gylis) y= 3.8 mm. 4. Grįžtamasis elektrodo polius integruotas ant elektrodo ašies, jo nereikia orientuoti kad jis liestųsi su audiniais. 5. Nereikia pacientą įžeminančio elektrodo. 6. Elektrodas turi vidinį klasifikacijos kodą, kuris leidžia generatoriui automatiškai parinkti optimalius režimo galios nustatymus. |  |  |
| 12.5 | ELEKTRODAS minkštojo gomurio mažinimui arba uvuloplastikai atlikti | 5500,00 | 30 | vnt | 1. Vienlaidis aktyvus, kobliacijos ir koaguliacijos elektrodas su integruotu kabeliu. 2. Elektrodo stiebas prailgintas, su labai plona darbine dalimi, todėl sudaromas didesnis vizualinis laukas. 3. Elektrode integruota druskos tirpalo padavimo ir siurbimo sistema. 4. Grįžtamasis elektrodo polius integruotas ant elektrodo ašies, jo nereikia orientuoti kad jis liestųsi su audiniais. 5. Nereikia pacientą įžeminančio elektrodo. 6. Elektrodas turi vidinį klasifikacijos kodą, kuris leidžia generatoriui automatiškai parinkti optimalius režimo galios nustatymus. |  |  |
| 13 | Adata siuvimo instrumentui | 66000,00 | 600 | vnt | 1. Vienkartinė 2. Sterili. 3. Su įpjova šone siūlo užkabinimui. 4. Cheminė medžiaga-nitinolis arba lygiavertė medžiaga. 5. Suderinama su ligoninėje naudojamu siuvimo instrumentu Scorpion Multifire. |  |  |
| 14 | Chirurginiai trokarai |  |  |  |  |  |  |
| 14.1 | Trokaras su pravedėju | 15000,00 | 300 | Vnt. | - Trokaras su pravedėju: rinkinys 2+1. - Rinkinį sudaro 1 trokaro pravedėjas ir 2 kaniulės. - 12 mm skersmens, 100 mm ilgio. - Optinis. - Beašmenis. - Pagamintas iš skaidraus, permatomo plastiko. - Su stabilumą užtikrinančiais žiedais išorėje ir silikonu impregnuotu vožtuvu, praleidžiančiu instrumentus nuo 5 mm iki 12 mm skersmens imtinai. - Korpuso šonuose įmontuoti "išleidimo" mygtukai leidžiantys lengvai pašalinti marlę ar orą operacijos metu. - Pravedėjas atraumatinis, - Smeigas skaidrus, su plastikiniais sparneliais audinių atskyrimui bei anga vaizdo kamerai, suteikiančia galimybę įvesti trokarą į pilvo ertmę su vizualine kontrole. | Tiekėjo Nr. 1 pastaba: Prašome panaikinti 8 punktą: „Korpuso šonuose įmontuoti "išleidimo" mygtukai leidžiantys lengvai pašalinti marlę ar orą operacijos metu. Šis punktas riboja konkurenciją ir dėl jo negalėsime pasiūlyti savo prekių. | Prašymas panaikinti punktą netenkinamas. Korpuso šonuose įmontuoti išleidimo mygtukai leidžia lengvai pašalinti marlę ar audinius operacijos metu, nepažeidžiant trokare sumontuotų tarpinių, kurios skirtos užtikrinti sandarumo išlaikymą laparoskopinės operacijos metu. |
| 14.2 | Trokaras su pravedėju | 10000,00 | 300 | Vnt. | - Trokaras su pravedėju. - 12 mm skersmens, - 100 mm ilgio. - Optinis, - Beašmenis. - Pagamintas iš skaidraus, permatomo plastiko. - Su stabilumą užtikrinančiais žiedais išorėje ir silikonu impregnuotu vožtuvu, praleidžiančiu instrumentus nuo 5 mm iki 12 mm skersmens imtinai. - Korpuso šonuose įmontuoti "išleidimo" mygtukai leidžiantys lengvai pašalinti marlę ar orą operacijos metu. - Korpuso šonuose įmontuoti "išleidimo" mygtukai leidžiantys lengvai pašalinti marlę ir orą operacijos metu. - Pravedėjas atraumatinis, - Smeigas skaidrus, - Su plastikiniais sparneliais audinių atskyrimui bei anga vaizdo kamerai, suteikiančia galimybę įvesti trokarą į pilvo ertmę su vizualine kontrole. | Tiekėjo Nr. 1 pastaba: Prašome panaikinti 8 punktą: „Korpuso šonuose įmontuoti "išleidimo" mygtukai leidžiantys lengvai pašalinti marlę ar orą operacijos metu. Šis punktas riboja konkurenciją ir dėl jo negalėsime pasiūlyti savo prekių. | Prašymas panaikinti punktą netenkinamas. Korpuso šonuose įmontuoti išleidimo mygtukai leidžia lengvai pašalinti marlę ar audinius operacijos metu, nepažeidžiant trokare sumontuotų tarpinių, kurios skirtos užtikrinti sandarumo išlaikymą laparoskopinės operacijos metu. |
| 14.3 | Bariatrinis trokaras su pravedėju | 2000,00 | 50 | Vnt. | - Bariatrinis trokaras su pravedėju. - 12 mm skersmens, - 150 mm ilgio. - Optinis, - Beašmenis. - Pagamintas iš skaidraus, permatomo plastiko. - Su stabilumą užtikrinančiais žiedais išorėje ir silikonu impregnuotu vožtuvu, praleidžiančiu instrumentus nuo 5 mm iki 12 mm skersmens imtinai. - Korpuso šonuose įmontuoti "išleidimo" mygtukai leidžiantys lengvai pašalinti marlę ar orą operacijos metu. - Pravedėjas atraumatinis, - Smeigas skaidrus, su plastikiniais sparneliais audinių atskyrimui bei anga vaizdo kamerai, suteikiančia galimybę įvesti trokarą į pilvo ertmę su vizualine kontrole. |  |  |
| 15 | Endoskopiniai siuvimo- pjovimo aparatai ir kasetės |  |  |  |  |  |  |
| 15.1 | Endoskopinio linijinio siuvimo-pjovimo aparato rankena | 13000,00 | 90 | Vnt. | - Endoskopinio linijinio siuvimo-pjovimo aparato rankena, suderinama su siūlomomis kasetėmis. - Rotuojamas 360°. - Artikuliuojamas iki 45° kampu, su laisvu artikuliacijos pozicijos pasirinkimu. - Turi automatinį saugumo mechanizmą, neleidžiantį iššauti panaudotos kasetės. - Galimas daugkartinis instrumento uždarymas ir atidarymas prieš iššaunant. - Rankenos stiebas 15.2 cm ilgio. - Turi audinių griebimo funkciją. - Užtaisoma pasirinktinai vienkartinėmis steriliomis 30 mm, 45 mm ir 60 mm ilgio kasetėmis. - Galima iššauti iki 25 vienkartinių kasečių. - Rankenos stiebas lengvai įvedamas per 12 mm trokarą. |  |  |
| 15.2. | Kasetės su 3 skirtingų aukščių kabutėmis |  |  |  |  | Tiekėjo Nr. 1 pastaba: Kreipiamės dėl p.d. 15.2.1, 15.2.2, 15.2.3 nurodyto reikalavimo - Uždarytos kabutės aukštis. Prašome pakoreguoti arba išplėsti uždarytų kabučių aukščių ribas atitinkamai. 15.2.1 - 8. Uždarytų kabučių aukštis 0.75; 1.0; 1.5 mm. Arba 15.2.1 - 8. Uždarytų kabučių aukštis 0.75 - 1.5 mm. 15.2.2 - 8. Uždarytų kabučių aukštis 1.5; 1.8; 2.25 mm. Arba 15.2.2 - 8. Uždarytų kabučių aukštis 1.5 - 2.25 mm. 15.2.3 - 8. Uždarytų kabučių aukštis 2.25; 2.6; 3.0 mm. arba 15.2.3 - 8. Uždarytų kabučių aukštis 2.25 - 3.0 mm. Specifikacijoje nurodyti uždarų kabučių aukščio duomenys gali apriboti konkurenciją ir gali neleisti dalyvauti kitiems tinkamiems produktams. Atnaujinus duomenis į platesnį rėžį, užtikrinsime sąžiningą ir atvirą atrankos procesą. Arba siūlome eliminuoti ši reikalavimą, kadangi jis dubliuojasi su reikalavimu nr. 6, kuris nurodo kokios storio audinių pjovimui ir siuvimai yra tinkama ši chirurginė kasetė. Šis parametras yra aktualesnis ir labiau atliepiantis klinikinius poreikius - audinių aukštį. | Tenkinti atitinkamai: 15.2.1: 8. Uždarytų kabučių aukštis 0.75 - 1.5 mm 15.2.2: 8. Uždarytų kabučių aukštis 1.5 - 2.25 mm 15.2.3: 8. Uždarytų kabučių aukštis 2.25 - 3.00 mm |
| 15.2.1 | Kasetė, skirta siūti ir pjauti kraujagysles ir vidutinius audinius | 6300,00 | 60 | Vnt. | - Kasetės endolinijiniam pjovėjui. - Kasetės ilgis 30, 45 ir/arba 60 mm. - Trys skirtingo aukščio kabučių eilės už peilio ribos. - Peilis integruotas į kasetę. - Suformuojama tiksli “B” raidės formos kabutė. - Skirta pjauti ir siūti 0.88-1.5mm storio audiniams. - Atidarytų kabučių aukštis 2; 2,5; 3 mm. - Uždarytų kabučių aukštis 0.75; 1.0; 1.25 mm. - 6 kabučių eilės – po tris skirtingo aukščio kabučių eiles kiekvienoje peilio pusėje. - Nerūdijančio plieno peilis integruotas į kasetę. - Fiksuotas priekalas. - Ne mažiau 4 kabutės už peilio ribos. |  | Pakeičiame reikalavimą 8 p. Uždarytų kabučių aukštis 0.75 - 1.5 mm |
| 15.2.2 | Kasetė, skirta siūti ir pjauti vidutinio storio ir storus audinius | 31500,00 | 300 | Vnt. | - Kasetės endolinijiniam pjovėjui. - Kasetės ilgis 45 ir/arba 60 mm. - Trys skirtingo aukščio kabučių eilės už peilio ribos. - Peilis integruotas į kasetę. - Suformuojama tiksli “B” raidės formos kabutė. - Skirta pjauti ir siūti 1.5-2.25 mm storio audiniams. - Atidarytų kabučių aukštis 3; 3,5; 4 mm. - Uždarytų kabučių aukštis 1.25; 1.5; 1.75 mm. - 6 kabučių eilės – po tris skirtingo aukščio kabučių eiles kiekvienoje peilio pusėje. - Nerūdijančio plieno peilis integruotas į kasetę. - Fiksuotas priekalas. - Ne mažiau 4 kabutės už peilio ribos. |  | Pakeičiame reikalavimą 8p. Uždarytų kabučių aukštis 1.5 - 2.25 mm |
| 15.2.3 | Kasetė, skirta siūti ir pjauti ypatingai storus audinius | 6500,00 | 60 | Vnt. | - Kasetės endolinijiniam pjovėjui. - Kasetės ilgis 45 ir/arba 60mm. - Trys skirtingo aukščio kabučių eilės už peilio ribos. - Peilis integruotas į kasetę. - Suformuojama tiksli “B” raidės formos kabutė. - Skirta pjauti ir siūti 2.25-3.00 mm storio audiniams. - Atidarytų kabučių aukštis 4; 4,5; 5 mm. - Uždarytų kabučių aukštis 1.75; 2.0; 2.25 mm. - 6 kabučių eilės – po tris skirtingo aukščio kabučių eiles kiekvienoje peilio pusėje. - Nerūdijančio plieno peilis integruotas į kasetę. - Fiksuotas priekalas. - Ne mažiau 4 kabutės už peilio ribos. |  | Pakeičiame reikalavimą 8 p. Uždarytų kabučių aukštis 2.25 - 3.00 mm |
| 15.3 | Kasetė su iškilimais paviršiuje |  |  |  |  |  |  |
| 15.3.1 | Kasetė, skirta siūti ir pjauti kraujagysles ir plonus audinius | 16000,00 | 160 | Vnt. | - Kasetės endolinijiniam pjovėjui. - Kasetės ilgis 30, 45 ir/arba 60 mm. - Peilis integruotas į kasetę. - Suformuojama tiksli “B” raidės formos kabutė. - Atidarytų kabučių aukšts 2.5mm. - Uždarytų kabučių aukštis 1.0 mm. - 6 kabučių eilės – po tris kabučių eiles kiekvienoje peilio pusėje. - Kasetės paviršiuje yra nedideli iškilimai neleidžiantys išslysti audiniui šūvio metu. - Nerūdijančio plieno peilis integruotas į kasetę. - Fiksuotas priekalas. - Ne mažiau 4 kabutės už peilio ribos. |  |  |
| 15.3.2 | Kasetė, skirta siūti ir pjauti vidutinio storio audinius | 36000,00 | 360 | Vnt. | - Kasetės endolinijiniam pjovėjui. - Kasetės ilgis 45 ir/arba 60 mm. - Peilis integruotas į kasetę. - Suformuojama tiksli “B” raidės formos kabutė. - Atidarytų kabučių aukštis 3.5mm arba 4,2 mm; 4,8 mm; 5 mm. - Uždarytų kabučių aukštis 1.5 mm; 1,8 mm; 2mm; 2,2 mm. - 6 kabučių eilės – po tris kabučių eiles kiekvienoje peilio pusėje. - Kasetės paviršiuje yra nedideli iškilimai neleidžiantys išslysti audiniui šūvio metu. - Nerūdijančio plieno peilis integruotas į kasetę. - Fiksuotas priekalas. - Ne mažiau 4 kabutės už peilio ribos. - Kabučių aukštis ir ilgis pasirenkamas užsakymo metu. |  |  |
| 16 | Cirkuliarūs stapleriai |  |  |  |  |  |  |
| 16.1 | Cirkuliarūs siuvimo aparatai | 11000,00 | 60 | Vnt. | - Cirkuliarus žarnų siuvimo aparatas. - Įvairių dydžių. - Sterilus. - Vienkartinis cirkuliarus organų siuvimo aparatas su anatomiškai išlenktu stiebu pagamintu iš nerūdijančio metalo. - Uždaros kabutės aukštis 1.8 mm. - Atviros kabutės kojos aukštis 4.5 mm. - Kabučių skaičius 18. - Išpjovimo mygtukas turi apsaugą nuo atsitiktinio jau iššauto instrumento panaudojimo. - Priekalas pasisuka 90 laipsnių kampu prieš atidarant instrumentą. - Išorinis prietaiso diametras 24 mm, vidinis 15 mm. | Tiekėjo Nr. 1 pastabos: Prašome padidinti biudžetą. Vieneto kaina – 456€. Pirmieji cirkuliarūs žarnų siuvimo aparatai rinkoje pasirodė 1970-aisiais. Tobulėjant technologjimos ir medicinai, daugėjant tyrimų – po 2000 rinkoje buvo pristatyti motorizuoti cirkuliarūs žarnų siuvimo aparatai. Moksliniais tyrimais įrodyta, jog motorizuotas stapleris reikšmingai mažina anastomozinių pralaidumų tikimybę – saugomos pacientų gyvybės, mažinamos ligoninės išlaidos, taip pat lengvesnis naudojimas medicinos personalui. Todėl rekomenduojame ligoninei apsvarstyti naudoti motorizuotas cirkuliarius žarnų siuvimo aparatus. Kartu su rinkos konsultacija pateikiame naujausią medicininę literatūrą, įrodančią tokių instrumentų naudojimo medicininę ir ekonominę naudą. Tuo remiantis raginame reikalaujamus techninius parametrus atnaujinti sekančiai: - Sterilus, vienkartinis instrumentas, skirtas vienu metu nupjauti ir susiūti dvi žarnos dalis (jungties galas į galą arba galas į šoną suformavimui). - Anatomiškai išlenkta darbinė dalis, pagaminta iš nerūdijančio metalo, ilgis 18 cm. - Darbinis antgalis 23 mm skersmens. - Išorinis peilio diametras 14.6 mm skersmens. - Instrumentas motorizuotas, valdomas viena ranka su vienkartine baterija komplekte. - Instrumentas komplektuojamas su plastikine adata – troakaru. - Instrumentas užtaisytas 2 eilėmis titano ir plieno lydinio kabučių, viso 20 kabučių. - Uždarytos kabutės aukštis reguliuojamas pagal audinių storį nuo 1,5 iki 2,2 mm. - Atviros kabutės aukštis 5,2 mm. - Instrumentas suformuoja 3D (prasikeičiančias) formos kabutes. - Yra saugiklis, apsaugantis nuo instrumento atsitiktinio panaudojimo (suveikimo), panaudojus instrumentą užsidega specialus indikatorius. - Instrumento darbinis antgalis nuimamos konstrukcijos. Yra išpjova, skirta instrumento priekalo išpjaunamoms žarnos dalims patalpinti. Tiekėjo Nr. 2 pastabos: - Cirkuliarus žarnų siuvimo aparatas, - Įvairių dydžių. - Sterilus. - Vienkartinis cirkuliarus organų siuvimo aparatas su anatomiškai išlenktu stiebu pagamintu iš nerūdijančio metalo. - Uždaros kabutės aukštis 1-2.5 mm. - Atviros kabutės kojos aukštis 5.3 mm. - Kabučių skaičius 18. - Išpjovimo mygtukas turi apsaugą nuo atsitiktinio jau iššauto instrumento panaudojimo. - - - Išorinis prietaiso diametras 23 mm, vidinis 15 mm. 110,00 EUR be PVM | Prašymas netenkinamas. Mechaniniai cirkuliarūs žarnų siuvimo aparatai yra standartas kolorektalinės chirurgijos praktikoje, kuris atitinka dabartinius ligoninės poreikius. Siūlomas biudžeto padidinimas neatitinka ligoninės biudžeto tikslų ir galimybių šiai produktų grupei. Siūlymas netenkinamas, nes siūlomi uždarytų ir atviros kabučių aukščiai neatitinka ligonės poreikiuose numatytų kabučių aukščių standartų. Nėra argumentuotas kabučių aukščių keitimas. Taip pat siūlomas aparatas neturi 90 laipsnių priekalo pasisukimo funkcijos, kuri leidžia sumažinti riziką anastamozės pažeidimui ir išsaugoti sandarumą prieš atidarant instrumentą. |
| 16.2 | Cirkuliarūs siuvimo aparatai | 11000,00 | 60 | Vnt. | - Cirkuliarus žarnų siuvimo aparatas. - Įvairių dydžių. - Sterilus. - Vienkartinis cirkuliarus organų siuvimo aparatas su anatomiškai išlenktu stiebu pagamintu iš nerūdijančio metalo. - Uždaros kabutės aukštis 2.0 mm. - Atviros kabutės kojos aukštis 4.8 mm. - Kabučių skaičius 20. - Išpjovimo mygtukas turi apsaugą nuo atsitiktinio jau iššauto instrumento panaudojimo. - Priekalas pasisuka 90 laipsnių kampu prieš atidarant instrumentą. - Išorinis prietaiso diametras 26 mm. - Vidinis 17 mm. | Tiekėjo Nr. 1 pastabos: Prašome padidinti biudžetą. Vieneto kaina – 456€. Pirmieji cirkuliarūs žarnų siuvimo aparatai rinkoje pasirodė 1970-aisiais. Tobulėjant technologjimos ir medicinai, daugėjant tyrimų – po 2000 rinkoje buvo pristatyti motorizuoti cirkuliarūs žarnų siuvimo aparatai. Moksliniais tyrimais įrodyta, jog motorizuotas stapleris reikšmingai mažina anastomozinių pralaidumų tikimybę – saugomos pacientų gyvybės, mažinamos ligoninės išlaidos, taip pat lengvesnis naudojimas medicinos personalui. Todėl rekomenduojame ligoninei apsvarstyti naudoti motorizuotas cirkuliarius žarnų siuvimo aparatus. Kartu su rinkos konsultacija pateikiame naujausią medicininę literatūrą, įrodančią tokių instrumentų naudojimo medicininę ir ekonominę naudą. Tuo remiantis raginame reikalaujamus techninius parametrus atnaujinti sekančiai: 1. Sterilus, vienkartinis instrumentas, skirtas vienu metu nupjauti ir susiūti dvi žarnos dalis (jungties galas į galą arba galas į šoną suformavimui). 2. Anatomiškai išlenkta darbinė dalis, pagaminta iš nerūdijančio metalo, ilgis 18 cm. 3. Darbinis antgalis 25 mm skersmens. 4. Išorinis peilio diametras 16.5 mm skersmens. 5. Instrumentas motorizuotas, valdomas viena ranka su vienkartine baterija komplekte. 6. Instrumentas komplektuojamas su plastikine adata – troakaru. 7. Instrumentas užtaisytas 2 eilėmis titano ir plieno lydinio kabučių, viso 22 kabutės. 8. Uždarytos kabutės aukštis reguliuojamas pagal audinių storį nuo 1,5 iki 2,2 mm. 9. Atviros kabutės aukštis 5,2 mm. 10. Instrumentas suformuoja 3D (prasikeičiančias) formos kabutes. 11. Yra saugiklis, apsaugantis nuo instrumento atsitiktinio panaudojimo (suveikimo), panaudojus instrumentą užsidega specialus indikatorius. 12. Instrumento darbinis antgalis nuimamos konstrukcijos. 13. Yra išpjova, skirta instrumento priekalo išpjaunamoms žarnos dalims patalpinti. Tiekėjo Nr. 2 pastabos: - Cirkuliarus žarnų siuvimo aparatas, Golden Stapler CSB26 - Įvairių dydžių. - Sterilus. - Vienkartinis cirkuliarus organų siuvimo aparatas su anatomiškai išlenktu stiebu pagamintu iš nerūdijančio metalo. - Uždaros kabutės aukštis 1-2.5 mm. - Atviros kabutės kojos aukštis 5.3 mm. - Kabučių skaičius 20. - Išpjovimo mygtukas turi apsaugą nuo atsitiktinio jau iššauto instrumento panaudojimo. - - - Išorinis prietaiso diametras 26 mm, vidinis 17 mm. 110,00 EUR be PVM | Prašymas netenkinamas. Mechaniniai cirkuliarūs žarnų siuvimo aparatai yra standartas kolorektalinės chirurgijos praktikoje, kuris atitinka dabartinius ligoninės poreikius. Siūlomas biudžeto padidinimas neatitinka ligoninės biudžeto tikslų ir galimybių šiai produktų grupei. Siūlymas netenkinamas, nes siūlomi uždarytų ir atviros kabučių aukščiai neatitinka ligonės poreikiuose numatytų kabučių aukščių standartų. Nėra argumentuotas kabučių aukščių keitimas. Taip pat siūlomas aparatas neturi 90 laipsnių priekalo pasisukimo funkcijos, kuri leidžia sumažinti riziką anastamozės pažeidimui ir išsaugoti sandarumą prieš atidarant instrumentą. |
| 16.3 | Cirkuliarūs siuvimo aparatai | 11000,00 | 60 | Vnt. | - Cirkuliarus žarnų siuvimo aparatas - Įvairių dydžių. - Sterilus, vienkartinis cirkuliarus organų siuvimo aparatas su anatomiškai išlenktu stiebu pagamintu iš nerūdijančio metalo. - Uždaros kabutės aukštis 2.0 mm. - Atviros kabutės kojos aukštis 4.8 mm. - Kabučių skaičius 24. - Išpjovimo mygtukas turi apsaugą nuo atsitiktinio jau iššauto instrumento panaudojimo. - Priekalas pasisuka 90 laipsnių kampu prieš atidarant instrumentą. - Išorinis prietaiso diametras 29 mm, vidinis 20 mm. | Tiekėjo Nr. 1 pastabos: Prašome padidinti biudžetą. Vieneto kaina – 456€. Pirmieji cirkuliarūs žarnų siuvimo aparatai rinkoje pasirodė 1970-aisiais. Tobulėjant technologjimos ir medicinai, daugėjant tyrimų – po 2000 rinkoje buvo pristatyti motorizuoti cirkuliarūs žarnų siuvimo aparatai. Moksliniais tyrimais įrodyta, jog motorizuotas stapleris reikšmingai mažina anastomozinių pralaidumų tikimybę – saugomos pacientų gyvybės, mažinamos ligoninės išlaidos, taip pat lengvesnis naudojimas medicinos personalui. Todėl rekomenduojame ligoninei apsvarstyti naudoti motorizuotas cirkuliarius žarnų siuvimo aparatus. Kartu su rinkos konsultacija pateikiame naujausią medicininę literatūrą, įrodančią tokių instrumentų naudojimo medicininę ir ekonominę naudą. Tuo remiantis raginame reikalaujamus techninius parametrus atnaujinti sekančiai: - Sterilus, vienkartinis instrumentas, skirtas vienu metu nupjauti ir susiūti dvi žarnos dalis (jungties galas į galą arba galas į šoną suformavimui). - Anatomiškai išlenkta darbinė dalis, pagaminta iš nerūdijančio metalo, ilgis 18 cm. - Darbinis antgalis 29 mm skersmens. - Išorinis peilio diametras 20.4 mm skersmens. - Instrumentas motorizuotas, valdomas viena ranka su vienkartine baterija komplekte. - Instrumentas komplektuojamas su plastikine adata – troakaru. - Instrumentas užtaisytas 2 eilėmis titano ir plieno lydinio kabučių, viso 26 kabutės. - Uždarytos kabutės aukštis reguliuojamas pagal audinių storį nuo 1,5 iki 2,2 mm. - Atviros kabutės aukštis 5,2 mm. - Instrumentas suformuoja 3D (prasikeičiančias) formos kabutes. - Yra saugiklis, apsaugantis nuo instrumento atsitiktinio panaudojimo (suveikimo), panaudojus instrumentą užsidega specialus indikatorius. - Instrumento darbinis antgalis nuimamos konstrukcijos. Yra išpjova, skirta instrumento priekalo išpjaunamoms žarnos dalims patalpinti. Tiekėjo Nr. 2 pastabos: - Cirkuliarus žarnų siuvimo aparatas, - Įvairių dydžių. - Sterilus, vienkartinis cirkuliarus organų siuvimo aparatas su anatomiškai išlenktu stiebu pagamintu iš nerūdijančio metalo. - Uždaros kabutės aukštis 1-2.5 mm. - Atviros kabutės kojos aukštis 5.3 mm. - Kabučių skaičius 24. - Išpjovimo mygtukas turi apsaugą nuo atsitiktinio jau iššauto instrumento panaudojimo. - - - Išorinis prietaiso diametras 29 mm, vidinis 20 mm. 110,00 EUR be PVM | Prašymas netenkinamas. Mechaniniai cirkuliarūs žarnų siuvimo aparatai yra standartas kolorektalinės chirurgijos praktikoje, kuris atitinka dabartinius ligoninės poreikius. Siūlomas biudžeto padidinimas neatitinka ligoninės biudžeto tikslų ir galimybių šiai produktų grupei. Siūlymas netenkinamas, nes siūlomi uždarytų ir atviros kabučių aukščiai neatitinka ligonės poreikiuose numatytų kabučių aukščių standartų. Nėra argumentuotas kabučių aukščių keitimas. Taip pat siūlomas aparatas neturi 90 laipsnių priekalo pasisukimo funkcijos, kuri leidžia sumažinti riziką anastamozės pažeidimui ir išsaugoti sandarumą prieš atidarant instrumentą. |
| 16.4 | Cirkuliarūs siuvimo aparatai | 11000,00 | 60 | Vnt. | - Cirkuliarus žarnų siuvimo aparatas. - Įvairių dydžių. - Sterilus, - Vienkartinis cirkuliarus organų siuvimo aparatas su anatomiškai išlenktu stiebu pagamintu iš nerūdijančio metalo. - Uždaros kabutės aukštis 2.2 mm. - Atviros kabutės kojos aukštis 5.0 mm. - Kabučių skaičius 30. - Išpjovimo mygtukas turi apsaugą nuo atsitiktinio jau iššauto instrumento panaudojimo. - Priekalas pasisuka 90 laipsnių kampu prieš atidarant instrumentą. - Išorinis prietaiso diametras 32 mm. - Vidinis 24 mm. | Tiekėjo Nr. 1 pastabos: Prašome padidinti biudžetą. Vieneto kaina – 456€. Pirmieji cirkuliarūs žarnų siuvimo aparatai rinkoje pasirodė 1970-aisiais. Tobulėjant technologjimos ir medicinai, daugėjant tyrimų – po 2000 rinkoje buvo pristatyti motorizuoti cirkuliarūs žarnų siuvimo aparatai. Moksliniais tyrimais įrodyta, jog motorizuotas stapleris reikšmingai mažina anastomozinių pralaidumų tikimybę – saugomos pacientų gyvybės, mažinamos ligoninės išlaidos, taip pat lengvesnis naudojimas medicinos personalui. Todėl rekomenduojame ligoninei apsvarstyti naudoti motorizuotas cirkuliarius žarnų siuvimo aparatus. Kartu su rinkos konsultacija pateikiame naujausią medicininę literatūrą, įrodančią tokių instrumentų naudojimo medicininę ir ekonominę naudą. Tuo remiantis raginame reikalaujamus techninius parametrus atnaujinti sekančiai: - Sterilus, vienkartinis instrumentas, skirtas vienu metu nupjauti ir susiūti dvi žarnos dalis (jungties galas į galą arba galas į šoną suformavimui). - Anatomiškai išlenkta darbinė dalis, pagaminta iš nerūdijančio metalo, ilgis 18 cm. - Darbinis antgalis 31 mm skersmens. - Išorinis peilio diametras 22.5 mm skersmens. - Instrumentas motorizuotas, valdomas viena ranka su vienkartine baterija komplekte. - Instrumentas komplektuojamas su plastikine adata – troakaru. - Instrumentas užtaisytas 2 eilėmis titano ir plieno lydinio kabučių, viso 30 kabučių. - Uždarytos kabutės aukštis reguliuojamas pagal audinių storį nuo 1,5 iki 2,2 mm. - Atviros kabutės aukštis 5,2 mm. - Instrumentas suformuoja 3D (prasikeičiančias) formos kabutes. - Yra saugiklis, apsaugantis nuo instrumento atsitiktinio panaudojimo (suveikimo), panaudojus instrumentą užsidega specialus indikatorius. - Instrumento darbinis antgalis nuimamos konstrukcijos. Yra išpjova, skirta instrumento priekalo išpjaunamoms žarnos dalims patalpinti. Tiekėjo Nr. 2 pastabos: - Cirkuliarus žarnų siuvimo aparatas. - Įvairių dydžių. - Sterilus, - Vienkartinis cirkuliarus organų siuvimo aparatas su anatomiškai išlenktu stiebu pagamintu iš nerūdijančio metalo. - Uždaros kabutės aukštis 1-2.5 mm. - Atviros kabutės kojos aukštis 5.3 mm. - Kabučių skaičius 30. - Išpjovimo mygtukas turi apsaugą nuo atsitiktinio jau iššauto instrumento panaudojimo. - - - Išorinis prietaiso diametras 32 mm. - Vidinis 22 mm. 110,00 EUR be PVM | Prašymas netenkinamas. Mechaniniai cirkuliarūs žarnų siuvimo aparatai yra standartas kolorektalinės chirurgijos praktikoje, kuris atitinka dabartinius ligoninės poreikius. Siūlomas biudžeto padidinimas neatitinka ligoninės biudžeto tikslų ir galimybių šiai produktų grupei. Siūlymas netenkinamas, nes siūlomi uždarytų ir atviros kabučių aukščiai neatitinka ligonės poreikiuose numatytų kabučių aukščių standartų. Nėra argumentuotas kabučių aukščių keitimas. Taip pat siūlomas aparatas neturi 90 laipsnių priekalo pasisukimo funkcijos, kuri leidžia sumažinti riziką anastamozės pažeidimui ir išsaugoti sandarumą prieš atidarant instrumentą. |
| 17 | Apklotas anestezijai | 8000,00 | 9000 | vnt | 1.Pagamintas iš tvirtos mikroorganizmams nepralaidžios medžiagos, sudarytas iš 2 sluoksnių: viršutinis neaustinės medžiagos sluoksnis, kuris gerai sugeria skysčius, apatinis iš polietileno arba lygiavertės medžiagos. 2. Paviršius neslidus, gerai matosi padėtos adatos, siūlai, kitos smulkios priemonės. 3. Produktas supakuotas steriliame gamykliniame įpakavime su sterilumo kontrolės sistema. 4. Dydis 75 x 80 cm ( ±5cm), su anga apkloto centre 6 x 15 ±1cm. 5. Angos kraštai lipnūs. 6. Apkloto kampai turi lipnias juosteles. 7. Trijų lygių pakuotė: pirminė sterili : antrinė kartoninė skirta prekių gabenimui į operacinę (ant pakuotės pateikta visa informacija apie gaminį, gamintojo kodas, bar kodas, CE ženklinimas, galiojimas, LOT kodas); tretinė skirta transportavimui. 8. Pakuotėje 1/25±5/100±20: (pirminė/antrinė/tretinė): -Pirminėje pakuotėje 1 vnt.; -Antrinė pakuotė 25±5 vnt.; -Tretinė pakuotė 100 ±20 vnt. | Tiekėjo Nr. 1 pastabos: Prašome panaikinti konkurenciją ribojantį reikalavimą „Pakuotėje 1/25±5/100±20: (pirminė/antrinė/tretinė): -Pirminėje pakuotėje 1 vnt.; -Antrinė pakuotė 25±5 vnt.; -Tretinė pakuotė 100 ±20 vnt.“ Tiekėjo Nr. 2 pastabos: 8. Pakuotėje 1/25±5/100±20: -Pirminėje pakuotėje 1 vnt.; -Antrinė pakuotė 25±5 vnt.; -Tretinė pakuotė 100 ±20 vnt. 8. Pakuotėje 1/25-50/100-200: -Pirminėje pakuotėje 1 vnt.; -Antrinė pakuotė 25-50 vnt.; -Tretinė pakuotė 100-200 vnt. | Antrinė kartoninė pakuotė skirta prekių gabenimui į operacinę (ant pakuotės pateikta visa informacija apie gaminį, gamintojo kodas, bar kodas, CE ženklinimas, galiojimas, LOT kodas). Didelėse pakuotėse apklotai būna netvarkingai sumesti į didelę dėžę, kurios į operacinės lentynas nepadėsi. Dėl šių priežasčių prašymai netenkinami ir 8 p. nekeičiamas. |
| 18 | Apklotas lipniu kraštu | 8000,00 | 8000 | vnt | 1. Medžiaga pagaminta iš ne mažiau kaip dviejų sluoksnių: viršutinis neaustinės medžiagos sluoksnis, sugeriantis skysčius visu savo paviršiumi, apatinis iš polietileno arba lygiavertės medžiagos. Abu apkloto sluoksniai fiksuoti visu savo plotu. 3. Produktas supakuotas steriliame gamykliniame įpakavime su sterilumo kontrolės sistema. 4. Dydis 80 x 80cm ( ± 5cm.). 5. Sterilus, vienkartinis. 6. Trijų lygių pakuotė: pirminė - sterili: antrinė - kartoninė skirta prekių gabenimui į operacinę (ant pakuotės pateikta visa informacija apie gaminį, gamintojo kodas, bar kodas, CE ženklinimas, galiojimas, LOT kodas); tretinė skirta transportavimui. 7. Pakuotė (pirminė/antrinė/tretinė) 1/15±5/70±10: - Pirminėje pakuotėje 1 vnt.; - Antrinėje pakuotėje 15±5 vnt.; - Tretinėje pakuotėje 70 ±10 vnt. | Tiekėjo Nr. 1 pastabos: Prašome panaikinti konkurenciją ribojantį reikalavimą „Pakuotė (pirminė/antrinė/tretinė) 1/15±5/70±10: - Pirminėje pakuotėje 1 vnt.; - Antrinėje pakuotėje 15±5 vnt.; - Tretinėje pakuotėje 70 ±10 vnt. Tiekėjo Nr. 2 pastabos: Prašome keisti: 7. Pakuotė (pirminė/antrinė/tretinė) 1/35±5/170±10: - Pirminėje pakuotėje 1 vnt.; - Antrinėje pakuotėje 35±5 vnt.; - Tretinėje pakuotėje 170 ±10 vnt. | Antrinė kartoninė pakuotė skirta prekių gabenimui į operacinę (ant pakuotės pateikta visa informacija apie gaminį, gamintojo kodas, bar kodas, CE ženklinimas, galiojimas, LOT kodas). Didelėse pakuotėse apklotai būna netvarkingai sumesti į didelę dėžę, kurios į operacinės lentynas nepadėsi. Dėl šių priežasčių prašymai netenkinami ir 7 p. nekeičiamas. |
| 19 | Vienkartinės Macintosh tipo mentelės | 52000,00 | 18000 | Vnt | 1. Vienkartinės. 2. Turi CE ženklinimą. 3. Pagamintos iš smūgiams atsparaus ABS plastiko arba lygiavertės medžiagos. 4. Mentelės viduje šviesą praleidžiantis kanalas. 5. Mechanizmas pritvirtinimui prie kotelio „click“ tipo. 6. Kliniškai švarios. 7. Macintosh tipo. 8. Dydžiai 1-4. 9. Supakuotos po vieną. |  | Savo iniciatyva koreguojame 8p. „Dydžiai 2-4“. |
| 20 | Rinkinys epidūrinei nejautrai | 1000,00 | 150 | vnt | Rinkinio komponentai: 1. Tuohy tipo adata 18 G x 80 mm 2. Kateteris: RO kontrastinis, su ilgio atžymomis, ne mažiau 1000mm ilgio, 0,45 mm diametro, uždaras galas, 3 šoninės skylutės. 3. Švirkštas 8 ml, L.O.R. tipo, paraboline gradacija. 4. Filtras 0,2 mk, atlaiko slėgį iki 7 bar (būtinas ženklinimas ant filtro). 5. Kateterio nukreipėjas. 6. "Click" tipo konektorius. 7. Neribojantis judesių filtro fiksatorius. 8. Sterilus. |  |  |
| 21 | Nefrostominis drenažinis kateteris | 6000,00 | 100 | vnt | 1. Sterili pakuotė. 2. Vienkartinis rinkinys. 3. Rinkinį sudaro: Malecot tipo kateteris, 2 lankstūs stiletai, drenažinis maišelis su jungiamuoju vamzdeliu. 4. Pagamintas iš C-Flex (hibridinid polimeras) tipo arba lygiavertės medžiagos. 5. Malecot tipo katetris turi 4 multi sparnelius distaliniame gale. 6. Baltos spalvos, geresnei vizualizacijai. 7. Luer Lock jungtis. 8. Galimi dydžiai:14,16, 20 arba 24 Fr pagal ligoninės poreikį. 9. Ilgis 35±0,5 cm. 10. Distaliniame gale 0,97 mm ±0,1 mm anga stygai pravesti. 11. Tinka darbui su 0,38ʺ styga. 12. Kateteris supakuotas į plastikinį dėklą, apsaugantis nuo pažeidimų. 13. Termolabilus. 14. Be latekso. |  |  |
| 23 | Apklotai kojoms | 6000,00 | 1500 | vnt | - Sterilus. - Nepralaidus skysčiams. - 75 x 120 cm (± 5 cm). - Pakuotėje 2 vnt. - Produktas supakuotas steriliame gamykliniame įpakavime su sterilumo kontrolės sistema. - Trijų lygių pakuotė: pirminė - sterili; antrinė - kartoninė skirta prekių gabenimui į operacinę (ant pakuotės pateikta visa informacija apie gaminį, gamintojo kodas, bar kodas, CE ženklinimas, galiojimas, LOT kodas, galimybė išimti po vieną apklotą, nesuplėšius pakuotės); tretinė skirta transportavimui. |  |  |
| 24 | Endoskopinis mechaninis chirurginis siuvimo aparatas ir vienkartinės kasetės |  |  |  |  |  |  |
| 24.1 | Endoskopinis mechaninis chirurginis siuvimo aparatas | 17000,00 | 100 | vnt | 1.Vienkartinis. 2. Sterilus. 3. Aparatas gali būti užtaisytas ne mažiau kaip 12 kartų. 4. Turi būti galimybė pasirinkti ne mažiau 3 aparato darbinės dalies ilgių. 5. Privalomi ilgiai 6cm, 16cm, 26cm (±1) cm., su kasetes uždarymo ilgio matavimo skale ant rankenos. 6. Darbinė dalis sukasi apie savo ašį 360°. 7. Kasetė uždaroma viena ranka. 8. Galimas kasetės daugkartinis atidarymas/uždarymas prieš šovimą. 9. Papildomas apsauginis mygtukas prieš iššaunant kasetę. 10. Su peiliu integruotu kasetėje. |  |  |
| 24.2 | Vienkartinės kasetės | 90000,00 | 750 | vnt | 1. Vienkartinės. 2. Sterilios. 3. Turi būti galimybė pasirinkti ne mažiau 2 skirtingų tipų kasetes: artikuliuojama kasetė 45° į abi puses arba tiesi kasetė. 4. Turi būti galimybė pasirinkti skirtingų aukščių kasetes chirurginiam siuvimo aparatui (privalomi aukščiai 2.5 mm, 3.5 mm, 4.0 mm, 4.8 mm). 5. Turi būti galimybė pasirinkti ne vienodo aukščio kabutes kasetėje (privalomi kasečių aukščiai: 3.0-3.5-4.0; 4.0-4.5-5.0; 2.0-2.5-3.0). 6. Kasetėje ne mažiau kaip 6 eilės kabučių. 7. Turi būti galimybė pasirinki ne mažiau 6 skirtingo pjūvio kasetes: privalomi ilgiai 31mm, 33mm, 43mm, 45mm, 59mm, 61 mm. 8. Uždarytų kabučių aukštis: 1.0, 1.5, 1.8, 2.0. 9. Turi būti galimybė pasirinkti ne vienodo aukščio uždarytas kabutes (privalomi aukščiai (mm) 1.2-1.5-1.8, 1.8-2.0-2.2, 0.75-1.0-1.2). 10. Kabučių kiekiai kasetėje priklauso nuo kasetės ilgio (privalomi kabučių kiekiai kasetėje 48, 66, 90 vnt.). 11. Tinkančios 24.1 punkte siūlomam endoskopiniam mechaniniam siuvimo aparatui. |  |  |
| 25 | Tinklelis laparoskopinėms kirkšnies išvaržoms: - Pagamintas iš lengvo svorio didelių porų PVDF arba lygiavertės medžiagos. - Lęšio formos, išgaubtas, atitinkantis natūralią kirkšnies anatomiją. - Kraštas nėra standus, tinklelis išlaiko savo formą, turi pagalbines žalias juosteles ir siūlą, kurie užtikrina teisingą pozicionavimą. - Tinklelio galima nefiksuoti. - Tinklelis abiem anatominėms pusėms; - Sterilus. |  |  |  |  | Tiekėjo Nr. 1 pastabos: 1. pašalinti teiginį arba lygiavertis 5. Tinklelis tinkamas abiem anatominėms pusėms Paaiškinimas PVDF (PolyVinylDeneFluoride) medžiaga PVDF tinklelio struktūros pasižymi geru biologiniu suderinamumu kuomet pooperaciniame laikotarpyje žymiai mažiau formuojasi granuliomos (randinis audinys), o tai sąlygoja ženkliai geresnes pooperacines išeitis, kai pacientas mažai jaučia implantą vėlesniuose laikotarpiuose. Ilgalaikiai tyrimų duomenys, rodo, kad PVDF medžiagos paviršiaus būklė išlieka nepakitusi, gijos išlieka stabilios, netrupa, neskyla, todėl implantas lieka nepakitęs daugelį metų o tai ženkliai sumažina pakartotinų operacijų kiekį dėl implanto atmetimo ar jo nesuderinamumo su žmogaus kūno audiniais. Implantai turi sutvirtinti audinius. Jie turi amortizuoti įvairias jėgas, įskaitant ekstremalius krūvius, susijusius su kosuliu, čiauduliu ir juoku. Todėl reikia geros stabilumo ir elastingumo sąveikos. PVDF medžiaga pasižymi puikiomis dinamometrinėmis savybėmis. Specifinei apkrovai pritaikytas atsparumas plyšimui yra viena iš pagrindinių PVDF savybių. Tai reiškia, kad pacientas, turintis tokio tipo implantą praėjus laiko tarpui po operacijos gali laisvai judėti, sportuoti, dirbti, ir nejaučia implanto kaip svetimkūnio esančio jo organizme, o praėjus laiko tarpui pakartotinė operacijos procedūra, siekiant išimti implantą ir jį pakeisti nauju iš esmės lieka minimali. Šiuos faktus ir daugelį kitų įrodo ilgalaikė naudojimo praktika bei atliktos studijos: Klink CD, Junge K, Binnebösel M, et al (2011) Comparison of long-term biocompability of PVDF and PP meshes. J Invest Surg 24:292–299. https://doi.org/10.3109/08941939.2011.589883 Praplėtus techninės specifikacijos reikalavimus didėja rizika įsigyti žemesnės kokybės, poreikių neatitinkančius implantus, kuomet bus rizikuojama pacientų sveikata bei atliktos operacijos kokybe. Remiantis ilgalaike patirtimi žemos kokybės implantai (didžioji dalis jų yra polipropileno medžiaga) siūlomi kaip analogiški, tačiau toli gražu neatitinkantys aukščiau išvardintų savybių ir sukeliantys neigiamas ilgalaikes pooperacines pasekmes pacientui, bei didesnes atokias išlaidas sveikatos priežiūros užtikrinimui, kuomet pacientai kreipiasi dėl tolimesnių neigiamų pooperacinių simptomų, bei atokių ilgalaikių neigiamų pooperacinių pasekmių. Remiantis išdėstytais argumentais PVDF medžiaga negali būti analogiška. Todėl iš principo klausimas ar perkančioji organizacija siekia įsigyti kokybės kriterijus atitinkančius implantus, ar bet kuriuos, kas tiekiama rinkoje, tame tarpe ir iš trečiųjų šalių tiekiamus žemos kokybės, žemos kainos „analogiškus“ implantus. | Atsižvelgiant į tiekėjo pastabas tiksliname: 1. Pagamintas iš lengvo svorio didelių porų PVDF. 5. Tinklelis tinkamas abiem anatominėms pusėms. |
| 25.1 | Dydis 10x15 cm | 12000,00 | 150 | vnt |  |  |  |
| 25.2 | Dydis 12x17 cm | 1200,00 | 10 | vnt |  |  |  |
| 26 | Apklotas neurochirurginiam mikroskopui | 20000,00 | 500 | vnt | - Vienkartinis. - Su dviem asistento vamzdžiais/stereo tiltu, kamera/video. - Suderinamas su ligoninėje naudojamu neurochirurginiu mikroskopu OPMI Vario NC33. - Išmatavimai 122x209 cm. - Su mikroskopo objektyvo apsauginiu stikliuku VisionGuard. - Yra galimybė operacijos metu pakeisti aptaškytą stikliuką nauju pakaitiniu steriliu stikliuku. - Supakuotas viename steriliame gamykliniame įpakavime su sterilumo kontrolės sistema. |  |  |
| 27 | Mayo apklotai | 8500,00 | 7000 | vnt | 1. Medžiaga pagaminta iš PE plėvelės ne mažiau kaip 60 µm su ne mažiau kaip 65 x 78 cm priklijuota didelio sugeriamumo neaustine hidrofiline medžiaga, kurios tankis ne mažiau 30 g/m². 2. Dydis 78 x 145 (±2) cm. 3. Trijų lygių pakuotė: pirminė - sterilus gamyklinis įpakavimas su sterilumo kontrolės sistema (ne mažiau 4 lipdukų su pakuotės sterilumo ir gamybos duomenimis įskaitant prekės brūkšninį kodą); antrinė kartoninė skirta prekių gabenimui į operacinę (ant pakuotės pateikta visa informacija apie gaminį, gamintojo kodas, brūkšninis kodas, CE ženklinimas, galiojimas, LOT kodas); tretinė skirta transportavimui. 6. Pirminė pakuotė 1 vnt, antrinė pakuotė 20-25 vnt, tretinė pakuotė 80-100 vnt. 7. Pažymėta CE ženklu. Atitinka Medicinos Prietaisų Direktyvos 93/42/EEB (arba MDR 2017/745), standartų EN-13795-1, EN ISO 13485, EN ISO 15223-1, EN ISO 20417, EN ISO 11607-1 reikalavimus. | Tiekėjo Nr. 1 pastabos: Prašome panaikinti konkurenciją ribojantį reikalavimą „Pirminė pakuotė 1 vnt, antrinė pakuotė 20-25 vnt, tretinė pakuotė 80-100 vnt“ Tiekėjo Nr. 2 pastabos: Pirminė pakuotė 1 vnt, antrinė pakuotė 20-25 vnt, tretinė pakuotė 80-100 vnt. Pirminė pakuotė 1 vnt, antrinė pakuotė 20-30 vnt, tretinė pakuotė 60-100 vnt. Tiekėjo Nr. 3 pastabos: Prašome keisti: Dydis 78(±2) x 145 (±2) cm. | Atsižvelgiant į pastabas, koreguojame: 2. Dydis 78(±2) x 145 (±2) cm. 6. Pirminė pakuotė 1 vnt, antrinė pakuotė 20-30 vnt, tretinė pakuotė 60-100 vnt. |
| 28 | Krepšelis akmenų šalinimui | 95000,00 | 500 | vnt | - Skirtas naudoti inkstų akmenų šalinimui. - Krepšelis pagamintas iš keturių nitinolio vielučių, Tipless tipo. - Nitinolio viela turi PTFE arba lygiavertę dangą. - Magnetinis 4D nykščio slankiklis valdo krepšelio atidarymą, uždarymą ir pasukimą 360°. - Rankena ergonomiškos formos ir profiliuota, lengva konstrukcija. - Skirtas naudoti viena ranka kairiarankiams ir dešiniarankiams. - Dydis: 1,5 Ch./Fr., ilgis ne mažiau 1200 mm, krepšelio diametras ne mažiau 9 mm - Komplekte su adapteriu, integruotu į rankeną ir turinčiu ilgą siaurą antgalį. - Sterilus. |  |  |