Specialiųjų pirkimo sąlygų

1 priedas

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Sterilizacinės įranga (plovimo-dezinfekavimo mašinos ir frakcionuoto vakuumo garo sterilizatoriai)

1. Instrumentų plovimo-dezinfekcijos mašinos – 2 vnt.

| Eil. Nr. | Techninis parametras | Reikalaujama techninio parametro reikšmė | Tiekėjo siūlomos prekės parametrų reikšmės (Failo, dokumento pavadinimas ir puslapio Nr., pažymintis vietą, kurioje yra siūlomus techninius parametrus patvirtinantys dokumentai, siūlomos prekės katalogo numeris) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Automatinė instrumentų plovimo ir dezinfekavimo mašina. | Nurodyti gamintoją, modelį ir konkrečią modifikaciją (jei yra), pagaminimo datą. Įranga turi būti nauja, neatnaujinta (angl. refurbished), pagaminta ne anksčiau nei 12 mėn. iki pristatymo dienos. |  |
| 1.1 | Paskirtis | Vienalyčių ir tuščiavidurių chirurginių, mikrochirurginių, chirurginio roboto instrumentų ir kitų medicinos instrumentų plovimui ir dezinfekcijai. |  |
| 1.2 | Išoriniai matmenys | Plovimo mašinos turi tilpti sumontuoti į dvi angas (angų išmatavimai – 130 cm x 188 cm (plotis x aukštis)) kuriose yra sumontuotos dabar naudojamos plovimo-dezinfekavimo mašinos. Jei siūlomos mašinos netelpa į esamas angas arba yra mažesnės nei esamos angos – tiekėjas savo lėšomis turi atlikti angų pritaikymą mašinų montavimui (įskaitant ir apdailos darbus po montavimo). Siūlomos plovimų mašinų aukštis turi būti ne didesnis nei 219 cm (patalpų kuriuose jos bus montuojamas aukštis). |  |
| 1.3 | Durys | Dvi stiklinės vertikaliai slankiojančios automatinės durys (švarioje ir nešvarioje pusės), kurių negalima atidaryti vienu metu; Turi turėti sumontuotą apsauginis jutiklį, neleidžiantį uždaryti durų, jei durų uždarymo kelyje yra kliūtis. |  |
| 1.4 | Mašinos išoriniai paviršiai | Pagaminta iš ne prastesnio nei AISI 304 arba lygiaverčio nerūdijančio plieno. |  |
| 1.5 | Kameros savybės | Pagamintos iš AISI 316 nerūdijančio plieno arba lygiaverčio; Talpa ne mažiau 18 DIN krepšelių; Apšvietimas LED arba lygiavertis. |  |
| 1.6 | Mašinos savybės | Valdoma mikroprocesoriumi; Laisvai modifikuojamos plovimo programos: Ne mažiau nei 10, įskaitant specializuotas programas tuščiaviduriams/MIS instrumentams; Po instaliavimo tiekėjas turi sukonfigūruoti NVC turimo CMR Versius chirurginio roboto instrumentų plovimui tinkamą plovimo -dezinfekavimo programą. |  |
| 1.7 | Programų matomumas ir keitimas | Operatoriams turi būti matomos tik administratoriaus patvirtintos programos. Programų kūrimas ir keitimas turi būti apsaugoti saugumo sprendimu (tinkami sprendimai: slaptažodis arba prisijungimas su išoriniu įrenginiu poreikis arba lygiaverti sprendimas). |  |
| 1.8 | Standartinės, gamintojo patvirtintos plovimo–dezinfekcijos programos (su džiovinimu) trukmė | Ne daugiau kaip 50 min. (plovimo mašiną prijungus prie šalto ir prie karšto vandens įvadų). |  |
| 1.9 | Vidinėje plovimo mašinos atmintyje arba išorinėje sistemoje saugomi plovimo ciklų duomenys | Ne mažiau kaip 100 paskutinių plovimo ciklų duomenys. |  |
| 1.10 | Vidinėje plovimo mašinos atmintyje saugomi perspėjimai ir aliarmų pranešimai | Vidinėje plovimo mašinos atmintyje turi būti saugomi visi buvę perspėjimai, aliarmų pranešimai ir pranešimai apie gedimus. |  |
| 1.11 | Automatiniai plovimo priemonių dozavimo siurbliai | Mašinoje turi būti ne mažiau kaip 2 automatiniai plovimo priemonių dozavimo siurbliai, turintys srauto matuoklius ir žemo cheminės medžiagos lygio daviklius. |  |
| 1.12 | Ciklų ir duomenų eksportavimo galimybė į išorines sistemas | Įrenginys turi turėti Ethernet (RJ45) jungtį (arba analogišką) užtikrinančią prietaiso prijungimą į LAN tinklą ir leidžiančią automatinį ciklų duomenų registravimą, perdavimą ir archyvavimą. |  |
| 1.13 | Džiovinimo sistema | Mašinoje turi būti integruota priverstinio oro džiovinimo sistema. |  |
| 1.14 | Džiovinimo oro filtravimas | Džiovinimo oras turi būti filtruojamas ne žemesnės kaip H13 klasės HEPA filtru. |  |
| 1.15 | HEPA filtro būklės kontrolės sistema | Turi būti įdiegta automatinė HEPA filtro būklės kontrolės sistema. |  |
| 1.16 | Tuščiavidurių (lumeninių) instrumentų džiovinimas | Įrenginys turi užtikrinti efektyvų visų tipų instrumentų išdžiovinimą pagal LST EN ISO 15883 reikalavimus. |  |
| 1.17 | Valdymo ekranai | Du, ne mažesni nei 7“ įstrižainės ekranai, tiek nešvarioje, tiek švarioje pusėje. Ekranas nešvarioje pusėje turi būti skirtas ir mašinos valdymui ir informacijos pateikimui. Ekranas švarioje pusėje – informacijos pateikimui. |  |
| 1.18 | Ekranuose turi būti ne mažiau kaip keturios funkcinės dalys, kuriose pateikiama ši informacija | Bendrinė informacija apie pasirinktą programą ir ciklą; data ir laikas; Klaidų / aliarmų kodai arba pranešimai; Einamai ciklo fazei aktuali informacija; Kameros temperatūra; A0 reikšmė ir (arba) A0 reikšmės kitimo grafikas; Likęs bendras ciklo laikas ir (arba) likęs einamos fazės laikas. |  |
| 1.19 | Vartotojo sąsajos kalba | Ekranuose vartotojui pateikiama informacija turi būti lietuvių kalba. |  |
| 1.20 | Ciklo pabaigos ir klaidų atvaizdavimas | Mašinoje turi būti vizualinis indikatorius ir (ar) akustinis signalas, informuojantis apie ciklo pabaigą, klaidas ir gedimus. |  |
| 1.21 | Galimybė mašinoje naudoti ne mažiau 3-jų gamintojų chemines priemones, skirtas automatinėms instrumentų plovimo – dezinfekcijos mašinoms | Būtina |  |
| 1.22 | Integruotas terminis spausdintuvas | Nešvarioje mašinos pusėje turi būti integruotas terminis spausdintuvas. Spausdintuvo ataskaita turi būti spausdinama lietuvių kalba. |  |
| 1.23 | Elektros maitinimas | Įranga turi būti pritaikyta prijungimui prie 3 fazių 400 V, 50 Hz tinklo (tiesiogiai arba naudojant gamintojo numatytą sprendimą, pvz., transformatorių). |  |
| 1.24 | Maksimalus mašinos galingumas. | Maksimali įrenginio galia turi būti ne didesnė kaip 30 kW |  |
| 1.25 | Rėmų ir priedų suderinamumas | Visi siūlomi plovimo rėmai, ir priedai turi būti pilnai suderinami su siūloma plovimo–dezinfekcijos mašina ir jos gamintojo rekomendacijomis. |  |
| 1.26 | Plovimo rėmas | Turi būti komplektuojama su rėmais 2 vnt., atitinkančias žemiau išvardintus rėmo reikalavimus: Pakrovimo rėmas -1 vnt.: ne mažesnės kaip 15 DIN talpos, skirtas instrumentų krepšeliuose plovimui, su ne mažiau kaip 5 pakrovimo lygiais arba lygiaverčiu sprendimu. Rėmas turi būti pagamintas iš nerūdijančio plieno. Visos tarpinės lentynos turi būti lengvai išimamos. Rėmas turi užtikrinti efektyvų plovimo terpės paskirstymą visuose pakrovimo lygiuose. Kombinuotas pakrovimo rėmas - 1 vnt.: skirtas vienu metu plauti ne mažiau kaip 56 tuščiavidures (lumenines) medicinos priemones ar instrumentus, kurių kanalų / jungčių skersmuo yra nuo 2 mm iki 11 mm, ir ne mažiau kaip 6 DIN standarto krepšelius. Kartu su rėmu turi būti pasiūlyti ne mažiau kaip 56 vnt. instrumentų pajungimui reikalingų įvairių antgaliukų / jungčių, tinkamų tuščiavidurių instrumentų kanalams / jungtims prijungti. Siūlomi antgaliukai / jungtys turi būti tinkami prijungti instrumentus, kurių kanalų / jungčių skersmuo yra ne siauresniame kaip nuo 2 mm iki 11 mm diapazone. Abiejų siūlomų rėmų plovimo alkūnės turi būti išimamos be įrankių ir pritaikytos lengvam valymui. |  |
| 1.27 | Vežimėliai plovimo rėmų transportavimui ir laikymui | Komplektacijoje turi būti ne mažiau nei 2 vežimėliai, skirti plovimo rėmų transportavimui ir darbo srautų valdymui |  |
| 1.28 | Vežimėliai turi atitikti šiuos reikalavimus: | Turi būti pagaminti iš nerūdijančio plieno; Turi turėti saugaus prisitvirtinimo prie plovimo–dezinfekavimo įrenginio sistemą; Turi būti tinkami naudoti plovimo rėmų pakrovimo, iškrovimo procesuose, bei laikinam plovimo rėmų laikymui. |  |
| 1.29 | Plovimo- dezinfekcijos priemonės | Kartu su įranga turi būti pristatoma plovimo- dezinfekcijos tirpalų/priemonių ne mažesniam nei 6 mėn. laikotarpiui (pagal tipinę NVC sterilizacinės apkrovą: 12 plovimo ciklų per dieną ir 11 sterilizavimo ciklų per dieną). |  |
| 1.30 | Garantija | Ne mažiau nei 24 mėnesiai. Garantiniu laikotarpiu reakcijos laikas gedimo atveju- ne ilgesnis nei 24 valandos. |  |

2. Frakcionuoto vakuumo garo sterilizatoriai – 2 vnt.

| Eil. Nr. | Techninis parametras | Reikalaujama techninio parametro reikšmė | Tiekėjo siūlomos prekės parametrų reikšmės (Failo, dokumento pavadinimas ir puslapio Nr., pažymintis vietą, kurioje yra siūlomus techninius parametrus patvirtinantys dokumentai, siūlomos prekės katalogo numeris) |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.1 | Frakcionuoto vakuumo garo sterilizatorius skirtas vienalytės, tuščiavidurės ir akytos įkrovos sterilizacijai | Nurodyti gamintoją, modelį ir konkrečią modifikaciją (jei yra), pagaminimo datą. Įranga turi būti nauja, neatnaujinta (angl. refurbished), pagaminta ne anksčiau nei 12 mėn iki pristatymo dienos |  |
| 2.2 | Išoriniai matmenys | Abu siūlomi sterilizatoriai turi tilpti sumontuoti į NVC sterilizacinėje esančią sienos angą (angos išmatavimai – 323 cm x 200 cm x 162 cm (plotis x aukštis x gylis)) kurioje yra sumontuoti dabar naudojami sterilizatoriai. Sterilizatoriai negali būti paslėpti angoje, negali išsikišti daugiau nei 30 cm į sterilę pusę. Jei siūlomi sterilizatoriai netelpa į esamą angą arba yra mažesni nei esamos angos matmenys – tiekėjas savo lėšomis turi atlikti angų pritaikymą sterilizatorių montavimui (įskaitant ir apdailos darbus po montavimo). Siūlomų sterilizatorių aukštis turi būti ne didesnis nei 240 cm (patalpų kuriuose jie bus montuojamas aukštis). |  |
| 2.3 | Durys | Su dviem vertikaliai slankiojančiomis automatinėmis durimis (skirtingose mašinos pusėse); Mechaniniu būdu užfiksuojamos viso ciklo metu ir negali būti atidarytos, kol ciklas nebaigtas ir kameroje esantis slėgis bei temperatūra negrįžta į saugų lygį. |  |
| 2.4 | Sterilizatoriaus konstrukcija | Sterilizavimo kamera turi būti stačiakampė, su apvalkalu, įkraunama horizontaliai, pagaminta iš ne prastesnio kaip AISI 316L (arba lygiaverčio) nerūdijančio plieno; Kameros apvalkalas – iš ne prastesnio kaip AISI 304 (arba lygiaverčio) nerūdijančio plieno; Durys – iš ne prastesnio kaip AISI 316L (arba lygiaverčio) nerūdijančio plieno; Išorinis korpusas– iš ne prastesnio kaip AISI 304 (arba lygiaverčio) nerūdijančio plieno. |  |
| 2.5 | Kameros savybės |  |  |
| 2.5.1 | Kameros talpa | Ne mažiau 8 STV (sterilizacijos modulių - 300x300x600mm) |  |
| 2.5.2 | Duryse įmontuotas daviklis, saugantis nuo durų užsidarymo esant kliūčiai | Būtina. |  |
| 2.5.3 | Kameros durų tarpinė | Pagaminta iš silikono arba siūlyti spendimus su tarpinėmis kurių savybės ne blogesnės nei pagamintų iš silikono. |  |
| 2.5.4 | Durų tarpinė prie durų prispaudžiama suspausto oro pagalba | Būtina. |  |
| 2.5.5 | Įkrovimo aukštis | 850 mm ± 10 proc. |  |
| 2.6 | Sterilizatoriaus savybės |  |  |
| 2.6.1 | Sterilizatorius valdomas mikroprocesorine sistema su spalvotais ekranais (HMI) pakrovimo ir iškrovimo pusėje; | Turi turėti lietimui jautrų spalvotą, ne mažiau nei 7“ įstrižainės ekraną nesterilioje pusėje ir lietimui jautrų spalvotą, ne mažiau nei 5“ įstrižainės ekraną sterilioje pusėje. |  |
| 2.6.2 | Sterilizatoriuje turi būti integruotas garo generatorius, pagamintas iš neprastesnės markės nei AISI 316L nerūdijančiojo plieno | Būtina. Garo generatoriaus korpuso sienelės storis ne mažiau nei 3 mm. |  |
| 2.6.3 | Garo generatorius turi turėti išorinę termoizoliaciją (ne mažiau 20 mm storio), užtikrinančią šilumos išsaugojimą ir saugų naudojimą. | Būtina. |  |
| 2.6.4 | Programos paleidimo blokavimas esant atidarytoms durims. | Būtina. |  |
| 2.6.5 | Saugos priemonė neleidžianti atidaryti abiejų durų vienu metu | Būtina. |  |
| 2.6.6 | Avariniai išjungimo mygtukai įrengti abejose sterilizatoriaus pusėse | Būtina. |  |
| 2.6.7 | Sterilizatoriuje ne mažiau kaip 2 gamintojo suprogramuotos testavimo programos: vakuumo nuotėkio testas, garo skvarbos testas | Būtina. |  |
| 2.6.8 | Sterilizatoriuje suprogramuoti sterilizavimo ciklai 134 °C ir 121 °C temperatūroms pagal EN 285 reikalavimus bei galimybė papildomai suprogramuoti ciklus. | Sterilizatorius turi turėti gamintojo suprogramuotas (arba po instaliavimo tiekėjas privalo suprogramuoti) šias sterilizavimo programas: - Standartinė 134 °C programa tekstilei ir instrumentams (pakrautiems, supakuotiems kroviniams) - Programa karščiui jautrioms medžiagoms (pvz., guma, plastmasė) (žemesnės temperatūros ciklas, 121 °C) - Greita programa nepakrautiems / nesupakuotiems instrumentams (flash / greitas ciklas) - Bowie & Dick testas (garo prasiskverbimo / vakuumo efektyvumo patikrai) - Sandarumo (pratekėjimo) testas (Leak test) - Programa sunkiems / didelės masės supakuotų instrumentų kroviniams (ilgesnis džiovinimas ir/ar vakuumo fazė) - Programa optikai / jautriems instrumentams (su kontroliuojamais slėgio pokyčiais ir švelnesniais režimais) - 121 °C sterilizavimo programa chirurginio roboto instrumentams - 134 °C sterilizavimo programa chirurginio roboto instrumentams Sterilizatorius ir visos sterilizavimo programos turi atitikti EN 285 reikalavimus. Sterilizavimo ciklai turi būti validuoti ir užtikrinti efektyvų oro pašalinimą, prisotinto garo panaudojimą bei vienodą temperatūros pasiskirstymą kameroje. Būtina galimybė programuoti papildomus sterilizavimo ciklus. |  |
| 2.6.9 | Įrenginys privalo turėti automatinio paleidimo funkciją | Būtina. |  |
| 2.6.10 | S1naudos 134 °C standartinio ciklo metu, esant pilnai metalinei apkrovai (15 kg/STV), pilnai metalu pakrautos kameros (pateikti gamintojo deklaraciją, techninius dokumentus arba lygiavertę informaciją) | Dimineralizuoto vandens: ne daugiau 30 litrų Šalto vandens: ne daugiau 500 litrų Ciklo trukmė (įskaitant džiovinimą) ne ilgesnė nei 60 min. |  |
| 2.6.11 | Integruota nepriklausoma registravimo sistema leidžia užtikrinti patikimą ciklų dokumentavimą. | Būtina. |  |
| 2.6.12 | Elektros maitinimas | 400 V, 50Hz |  |
| 2.6.13 | Triukšmo lygis 1 m. atstumu | ≤ 80 dB |  |
| 2.7 | Komplektacija |  |  |
| 2.7.1 | Transportavimo vežimėliai | Turi būti komplektuojamas su transportavimo vežimėliais talpinančiais 4 STU. 1. Vežimėlių kiekis – ne mažiau nei 2 vnt, 2. Vežimėlis turi būti pagamintas iš nerūdijančio plieno AISI 304 arba lygiavertės medžiagos, 3. Turi būti pritaikyti siūlomam sterilizatoriui. |  |
| 2.7.2 | Pakrovimo rėmai | Turi būti komplektuojamas su pakrovimo rėmais su dviem lentynomis, talpa 4 STU, Rėmų kiekis – ne mažiau nei 2 vnt. |  |
| 2.8 | Garantija | Ne mažiau nei 24 mėnesiai. Garantiniu laikotarpiu reakcijos laikas gedimo atveju- ne ilgesnis nei 24 valandos. |  |

____________________________

BENDRIEJI REIKALAVIMAI ĮRANGOS INSTALIAVIMUI, GARANTIJAI

- Nauja įranga turi būti sumontuota į esamos įrangos vietą (esamos įrangos demontavimą atlieka tiekėjas). Pageidautina, kad nereikėtų jokių (jei neišvengiama – tai minimalių) papildomų statybos darbų, kad nebūtų sutrikdytas nepertraukiamas sterilizacinės darbas. Jeigu naujos įrangos matmenys yra mažesni/didesni už esamas angas (nišas, sienines angas, pertvaras) arba jei apdaila yra pažeidžiama įrengimo metu, Tiekėjas privalo atlikti visus reikalingus apdailos darbus, kad būtų užtikrintas paviršių vientisumas, lengvai valomas paviršius ir atitiktis higienos normų reikalavimams. Jokie plyšiai, ertmės ar nesandarios jungtys negali likti eksploatacinėje būsenoje.

- Visais papildomais statybos/apdailos darbais (jei tokių prireiktų) turi pasirūpinti įrangos tiekėjas.

- Garantiniu laikotarpiu turi būti užtikrinta įrangos techninė priežiūra ir techninės būklės tikrinimas be papildomo mokesčio. Į tai turi būti įskaičiuota gamintojo defektų šalinimas, garantiniai remonto darbai bei remontui reikalingos dalys, bei techninė priežiūra gamintojo nurodytu periodiškumu, jos metu pakeičiant gamintojo nurodytus įrangos komponentus;

Pastaba: garantinio laikotarpio sąlygos pilna apimtimi taikomos visą garantinį laikotarpį nurodytą Tiekėjo pasiūlyme