Viešojo pirkimo atviro konkurso „Ultra žemos temperatūros šaldiklių pirkimas“ specialiųjų pirkimo sąlygų 1 priedas

Viešojo pirkimo atviro konkurso „Ultra žemos temperatūros šaldiklių pirkimas“ specialiųjų pirkimo sąlygų 1 priedas

Viešojo pirkimo atviro konkurso „Ultra žemos temperatūros šaldiklių pirkimas“ specialiųjų pirkimo sąlygų 1 priedas

Viešojo pirkimo atviro konkurso „Ultra žemos temperatūros šaldiklių pirkimas“ specialiųjų pirkimo sąlygų 1 priedas

Viešojo pirkimo atviro konkurso „Ultra žemos temperatūros šaldiklių pirkimas“ specialiųjų pirkimo sąlygų 1 priedas

Specialiųjų pirkimo sąlygų

2 priedas

Nacionaliniam vėžio centrui

PASIŪLYMAS

- DĖL STERILIZACINĖS ĮRANGOS

_____________

(data)

_____________

(sudarymo vieta)

| Tiekėjo pavadinimas (jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visų dalyvių pavadinimai) |  |
| --- | --- |
| Tiekėjo adresas (jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visų dalyvių adresai) |  |
| Tiekėjo juridinio asmens kodas |  |
| Tiekėjo PVM mokėtojo kodas |  |
| Už pasiūlymą atsakingo asmens pareigos, vardas, pavardė, telefono numeris, el. paštas |  |
| Už tiekėjo sutartinių įsipareigojimų vykdymą atsakingo asmens/kontaktinio asmens pareigos, vardas, pavardė, telefono numeris, el. paštas |  |
| Sutartį pasirašysiančio asmens pareigos, vardas, pavardė |  |
| Banko pavadinimas, banko kodas, atsiskaitomosios sąskaitos numeris |  |

Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis:

1) atviro konkurso skelbime, paskelbtame Viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka;

2) atviro konkurso pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose).

Pasirašydami CVP IS priemonėmis pateiktą pasiūlymą patvirtiname, kad dokumentų skaitmeninės kopijos ir elektroninėmis priemonėmis pateikti duomenys yra tikri.

1. Vykdant sutartį pasitelksime šiuos subtiekėjus (pildyti tuomet, jei sutarties vykdymui tiekėjas ketina pasitelkti subtiekėją (-us), ar subteikėją (-us)):

| Eil. Nr. | Ūkio subjekto pavadinimas | Statusas (jungtinės veiklos partneris arba subtiekėjas arba trečiasis asmuo, kurio pajėgumais remiamasi) | Ūkio subjektui perduodamų įsipareigojimų apimtis (vertė nuo pasiūlymo kainos, %), apibūdinimas |
| --- | --- | --- | --- |

2. Mes siūlome šias prekes ir patvirtiname, kad siūlomos Prekės visiškai atitinka konkurso specialiųjų pirkimo sąlygų (toliau – SPS) 1 priede „Techninė specifikacija“ nurodytus reikalavimus.

| Eil. Nr. | Pirkimo objekto pavadinimas, modelis, gamintojas, šalis | Kiekis vnt. | 1 vnt. kaina, Eur be PVM | Viso kiekio kaina, Eur be PVM | Viso kiekio kaina, Eur su PVM |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Instrumentų plovimo-dezinfekcijos mašinos Būtina nurodyti gamintoją, modelį ir konkrečią modifikaciją (jei yra) | 2 |  |  |  |
| 2. | Frakcionuoto vakuumo garo sterilizatoriai Būtina nurodyti gamintoją, modelį ir konkrečią modifikaciją (jei yra) | 2 |  |  |  |
|  | Viso : |  |  |  |  |

Bendra pasiūlymo kaina su PVM ____________________________________________________ Eur

(žodžiais)

Į pasiūlymo kainą įskaičiuoti visi tiekėjo mokami mokesčiai ir visos išlaidos, susijusios su pasiūlymo rengimu ir su pirkimo sutarties vykdymu.

Pastaba: Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, lentelių skilčių, kuriose prašoma nurodyti kainą su PVM, nepildo ir nurodo priežastis ir teisinį pagrindą, dėl kurių PVM nemoka.

3. Siūlomi techniniai funkcionalumai (pildo Tiekėjas)

| Eil. Nr. | Siūlomas techninis funkcionalumas | Pasirinkiti (Taip / Ne) |
| --- | --- | --- |
| T1 | Plovimo-dezinfekavimo mašinos standartinio instrumentų plovimo–dezinfekcijos ciklo trukmė ne daugiau kaip 40 min. (įskaitant džiovinio fazę). |  |
| T2 | Plovimo-dezinfekavimo mašinoje yra integruota nuotoline stebėsenos, ataskaitų generavimo ir diagnostikos sistema, užtikrinanti realaus laiko įrenginio būklės stebėjimą, ciklų ir veiklos statistikos (užimtumo, naudojimo, prastovų) ataskaitas bei prieigą per kompiuterį ir (ar) mobilųjį įrenginį. |  |
| T3 | Plovimo-dezinfekavimo mašinos džiovinimo oras filtruojamas ne žemesnės kaip H14 klasės HEPA filtru. |  |
| T4 | Plovimo-dezinfekavimo mašinoje integruota sistema automatiškai valdanti džiovinimo proceso trukmę, užtikrinant pilną instrumentų išdžiovinimą bei išvengiant perteklinio energijos naudojimo. |  |
| T5 | Garo generatoriaus korpusas yra pagamintas iš ne plonesnio kaip 4 mm storio nerūdijančio plieno, ne prastesnio kaip AISI 316L (arba lygiaverčio) ir išorinė termoizoliacija – ne plonesnė kaip 40 mm, užtikrinanti efektyvų šilumos išsaugojimą ir saugų įrenginio eksploatavimą. |  |
| T6 | Garo generatoriaus 134 °C standartinio ciklo, esant pilnai metalinei apkrovai (15 kg/STV), pilnai metalu pakrautos kameros sterilizavimo ciklo trukmė mažiau nei 40 min (pateikti gamintojo deklaraciją, techninius dokumentus arba lygiavertę informaciją). |  |
| T7 | Garo generatoriuje yra integruota nuotoline stebėsenos, ataskaitų generavimo ir diagnostikos sistema, užtikrinanti realaus laiko įrenginio būklės stebėjimą, ciklų ir veiklos statistikos (užimtumo, naudojimo, prastovų) ataskaitas bei prieigą per kompiuterį ir (ar) mobilųjį įrenginį. |  |
| T8 | Sterilizatorius turi programuojamą automatinio paleidimo funkciją, leidžiančią kiekvienai savaitės dienai atskirai nustatyti ne mažiau kaip dviejų ciklų vykdymą taip, kad įrenginys iki darbo pamainos pradžios būtų paruoštas darbui (pvz., atliktas kameros pašildymas, vakuumo testas). Taip pat yra numatyta automatinio perėjimo į budėjimo režimą funkcija, jei įrenginys tam tikrą laiką nenaudojamas. |  |

4. Siūlomai įrangai taikomas garantinis laikotarpis _____ mėn. (nurodyti konkretų skaičių).

5. Siūlomos prekės visiškai atitinka konkurso specialiųjų pirkimo sąlygų (toliau – SPS) 1 priede „Techninė specifikacija“ nurodytus reikalavimus.

Techninės specifikacijos atitikties įrodymui Tiekėjas privalo užpildyti ir kartu su pasiūlymu pateikti SPS 1 priedą „Techninė specifikacija“.

Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:

| Eil. Nr. | Pateikto dokumento pavadinimas | Dokumento puslapių skaičius |
| --- | --- | --- |
| 1. | Jungtinės veiklos kopija (jei taikoma) |  |
| 2. | Europos bendrasis viešųjų pirkimų dokumentas |  |
| 3. | Pasiūlymo atitikimą pirkimo sąlygų techninei specifikacijai pagrindžiantys ir nurodytų parametrų teisingumą įrodantys dokumentai. |  |
| 4. | Užpildytas pirkimo dokumentų 1 priedas „Techninė specifikacija“. |  |
| 5. | Kiti dokumentai ir informacija. |  |

Šiame pasiūlyme yra pateikta ir konfidenciali informacija (perkančioji organizacija šios informacijos negali atskleisti tretiesiems asmenims):

| Eil. Nr. | Pateikto dokumento pavadinimas (rekomenduojama pavadinime vartoti žodį „Konfidencialu“) |
| --- | --- |

Pastaba. Tiekėjui nenurodžius, kokia informacija yra konfidenciali, laikoma, kad konfidencialios informacijos pasiūlyme nėra.

Tiekėjas negali nurodyti, kad konfidenciali informacija yra pasiūlymo kaina, vieneto kaina (įkainis), gamintojas, modelis, techninės charakteristikos, arba, kad visas pasiūlymas yra konfidencialus. Primename, kad nuo 2015-01-01 Perkančioji organizacija laimėjusių dalyvių pasiūlymus (visų pateiktų dokumentų visumą), sudarytas pirkimo sutartis ir jų pakeitimus privalo viešinti naudodamasi CVP IS priemonėmis.

Pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose.

| (Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas) |  | (parašas) |  | (vardas ir pavardė) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |