II. PIRKIMO DALIS: METEOROLOGINIŲ STOČIŲ ATSARGINĖS DALYS

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Pirkimo objektas – Lietuvos hidrometeorologijos tarnyba prie Aplinkos ministerijos (toliau – LHMT ir/ar Perkančioji organizacija) numato įsigyti meteorologinių stočių atsarginės dalys (toliau – prekės).

Pirkimo tikslas – Lietuvos hidrometeorologijos tarnybos prie Aplinkos ministerijos (toliau – LHMT) meteorologinių stočių veikimo užtikrinimas, tam reikalingų priemonių bei atsarginių dalių įsigijimas:

- Oro temperatūros ir santykinio oro drėgnio jutiklis (analoginis) – 12 vnt.;

- Oro temperatūros ir santykinio oro drėgnio jutiklis (skaitmeninis) – 3 vnt.;

- Santykinio oro drėgnio jutiklio sensorius –1 komplektas (10 vnt.);

- Temperatūros jutiklis – 30 vnt.;

- Atmosferos slėgio jutiklis – 2 vnt.;

- Apsaugos nuo viršįtampių blokas – 10 vnt.

- Tiekėjo siūlomos prekės turi atitikti šiuos minimalūs techninius reikalavimus, kaip numatyta 1 lentelėje.

1 lentelė. Minimalūs prekių techniniai reikalavimai

| Eil. Nr. | Reikalaujama charakteristika (ne blogiau kaip) | Siūloma charakteristika ir nuoroda į gamintojo techninę dokumentaciją, nurodant dokumento puslapį ar konkrečią vietą dokumente, kurioje aprašytas reikalaujamos charakteristikos atitikimas* Pildo tiekėjas *Tiekėjai, pildydami 1 lentelės grafą „Siūloma charakteristika“, turi nurodyti tikslų siūlomos prekės parametrą. Žodžiai „Atitinka“/ „Taip“/ „Ne mažiau“/ „Ne daugiau“/ „Ne blogiau“ neleidžiami. |
| --- | --- | --- |
| 1. | Oro temperatūros ir santykinio oro drėgnio jutiklis (analoginis) |  |
| 1.1. | Išvesties tipas – analoginis, įtampa 0-1 V, temperatūros matavimams 4 laidų arba lygiavertis Pt100 sensorius. |  |
| 1.2. | Eksploatavimo temperatūra nuo -40 iki +50 °C arba platesnėse ribose. |  |
| 1.3. | turi būti jutiklis su lanksčiu kabeliu, kurio ilgis ne mažiau kaip 3 m. |  |
| 1.4. | Santykinio oro drėgnio jutiklis turi turėti apsaugą – keičiamą filtrą. Matavimo intervalas nuo 0 iki 100 %. Tikslumas ne daugiau ± 2%. |  |
| 1.5. | Oro temperatūros jutiklis turi atitikti žemiau išvardintus reikalavimus: jutiklio tipas platininis jutiklis Pt-100 arba lygiavertis; tikslumas IEC 60751 1/3 klasė B arba lygiavertė; skiriamoji geba ne daugiau 0,1 °C. |  |
| 2. | Oro temperatūros ir santykinio oro drėgnio jutiklis (skaitmeninis) |  |
| 2.1. | Išvesties tipas – RS-485 arba lygiavertė sąsaja. |  |
| 2.2. | Eksploatavimo temperatūra nuo -40 iki +50 °C arba platesnėse ribose. |  |
| 2.3. | Jutiklis turi būti su lanksčiu kabeliu, kurio ilgis ne mažiau kaip 3 m. |  |
| 2.4. | Santykinio oro drėgnio jutiklis turi turėti apsaugą – keičiamą filtrą. Matavimo intervalas nuo 0 iki 100 %. Tikslumas ne daugiau ne daugiau ± 2 %. |  |
| 2.5. | Oro temperatūros jutiklis turi atitikti žemiau išvardintus reikalavimus: jutiklio tipas platininis jutiklis Pt-100 arba lygiavertis; tikslumas IEC 60751 1/3 klasė B arba lygiavertė; skiriamoji geba ne daugiau 0,1°C. |  |
| 3. | Santykinio oro drėgnio jutiklio sensorius |  |
| 3.1. | Oro temperatūros ir santykinio oro drėgnio sensorius, skirtas oro temperatūros ir santykinio oro drėgnio jutikliui Vaisala HMP155. Sensoriaus tipas HUMICAP180R arba lygiavertis. |  |
| 4. | Temperatūros jutiklis |  |
| 4.1. | Turi turėti vandeniui nelaidų korpusą. Jutiklio platininis (arba lygiavertis) Pt-100 varžos elementas turi būti įmontuotas nerūdijančio plieno AISI 316 arba lygiaverčio korpuso antgalyje. |  |
| 4.2. | Tikslumas: ± 0,2 °C prie 20 °C arba tikslesnis. |  |
| 4.3. | Matavimo ribos: nuo -40 iki +50 °C arba platesnės. |  |
| 4.4. | Jutiklio kabelio ilgis ne mažiau 10 m. |  |
| 5. | Atmosferos slėgio jutiklis |  |
| 5.1. | Silikoninis talpuminis (arba lygiavertis) atmosferos slėgio jutiklis, turi būti modulinės konstrukcijos, turi būti pritaikytas sumontavimui į duomenų kaupiklį Vaisala QML201C. Tiekėjas gali pasiūlyti kito tipo jutiklį, kuris turi atitikti žemiau išvardintus tikslumo, matavimo ribų, skiriamosios gebos, eksploatavimo temperatūros reikalavimus slėgio jutikliui, turėti SDI-12 arba lygiavertę duomenų išvestį, turėti visus montavimui ir pajungimui reikalingus elementus, jutiklio maitinimo įtampa 12 VDC, IP klasė ne žemesnė kaip IP-65 arba lygiavertė; turėti vėjo efekto klaidos pašalinimo įrenginį jutiklio įėjime. |  |
| 5.2. | Matavimo ribos: nuo 750 iki 1100 hPa arba platesnėse ribose. |  |
| 5.3. | Skiriamoji geba: ≤ 0,1 hPa. |  |
| 5.4. | Tikslumas: ± 0,3 hPa visame diapazone arba tikslesnis. Jutiklis privalo turėti įmontuotą temperatūros kompensavimo mechanizmą, skirtą matavimo tikslumui palaikyti visame eksploatacijos temperatūros diapazone. |  |
| 5.5. | Eksploatavimo temperatūra: nuo -40 iki +50 °C arba platesnėse ribose. |  |
| 6. | Apsaugos nuo viršįtampių blokas |  |
| 6.1. | Turi užtikrinti prie jutiklių prijungtų RS-485 arba RS-232 arba lygiavertės nuosekliosios sąsajos linijų bei jutiklių maitinimo linijų apsaugą nuo viršįtampių. |  |
| 6.2. | Turi turėti ne mažiau kaip 2 signalines linijas su bendru įžeminimo kontaktu. |  |
| 6.3. | Maksimalus duomenų perdavimo greitis ne mažiau kaip 19200 bps. |  |
| 6.4. | Signalo linijos įtampa ne mažiau kaip ±12 V. |  |
| 6.5. | Signalo linijos srovė ne mažiau kaip 750 mA. |  |
| 6.6. | Turi turėti ne mažiau kaip 2 maitinimo linijas (su bendru įžeminimo kontaktu). |  |
| 6.7. | Maitinimo linijos įtampa ne mažiau kaip ±32 V. |  |
| 6.8. | Maitinimo linijos srovė ne mažiau kaip 3 A. |  |
| 6.9. | Maksimali impulsinė srovė (IEC 61000-4-5, 8/20 µs impulsas), bendruoju ir diferenciniu režimais: ne mažiau kaip 3 kA. |  |
| 6.10. | Darbinė temperatūra nuo -40 iki +50 °C arba platesnėse ribose. |  |
| 6.11. | Turi būti pritaikytas montavimui ant DIN bėgelio. |  |

8. Prekės turi atitikti Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2011/65/ES dėl tam tikrų pavojingų medžiagų naudojimo elektros ir elektroninėje įrangoje apribojimo (RoHS), su visais vėlesniais pakeitimais, reikalavimus. Atitiktis įrodoma gamintojo ES atitikties deklaracija arba kitu lygiaverčiu dokumentu.

9. Visa pateikiama prekių techninė dokumentacija (naudotojo instrukcijos, techniniai duomenys ir kita eksploatacijai reikalinga informacija) turi būti pateikta elektroniniu formatu lietuvių arba anglų kalba.

10. Visoms perkamoms prekėms turi būti suteikta mažiausiai 24 mėnesių garantija. Garantinis periodas įsigalioja nuo prekių perdavimo–priėmimo akto pasirašymo dienos. Garantinio laikotarpio metu prekėms sugedus, atsiradus trūkumų, kurie nesusiję su prekių normaliu susidėvėjimu, tiekėjas ne vėliau kaip per 30 dienų nuo LHMT kreipimosi dėl garantijos turi atlikti prekių remontą arba sugedusias prekes ar jų dalis pakeisti naujomis. Pristatymas naujos arba sutvarkytos prekės patvirtinamas priėmimo-perdavimo aktu. Pasirašius priėmimo-perdavimo aktą pradedamas taikyti naujas 24 mėnesių naujos arba sutvarkytos prekės (arba jos dalių) garantinis laikotarpis.

11. Prekės turi būti pristatytos adresu: Rapsų g. 5, LT-53367 Noreikiškių k., Ringaudų sen., Kauno r. sav.

12. Jeigu apibūdinant pirkimo objektą techninėje specifikacijoje nurodytas konkretus modelis ar tiekimo šaltinis, konkretus procesas, būdingas konkretaus tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms, ar prekių ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, sertifikatai, standartai, protokolai, turi būti laikoma, kad kiekviena tokia nuoroda yra pateikta su žodžiais „arba lygiavertis“.

13. Jeigu apibūdinant pirkimo objektą techninėje specifikacijoje nurodytas standartas, techninis liudijimas ar bendrosios techninės specifikacijos (Europos standartą perimantis Lietuvos standartas, Europos techninio įvertinimo patvirtinimo dokumentas, informacinių ir ryšių technologijų bendrosios techninės specifikacijos, tarptautinis standartas, kitos Europos standartizacijos organizacijų nustatytos techninių normatyvų sistemos, nacionaliniai standartai, nacionaliniai techniniai liudijimai arba nacionalinės techninės specifikacijos, susijusios su darbų projektavimu, sąmatų apskaičiavimu ir vykdymu bei prekių naudojimu), turi būti laikoma, kad kiekviena tokia nuoroda yra pateikta su žodžiais „arba lygiavertis“.