Konkretaus pirkimo, atliekamo dinaminės pirkimų sistemos pagrindu, priedas Nr. 1

„Techninė specifikacija“

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

- SĄVOKOS IR SUTRUMPINIMAI/ BENDRA INFORMACIJA

  - Pirkėjas / Perkančioji organizacija – Vilniaus universitetas.

  - Tiekėjas – ūkio subjektas – fizinis asmuo, privatusis ar viešasis juridinis asmuo, kita organizacija ir jų padalinys arba tokių asmenų grupė, įskaitant laikinas ūkio subjektų asociacijas, su kuriuo Pirkėjas sudarys šio Pirkimo sutartį.

  - Sutartis – Pirkimo sutartis, sudaroma tarp Tiekėjo ir Pirkėjo dėl šio Pirkimo objekto.

  - Projektas – Nr. (10-093-K-0046): „Įrangos, skirtos transliacinių onkologinių tyrimų vykdymui, įsigijimas (UNCAN.eu)“.

- PIRKIMO OBJEKTAS

  - Pirkimo objektas – uždara sistema automatizuotam skysčių valdymui ir molekulinių tyrimų atlikimui realaus laiko polimerazės grandininės reakcijos (qPCR) metodu su priedais, įrangos pristatymu, instaliavimu ir apmokymo paslaugomis (toliau – prekės).

  - Pirkimo objektas į pirkimo objekto dalis neskaidomas, todėl Tiekėjas privalo teikti pasiūlymą visai žemiau nurodytai pirkimo objekto apimčiai ir (ar) kiekiui.

2.3. Prekių pristatymo vieta – Žaliųjų ežerų g. 2, LT-08406, Vilnius.

1 lentelė.

| Eil. Nr. | Prekių pavadinimas | Prekių kiekis ir mato vnt. | Užsakymų teikimas |  | Prekių pristatymo terminas |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Taip | Ne |  |
| 1. | Uždara sistema automatizuotam skysčių valdymui ir molekulinių tyrimų atlikimui realaus laiko polimerazės grandininės reakcijos (qPCR) metodu su priedais, įrangos pristatymu, instaliavimu ir apmokymo paslaugomis | 1 kompl. | ☐ | ☒ | Per 45 (keturiasdešimt penkias) kalendorines dienas nuo Sutarties įsigaliojimo dienos |

  - Aukščiau esančioje lentelėje nurodytas prekių kiekis ir (ar) apimtis yra tikslus (-i) ir vykdant Sutartį nesikeis.

2.5. Užsakymų teikimo tvarka:

2.5.1  užsakymai Sutarties galiojimo laikotarpiu neteikiami. Tiekėjas nuo Sutarties įsigaliojimo per 1 lentelėje nurodytą terminą įsipareigoja pristatyti prekes ir suteikti susijusias paslaugas.

- REIKALAVIMAI PREKĖMS

3.1. Jei šioje techninėje specifikacijoje ir (ar) kituose pirkimo dokumentuose naudojami konkretūs modeliai ar šaltiniai, konkretūs procesai ar prekės ženklai, patentai, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, sertifikatai, standartai ir pan., jie gali būti pakeisti lygiaverčiais.

Lygiavertiškumo įrodymas yra Tiekėjo pareiga, o lygiavertiškumo dokumentai privalo būti pateikti kartu su pateikiamu pasiūlymu.

3.2. Atitikimas techniniams reikalavimams:

2 lentelė.

| Eil. Nr. | Parametras | Reikalaujama reikšmė | Reikalaujamos reikšmės atitikimas (pildo Tiekėjas) |
| --- | --- | --- | --- |
| Uždara sistema automatizuotam skysčių valdymui ir molekulinių tyrimų atlikimui realaus laiko polimerazės grandininės reakcijos (qPCR) metodu su priedais ir susijusiomis paslaugomis |  |  |  |
|  | Nurodyti siūlomos prekės pavadinimą, modelį, gamintoją |  |  |
|  | Paskirtis* | Uždara sistema automatizuotam skysčių valdymui ir molekulinių tyrimų atlikimui realaus laiko polimerazės grandininės reakcijos (qPCR) metodu su priedais. Sistema turi užtikrinti tikslų ir atkuriamą reagentų bei mėginių dozavimą, mėginių paruošimą bei jų perkėlimą į reakcijos indus, taip pat patikimą nukleorūgščių amplifikaciją ir kiekybinę analizę realiu laiku. |  |
|  | Sistemos funkcionalumas | - Vorteksinis arba lygiavertis maišymas - Prietaisas turi turėti lygiagrečios (multi-tube) aspiracijos funkcionalumą - Plėvelės pradūrimas - Atvira platforma leidžianti eksploatacinių medžiagų (consumables) pasirinkimą - Suderinamumas su liofilizuotais reagentais - Mėginio paruošimas skysčių pilstymo (liquid-handling) reakcijoms apimantis ne mažiau nei qPCR, magnetinės ekstrakcijos, mėginio paruošimo iš tepinėlio (swab) reakcijas - Kontaminacijos prevencijos mechanizmas, ne mažiau kaip UV spinduliuotė ir HEPA filtravimas Galimybė integruoti mėgintuvėlių laikiklius pagal unikalius vartotojo poreikius (unikalias lėkšteles arba mėgintuvėlius) |  |
|  | Integruotos automatinės pipetės charakteristikos | - Darbinis tūris: ne siauriasniame nei 1-50µL intervale - Pipėtavimo tikslumas: ne mažiau nei 1µL < 10%; 5-50µL 1% - Pipėtavimo preciziškumas: ne mažiau nei 1µL 5% CV ; 5-50µL 1% CV - Padėties valdymas: uždaro ciklo ar lygiaverte sistema, skiriamoji geba 100 µm arba tikslesnė - Lygio nustatymas – slėgio jutiklis ar lygiavertis |  |
|  | Optiniai sistemos parametrai | - Detektoriai: ne mažiau 4 fotodiodiniai arba lygiaverčiai detektoriai - Sužadinimo šaltiniai: ne mažiau 4 LED ar lygiaverčio tipo sužadinimo šaltiniai - Optikos duomenų gavimo laikas (acquisition time): ne daugiau nei 1s |  |
|  | Reakcijos parametrai | - Maksimalus mėginių skaičius: ne mažiau nei 48 - Sistema turi palaikyti reakcijos tūrį nuo 5 iki 25 µL arba platesnį diapazoną |  |
|  | Kontaminacijos kontrolės parametrai | - Antgalių šalinimas: Vidinis uždaras atliekų konteineris - Dekontaminacija UV: Ne mažesnės nei 70 mW galios, 280 nm UV LED arba lygiavertis diodas - HEPA ar lygiavertė oro filtracija : geba filtruoti ne mažesniu nei 99.98% efektyvumu 0.3 µm daleles |  |
|  | Priedai | Prietaisas turi būti komplektuojamas ne mažiau kaip su šiais priedais: - Ne mažiau kaip 4 kanalų pipetė 50 µL tūrio – 1 vnt. - Rezervuarų blokas (Tai modulinis blokas, leidžiantis naudoti įvairių tipų rezervuarus bei 8 vnt. 1,5 arba 2,0 mL užsukamų arba atverčiamų dangtelių mėgintuvėlius su specialiomis spyruoklėmis.) – 1 vnt - Ne mažiau kaip 4 kanalų atliekų konteinerio dangtis – 1 vnt. - 50 µL Roboto pipetavimo antgalių fasuočių (fasuotė - ne mažesnė nei 10 rinkinių po 384 antgalius). – 5 vnt. - V-cap mėgintuvėlių fasuočių qPCR reakcijų mėginių tiesioginiam įkėlimui į integruotą termociklerį (fasuotė – ne mažiau nei 960 mėgintuvėlių) – 10 vnt. - 36 ir 96 vietų įkrovimo blokai - po 1 vnt. - 96 vietų magnetinis stovelis magnetinėmis dalelėmis pagrįstų metodų vykdymui 1 vnt. - Aušinimo blokai: 96 ir 384 vietų aušinimo blokai bei plokščiadugnis aušinimo blokas - po 1 vnt. - Adapteris mėginių pakrovimui į rotoriaus tipo blokus – 1 vnt. - Ne mažiau kaip 6 rezervuarų pakrovimo blokas dideliems tūriams (Ne mažiau kaip po 18 mL) – 1 vnt. - Integruotas termocikleris su ne siauresniu nei 35–99 °C temperatūros diapazonu, ne mažesniu nei ±0,3 °C, tikslumu ir ±0,2 °C vienodumu, ne mažesniu nei ≥4 °C/s kaitinimo greičiu, ≥3 °C/s aušinimo greičiu. – 1vnt. |  |
|  | Programinės įrangos funkcionalumas | - Protokolų kūrimas - Normalizavimas - Mėginių sujungimas (pooling) - Atrankinis mėginių pasirinkimas (cherry picking) - CSV failų importavimas - Eksploatacinių medžiagų biblioteka - Integruotos NKS normalizavimo, sujungimo (pooling) ir kiekybinio įvertinimo funkcijos - LIMS integracijos galimybė - Protokolų simuliacijos galimybė |  |
|  | Išmatavimai | Ne daugiau nei 550 mm pločio ir 480 mm gylio |  |
|  | Valdymas* | Prekės valdymui turi būti užtikrintas suderinamumas su Pirkėjo turimais Dell Latitude 3540 nešiojamais kompiuteriais kurių parametrai yra: USB 2.0 tipo jungtys Windows 11 operacinė sistema Intel Core i5 procesorius 8 GB RAM darbinė atmintis |  |
|  | Garantija* | Ne mažiau kaip 12 mėnesių nuo prekių perdavimo-priėmimo akto pasirašymo dienos |  |
|  | Maitinimas | Prietaisas tinkamas eksploatuoti naudojant 230 V +/- 10% maitinimą |  |
|  | Suderinamumas* | Visos siūlomos detalės ir priedai turi būti vieno gamintojo arba tarpusavyje suderinami. |  |
|  | Priedai ir detalės įrangos sumontavimui ir prijungimui prie pastato komunikacijų* | Į komplektą turi būti įskaičiuoti visi priedai ir detalės, reikalingos įrangos sumontavimui, prijungimui prie pastato komunikacijų. |  |
|  | Įrangos paruošimas darbui* | Būtinas įrangos instaliavimas ir gyvas personalo apmokymas naudotis prietaisu pirkėjo patalpose ne mažiau nei 3 asmenims ne trumpiau nei 1 val. per vieną mėnesį nuo įrangos instaliavimo, tiekėjas turi išduoti sertifikatą ar dokumentą pagrindžiantį mokymų išklausymą. |  |

Pateikti kartu su pasiūlymu siūlomos įrangos techninius parametrus, išskyrus pažymėtus *, patikimai patvirtinančius dokumentus (pvz. gamintojo prekės aprašymas arba internetinė nuoroda į gamintojo psl., arba kiti lygiaverčiai dokumentai).

- APLINKOSAUGINIAI REIKALAVIMAI

4.1. Pirkimui yra taikomi Aplinkos apsaugos kriterijai, vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. gruodžio 13 d. įsakymu Nr. D1-401 „Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymo Nr. D1-508 „Dėl Produktų, kurių viešiesiems pirkimams ir pirkimams taikytini Aplinkos apsaugos kriterijai, sąrašo, Aplinkos apsaugos kriterijų ir aplinkos apsaugos kriterijų, kuriuos perkančiosios organizacijos ir perkantieji subjektai turi taikyti pirkdami prekes, paslaugas ar darbus, taikymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ patvirtinto Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo II skyriaus 4.4.4.1. papunkčiu.

3 lentelė.

| Eil. Nr. | Reikalavimas | Atitiktį įrodantys dokumentai |
| --- | --- | --- |
| 1. | Konkretus reikalavimas nustatytas Konkretaus pirkimo sąlygų 3 priedo „Sutarties projektas“ Specialiųjų sąlygų 13 skyriuje. | Kartu su pasiūlymu Tiekėjas neturi pateikti atitiktį įrodančių dokumentų. Perkančioji organizacija šio reikalavimo atitiktį tikrina Sutarties vykdymo metu. |

- KITA INFORMACIJA

5.1 Tiekėjas turi užtikrinti, kad prekės pristatymo metu atitiks efektyvumo, tvarumo, ilgaamžiškumo reikalavimus pagal 2009 m. spalio 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą  2009/125/EB, nustatančią ekologinio projektavimo reikalavimų su energija susijusiems gaminiams nustatymo sistemą ir 2011 m. birželio 8 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2011/65/ES dėl tam tikrų pavojingų medžiagų naudojimo elektros ir elektroninėje įrangoje apribojimo. Pirkėjas šio reikalavimo atitiktį vertins prekių pristatymo metu.

Tiekėjas Sutarties vykdymo metu kartu su pristatomomis prekėmis privalo pateikti CE sertifikato, išduoto paskelbtosios (notifikuotos) įstaigos, arba EB deklaracijos, arba gamintojo parengtos deklaracijos kopiją (pateikiama tai, kas taikoma pirkimo objektui pagal teisės aktų reikalavimus). Pateikiant EB deklaracijos arba gamintojo parengtos deklaracijos kopiją, kad pasiūlytos prekės atitinka reikiamus standartus, bei prekių klasei būtinus reglamentus, kartu pateikiami ir techniniai dokumentai, pagrindžiantys prekės atitiktį reikiamiems standartams bei reglamentams.

Jei prekėms pagal Europos Sąjungos teisės aktų reikalavimus nėra privalomas CE ženklinimas – Tiekėjas laisva rašytine forma turi pagrįsti, kad prekių neprivaloma ženklinti CE ženklu pagal teisės aktų reikalavimus.

1 Lygiaverčiu laikomas pirkimo objektas, kurio savybės nėra prastesnės (t. y. tokios pat arba geresnės) negu pirkimo dokumentuose perkamam objektui keliami reikalavimai ir siūlomą lygiavertį pirkimo objektą galima panaudoti pagal paskirtį be jokių apribojimų (įskaitant bet neapsiribojant išvardintais):

- neatliekant papildomų sąveikaujančių elementų pakeitimų;

- panaudojimas neturės įtakos sąveikaujančių elementų greitesniam susidėvėjimui, gedimams ir (ar) garantijos praradimui;

- numatytas tarnavimo laikotarpis nėra  trumpesnis;

- nėra prastesnio techninio pažangumo lygio.

Siūlant lygiavertį pirkimo objektą, privaloma pateikti dokumentus, įrodančius atitiktį pirkimo objektui keliamiems reikalavimams. Tokie dokumentai galėtų būti Lietuvos Respublikoje įsteigtos atitikties vertinimo įstaigos tyrimų ataskaita ar pažyma, taip pat pripažįstama kitose šalyse įsteigtų lygiaverčių atitikties vertinimo įstaigų išduotos pažymos. Jeigu Tiekėjas negali gauti nurodytų pažymų ar tyrimų ataskaitų dėl nuo Tiekėjo nepriklausančių aplinkybių ir objektyviais, rašytiniais įrodymais įrodo, kad siūlomas lygiavertis pirkimo objektas atitinka Techninėje specifikacijoje nurodytus reikalavimus ar kriterijus, pasiūlymų vertinimo kriterijus ar pirkimo sutarties vykdymo sąlygas, Pirkėjas pripažįsta ir kitas tinkamas priemones. Tačiau tinkamomis priemonėmis nelaikoma Tiekėjo savideklaracija be konkrečių, techninių įrodymų. Pirkėjas pasilieka sau teisę atlikti Pavojaus rizikos vertinimą jei siūlomos prekės lygiavertiškumui pateikti dokumentai bus nepakankami.