TECHNINĖ SPECIFIKACIJA
Linijinių pozicionavimo stalų valdikliai

Pastaba: jei techninių specifikacijų reikalavimuose prekių parametrai (ir/ar kita informacija) nurodyti kartu su prekės ženklu, patentu ar tipu (ir/ar kitaip pažeidžia rinkos dalyvių konkurencingumą, lygiateisiškumą), tiekėjas turi teisę siūlyti lygiaverčius parametrus (ir/ar informaciją).

Dokumento paskirtis – apibrėžti minimalius techninius reikalavimus linijinių pozicionavimo stalų valdikliams laboratorijoje įsigyti, įdiegti (atnaujinti) į lazerinio apdirbimo stakles, perduoti eksploatacijai.

- Viešojo pirkimo paskirtis

Perkami du linijinių pozicionavimo stalų valdiklių komplektai, siekiant pakeisti susidėvėjusią lazerinių mikroapdirbimo staklių elektroniką.

Pirkimo objektas yra skaidomas į 2 pirkimo dalis. Tiekėjas gali pateikti pasiūlymą bet kuriai vienai arba abiem pirkimo dalims:

- Pirma pirkimo dalis. Šešių ašių valdiklių komplektas  su pilnai integracijai į lazerinio mikroapdirbimo stakles reikalinga papildoma įranga (kabeliai, jungtys, kompiuterio išplėtimo plokštės ir t.t.).

- Antra pirkimo dalis. Trijų ašių valdiklių komplektas su pilnai integracijai į lazerinio mikroapdirbimo stakles reikalinga papildoma įranga (kabeliai, jungtys, kompiuterio išplėtimo plokštės ir t.t.);

2. Bendrieji reikalavimai abiem pirkimo dalim

Visa siūloma įranga turi būti nauja, nenaudota, pramoninės arba mokslinės paskirties ir tinkama nepertraukiamam laboratoriniam naudojimui.

Visa įranga turi būti tarpusavyje suderinama mechaniniu, optiniu, elektriniu ir programiniu požiūriu su perkančiosios organizacijos turima ir naudojama mikroapdirbimo staklių įranga (Lazerinio mikroapdirbimo Sistema MASTER DUO, Inv. Nr. 12051101, gamintojas Akoneer, Lazerinio mikroapdirbimo Sistema Femtomaster, Inv. Nr. 12110901, gamintojas Akoneer). Valdiklių programinė įranga, suderinama su perkančiosios organizacijos turima ir naudojama UAB Direct Machining Control lazerinių staklių valdymo programa (1.8.10 arba naujesne versija).

Jeigu tiekėjas siūlo lygiaverčius techninius sprendinius, jie turi būti ne prastesni už nurodytus minimalius techninius reikalavimus ir turi būti pagrįsti techniniais dokumentais, gamintojo duomenų lapais arba kitais objektyviais įrodymais.

Į tiekimo apimtį turi būti įtraukti visi būtini adapteriai, tvirtinimo elementai, maitinimo šaltiniai, kabeliai, programinė įranga ir licencijos (jeigu tokių reikia), reikalingi mikroapdirbimo staklių atnaujinimui ir naudojimui pagal paskirtį.

.

- 1 (pirma) pirkimo dalis. Šešių ašių valdiklių komplektas  su pilnai integracijai į lazerinio mikroapdirbimo stakles reikalinga papildoma įranga (kabeliai, jungtys, kompiuterio išplėtimo plokštės ir t.t.).

- Techniniai parametrai (Pildoma tai (-oms) pirkimo daliai (-ims), kuriai (-ioms) teikiamas pasiūlymas

| Eil. Nr. | Parametras arba komponentas | Reikalaujama charakteristika (ne blogiau kaip arba lygiavertė) | Tiekėjo siūloma charakteristika |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Pirma pirkimo dalis. 6 ašių judesio valdymo sistema (1 komplektas) |  | Gamintojas, modelis: |
| 1.1 | Suderinamumas su jau esama lazerinio mikroapdirbimo staklių įranga | Turi būti pilnai suderinamas ir integruojamas su konkrečia pozicionavimo įranga: - ALS20060-ES17308-2 pozicionavimo stalas (gamintojas Aerotech, JAV); - ALS20030-ES17308-2 pozicionavimo stalas (gamintojas Aerotech, JAV); - PRO165-05MM-200-UF pozicionavimo stalas (gamintojas Aerotech, JAV); - PRO165-05MM-200-UF pozicionavimo stalas (gamintojas Aerotech, JAV); - ADRT-150-115-ES17308-2 pozicionavimo stalas (gamintojas Aerotech, JAV); - ACS-150LP-ES17308-2 pozicionavimo stalas (gamintojas Aerotech, JAV); |  |
| 1.2 | Valdiklio išmatavimai bei integracija | Korpusas: - Valdiklis turi būti skirtas montuoti į FTMC turimą 19 colių (19") pramoninę rack tipo spintą; - Įrenginio aukštis turi būti ne didesnis kaip 4U; - Turi būti numatyta galimybė montuoti įrenginį naudojant standartinius 19"-rack tvirtinimo elementus; - Turi būti užtikrintas įrenginio aptarnavimas ir jungčių prieinamumas sumontavus į standartinę 19"-rack spintą. - Siūloma sistema turi būti vientisos aparatinės architektūros – visi judesio valdiklio komponentai turi būti integruoti viename 19" rack tipo korpuse |  |
| 1.3 | Valdiklio savybės | - Maitinimo įtampa 230-240 V, srovė ne daugiau 5A; - ±40 VDC bipolinis galios magistralės maitinimas, galia ne mažiau 300W; - Galios magistralių ne mažiau nei dvi; - Valdiklis turi palaikyti sinusinių (sin/cos) enkoderių signalų aparatinę interpoliaciją ne mažesnę kaip ×65 536; - Kiekviena iš 6 ašių turi savo atskirą PWM servo stiprintuvą. Kiekvienas stiprintuvas turi užtikrinti ne mažesnę kaip 10 A momentinę ir ne mažesnę kaip 5 A nuolatinę variklio fazės srovę ir užtikrinti reikiamą dinamiką ALS, PRO, ADRT ir ACS stalams; - Integruotas orinis aušinimas arba lygiavertis sprendimas; - Valdiklis turi turėti aparatinio lygmens pozicijos sinchronizuotus išėjimus (Position Synchronized Output arba lygiaverčius), leidžiančius generuoti išėjimo signalus pagal tikrąją enkoderio poziciją realiuoju laiku, nemažiau nei 3 ašių sinchronizuotas PSO išėjimas; - Aparatinio pozicijos sinchronizavimo išėjimų (PSO) maksimalus dažnis izoliuoto pajungimo konfigūracijoje turi būti ne mažesnis kaip 5MHz. - TTL tipo pozicijos sinchronizuoto išėjimo (PSO) vėlinimas izoliuoto pajungimo konfigūracijoje turi būti ne didesnis kaip 150 ns. - Realaus laiko judesio kontrolės magistralės fizinis perdavimo sluoksnis turi būti optinis arba lygiavertis EMI atsparumą užtikrinantis sprendimas, užtikrinantis sinchroninį ne mažiau kaip 6 servo ašių valdymą ir aparatinį pozicijos sinchronizuotų išėjimų generavimą. - Valdymo sistema turi būti suderinama su DMC (UAB Direct Machining Control) programine įranga. |  |
|  | Garantija | - Ne trumpesnė nei 12 mėnesių nuo pristatymo dienos |  |

- Antra pirkimo dalis. Trijų ašių valdiklių komplektas su pilnai integracijai į lazerinio mikroapdirbimo stakles reikalinga papildoma įranga (kabeliai, jungtys, kompiuterio išplėtimo plokštės ir t.t.);

| Eil. Nr. | Parametras arba komponentas | Reikalaujama charakteristika (ne blogiau kaip arba lygiavertė) | Tiekėjo siūloma charakteristika |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | 2 pirkimo dalis. 3 ašių judesio valdymo sistema (1 komplektas) |  | Gamintojas, modelis: |
| 2.1 | Suderinamumas su jau esama lazerinio mikroapdirbimo staklių įranga | Turi būti pilnai suderinamas ir integruojamas su konkrečia pozicionavimo įranga: - ANT130-160-XY-25DU-XY CMS (gamintojas Aerotech, JAV); - ANT130-060-ES16805 (gamintojas Aerotech, JAV). |  |
| 2.2 | Valdiklio išmatavimai bei integracija | - Judesio valdymo sistema turi būti sudaryta iš trijų atskirų vienaašių servo valdiklių/stiprintuvų arba integruota į vieną korpusą, skirta individualiam kiekvienos pozicionavimo ašies valdymui. - Valdiklių sistema turi būti montuojama elektros spintos viduje ant montavimo plokštės arba lygiavertės mechaninės konstrukcijos ir užtikrinti galimybę eksploatuoti visus įrenginius vienoje spintoje. - Judesio valdymo sistema, įskaitant visus servo valdiklius ir jų tarpusavio komunikacijos modulius, turi būti integruojama elektros spintoje ir užimti ne didesnę kaip 250 mm × 350 mm × 220 mm (A × P × G) erdvę. Turi būti užtikrinti gamintojo rekomenduojami aušinimo tarpai tarp valdiklių. - Judesio valdymo sistema turi būti pritaikyti vertikaliam montavimui ir natūraliam arba priverstiniam aušinimui, paliekant gamintojo rekomenduojamus tarpus oro cirkuliacijai. - Valdiklių konstrukcija turi užtikrinti prieigą prie maitinimo, grįžtamojo ryšio, I/O ir komunikacijos jungčių iš priekinės arba šoninės pusės, kad būtų galima atlikti aptarnavimą neišmontuojant įrenginių iš spintos. |  |
| 2.3 | Judesio valdymo sistemos savybės | - Maitinimo įtampa 230-240 V; - Kiekvienai iš 3 valdomų pozicionavimo ašių turi būti skirtas atskiras servo stiprintuvas. Kiekvienas stiprintuvas turi užtikrinti ne mažesnę kaip 10 A momentinę ir ne mažesnę kaip 5 A nuolatinę variklio fazės srovę, reikalingą ANT tiesioginės pavaros precizinių stalų dinamikai užtikrinti. - Valdikliai turi palaikyti sinusinių (sin/cos) enkoderių signalų aparatinę interpoliaciją ne mažesnę kaip ×65 536; - Judesio valdymo sistema turi turėti aparatinio lygmens pozicijos sinchronizuotus išėjimus (Position Synchronized Output (PSO) arba lygiaverčius), leidžiančius generuoti išėjimo signalus pagal faktinę enkoderių padėtį realiuoju laiku. Turi būti numatyta galimybė generuoti pozicijos sinchronizuotą signalą ateinantį iš ne mažiau kaip 3 ašių enkoderių. - Aparatinio pozicijos sinchronizavimo išėjimų (PSO) maksimalus dažnis izoliuoto pajungimo konfigūracijoje turi būti ne mažesnis kaip 5MHz. - TTL tipo pozicijos sinchronizuoto išėjimo (PSO) vėlinimas izoliuoto pajungimo konfigūracijoje turi būti ne didesnis kaip 150 ns. - Realaus laiko judesio kontrolės magistralės fizinis perdavimo sluoksnis turi būti optinis arba lygiavertis EMI atsparumą užtikrinantis sprendimas, užtikrinantis sinchroninį ne mažiau kaip 3 servo ašių valdymą ir aparatinį pozicijos sinchronizuotų išėjimų generavimą. - Judesio valdymo sistema turi užtikrinti ne mažiau kaip 16 skaitmeninių įėjimų, 16 skaitmeninių išėjimų, 3 analoginius įėjimus ir 3 analoginius išėjimus technologinės įrangos integravimui. - Valdymo sistema turi būti suderinama su DMC (UAB Direct Machining Control) programinė įranga. |  |
|  | Garantija | - Ne trumpesnė nei 12 mėnesių nuo pristatymo dienos |  |

Infomacija abiems pirkimo dalims:

Garantija – ne trumpiau kaip vieneri metai.

Instaliacija – Netaikoma.

Pristatymas iki 2026-12-01, adresu Savanorių pr. 231,  LT-02300 Vilnius.

Tiekėjas turi teisę į Prekių pristatymo termino pratęsimą, tačiau tik tuo atveju, jei atsiranda įrodymais pagrįstų kliūčių ar trukdymų, kurių atsiradimui Tiekėjas neturi įtakos ir už kuriuos jis neatsako ir kurie sukelti ir priskirtini tretiesiems asmenims, ar kitų aplinkybių, kurių Tiekėjas negalėjo iš anksto numatyti. Aplinkybės, kuriomis grindžiama būtinybė pratęsti Prekių tiekimo terminą, jokiu būdu negali priklausyti nuo Tiekėjo. Kiekvienu tokiu atveju, Tiekėjas raštu nedelsdamas, bet ne vėliau kaip per 2 d. d., apie tai praneša Pirkėjui, pateikdamas minėtų aplinkybių egzistavimo įrodymus. Nurodytas aplinkybes vertina Pirkėjas. Pirkėjui sutikus, Prekių pristatymo terminas gali būti pratęsiamas tik minėtų aplinkybių egzistavimo laikotarpiui, bet ne ilgiau nei iki 2026-12-22 (imtinai).

Žaliųjų pirkimų reikalavimai

| Eil. Nr. | Reikalavimas |
| --- | --- |
| 1 | Jeigu Prekės supakuojamos į antrinę pakuotę, ji turi būti perdirbamoji pakuotė pagal Lietuvos Respublikos mokesčio už aplinkos teršimą įstatymo nuostatas. Tiekėjas patiekdamas Prekes Pirkėjui, pateikia Prekės antrinės pakuotės tinkamumą perdirbti (perdirbamumą) patvirtinančius dokumentus (pavyzdžiui, pakuotės aprašymo dokumentą, techninį dokumentą, dokumentą iš akredituotų laboratorijų ar pakuočių atliekų perdirbėjų, ar eksportuotojų iš tvarkytojų sąrašo, ar kitus lygiaverčius objektyvius įrodymus). Už Prekių priėmimą atsakingas Pirkėjo atstovas, nurodytas šios Sutarties 2.1 punkte patikrina Tiekėjo pateiktus įrodymus dėl šiame punkte nustatytų reikalavimų laikymosi. Nustačius, kad Tiekėjas šiame punkte nustatytų reikalavimų nesilaiko, už Prekių priėmimą atsakingas Pirkėjo atstovas turi teisę Prekių nepriimti ir laikyti, kad Prekės turi trūkumų, kuriuos Tiekėjas privalo ištaisyti, kitu atveju Tiekėjui taikoma Specialiųjų sąlygų 9.5 punkte nurodyto dydžio bauda. |
| 2. | Tiekėjas privalo Prekes atvežti Pirkėjui ne kelių eismo piko valandomis, pirmadieniais − ketvirtadieniais nuo 14:30 iki 16:00 val., penktadieniais ir švenčių dienų išvakarėse nuo 13:00 iki 14:00 val. Už Prekių priėmimą atsakingas Pirkėjo atstovas, nurodytas šios Specialiųjų sąlygų 2.1 punkte priimdamas Prekes fiziškai įsitikina, ar Tiekėjas Prekes pristatė ne kelių eismo piko valandomis. Nustačius, kad Tiekėjas šiame punkte nustatyto reikalavimo nesilaiko, Tiekėjui taikoma Specialiųjų sąlygų 9.5 punkte nurodyto dydžio bauda. |
| 3. | Tiekėjas įsipareigoja bendrauti su Pirkėju elektroninėmis priemonėmis (telefonu, elektroniniu paštu ar kt.), mažinti popieriaus sunaudojimą, atsisakyti nebūtino dokumentų kopijavimo ir spausdinimo. Su Sutarties vykdymu susiję dokumentai Pirkėjui turi būti pateikti tik elektroniniu formatu (jeigu Sutartyje ir (ar) jos prieduose nenumatyta kitaip). Išimtiniais atvejais su Sutarties vykdymu susiję dokumentai, turi (gali) būti pateikiami popieriniu formatu, jeigu toks formatas privalomas pagal teisės aktus arba Pirkėjas nurodo tokį būtinumą - tokiu atveju turi būti naudojamas perdirbtas popierius, kuris atitinka minimaliuosius aplinkos apsaugos kriterijus, patvirtintus Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 „Dėl produktų, kurių viešiesiems pirkimams taikytini aplinkos apsaugos kriterijai, sąrašų, aplinkos apsaugos kriterijų ir aplinkos apsaugos kriterijų, kuriuos perkančiosios organizacijos turi taikyti pirkdamos prekes, paslaugas ar darbus, taikymo tvarkos aprašo patvirtinimo “. |

___________________________