TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

# PRIEMONIŲ, SKIRTŲ STERILIZACIJAI IR PROCESO KONTROLEI

| Eil. Nr. | Prekės pavadinimas | ##### Techniniai reikalavimai |  | ##### Gamintojo techninės charakteristikos ir atitikimo techniniams reikalavimams patvirtinimas su nuoroda į kartu su pasiūlymu pateikto dokumento puslapį (užpildo tiekėjas) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. |  | 4. |
| 1. Garo sterilizatorių darbo kontrolės priemonės: |  |  |  |  |
| 1.1 | Proceso kontrolės priemonė (išorinis cheminis indikatorius) garo sterilizatoriams | - 1. Indikatoriai turi būti skirti visų tipų paketų žymėjimui ir įpakuotų medicinos prietaisų, gaminių paketo poveikio sterilizuojančia medžiaga įvertinimui. - 2. Indikatoriaus pavidalas – turi būti dviguba lipni etiketė. - 3. Indikatorius turi būti klijuojamas ant paketų paviršių spausdintuvų pagalba. - 4. Turi būti pateikiami 6 vnt. spausdintuvų panaudai, rašalo kasetės spausdintuvuose keičiami nemokamai, sugedę spausdintuvai pakeičiami nedelsiant. - 5. Indikatoriai turi būti susukti į ritinius (ne mažiau nei po 750 vnt.) 6. Ant cheminio indikatoriaus turi būti vietos reikiamai informacijai užrašyti: ne mažiau 3 eilučių, viena eilutė talpinti ne mažiau 12 simbolių (raidžių ir skaičių), su galimybe 1 eilutėje pirmus 2 simbolius žymėti raidėmis. - 7. Turi nenukristi nuo paketo po sterilizacijos garais (pateikiant pavyzdžius kokybės įvertinimui). - 8. Indikatorius turi būti pritaikytas įklijuoti į dokumentaciją, krovinio registracijos žurnalus (paciento ir kt. dokumentus) po sterilizacijos proceso nenaudojant papildomų klijų. - 9. Indikatorių spalvinė gama ne mažiau keturių skirtingų spalvų: raudonos, geltonos, žalios, melsvos. Pateikti spalvų pasikeitimo etaloną. - 10. Krovinio registracijos žurnalai pateikiami nemokamai pagal įstaigos poreikius. - 11. Turi atitikti LST EN ISO 11140-1 (1 klasė) ir Lietuvos higienos normos HN 47-1:2026 reikalavimus. - 12. Turi pateikti indikatoriaus naudojimo instrukciją bei sterilizacijos proceso įvertinimo aprašymą (bus prašoma pateikti atskiru raštu ir tik galimo laimėtojo). - 13. Būtina pateikti indikatoriaus pavyzdžius nemažiau 3 (bus prašoma pateikti atskiru raštu ir tik galimo laimėtojo). |  | - (pildo tiekėjas) |
| 1.2 | Krovinio partijos kontrolės indikatorius sočiųjų vandens garų sterilizacijai | 1. 2 tipo specialiųjų tyrimų cheminiai indikatoriai turi tikti naudoti didžiuosiuose frakcionuoto vakuumo garų sterilizatoriuose, atitinkančiuose standarto LST EN 285 reikalavimui. 2. Indikatorius turi reaguoti į visus kritinius sterilizacijos proceso parametrus ir atitikti LST EN ISO 11140-1 (2 tipo) reikalavimus. 3.Turi tikti naudoti su specialiam kroviniui patvirtintu proceso išbandymo įtaisu, imituojančiu sunkiausias sterilizavimo sąlygas darbo kameroje, suteikti nemokamai (2vnt.). 4. Indikatoriai ir įtaisas turi sudaryti vieningą sistemą. 5. Indikatorius turi būti padengtas polimeriniu sluoksniu, turi nedrėkti, dažų spalva nepakisti ne mažiau kaip 5 metus. 6. Indikatoriaus pavidalas: lipni etiketė, pritaikyta klijuoti į įstaigoje naudojamus patvirtintus krovinio registracijos kortelių žurnalus nenaudojant klijų ir kurie neatsiklijuoja ne mažiau nei 5 metus. 7. Indikatorius sudarytas iš popierinio pagrindo indikatoriaus segmentų, padengtų apsauginiu polimeriniu sluoksniu. 8. Ant indikatoriaus arba indikatorių lakšto turi būti nurodyta naudojimo paskirtis, gamintojo pavadinimas arba ženklas, atitiktis standartui ir tipas: LST EN ISO 11140-1 tipas 2, žodinis spalvos pasikeitimas, identifikacinis numeris. Sudarytas iš popierinio pagrindo ir 4 segmentų indikatorinio agento. 9. Ant indikatorių pakuotės turi būti nurodyta indikatoriaus paskirtis, tipas, atitiktis standartui, gamyklinės serijos numeris, galiojimo data, sterilizacijos proceso parametrai, gamintojo pavadinimas. 10. Indikatorių kiekis lakšte turi būti ne daugiau 25 vnt. 11. Pateikti gamintojo naudojimo instrukciją, spalvos pasikeitimo etaloną. 12. Pateikti atitikties deklaracijas nurodytiems standartams. 13. Atitinkantys HN 47-1:2026, reikalavimus. |  | (pildo tiekėjas) |
| 1.3 | Bowie ir Dick indikatorius | 1. Indikatoriai turi tikti naudoti didžiuosiuose frakcionuoto vakumo garų sterilizatoriuose, atitinkančiuose standarto LST EN 285 reikalavimus. 2. Turi užtikrinti garų prasiskverbimo į paketus ir oro pašalinimo iš jų kontrolę. 3. Turi tikti naudoti kartu su imituojančiais Bowie ir Dicko kontrolinį paketą prietaisais, prietaisai suteikiami nemokamai (2vnt.). 4. Indikatorius ir prietaisas turi sudaryti vieningą sistemą. 5. Indikatoriaus pavidalas: lipni etiketė, pritaikyta klijuoti į įstaigoje naudojamus patvirtintus krovinio registracijos kortelių žurnalus nenaudojant klijų ir kurie neatsiklijuoja ne mažiau nei 5 metus. 6. indikatorius sudarytas iš popierinio pagrindo indikatoriaus 6 segmentų, padengtų apsauginiu polimeriniu sluoksniu. 7. Ant indikatoriaus arba indikatorių lakšto turi būti nurodyta naudojimo paskirtis, atitiktis standartui ir tipas: LST EN ISO 11140-1 tipas 2, žodinis spalvos pasikeitimas, identifikacinis numeris. 8. Ant indikatorių pakuotės turi būti nurodyta indikatoriaus paskirtis, tipas, atitiktis standartui, gamyklinės serijos numeris, galiojimo data, sterilizacijos proceso parametrai. 9. Indikatorių kiekis pakuotėje ne daugiau 10 vnt. 10. Turi būti pateiktas spalvos pasikeitimo etalonas. 11. Pateikti gamintojo naudojimo instrukciją, atitikties reikalaujamam standartui deklaraciją. 12. Turi būti pateiktas indikatoriaus ir prietaiso pavyzdys ir spalvos pasikeitimo etalonas nemažiau po 3 (bus prašoma pateikti atskiru raštu ir tik galimo laimėtojo). 13. Indikatoriai Bowie ir Dicko turi atitikti HN 47-1:2026 reikalavimus |  | (pildo tiekėjas) |
| 2. Lipni juosta su cheminiu indikatoriumi, skirta garų sterilizacijai |  |  |  |  |
| 2.1 | Lipni juosta su cheminiu indikatoriumi, skirta garų sterilizacijai | - Skirta sterilizuojamų paketų tvirtinimui. - Ypač stiprios fiksacijos, neatsiklijuoja po sterilizacijos proceso. - Pagaminta iš impregnuoto krepinio popieriaus. - Ilgis ≥ 50 m, plotis ≥ 19 mm. - Būtina pateikti pavyzdžius (bus prašoma pateikti atskiru raštu ir tik galimo laimėtojo). |  | (pildo tiekėjas) |
| 3. Indikatorius užlydymui siūlėtuvu atliekamų juostų kokybei nustatyti |  |  |  |  |
| 3.1. | Indikatorius užlydymui siūlėtuvu atliekamų juostų kokybei nustatyti | 1. Skirtas įvertinti užlydymo kokybę pagal ISO 11607 reikalavimus. 2. Yra vieta reikiamai informacijai įrašyti (data, operatoriaus kodas ir parašas). 3. Tinkamas dokumentavimui ir saugojimui. 4. Būtina pateikti pavyzdžius (bus prašoma pateikti atskiru raštu ir tik galimo laimėtojo). |  | (pildo tiekėjas) |
| 4. Krepinis popierius |  |  |  |  |
| 4.1-4.3 | Krepinis popierius skirtingų išmatavimų. 120cm x 120cm 100cm x 100cm 60cm x 60cm | 1. Atitinka LST ISO 11607-1 ir EN 868-2 reikalavimus (pateikti standarto atitikimo kopijas). 2. Paženklinta CE pagal Reglamentą (ES) 2017/745. Pateikti atitiktį patvirtinančius dokumentus. 3. Tinka sterilizacijai garais vakuuminiuose sterilizatoriuose. 4. Sukarpytas lakštais, spalvotas. 5. Aseptinis įpakavimas (popierius apsaugotas nuo dulkių ir chemikalų). Pirminė pakuotė- plastikinė, antrinė- kartoninė dėžė. 6. Tvirtas, minkštas ir patogus naudoti, po sterilizacijos išlieka tvirtas. 7. Padidinto atsparumo. Tinka naudoti ypač sunkiems paketams. Atsparumas tempimams (išilginis) ne mažesnis 2,4kN/m(±0,05kkN/m), skersinis-ne mažesnis 1,5 kN/m(±0,05 kN/m). Pailgėjimas ne<15%. Plyšimo stiprumas ne mažiau 145 kPa. Pateikti techninius duomenų lapus. 8. Popieriaus svoris ne mažiau 60g/m². 9. Būtina pateikti pavyzdžius (bus prašoma pateikti atskiru raštu ir tik galimo laimėtojo). |  | (pildo tiekėjas) |
| 5. Absorbuojantis popierius |  |  |  |  |
| 5.1-5.2 | Absorbuojantis popierius 30 cm x 50cm 50 cm x 70 cm | 1. Skirtas perteklinei drėgmei surinkti sterilizacijos proceso metu ir apsaugoti instrumentų dėklus. 2. Pagaminta iš specialaus vandenį absorbuojančio celiuliozės pluošto. 3. Svoris ne mažiau kaip 80g/ m². 4. Būtina pateikti pavyzdžius (bus prašoma pateikti atskiru raštu ir tik galimo laimėtojo). |  | (pildo tiekėjas) |
| - Sterilizacijos juostos popieriaus – plastiko (arba lygiavertės medžiagos) užlydomos |  |  |  |  |
| 6.1 | Sterilizacijos juosta plokščia skirtingų išmatavimų, be klostės: |  |  |  |
| 6.1.1-6.1.5 | 75mm x 200m 100 mm x 200 m 150 mm x 200 m 200 mm x 200m 250 mm x 200m | 1. Atitinka LST ISO 11607 -1, EN 868-5 standartų reikalavimus. 2. Pagaminta iš medicininio popieriaus kurio svoris ne mažiau 70 g/m² ir skaidraus plastiko. Plyšimo stiprumas ne mažiau 320 kPa, plastiko dalis turi būti ne mažiau 50µm storio (ne mažiau 12 µm poliesteris ir ne mažiau 38 µm polipropilenas). Pateikti techninius duomenų lapus. 3. Skirti med. priemonių įpakavimui. Paženklinta CE pagal Reglamentą (ES) 2017/745. 4. Tinka sterilizacijai garais. Ant juostų yra proceso poveikio indikatoriai (1 klasė) garams. 4. Ant juostos popierinės pusės negali būti jokių užrašų, rašalo, indikatorių. Pateikta gamintojo visa informacija: atitiktis standartui ISO 11607 ir EN 868-5, 1 klasės garų proceso poveikio indikatoriai (privalo atitikti LST ISO 11140-1 standarto reikalavimus) ir spalvos pasikeitimo aprašymai, rulono ilgis ir plotis, gamybinės partijos Nr., gaminio identifikacinis Nr., rekomendacijas dėl lydymo temperatūros turi būti pateikta juostos kraštuose (juostos užlydimo viršutinėje ir apatinėje dalyje). 5. Tarp tos pačios rūšies indikatorių turi būti ne mažesnis 13 cm atstumas. Indikatorių užimamas plotas ne mažiau 1cm². Juostos šonuose yra 3 užlydymo linijos, kurių plotis ne mažiau 1 cm. 6. Turi būti ženklas nurodantis juostos atidarymo kryptį ir po sterilizacijos atsidaryti per siūles. 7. Kiekvienas juostos ritinys supakuotas į apsauginį nuo išorinių veiksnių sluoksnį. 8. Būtina pateikti pavyzdžius (bus prašoma pateikti atskiru raštu ir tik galimo laimėtojo). |  | (pildo tiekėjas) |
| 6.2 | Sterilizacijos juosta su kloste įvairių išmatavimų, su kloste: |  |  |  |
| 6.2.1-6.2.4 | 100mmx50mmx100 m 150mm x 50mmx 100m 200 mmx50 mmx100 m 250 mmx65mmx100 m | 1. Atitinka LST ISO 11607-1, EN 868-5 reikalavimus. 2. Pagaminta iš medicininio popieriaus kurio svoris ne mažiau 60 g/m²ir skaidraus plastiko. Plyšimo stiprumas ne mažiau 320kPa, plastiko dalis turi būti ne mažiau 50µm storio (ne mažiau 12 µm poliesteris ir ne mažiau 38 µm polipropilenas). Pateikti techninius duomenų lapus. 3. Skirti med. priemonių įpakavimui. Paženklinta CE pagal Reglamentą (ES) 2017/745. 4. Tinka sterilizacijai garais. Ant juostų turi būti 1 klasės proceso poveikio indikatoriai garams. 5. Ant juostos popierinės pusės negali būti jokių užrašų, rašalo, indikatorių. Pateikta gamintojo visa informacija: atitiktis standartui LST ISO 11607-1 ir EN 868-5, 1 klasės garų proceso poveikio indikatoriai (atitinkantys LST ISO 11140-1 standarto reikalavimus ir spalvos pasikeitimo aprašymai, rulono ilgis ir plotis, gamybinis Nr., gaminio identifikacinis Nr., rekomendacijos dėl lydymo temperatūros turi būti pateikta juostos kraštuose (juostos užlydimo viršutinėje ir apatinėje dalyje). 6. Tarp tos pačios rūšies indikatorių turi būti 13 cm atstumas. Indikatorių užimamas plotas ne mažiau 1cm².Juostos šonuose yra 3 užlydymo linijos, kurių plotis ne mažiau kaip 1 cm. 7. Turi būti ženklas nurodantis juostos atidarymo kryptį ir po sterilizacijos atsidaryti per siūles. 8. Kiekvienas juostos ritinys supakuotas į apsauginį nuo išorinių veiksnių sluoksnį. 9. Būtina pateikti pavyzdžius (bus prašoma pateikti atskiru raštu ir tik galimo laimėtojo). |  | (pildo tiekėjas) |
| 6.3 | Rotacinis (kontinuojamo veikimo) užlydymo aparatas, skirtas medicininių popieriaus–plastiko(arba lygiavertės medžiagos) sterilizacijos pakuočių sandariam užlydymui. | 1. Kartu su plastiko arba lygiavertės medžiagos juostomis turi būti pateikiamas rotacinis popieriaus-plastiko juostų užlydymo aparatas. 2. Korpusas turi būti iš nerūdijančio plieno arba lygiavertės medžiagos. Atsparus valymui ir dezinfekcijai. 3. Turi turėti mikroprocesoriaus valdymą. 4. Užlydymo greitis ne mažiau 7,5 m/min. 5. Užlydymo siūlės plotis ne mažiau 12 mm. 6. Temperatūros nustatymo ribos ne siauresnėse nei 50 C° - 199 C° ribose 7. Turi turėti apsaugą nuo perkaitimo. 8. Automatinė užlydymo pradžia. 9. Pateikti techninius duomenų lapus, atitikties deklaraciją ir naudojimo instrukciją. 10. Įrenginys suteikiamas panaudos pagrindu visam sutarties laikotarpiui, tiekėjas užtikrina įdiegimą, apmokymą, techninę priežiūrą ir pakaitinį įrenginį gedimo atveju. |  | (pildo tiekėjas) |
| 7. Neaustinio pluošto –plastiko (arba lygiavertės medžiagos) maišeliai sunkiems paketams. |  |  |  |  |
| 7.1-7.3 | 40 cm x 52 cm 50 cm x 60 cm 57 cm x 72 cm | 1. Padidinto atsparumo užlydomi plastiko (arba lygiavertės medžiagos) – neaustinio pluošto maišeliai, skirti dideliems ir sunkiems paketams sterilizacijai garais. 2. Sudaryti iš neaustinio popieriaus (svoris ne mažiau 60 g/m² +/-2) ir plastikinės (arba lygiavertės medžiagos) plėvelės (storis ne mažiau kaip 50 µm). 3. Ant maišelių turi būti proceso poveikio indikatoriai garams, atitinkantys LST EN ISO 11140-1 reikalavimus. 4. Turi būti trigyslė užlydymo siūlė, kurios plotis ne mažiau 10 mm. 5. Ant maišelių turi būti nurodyta atidarymo kryptis, išmatavimai. 6. Turi atitikti ISO 11607-1, EN 868-2 standartų reikalavimus. Paženklinta CE pagal Reglamentą (ES) 2017/745. Pateikti atitiktį patvirtinančius dokumentus. 7. Būtina pateikti pavyzdžius (bus prašoma pateikti atskiru raštu ir tik galimo laimėtojo). |  | (pildo tiekėjas) |
| 8. Plovimo kokybės indikatoriai-2 |  |  |  |  |
| 8.1 | Instrumentų plovimo kontrolės indikatoriai automatinėse plovimo ir dezinfekavimo mašinose | 1. Skirti vienalyčių ir tuščiavidurių medicinos prietaisų plovimo kokybei įvertinti automatiniuose plautuvuose kartu su krovinio išbandymo įtaisais. 2. Teršalo sudėtyje neturi būti organinių medžiagų, atitinka LST CEN ISO/TS 15883 reikalavimus (pateikti atitiktį EN 15883-5 priedui arba Q priedui). 3. Testo pavidalas – dviguba lipni etiketė, skirta klijuoti į dokumentus nenaudojant klijų. 4. Po plovimo proceso nekinta, išmatavimai 22 x 22 mm (+/- 2 mm.). 5. Tinkamas naudoti su krovinio išbandymo įtaisais tuščiaviduriams ir vienalyčiams instrumentams. 6. Rezultatai įvertinami iš karto po valymo proceso. 7. Testų kontrolės žurnalai pateikiami nemokamai pagal poreikį. 8. Pateikti testo rezultatų etalonus su paaiškinimais. 9. Turi būti pateiktas indikatoriaus ir įtaiso pavyzdys (bus prašoma pateikti atskiru raštu ir tik galimo laimėtojo). |  | (pildo tiekėjas) |
| 8.2 | Endoskopų plovimo kontrolės indikatoriai automatinėse plovimo ir dezinfekcinėse mašinose | - Skirti endoskopų plovimo kokybei įvertinti automatinėse plovimo-dezinfekcinėse mašinose. - Turi būti suderinami su naudojamais endoskopų plovimo įtaisais. - Turi atitikti galiojančius LST EN ISO 15883 serijos standartus. - Turi būti pateiktas indikatoriaus ir įtaiso pavyzdys (bus prašoma pateikti atskiru raštu ir tik galimo laimėtojo). - Teršalo sudėtyje neturi būti organinių medžiagų, atitinka LST CEN ISO/TS 15883 reikalavimus (pateikti atitiktį EN 15883-5 priedui arba Q priedui). - Testo pavidalas – dviguba lipni etiketė, skirta klijuoti į dokumentus nenaudojant klijų. 7. Po plovimo proceso nekinta, išmatavimai 22 x 22 mm (+/- 2 mm.). |  | (pildo tiekėjas) |
| 9. Filtrai konteineriams (austinės medžiagos) |  |  |  |  |
| 9.1-9.2 | 250mmx350mm 200 mmx435mm |  | 1. Vienkartiniai filtrai, skirti naudoti sterilizaciniuose konteineriuose garo sterilizacijos procesuose. 2. Filtrai turi atitikti ISO 11607-1 arba lygiaverčio standarto reikalavimus. 3. Ant filtro turi būti integruotas garo sterilizacijos indikatorius, tinkamai reaguojantis į sterilizacijos procesą. 4. Filtrai turi būti vienkartiniai, skirti naudoti tik viename sterilizacijos cikle. 5. Turi būti pažymėti CE ženklu pagal (ES) Reglamento 2017/745 reikalavimus | (pildo tiekėjas) |
| 10. Apsaugos aštriems instrumentams |  |  |  |  |
| 10.1-10.3 | 60 mm x 10 mm (+/-2mm) 105mm x25 mm (+/-2mm) 140 mm x 50 mm (+/-2mm) |  | 1. Daugkartinės, skirtos pakuotei apsaugoti nuo pažeidimų. 2. Pagamintos iš dezinfekcinei medžiagai ir plovikliams atsparaus plastiko 3. Tinkamos sterilizacijai sočiaisiais vandens garais. 4. Netrukdo sterilizacijos agentui prasiskverbti prie instrumentų paviršiaus. 5. Pagamintos iš skaidraus plastiko arba lygiavertės medžiagos. 6. Paženklinta CE pagal Reglamentą (ES) 2017/745. | (pildo tiekėjas) |
| 11. Silikoninės (arba lygiavertės medžiagos) instrumentų antgalių apsaugos |  |  |  |  |
| 11.1-11.2 | 25.4 mm x Ø 3.18 mm 25.4 mm x Ø 4.76 mm |  | 1. Vienkartinės, mažos, skirtos aštrių instrumentų antgalių apsaugai. 2. Pagamintos iš dezinfekcinei medžiagai ir plovikliams atsparaus silikono. 3. Tinkamos sterilizacijai sočiaisiais vandens garais. 4. Netrukdo sterilizacijos agentui prasiskverbti prie instrumentų paviršiaus. 5. Pagamintos iš skaidraus plastiko arba lygiavertės medžiagos. 6. Paženklinta CE pagal Reglamentą (ES) 2017/745. | (pildo tiekėjas) |
| 12. Apsaugos kampams |  |  |  |  |
| 12.1 | Apsaugos kampams |  | 1. Pagamintos iš balto kartono arba lygiavertės medžiagos. 2. Skirtos apsaugoti pakuotes nuo perforacijos, naudojant sterilizacijai metalinius tinklelius. 3. Lengvai sulankstomos, naudojamos kampų apsaugai prieš sterilizaciją, naudojant krepinį popierių. | (pildo tiekėjas) |
| 13. Silikoniniai (arba lygiavertės medžiagos) etikečių laikikliai |  |  |  |  |
| 13.1 | Silikoniniai arba lygiaverčiai etikečių laikikliai |  | 1. Skirti instrumentų tinklelių etiketėms tvirtinti. 2. Atsparūs aukštai temperatūrai, sterilizuojant sočiaisiais garais iki 134 °. 3. Atsparūs cheminių medžiagų poveikiui, plaunant automatinėse plovimo-dezinfekavimo mašinose. 4. Ilgis 110 mm. 5. Būtina pateikti pavyzdžius (bus prašoma pateikti atskiru raštu ir tik galimo laimėtojo). | (pildo tiekėjas) |
| 14. Silikoninis arba lygiavertis dėklas instrumentų apsaugai |  |  |  |  |
| 14.1 | 245x100 mm |  | 1. Silikoninis arba lygiavertės medžiagos rulonas 1 m ilgio su 10 atskiriamų dėklų. 2. Lankstus, su perforacijomis, maksimaliam vandens skvarbumui ir garų cirkuliacijai. 3. Skirtas instrumentams fiksuoti. 4. Pateikti dėklo pavyzdį ar rulono katalogą su nuotraukomis ir aprašymu (bus prašoma pateikti atskiru raštu ir tik galimo laimėtojo). | (pildo tiekėjas) |
| 15. Sterilizavimo krepšeliai |  |  |  |  |
| 15.1-15.4 | 240mm x 250mm x 40mm 173mm x280mm x53.5mm 80mm x 80mm x 40mm tinklelio dydis 1x1mm 200mm x40mm x40mm tinklelio dydis 1x1mm |  | - Skirti medicinos priemonių sudėjimui, transportavimui ir sterilizacijai. - Pagaminti iš sterilizacijai ir plovimui-dezinfekcijai atsparios medžiagos. - Tinkami naudoti automatiniuose plautuvuose ir garo sterilizatoriuose, su uždengimu. - Konstrukcija turi užtikrinti plovimo tirpalų, vandens ir garų patekimą prie gaminių. - Pateikti katalogą su siūlomo varianto išmatavimais ir aprašymu. | (pildo tiekėjas) |
| 16. Žymėjimo plokštelės |  |  |  |  |
| 16.1 | Žymėjimo plokštelės |  | - Skirtos plovimo ir dezinfekcijos krepšiams ženklinti. - Pagamintos iš plastiko arba lygiavertės medžiagos, su kniedėmis. - Atsparios plovimui ir dezinfekcijai automatiniuose plautuvuose. - Tinkamos naudoti sveikatos priežiūros įstaigose. 5. Pateikti katalogą ar techninį aprašymą. | (pildo tiekėjas) |
| 17. Konteineriai pavojingų atliekų surinkimui |  |  |  |  |
| 17.1-17.3 | Konteineriai adatų ir švirkštų surinkimui įvairių dydžių: 2 litrų 5 litrų 7 litrų |  | 1. Geltono plastiko arba lygiavertės medžiagos. 2. Specialus įrenginys adatų nuėmimui nuo švirkšto. 3.Turi būti perspėjimo ženklai, pavojingos atliekos. 4. Atsparūs dūriams. 5. 2 litrų variantas turi būti ovalios formos 6. Pateikti katalogą ar techninį aprašymą. | (pildo tiekėjas) |
| 18. Šepetėliai vienkartinio naudojimo |  |  |  |  |
| 18.1 | Šepetėlis Ø 3mm |  | 1. 15 cm. 2. Dvigubo valymo, šereliai pagaminti iš medvilnės-nailono arba lygiavertės medžiagos. 3. Skirtas siauroms instrumentų angoms ir kanalams valyti. 4. Paženklinta CE pagal Reglamentą (ES) 2017/745. | (pildo tiekėjas) |
| 18.2 | Šepetėlis Ø 9mm |  | 1. 30 cm. 2. Vilnos plaušo. Šereliai pagaminti iš poliesterio arba lygiavertės medžiagos. 3. Skirtas siauroms instrumentų angoms ir kanalams valyti. 4. Paženklinta CE pagal Reglamentą (ES) 2017/745. | (pildo tiekėjas) |
| 18.3 | Šepetėlis Ø 12mm |  | 1. 30 cm. 2. Vilnos plaušo. Šereliai pagaminti iš poliesterio arba lygiavertės medžiagos. 3. Skirtas siauroms instrumentų angoms ir kanalams valyti. 4. Paženklinta CE pagal Reglamentą (ES) 2017/745. | (pildo tiekėjas) |
| 18.4 | Šepetėlis Ø 15mm |  | 1. 30 cm. 2. Ypač šėriuotas, šereliai pagaminti iš poliesterio-nailono arba lygiavertės medžiagos. 3. Skirtas siauroms instrumentų angoms ir kanalams valyti. 4. Paženklinta CE pagal Reglamentą (ES) 2017/745. | (pildo tiekėjas) |
| 18.5 | Šepetėlis Ø 15mm |  | 1. Ne mažiau kaip 100 cm ilgio rulone. 2. Ypač šėriuotas, šereliai pagaminti iš poliesterio-nailono arba lygiavertės medžiagos. 3. Skirtas siauroms instrumentų angoms ir kanalams valyti. 4. Paženklinta CE pagal Reglamentą (ES) 2017/745. | (pildo tiekėjas) |
| 18.6 | Šepetėlis Ø 3mm |  | 1. Ne mažiau kaip 100 cm ilgio rulone. 2. Ypač švelnus, šereliai pagaminti iš poliesterio-nailono arba lygiavertės medžiagos. 3. Skirtas siauroms instrumentų angoms ir kanalams valyti. 4. Paženklinta CE pagal Reglamentą (ES) 2017/745. | (pildo tiekėjas) |
| 18.7 | Šepetėlis Ø 3mm |  | 1. Ne mažiau kaip 100 cm ilgio rulone. 2. Smulkus, šereliai pagaminti iš poliesterio-nailono arba lygiavertės medžiagos. 3. Skirtas siauroms instrumentų angoms ir kanalams valyti. 4. Paženklinta CE pagal Reglamentą (ES) 2017/745. | (pildo tiekėjas) |
| 18.8 | Šepetėlis Ø 6mm |  | 1. Ne mažiau kaip 100 cm ilgio rulone. 2. Vidutinio kietumo, šereliai pagaminti iš poliesterio-nailono. 3. Skirtas siauroms instrumentų angoms ir kanalams valyti. 4. Paženklinta CE pagal Reglamentą (ES) 2017/745. | (pildo tiekėjas) |
| 19. Šepetėliai instrumentų valymui daugkartinio naudojimo |  |  |  |  |
| 19.1 | Šepetėlis Ø 3.5mm |  | 1. Medicininių instrumentų valymui. 2. Daugkartinio naudojimo, plaunamas plovimo mašinose ir sterilizuojamas. 3. Patvarus, po pakartotinio naudojimo šereliai nepraranda formos. 4. Darbinės dalies ilgis 100 mm, bendras šepetėlio ilgis (kartu su koteliu) 300 mm. 5. Paženklinta CE pagal Reglamentą (ES) 2017/745. | (pildo tiekėjas) |
| 19.2 | Šepetėlis Ø 5mm |  | 1. Medicininių instrumentų valymui. 2. Daugkartinio naudojimo, plaunamas plovimo mašinose ir sterilizuojamas. 3. Patvarus, po pakartotinio naudojimo šereliai nepraranda formos. 4. Darbinės dalies ilgis 100 mm, bendras šepetėlio ilgis (kartu su koteliu) 250 mm. 5. Paženklinta CE pagal Reglamentą (ES) 2017/745. | (pildo tiekėjas) |
| 19.3 | Šepetėlis Ø 15mm |  | 1. Medicininių instrumentų valymui. 2. Daugkartinio naudojimo, plaunamas plovimo mašinose ir sterilizuojamas. 3. Patvarus, po pakartotinio naudojimo šereliai nepraranda formos. 4. Darbinės dalies ilgis 100 mm, bendras šepetėlio ilgis (kartu su koteliu) 300 mm. 5. Paženklinta CE pagal Reglamentą (ES) 2017/745. | (pildo tiekėjas) |
| 19.4 | Šepetėlis endoskopų valymui Ø 6mm |  | 1. Lanksčių endoskopų valymui. 2. Daugkartinio naudojimo, plaunamas plovimo mašinose ir sterilizuojamas. 3. Patvarus, po pakartotinio naudojimo šereliai nepraranda formos. 4. Dvigubi šereliai galuose, darbinės dalies ilgis 12 mm (+/- 2 mm.), bendras šepetėlio ilgis 257 cm. (+/- 2 cm.). 5. Paženklinta CE pagal Reglamentą (ES) 2017/745. | (pildo tiekėjas) |
| 19.5 | Šepetėlis bronchoskopų valymui Ø 3-5mm |  | 1. Lanksčių bronchoskopų valymui. 2. Daugkartinio naudojimo, plaunamas plovimo mašinose ir sterilizuojamas. 3. Patvarus, po pakartotinio naudojimo šereliai nepraranda formos. 4. Bendras šepetėlio ilgis 128,5 cm. (+/- 2 cm.). 5. Paženklinta CE pagal Reglamentą (ES) 2017/745. | (pildo tiekėjas) |
| 19.6 | Šepetėlis skirtas kaustikai valyti |  | 1. Medicininių instrumentų valymui. 2. Daugkartinio naudojimo, plaunamas plovimo mašinose ir sterilizuojamas. 3. Patvarus, dvigubas, šereliai pagaminti iš tvirto plieno, saugiai valo prikepusį kraują ir negadina medicininės priemonės paviršiaus. 4. Šepetėlių parametrai 1x10 mm. pločio ir 1x15 mm. pločio (+/- 2 mm.) 5. Galima naudoti abu iš karto ir atskirai. 6. Paženklinta CE pagal Reglamentą (ES) 2017/745. | (pildo tiekėjas) |
| 19.7 | Šepetėlis skirtas rankiniam instrumentų plovimui (ergonominis) |  | 1. Daugkartinio naudojimo, nesterilus, plaunamas automatiniuose plautuvuose. 2. Patvarus, su kietais extra stipriais sintetiniais šereliais dėmėms ir teršalų likučiams šalinti. 3. Daugkartinio naudojimo lenkta darbine dalimi ir ergonomine rankena. 4. Šerelių ilgis ne mažiau 10 mm, šepetėlio ilgis ne mažiau 30 mm, visas ilgis su plastikine rankena 165 mm. (+/- 2 mm.) 5. Atsparus aukštos temperatūros poveikiui >134º C. 6. Pateikti aprašymą. 7. Paženklinta CE pagal Reglamentą (ES) 2017/745. | (pildo tiekėjas) |
| 19.8 | Šepetėlis skirtas rankiniam instrumentų plovimui (švelnūs šereliai) |  | 1. Daugkartinio naudojimo, dvigubas, nesterilus, plaunamas automatiniuose plautuvuose. 2. Patvarus, su švelniais nailoniniais šereliais dėmėms ir teršalų likučiams šalinti. 3. Šerelių ilgis ne mažiau 5 mm, šepetėlių ilgiai 25 ir 35 mm, visas ilgis su plastikine rankena 175 mm. (+/- 2 mm.) 5. Atsparus aukštos temperatūros poveikiui >134º C. 6. Pateikti aprašymą. 7. Paženklinta CE pagal Reglamentą (ES) 2017/745. | (pildo tiekėjas) |
| 19.9 | Šepetėlis skirtas rankiniam instrumentų plovimui (labai kieti šereliai) |  | 1. Daugkartinio naudojimo, nesterilus, plaunamas automatiniuose plautuvuose. 2. Patvarus, dvigubas, su kietais, labai stipriais sintetiniais šereliais dėmėms ir teršalų likučiams šalinti. 3. Šerelių ilgis ne mažiau 10 mm, šepetėlio ilgiai 30 ir 40 mm, visas ilgis su plastikine rankena 175 mm. (+/- 2 mm.) 5. Atsparus aukštos temperatūros poveikiui >134º C. 6. Pateikti aprašymą. 7. Paženklinta CE pagal Reglamentą (ES) 2017/745. | (pildo tiekėjas) |
| 19.10 | Šepetėlis skirtas rankiniam instrumentų plovimui (platus su kietais šereliais) |  | 1. Daugkartinio naudojimo, nesterilus, plaunamas automatiniuose plautuvuose. 2. Patvarus, dvigubas, su kietais, stipriais sintetiniais šereliais dėmėms ir teršalų likučiams šalinti. 3. Šerelių ilgis 15 mm, šepetėlio ilgis 75 mm, visas ilgis su plastikine rankena 215 mm. (+/- 2 mm.). 5. Atsparus aukštos temperatūros poveikiui >134º C. 6. Pateikti aprašymą. 7. Paženklinta CE pagal Reglamentą (ES) 2017/745. | (pildo tiekėjas) |
| 20. Vonelės instrumentų dezinfekcijai |  |  |  |  |
| 20.1-20.3 | 10 l. 5 l. 3 l. |  | - Skirtos instrumentų plovimui ir dezinfekcijai. - Su dangčiu ir iškeliamu sieteliu. - Pagamintos iš plastiko (PVC) arba lygiavertės medžiagos. - (30 l variantui) turi būti išleidimo kranelis. 5. Pateikti katalogą su siūlomu variantu, kuriame būtų pateikti vonelės išmatavimai. | (pildo tiekėjas) |
| 21. Apsauginis skydelis |  |  |  |  |
| 21.1 | Apsauginis skydelis |  | 1. Pilnai dengia veidą ir akis, tvirtinimas akinių principu. 2. Pagamintas iš permatomos medžiagos. 3. Atsparus įbrėžimams ir abrazijai. 4. Atspindintis šviesą, neiškreipiantis vaizdo, net esant dienos šviesos lempoms. 5. Galimybė reguliuoti kampą ir aukštį. 6. Pateikti katalogą su siūlomu variantu. | (pildo tiekėjas) |
| 22. Aerozolis skirtas instrumentų priežiūrai ir sutepimui |  |  |  |  |
| 22.1 | Aerozolis skirtas instrumentų priežiūrai ir sutepimui |  | 1. Skirtas instrumentų priežiūrai ir sutepimui prieš sterilizaciją garais. 2. Pagamintas aliejiniu pagrindu. 3. Pasižymi puikiu skvarbumu, apsaugo nuo strigimo ir rūdijimo 4.Talpa ne mažesnė nei 400 ml., ne didesnė nei 600 ml. 5. Pateikti aprašymą. 6. Paženklinta CE pagal Reglamentą (ES) 2017/745. | (pildo tiekėjas) |

PASTABOS:

1. Kartu su pasiūlymu privaloma pateikti dokumentus, įrodančius siūlomų prekių atitikimą kokybės ir techniniams reikalavimams, nurodytiems pateiktoje techninėje specifikacijoje: tiekėjas turi pateikti gamintojo parengtus katalogus ir/ar siūlomų prekių (šiuo metu gaminamų, išbandytų, sertifikuotų ir paruoštų tiekimui) techninių charakteristikų aprašymus. Šiuose dokumentuose tiekėjas turi grafiškai nurodyti (t. y. pastebimai pažymėti – spalvotai žymėti ir/ar nurodyti rodyklėmis, ir/ar pabraukti) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės, bei įrašyti, kurį techninių reikalavimų punktą jos atitinka. Jei gamintojo išleistame kataloge nėra Perkančiosios organizacijos reikalaujamo prekių parametro atitiktį patvirtinančios informacijos arba neišsamiai aprašyta, Tiekėjas gali pateikti atitiktį patvirtinančią prekių gamintojo deklaraciją. Bet kokia kita kalba (išskyrus lietuvių ir anglų) parengti dokumentai turi būti pateikiami su vertimu į lietuvių arba anglų kalbą. PO, kilus neaiškumams dėl minėtų dokumentų, pateiktų anglų kalba, atitikties nustatytiems reikalavimams, pasilieka teisę prašyti dokumentų vertimo į lietuvių kalbą.

2. Prekės galiojimo terminas ne mažiau kaip 1 metai nuo prekės pristatymo į perkančiąją organizaciją dienos.

3. Galimas laimėtojas, komisijai pareikalavus, per ne trumpesnį kaip 5 darbo dienų terminą turės pateikti siūlomų prekių pavyzdžių. Pavyzdžiai vertinami apžiūrint bei sterilizacijos proceso (bandymo) metu. Plačiau apie pavyzdžių teikimą Specialiųjų pirkimo sąlygų 6.5 punkte.

4. Jeigu apibūdinant pirkimo objektą techninėje specifikacijoje ir kituose pirkimo dokumentuose nurodytas konkretus modelis ar tiekimo šaltinis, konkretus procesas, būdingas konkretaus tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms, ar prekių ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, turi būti laikoma, kad kiekviena tokia nuoroda yra pateikta su žodžiais „arba lygiavertis“.

5. Jeigu apibūdinant pirkimo objektą techninėje specifikacijoje ir kituose pirkimo dokumentuose nurodytas standartas, techninis liudijimas ar bendrosios techninės specifikacijos (Europos standartą perimantis Lietuvos standartas, Europos techninio įvertinimo patvirtinimo dokumentas, informacinių ir ryšių technologijų bendrosios techninės specifikacijos, tarptautinis standartas, kitos Europos standartizacijos organizacijų nustatytos techninių normatyvų sistemos, nacionaliniai standartai, nacionaliniai techniniai liudijimai arba nacionalinės techninės specifikacijos, susijusios su darbų projektavimu, sąmatų apskaičiavimu ir vykdymu bei prekių naudojimu), turi būti laikoma, kad kiekviena tokia nuoroda yra pateikta su žodžiais „arba lygiavertis“.

| ________________ (Teikėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas) | ____________ (Parašas) | ____________ (Vardas ir pavardė) |
| --- | --- | --- |