TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

BENDRIEJI REIKALAVIMAI:

- Lentelėje išdėstyti minimalūs reikalavimai, siūloma ultragarsinė diagnostikos turi atitikti reikalavimus arba viršyti reikalavimus. Prekė turi būti nauja, nenaudota. Gamykliškai atnaujinti „renew“, „refurbished“, „remarked“ komponentai neleistini. Prekės kokybė turi atitikti toms prekėms taikomus kokybės reikalavimus. Prekė turi būti pripažinta Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka ir atitikti reikalavimus, patvirtintus Medicinos priemonių naudojimo tvarkos apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. gegužės 3 d. įsakymu Nr. V-383 (su vėlesniais pakeitimais ir papildymais).

- Kartu su pasiūlymu tiekėjas turi pateikti:

2.1. dokumentus, patvirtinančius pasiūlyme nurodytos prekės atitikimą visiems reikalavimams, nurodytiems kiekviename Pirkimo sąlygų 2 priedas „Techninė specifikacija“ lenteles punkte, t. y. tiekėjas privalo pateikti siūlomų prekių gamintojo katalogus/ bukletus/ brošiūras, naudojimo instrukcijas, techninius aprašus ir/arba kitus siūlomų prekių gamintojo parengtus dokumentus, kuriuose būtų siūlomos prekės vaizdas (nuotraukos, brėžiniai ar pan., jei taikoma) su išsamiu siūlomų prekių techninių charakteristikų aprašymu — prekės pavadinimu, modeliu (jei yra), gamintoju, kilmės šalimi, techninėmis charakteristikomis pagal techninės specifikacijos reikalavimus, prekių kodais (jei taikoma) bei visa informacija, pagrindžiančia prekės atitikimą reikalavimams, nurodytiems Pirkimo sąlygų 2 priedas „Techninė specifikacija“ lentelėje anglų ir/ar lietuvių kalba. Siūlomų prekių gamintojo kataloguose/ bukletuose/ brošiūrose, techniniuose aprašuose ir/arba kituose siūlomų prekių gamintojo parengtuose dokumentuose privaloma grafiškai nurodyti (t. y. pastebimai pažymėti — spalvotai paženklinti, ir/ar nurodyti rodyklėmis, ir/ar pabraukti) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės bei įrašyti, kurį techninės specifikacijos reikalaujamo techninio parametro punktą jos atitinka.

2.2 Bus vertinamos tik tiekėjo pasiūlytos ir gamintojo originalioje techninėje dokumentacijoje nurodytos prekės. Tiekėjo pasiūlymai su gamintojo įsipareigojimu pagaminti prekes pagal poreikį bus atmetami kaip neatitinkantys pirkimo dokumentų reikalavimų.

2.3 Prekė privalo turėti CE ženklinimą patvirtinantį dokumentą/sertifikatą (atsižvelgiant į medicinos priemonės klasę) arba ES atitikties deklaraciją. Tiekėjas kartu su pasiūlymu privalo pateikti CE ženklinimą patvirtinantį dokumentą/sertifikatą (atsižvelgiant į medicinos priemonės klasę) arba ES atitikties deklaraciją, kurių turinys ir pateikiama informacija turi atitikti Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (ES) 2017/745 dėl medicinos priemonių (toliau – Reglamentas) nustatytus reikalavimus.

Jeigu dėl aspektų, kuriems netaikomas Reglamentas, priemonėms taikomi kiti ES teisės aktai, pagal kuriuos gamintojas taip pat turi pateikti ES atitikties deklaraciją, kad įrodytas tų teisės aktų reikalavimų laikymasis, pateikiama bendra ES atitikties deklaracija dėl visų tai priemonei taikomų ES aktų. Deklaracijoje turi būti pateikiama visa informacija, būtina norint nustatyti ES teisės aktus, su kuriais ta deklaracija yra susijusi.Prekės gamintojo techninės specifikacijos aprašymas pateikiamas lietuvių kalba arba užsienio kalba su vertimu į lietuvių kalbą. Jeigu apibūdinant pirkimo objektą, techninėje specifikacijoje ar kituose pirkimo dokumentuose galimai nurodytas konkretus modelis ar tiekimo šaltinis, konkretus procesas, būdingas konkretaus tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms, ar prekių ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, sertifikatai, standartai, protokolai turi būti suprantami su žodžiais „arba lygiavertis“.

- Visoms nurodytoms konkrečioms medžiagoms, sprendiniams ir/ar konkretiems Prekių pavadinimams ar standartams taikoma nuostata „arba lygiavertis“. Tiekėjas, siūlantis Prekę pasižyminčią lygiavertėmis savybėmis, privalo patikimomis priemonėmis (technine dokumentacija) įrodyti, kad siūloma Prekė yra lygiavertė ir visiškai atitinka techninėje specifikacijoje keliamus reikalavimus.

- Tiekėjas garantuoja, kad parduodamos Prekės yra be defektų ir jų kokybė atitinka techninės specifikacijos sąlygas ir standartus. Tiekėjas įsipareigoja pašalinti visus pristatymo metu išaiškėjusius defektus savo sąskaita. Tiekėjas turi teikti pilną garantinį remontą. Garantinio laikotarpio metu nustatyti pristatytų Prekės defektai (trūkumai) fiksuojami atskiru Šalių surašytu aktu. Šiame akte nurodomas terminas, per kurį Tiekėjas įsipareigoja nemokamai ištaisyti garantiniu laikotarpiu atsiradusį defektą (trūkumą), jo ištaisymo būdą bei tvarką. Tiekėjas neatsako, jei defektai (trūkumai) atsirado dėl netinkamos eksploatacijos, sugadinimo, neteisingų sprendimų, stichinių nelaimių. Garantiniai terminai sustabdomi tiek laiko, kiek Pirkėjas negali tinkamai naudoti Preke dėl nustatytų Prekės trūkumų, už kuriuos atsako Tiekėjas. Jeigu Pirkėjas dėl Prekės trūkumų negali naudoti tik apibrėžtos Prekės dalies, garantiniai terminai sustabdomi tik tokios dalies atžvilgiu. Tiekėjas garantiniu laikotarpiu išaiškėjusius trūkumus (defektus) įsipareigoja pašalinti savo lėšomis ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo pranešimo gavimo dienos arba per atskirai su Pirkėju suderintą terminą. Jei sugedus prekei, garantiniu laikotarpiu, Tiekėjas nepataiso visų defektų, Tiekėjas privalo pakeisti Prekę į kitą lygiavertę Prekę, kuri atitiktų techninę specifikaciją. Jei Prekės defekto ir (ar) gedimo neįmanoma pašalinti Pirkėjo patalpose, Tiekėjas privalo Prekę savo sąskaita išvežti defektui ir (ar) gedimui šalinti. Sutaisyta Prekė Tiekėjo sąskaita pristatoma Pirkėjui, sumontuojama ir paruošiama darbui.

- Kartu su įranga pateikiama dokumentacija:

  - Naudojimo instrukcija lietuvių ir anglų kalba;

  - Serviso dokumentacija lietuvių arba anglų kalba.

- Perkančioji organizacija vykdo „Žaliąjį pirkimą“. Pirkimas vykdomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 „Dėl aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“ (Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. gruodžio 13 d. įsakymo Nr. D1-401 redakcija) 4 punkto 4.4.4.4. papunkčiu.

| Reikalavimas | Atitiktį reikalavimui įrodantys dokumentai |
| --- | --- |
| Tiekėjas turi užtikrinti, kad per garantinį įrangos naudojimo laikotarpį ir bent 5 metus po garantinio laikotarpio būtų galima įsigyti originalių arba joms lygiaverčių atsarginių dalių.Pastaba: Reikalavimas taikomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. gruodžio 13 d. įsakymu Nr. D1-401 patvirtinto aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo II skyriaus 4.4.4.4 punktu. - ne mažiau nei 5 metai | Tiekėjo ir /arba gamintojo patvirtinimas, pvz. laisvos formos deklaracija. |

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI

Ultragarsinės diagnostikos sistema Dainavos padaliniui, skirta kardiologiniams tyrimams, su 3 davikliais (1 vnt.). Pristatymas: Pramonės pr. 31, Kaunas.

| Eil. Nr. | Techniniai reikalavimai | Reikalaujamo parametro reikšmė | Siūlomos prekės pavadinimas, techniniai parametrai |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Siūlomos prekės pavadinimas (modelis, konkreti modifikacija), gamintojas, kilmės šalis | Nurodyti |  |
| 2. | Reikalavimai echoskopui su daviklių komplektu |  |  |
| 2.1. | Sistemą sudaro | 1. Echoskopas |  |
|  |  | 2. Linijinis daviklis |  |
|  |  | 3. Sektorinis daviklis |  |
|  |  | 4. Konveksinis daviklis |  |
| 3. | Reikalavimai echoskopui |  |  |
| 3.1. | Paskirtis (kartu pateikiama programinė įranga jei reikia) | 1. Smulkių struktūrų tyrimams atlikti |  |
|  |  | 2. Kraujagyslių tyrimams atlikti |  |
|  |  | 3. MSK tyrimams atlikti |  |
|  |  | 4. Kardiologiniams tyrimams atlikti |  |
|  |  | 5. Abdominaliniams tyrimams atlikti |  |
| 3.2. | Monitorius | 1. LED, OLED, HDU arba lygiavertės technologijos |  |
|  |  | 2. Ekrano įstrižainė ≥ 54 cm |  |
|  |  | 3. Skiriamoji geba ≥ (1920 x 1080) taškų |  |
|  |  | 4. Nulenkiamas į horizontalią padėtį transportavimo metu |  |
| 3.3. | Lietimui jautrus sistemos funkcijų valdymo monitorius | 1. ≥ 30 cm ekrano įstrižainės su „swipe“ arba lygiaverčiu funkcionalumu |  |
|  |  | 2. TGC (angliškai: Time Gain Compensation) kreivės reguliavimas valdymo panelėje arba sensoriniame ekrane |  |
|  |  | 3. Skaitmeninė klaviatūra arba klaviatūra valdymo panelėje. |  |
| 3.4. | Sistemos valdymo pultas | 1. Reguliuojamas valdymo pulto aukščio diapazonas ≥ 15 cm |  |
|  |  | 2. Valdymo pulto pasukimas į šonus ±45° |  |
| 3.5. | Aktyvios jungtys davikliams | ≥ 4 |  |
| 3.6. | Skaitmeninio signalo jungtis papildomam monitoriui | DisplayPort arba HDMI arba lygiavertės |  |
| 3.7. | Maksimalus vaizduojamas (skenuojamas) gylis | ≥ 40 cm |  |
| 3.8. | Maksimali kadrų juostos atmintis | ≥ 2 000 kadrų arba ≥ 1 GB arba ≥ 300 s. |  |
| 3.9. | Sistemos palaikomų daviklių dažnio diapazonas | Ne siauresnis kaip 1-21 MHz |  |
| 3.10. | Skenavimo režimai | 1. 2D |  |
|  |  | 2. Trapecinis vaizdavimas |  |
|  |  | 3. Spalvinis dopleris |  |
|  |  | 4. Galios dopleris |  |
|  |  | 5. Audinių dopleris |  |
|  |  | 6. Pulsinės bangos dopleris |  |
|  |  | 7. HPRF pulsinės bangos dopleris |  |
|  |  | 8. Realaus laiko elastografijos režimas paremtas ultragarsiniais impulsais |  |
|  |  | 9. Audinių harmoninis vaizdavimas su pulso inversija |  |
|  |  | 10. Specializuotas režimas, skirtas silpnos kraujotakos vizualizacijai |  |
| 3.11. | 2D režimas | 1. ≥ 350 dB dinaminis diapazonas („dynamic range“) |  |
|  |  | 2. Skaitmeninių kanalų skaičius ≥ 11 M |  |
|  |  | 3. Vaizdo didinimas realiame laike ir sustabdytame vaizde |  |
|  |  | 4. Dinaminis gaunamo signalo fokusavimo optimizavimas arba lygiavertė technologija |  |
| 3.12. | Tyrimų optimizavimas 2D ir doplerio režimuose | 1. Vaizdo optimizavimas vieno mygtuko paspaudimu 2D ir doplerio režimuose, |  |
|  |  | 2. Nuolatiniai pilkosios skalės parametrų nustatymai realiu laiku; |  |
|  |  | 3. Automatinis mėginio padėties ir kampo nustatymas spalvinio doplerio režime vieno mygtuko paspaudimu |  |
|  |  | 4. Automatinis mėginio padėties ir kampo nustatymas pulsinio doplerio režime vieno mygtuko paspaudimu |  |
| 3.13. | Specialūs skenavimo režimai | 1. Vaizdų palyginimas: greta lyginami 2D vaizdai, (1) iš kurių realaus laiko vaizdas lyginamas su vaizdu iš atminties to paties tyrimo ar atsisiųstas iš kitos tyrimo srities arba (2) iš kurių realaus laiko vaizdas lyginamas su sustabdytu vaizdu iš to paties tyrimo (tiekėjas gali pasiūlyti vieną iš nurodytų funkcionalumų: 1 arba 2) |  |
|  |  | 2. Tripleksinis režimas |  |
|  |  | 3. Sudvejintas režimas, kai galimi du tiriamo regiono vaizdai vienu metu - vienas tiesioginis, kitas užšaldytas |  |
|  |  | 4. Vaizdų sumavimo režimas - vaizdas sudaromas iš kelių vaizdų, gaunamų kreipiant skenavimo spindulį keliais skirtingais kampais |  |
|  |  | 5. Specialūs programiniai algoritmai triukšmams ir artefaktams mažinti |  |
| 3.14. | Matavimai | 1. Programinė įranga kepenų riebalingumo kiekybiniam įvertinimui su spalviniais signalo kokybės žemėlapiais |  |
|  |  | 2. Automatiniai PW dopleriniai skaičiavimai realiame laike |  |
|  |  | 3. Automatiniai kairiojo skilvelio įtempių (strain) matavimai |  |
|  |  | 4. Automatiniai, vieno mygtuko paspaudimu, dešiniojo skilvelio įtempių matavimai su 2D taškelių sekimo technologija |  |
|  |  | 5. Automatiniai, vieno mygtuko paspaudimu kairiojo prieširdžio įtempių matavimai su 2D taškelių sekimo technologija |  |
| 3.15. | Automatinio tyrimo eigos protokolavimo pakopomis funkcija, pagreitinanti tyrimo eigą ir dokumentavimą, su sekančiomis funkcijomis: | 1. Tyrimo protokolo pasirinkimas, sustabdymas, pratęsimas |  |
|  |  | 2. Anotacijų, žymeklių, matavimų išsaugojimas |  |
|  |  | 3. Galimybė kurti naujus protokolus ir redaguoti esamus |  |
| 3.16. | Paciento duomenų archyvavimo galimybės | 1. ≥ 512 GB talpos vidinis diskas, |  |
|  |  | 2. USB arba lygiavertė jungtis duomenų perdavimui DICOM arba lygiaverčiais formatais |  |
|  |  | 3. DICOM standarto palaikomos funkcijos (arba lygiavertės): |  |
|  |  | 3.1. Send (arba Store) |  |
|  |  | 3.2. Print |  |
|  |  | 3.3. Worklist |  |
| 3.17. | Ultragarsinės diagnostinės sistemos konstrukcija | Sistema su ratukais, stabdoma atskirais arba centriniu stabdžiu |  |
| 4. | Reikalavimai linijiniam davikliui | 1. Dažnio diapazonas ne siauresnis kaip 3,5-15 MHz, |  |
|  |  | 2. Elementų skaičius ≥ 960 |  |
|  |  | 3. Apžvalgos laukas ≥ 50 mm |  |
|  |  | 4. Monokristalinė arba matricinė, arba lygiavertė technologija |  |
| 5. | Reikalavimai sektoriniam davikliui | 1. Dažnio diapazonas ne siauresnis kaip 1,1- 4,9 MHz |  |
|  |  | 2. Elementų skaičius ≥ 80 |  |
|  |  | 3. Apžvalgos laukas ≥ 90° |  |
|  |  | 4. Monokristalinė arba matricinė, arba lygiavertė technologija |  |
| 6. | Reikalavimai konveksiniam davikliui | 1. Dažnio diapazonas ne siauresnis kaip 1-5 MHz |  |
|  |  | 2. Elementų skaičius ≥ 160 |  |
|  |  | 3. Apžiūros kampas ≥ 70° |  |
|  |  | 4. Monokristalinė arba matricinė, arba lygiavertė technologija |  |

PASIŪLYMŲ VERTINIMAS

1. Perkančiosios organizacijos neatmesti pasiūlymai vertinami taikant ekonomiškai naudingiausio pasiūlymo vertinimo kriterijus, kai vertinama kaina ir kokybė.

2. Ekonomiškai naudingiausias pasiūlymas – tai pasiūlymas, kurio balų suma, apskaičiuota pagal toliau nustatytus pasiūlymų vertinimo kriterijus ir sąlygas, yra didžiausia.

Numatytų vertinimo kriterijų lyginamieji svoriai:

1) Kaina (K) – 50;

2) Techniniai pranašumai (T) – 50

Vertinimo kriterijai ir jų parametrų lyginamieji svoriai:

| Vertinimo kriterijai |  |  | Parametro lyginamasis svoris | Lyginamasis svoris ekonominio naudingumo įvertinime |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Kaina (K) |  |  |  | X=50 |
| Techniniai pranašumai (T) |  |  |  | Y=50 |
| Nr. | Parametrai | yra/nėra |  |  |
| T1 | Komplektuojamo linijinio daviklio elementų skaičius ≥ 1900 | Statinis: (yra/nėra) | L1 = 0,20 | Įrašyti konkrečią parametro vertę |
| T2 | Komplektuojamo linijinio daviklio viršutinė dažnio diapazono riba ne mažiau kaip 22 MHz | Statinis: (yra/nėra) | L2 = 0,20 | Įrašyti parametro vertę: yra / nėra |
| T3 | Papildomai kartu su standartinėmis (Autoscan, Adaptive contrast enhancement, Automatic tissue optimization, Auto TEQ) vaizdo apdorojimo programomis veikianti, kardiologiniams TTE ir TEE tyrimams specializuota signalo duomenų apdorojimo funkcija, kuri slopina trikdžių signalus ir sustiprina pageidaujamus miokardo ir kardiologinių struktūrų signalus | Statinis: (yra/nėra) | L3 = 0,20 | Įrašyti parametro vertę |
| T4 | Automatiniai kairiojo skilvelio (bendrinių išilginių bei vidurio sienelės) įtempių (strain) matavimai, atliekami vieno mygtuko paspaudimu, be EKG signalo, su 2D taškelių sekimo technologija ir „buliaus akies“ įtempių segmentų vaizdavimu | Statinis: (yra/nėra) | L4 = 0,20 | Įrašyti parametro vertę: yra / nėra |
| T5 | Komplektuojamo konveksinio daviklio apžvalgos laukas ≥ 110° | Statinis: (yra/nėra) | L5 = 0,20 | Įrašyti parametro vertę: yra / nėra |

Pasiūlymo ekonominio naudingumo (kainos ir kokybės santykio) apskaičiavimo tvarka (formulė) yra pateikiama žemiau:

1. Pasiūlymo ekonominis naudingumas (E) apskaičiuojamas sudedant tiekėjo pasiūlymo kainos (K) ir techninių pranašumų (T) balus:

E = K + T

2. Pasiūlymo kainos (K) balai apskaičiuojami mažiausios pasiūlytos kainos (Kmin) ir vertinamo pasiūlymo kainos (Kv) santykį padauginant iš kainos lyginamojo svorio (X):

3.1. Jei siūlomas objektas turi nurodytą pranašumą gauna maksimalų balų skaičių pagal lyginamąjį svorį: T1 = L1 = 0.2; T2 = L2 = 0.2; T3 = L3 = 0.2; T4 = L4 = 0.2; T5 = L5 = 0.2;

Jei siūlomas objektas neturi nurodyto pranašumo gauna 0 balų: T1 = L1 = T2 = L2 = T3 = L3 = T4 = L4 = T5 = L5 = 0.

Techninių pranašumų (T) balai apskaičiuojami visų techninių kriterijų parametrų įvertinimų sumą padauginant iš techninių pranašumų lyginamojo svorio (Y):

T=i=15Tix Y