TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

- SĄVOKOS IR SUTRUMPINIMAI/ BENDRA INFORMACIJA

  - Pirkėjas / Perkančioji organizacija – Vilniaus universitetas

  - Tiekėjas – ūkio subjektas – fizinis asmuo, privatusis ar viešasis juridinis asmuo, kita organizacija ir jų padalinys arba tokių asmenų grupė, įskaitant laikinas ūkio subjektų asociacijas, su kuriuo Pirkėjas sudarys šio Pirkimo sutartį.

  - Sutartis – Pirkimo sutartis, sudaroma tarp Tiekėjo ir Pirkėjo dėl šio Pirkimo objekto.

  - Projektas – Vilniaus universitetas, siekdamas įgyvendinti projektą, Nr. (10-093-K-0046): „Įrangos, skirtos transliacinių onkologinių tyrimų vykdymui, įsigijimas (UNCAN.eu)“, numato įsigyti toliau įvardintas prekes.

- PIRKIMO OBJEKTAS

  - Pirkimo objektas – Fluorescencinės mikroskopijos filtrų ir LED šviesos šaltinių komplektas, suderinamas su Cytation C10 mikroskopijos sistema (toliau – prekės).

  - Pirkimo objektas į pirkimo objekto dalis neskaidomas, todėl Tiekėjas privalo teikti pasiūlymą visai žemiau nurodytai pirkimo objekto apimčiai.

  - Prekių pristatymo vieta: Medicinos fakultetas, Žaliųjų ežerų g. 2, LT-08406, Vilnius.

1 lentelė.

| Eil. Nr. | Prekės pavadinimas | Prekių kiekis ir mato vnt. | Užsakymų teikimas |  | Prekių pristatymo/tiekimo terminas nuo Sutarties įsigaliojimo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Taip (žymėti, jei prekių užsakymai bus teikiami pagal poreikį, periodiškai ar kt.) | Ne (žymėti, jei nurodytu laiku bus pristatytas visas perkamas prekių kiekis) |  |
| 1. | Fluorescencinės mikroskopijos filtrų ir LED šviesos šaltinių komplektas, suderinamas su Cytation C10 mikroskopijos sistema | 1 vnt. | ☐ | ☒ | 45 k. d. |

  - Aukščiau esančioje lentelėje nurodytas prekių kiekis yra tikslus ir vykdant Sutartį nesikeis.

2.4.Užsakymų teikimo tvarka:

2.4.1. užsakymai Sutarties galiojimo laikotarpiu neteikiami. Prekės turi būti pristatytos pagal 1 lentelėje nustatytą terminą.

- REIKALAVIMAI PREKĖMS

3.1. Jei pirkimo dokumentuose naudojami konkretūs modeliai ar šaltiniai, konkretūs procesai ar prekės ženklai, patentai, tipai, konkreti kilmė ar gamyba ir pan., jie gali būti pakeisti lygiaverčiais.

2 lentelė.

| Eil. Nr. | Parametras | Reikalaujama reikšmė | Reikalaujamos reikšmės atitikimas (pildo tiekėjas, nurodydamas konkretų ir tikslų siūlomos prekės parametrą) |
| --- | --- | --- | --- |
| Impulsų generatorius |  |  |  |
| 1. | Modelis (arba prekės kodas) | Būtina nurodyti |  |
| 2. | Įrenginio komponentai | Visi komponentai turi būti nauji, nenaudoti, originalūs ir turi būti suderinama su jau turima mikroskopijos sistema Agilent Cytation C10 |  |
| 3. | Suderinamumas | Turi būti užtikrintas mechaninis ir optinis suderinamumas su Cytation C10 filtrų ir LED šviesos šaltinių lizdais |  |
| 4. | DAPI filtrų kubas fluorescencinio dažo detekcijai konfokalinėje mikroskopijoje | Skirtas DAPI fluorescencinių dažų vizualizacijai. Žadinimo filtras: 390/40 nm (galima paklaida ±5 nm) Dichroinis veidrodis: 414 nm (galima paklaida ±10 nm) Emisijos filtras: 442/42 nm(galima paklaida ±10 nm) arba lygiaverčiai filtrai ir veidrodis |  |
| 5. | DAPI filtrų kubas plataus lauko fluorescencijai | Skirtas DAPI fluorescencinių dažų vizualizacijai. Suderinamas su 365 nm (galima paklaida ±5 nm) LED šviesos šaltiniu. Žadinimo filtras: 377/50 nm (galima paklaida ±5 nm) Dichroinis veidrodis: 409 nm (galima paklaida ±10 nm) Emisijos filtras: 447/60 nm (galima paklaida ±10 nm) arba lygiaverčiai filtrai ir veidrodis |  |
| 6. | 365 nm LED šviesos šaltinio modulis | Integruotas LED ar lygiavertis šviesos šaltinis fluorescencijai. Maksimalios emisijos bangos ilgis: 365 nm (galima paklaida ±10 nm) |  |
| 7. | Priedai ir detalės įrangos sumontavimui* | Į komplektą turi būti įskaičiuoti visi priedai ir detalės, reikalingos įrangos sumontavimui |  |
| 8. | Įrangos paruošimas darbui* | Būtinas įrangos instaliavimas ir įpakavimo medžiagų išvežimas (utilizavimas) |  |
| 9. | Garantinis laikotarpis* | Ne trumpesnė nei 12 mėnesių tiekėjo arba gamintojo garantija nuo prekių perdavimo-priėmimo akto pasirašymo dienos Garantinio termino laikotarpiu Tiekėjas turi garantuoti nemokamą dalių tiekimą ir nemokamus remonto darbus |  |
| 10. | Garantinis aptarnavimas* | Garantinio aptarnavimo reakcijos laikas nuo rašytinės pretenzijos gavimo dienos ne ilgiau kaip per 3 (tris) darbo dienas |  |

Pateikti kartu su pasiūlymu siūlomos įrangos techninius parametrus, išskyrus pažymėtus *, patikimai patvirtinančius dokumentus (pvz. gamintojo prekės aprašymas arba internetinė nuoroda į gamintojo psl.).

- APLINKOSAUGINIAI REIKALAVIMAI

4.1. Pirkimui yra taikomi Aplinkos apsaugos kriterijai, vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. gruodžio 13 d. įsakymu Nr. D1-401 „Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymo Nr. D1-508 „Dėl Produktų, kurių viešiesiems pirkimams ir pirkimams taikytini Aplinkos apsaugos kriterijai, sąrašo, Aplinkos apsaugos kriterijų ir aplinkos apsaugos kriterijų, kuriuos perkančiosios organizacijos ir perkantieji subjektai turi taikyti pirkdami prekes, paslaugas ar darbus, taikymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ patvirtinto Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo II skyriaus 4.4.4.1 ir 4.4.4.4 papunkčiais.

3 lentelė.

| Eil. Nr. | Reikalavimas | Atitiktį įrodantys dokumentai |
| --- | --- | --- |
| 1. | Konkretus reikalavimas nustatytas specialiųjų pirkimo sąlygų 3 priedo „Sutarties specialiosios sąlygos“ 13.3 punkte. | Kartu su pasiūlymu Tiekėjas neturi pateikti atitiktį įrodančių dokumentų. Perkančioji organizacija šio reikalavimo atitiktį tikrina Sutarties vykdymo metu. |
| 2. | Prekė yra tvirta, ilgaamžė, funkcionali, ji ar jos sudedamosios dalys tinka naudoti daug kartų ir (ar) lengvai pataisomos, ir (ar) pakeičiamos | Fluorescencinės mikroskopijos filtrų ir LED ar lygiaverčių šviesos šaltinių komplekto dalys gali būti pakeičiamos arba remontuojamos. Kartu su pasiūlymu Tiekėjas neturi pateikti atitiktį įrodančių dokumentų. Perkančioji organizacija šio reikalavimo atitiktį tikrina Sutarties vykdymo metu. |

Lygiaverčiu laikomas pirkimo objektas, kurio savybės nėra prastesnės (t. y. tokios pat arba geresnės) negu pirkimo dokumentuose perkamam objektui keliami reikalavimai ir siūlomą lygiavertį pirkimo objektą galima panaudoti pagal paskirtį be jokių apribojimų (įskaitant bet neapsiribojant išvardintais):

•     neatliekant papildomų sąveikaujančių elementų pakeitimų;

•    panaudojimas neturės įtakos sąveikaujančių elementų greitesniam susidėvėjimui, gedimams ir (ar) garantijos praradimui;

•     numatytas tarnavimo laikotarpis nėra  trumpesnis;

•     nėra prastesnio techninio pažangumo lygio.

Siūlant lygiavertį pirkimo objektą, privaloma pateikti dokumentus, įrodančius atitiktį pirkimo objektui keliamiems reikalavimams. Tokie dokumentai galėtų būti Lietuvos Respublikoje įsteigtos atitikties vertinimo įstaigos tyrimų ataskaita ar pažyma, taip pat pripažįstama kitose šalyse įsteigtų lygiaverčių atitikties vertinimo įstaigų išduotos pažymos. Jeigu Tiekėjas negali gauti nurodytų pažymų ar tyrimų ataskaitų dėl nuo Tiekėjo nepriklausančių aplinkybių ir objektyviais, rašytiniais įrodymais įrodo, kad siūlomas lygiavertis pirkimo objektas atitinka Techninėje specifikacijoje nurodytus reikalavimus ar kriterijus, pasiūlymų vertinimo kriterijus ar pirkimo sutarties vykdymo sąlygas, Pirkėjas pripažįsta ir kitas tinkamas priemones. Tačiau tinkamomis priemonėmis nelaikoma Tiekėjo savideklaracija be konkrečių, techninių įrodymų. Pirkėjas pasilieka sau teisę atlikti Pavojaus rizikos vertinimą jei siūlomos prekės lygiavertiškumui pateikti dokumentai bus nepakankami.