TECHNINĖ SPECIFIKACIJA MEDICINOS PAGALBOS PRIEMONĖMS ĮSIGYTI

- Indeliai biopsijai 500 - 550 ml:

- vienkartiniai (pažymėta simboliu);

- plastikiniai ar lygiavertės medžiagos (pateikti patvirtinančius dokumentus);

- sandariu dangteliu;

- indo talpa: 500 – 550 ml;

- su numatyta pakuotės atidarymo vieta.

Orientacinis poreikis: 6 600 vnt

- Pleistrai su "suomių kameromis" aplikaciniams mėginiams:

- vienkartiniai (pažymėta simboliu) pleistrai iš hipoalergiškos medžiagos, klijuojami ant odos;

- kameros pritvirtintos ant lipnios juostelės po 5 kameras ir po 2 eiles juostelėje (5x2) t. y. 10 kamerų;

- kameros pagamintos iš aliuminio ar lygiavertės medžiagos;

- apskritos formos, vidinis diametras 8 mm;

- kameros plotas ne mažiau 50 mm²;

- ant pakuotės pažymėta produkto pagaminimo data ir galiojimo laikas mėnesiais;

- su numatyta pakuotės atidarymo vieta.

Orientacinis poreikis: 154 000 vnt. (kamerų kiekis)

- Odos lygio gastrostominiai vamzdeliai:

- žemo profilio gastrostominis vamzdelis;

- 30 ± 1cm cm ilgio maitinimo vamzdelis su stataus kampo jungtimi, Y formos dviem maitinimo   ir medikamentų jungtimis ir užspaudėju, kuris baigiasi ENFIT arba lygiaverte jungtimi (distaliniame gale);

- 30 ± 1cm cm ilgio boliuso maitinimo vamzdelis su tiesia SECUR-LOK jungtimi ir užspaudėju;

- ne mažiau 20 ml Luer-Enfit arba lygiavertis švirkštas, skirtas prijungti prie maitinimo vamzdelio;

- gastrostominis vamzdelis pagamintas iš medicininio silikono ar lygiavertės medžiagos;

- vidinis fiksatorius baliono formos, pildomas steriliu arba distiliuotu vandeniu nuo 3 ml iki 5 ml, priklausomai nuo baliono dydžio;

- įleistas (recessed) ties 5 ml riba, distalinis vamzdelio galiukas užapvalintas, atitinka vamzdelio dydį, netraumuoja priešingos skrandžio sienelės;

- proksimalinis antirefliuksinis vožtuvas, neleidžiantis skysčiams pratekėti į išorę;

- saugus maitinimo vamzdelių prijungimo mechanizmas;

- rentgenokontrastinė juostelė;

- diametras nuo 12 Fr iki 20 Fr, kojelės ilgis nuo 0,8 cm iki 5 cm.

| Poz. Nr. | Vidinis diametras | Ilgis | Orientacinis poreikis (kompl.) |
| --- | --- | --- | --- |
| 3. | 12 Fr | nuo 0,8 cm iki 5 cm | 550 vnt. |
|  | 14 Fr | nuo 0,8 cm iki 5 cm |  |
|  | 16 Fr | nuo 0,8 cm iki 5 cm |  |
|  | 18 Fr | nuo 0,8 cm iki 5 cm |  |
|  | 20 Fr | nuo 0,8 cm iki 5 cm |  |

- Infuzinės sistemos vaisto Paklitakselio skiedimui ir lašinimui:

- sterilios (simbolis ant pakuotės);

- nepirogeniškos;

- vienkartinės (pažymėta simboliu);

- ant pakuotės pažymėta produkto pagaminimo data ir galiojimo laikas mėnesiais;

- su numatyta pakuotės atidarymo vieta;

- individualiame įpakavime;

- pagaminta be PVC/DEHP (pažymėta simboliu);

- filtras su mikroskopine membrana, kurios porų dydis ≤0,2 iki 0,22μm;

- su Luer lock arba lygiaverte jungtimi;

- infuzinės sitemos ilgis 180 ± 5 cm;

- adata su apsauginiu dangteliu;

- lašų kamera;

- sistema privalo sandariai užsisukti ir nelašėti.

Orientacinis poreikis: 11 000 vnt.

- Rinkinys apklotų universalus:

- vienkartiniai (pažymėta simboliu);

- sterilūs (simbolis ant pakuotės);

- pagaminti iš neaustinės ar lygiavertės medžiagos;

- medžiaga tvirta, nesisluoksniuojančio, nesiveliančio ir nedulkančio paviršiaus;

- gerai sugeria skysčius, nepralaidūs ir apsaugantys pacientą operacijos metu;

- atitinka standarto LST EN 13795-1.2.3.  arba lygiaverčius reikalavimus;

- ant pakuotės pažymėta produkto pagaminimo data ir galiojimo laikas mėnesiais;

- su numatyta pakuotės atidarymo vieta;

- įpakuota po 1 vnt;

- įpakuota gamykliniame steriliame (simbolis ant pakuotės) įpakavime su sterilumo kontrolės sistema t.y. ne mažiau 2 lipdukų su pakuotės, sterilumo ir gamybos duomenimis

- apklotas (150±5 cm x 240±5 cm) lipniu kraštu 1 vnt.;

- apklotas (180±5 cm x 180±5 cm) lipniu kraštu 1 vnt.;

- apklotas staliukui (150±10 cm x 200±10 cm) pagaminta iš polietileno (ar lygiavertės medžiagos) 1 vnt.;

- apklotas (90±5 cm x 80±5 cm) su vienu limpančiu kraštu per visą apkloto ilgį 2 vnt.;

- lipni juosta (9±1 cm x 50±2 cm) ne mažiau 1 vnt;

- apklotas Mayo staliukui maišo formos (75±5 cm  x 145±5 cm) 1 vnt.;

- turi turėti žymėjimą galva, kojos;

- popieriniai rankšluostėliai ne mažiau 4 vnt.;

- skysčių absorbcija ne mažiau 190 % arba lygiavertė.

Orientacinis poreikis: 9 000 vnt.

- Kateteriai balioniniai termodiliuciniai 7,5 F:

- sterilus (simbolis ant pakuotės);

- vienkartinis (pažymėta simboliu);

- polivinilchloridinis (PVC) ar lygiavertės medžiagos be DEHP, rentgenokontrastinis;

- kateterio ilgis -  ne trumpesnis nei 110 cm

- kateteris sužymėtas centimetrais, užsibaigia balionėliu;

- kateteryje įmontuotas temperatūros – CO (cardiac output) daviklis;

- turi keturis kanalus:

- plautinės arterijos slėgio matavimui;

- dešinio prieširdžio slėgio arba centrinio veninio spaudimo matavimui;

- balionėlio išpūtimui;

- temperatūros – CO (cardiac output) daviklio kabelis;

- prie kateterio įdėtas švirkštas su tūrio ribotuvu balionėliui išpūsti;

- pakuojama po vieną rinkinį;

- ant pakuotės pažymėtas produkto galiojimo laikas mėnesiais;

- su numatyta pakuotės atidarymo vieta.

Orientacinis poreikis: 420 vnt.

Priemonės (prietaisai) turi atitikti tarptautinių kokybės standartų reikalavimus, CE ženklinimą.

Viešojo pirkimo komisijai pareikalavus, turi būti pateikti siūlomų prekių pavyzdžiai.