TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

DEFIBRILIATORIUI

| EIL. NR. | PRIVALOMIEJI TECHNINIAI REIKALAVIMAI | PARAMETRAI | ATITIKIMAS REIKALAVIMAMS (su nuoroda į gamintojo dokumentacijos puslapį) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Pilnai automatinis defibriliatorius | Būtina |  |
| 2. | Automatinis patikros testas | Būtina |  |
| 3. | Defibriliacinės bangos forma | Nupjauta eksponentinė bifazinė |  |
| 4. | Išėjimo energija, fiksuota | Suaugusiems 150 J Vaikams 50 J |  |
| 5. | Perjungimo jungiklis iš suaugusių į vaikų defibriliacijos režimą su apsauga nuo atsitiktinio perjungimo | Būtina |  |
| 6. | Iš anksto prijungti defibriliacijos elektrodai, tinkantys vaikams ir suaugusiems | Būtina |  |
| 7. | Automatinė defibriliacijos elektrodų galiojimo laiko kontrolė | Būtina |  |
| 8. | Automatinė prijungtų defibriliacijos elektrodų kokybės kontrolė | Būtina |  |
| 9. | Nuorodos balsu gaivinimo ir defibriliacijos metu lietuvių kalba | Būtina |  |
| 10. | Automatinis garso stiprinimas, priklausomai nuo patalpoje esamo triukšmo fono | Būtina |  |
| 11. | Vaizdinės nuorodos, eiliškumas indukuojamas LED indikatoriais | Būtina |  |
| 12. | Pasikrovimo laikas po iškrovos | Ne daugiau 10 sek |  |
| 13. | Atsparumas kritimui | Privalo atlaikyti kritimą iš ≥1,2 metro bet kokiu paviršiumi ar kampu |  |
| 14. | Sandarumas | Ne blogiau IP55 |  |
| 15. | Atsparumas vibracijai | Turi atitikti standarto MILSTD 810G (arba analogiško) reikalavimus |  |
| 16. | Išorinė duomenų atmintis | SD kortelė arba analogiška laikmena |  |
| 17. | Duomenų perdavimas į PC | Per SD kortelę arba IrDA (arba analogiškas perdavimo būdas) |  |
| 18. | Duomenų išsaugojimas | Ne mažiau 3 val. EKG |  |
| 19. | Akumuliatorių baterijos talpa | Ne mažiau 200 iškrovų |  |
| 20. | Akumuliatorių tarnavimo laikas | Ne mažiau 5 metai |  |
| 21. | CE ženklinimas | Būtina |  |
| 22. | Spintelė defibriliatoriaus saugojimui ant sienos | Būtina |  |
| 23. | Pristatymas su medicinos prietaiso pasu, įrangos sumontavimas, paleidimas ir personalo apmokymas M. K. Čiurlionio g. 61, Varėna. | Būtina |  |
| 24. | Aplinkosauginis reikalavimas: tiekėjas turi užtikrinti, kad per garantinį įrangos naudojimo laikotarpį ir bent 2 metus po garantinio laikotarpio būtų galima įsigyti originalių arba joms lygiaverčių atsarginių dalių. Pastaba: Reikalavimas taikomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. gruodžio 13 d. įsakymu Nr. D1-401 patvirtinto aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo II skyriaus 4.4.4.4 punktu. | Tiekėjas kartu su pasiūlymu privalo pateikti gamintojo arba tiekėjo pasirašytą deklaraciją (įsipareigojimą), kurioje patvirtinama, kad siūlomai įrangai per visą garantinį laikotarpį ir ne trumpiau kaip 2 metus po garantinio laikotarpio pabaigos bus galima įsigyti originalių arba joms lygiaverčių atsarginių dalių. Perkančioji organizacija turi teisę pareikalauti papildomų įrodymų (pvz., gamintojo rašto, techninės dokumentacijos, aptarnavimo politikos ar oficialios atsarginių dalių tiekimo programos), jeigu kyla abejonių dėl deklaruotos informacijos pagrįstumo. |  |
| 25. | Garantija | ≥ 24 mėn |  |

Pastaba - Siūlomos prekės atitikimą visiems reikalavimams, nurodytiems kiekviename pirkimo dokumentų techninės specifikacijos punkte, tiekėjas privalo pateikti siūlomos prekės gamintojo katalogą/ bukletą/brošiūrą, kuriame būtų nurodyti (t. y. pastebimai pažymėti – spalvotai paženklinti ir/ar nurodyti rodyklėmis, ir/ar pabraukti) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės bei įrašyti, kurį techninės specifikacijos reikalaujamo techninio parametro punktą jos atitinka.

Įranga privalo atitikti bendruosius saugos ir efektyvumo reikalavimus pagal 2017 m. balandžio 5 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2017/745 dėl medicinos priemonių, kuriuo iš dalies keičiama Direktyva 2001/83/EB, Reglamentas (EB) Nr. 178/2002 ir Reglamentas (EB) Nr. 1223/2009 ir kuriuo panaikinamos Tarybos direktyvos 90/385/EEB ir 93/42/EEB, bei 2009 m. spalio 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2009/125/EB, nustatančią ekologinio projektavimo reikalavimų su energija susijusiems gaminiams nustatymo sistemą. Kartu su pasiūlymu turi būti pateikiamas, minėtus reikalavimus įrangos atitikimą pagrindžiantis dokumentas.

Parduodamos įrangos kokybė turi atitikti Europos Sąjungos reikalavimus atitinkančią medicinos prietaisų aprobavimo sistemą, prietaisų saugos techninių reglamentų reikalavimus, ženklinta „CE“, įranga turi būti nauja, nenaudota. Jeigu techninėje specifikacijoje būtų panaudoti konkretūs prekių pavadinimai, kilmės šalis, standartai ar pan., tiekėjai turi teisę siūlyti lygiavertes ar geresnių charakteristikų prekes.

Perkančioji organizacija turi teisę paprašyti tiekėją patikslinti, paaiškinti ar papildyti tiekėjo pateiktus neaiškius, neišsamius duomenis.

Į pasiūlymo kainą įskaičiuoti: visi privalomi mokesčiai, įrangos pristatymo, montavimo darbų (jeigu reikalingi), transporto, įrangos prijungimo, personalo apmokymo ir kitos išlaidos.

______________________