## Lapas1
Pirkimas: OFTALMOLOGINĖS PRIEMONĖS
TECHNINĖ SPECIFIKACIJA
Pirkimo dalies Nr. | Pavadinimas | Mato vnt. | Kiekis | Rinkos dalyvio pasiūlymai/pastabos
1 | Užpakalinės kameros sulankstomi monolitiniai daugiažidiniai asferiniai IOL | vnt. | 30
1.1 | Užpakalinės kameros sulankstomi monolitiniai daugiažidiniai asferiniai IOL su kasetėmis implantavimui
1.2 | Medžiaga: hidrofobinis akrilato/metakrilato kopolimeras.
1.3 | UV spindulių filtravimas: pralaidumas ne daugiau 10% esant 400nm (±3nm) bangos ilgiui.
1.4 | Mėlynos šviesos filtravimas: ne siauriau nei 400nm – 475nm bangos ilgio ribose
1.5 | Bendras ilgis: 13,0 mm
1.6 | Optinės dalies skersmuo: 6,0 mm
1.7 | Optinės dalies savybės: difrakcinė asferinė.
1.8 | Asferinės savybės: priekinis paviršiaus asferiškumas -0.10 µm ±0.03 µm
1.9 | Difrakcinės zonos dydis: 4,5mm (±2mm)
1.10 | Laužiamoji galia: nuo +6,0D iki +30,0D (didėjimas kas 0,5D), nuo +31,0D iki +34,0D (didėjimas kas 1,0 D)
1.11 | Papildoma optinė galia: +2,17D ir +3,25D
1.12 | Refrakcinis indeksas: ne mažiau nei 1,55
1.13 | Konstrukcija: monolitiniai
1.14 | Atraminių elementų forma: modifikuota „L“, „J“ arba „C“.
1.15 | Atraminių elementų jungimosi su optine dalimi kampas: 0°
1.16 | Lęšis pateikiamas sterilioje pakuotėje
2 | Užpakalinės kameros sulankstomi monolitiniai daugiažidiniai toriniai asferiniai IOL | vnt. | 15
2.1 | Užpakalinės kameros sulankstomi monolitiniai daugiažidiniai toriniai asferiniai IOL su kasetėmis implantavimui
2.2 | Medžiaga: Medžiaga: hidrofobinis akrilato/melakrilato kopolimeras arba lygiavertė medžiaga, su ne daugiau kaip 1,5% vandens, filtruojanti UV spindulius ir turinti mėlynos šviesos spindulius filtruojantį cromoforą, filtruojantį nuo 400nm iki 475nm bangos ribose
2.3 | UV spindulių filtravimas: pralaidumas ne daugiau 10% esant 400nm (±3nm) bangos ilgiui
2.4 | Bendras ilgis: 13,0 mm
2.5 | Optinės dalies skersmuo: 6,0 mm
2.6 | Optinės dalies savybės: difrakcinė, asferinė, torinė
2.7 | Asferinės savybės: priekinis paviršius suformuotas su neigiama sferine aberacija, skirta kompensuoti teigiamoms rageninėms sferinėms aberacijoms
2.8 | Difrakcinės zonos dydis: 4,5mm (±2mm)
2.9 | Laužiamoji galia: nuo +6,0D iki +30,0D (didėjimas kas 0,5 dioptrijos), nuo +31,0D iki +34,0D (didėjimas kas 1,0 dioptrija)
2.10 | Papildoma optinė galia: +2,17D tarpinė ir +3,25D artimoji
2.11 | IOL cilindro galia (dioptrijos): 1,0D; 1,5D; 2,25D; 3,0D; 3,75D
2.12 | Refrakcijos indeksas: ne mažiau nei 1,55
2.13 | Konstrukcija: monolitiniai
2.14 | Atraminių elementų forma: modifikuota „L“ „J“ arba “C”
2.15 | Atraminių elementų jungimosi su optine dalimi kampas: 0º
2.16 | Lęšis pateikiamas sausas, sterilioje pakuotėje
3 | Užpakalinės kameros sulankstomi monolitiniai nedifrakciniai praplėsto regos atstumo toriniai asferiniai IOL | vnt. | 10
3.1 | Užpakalinės kameros sulankstomi monolitiniai nedifrakciniai praplėsto regos atstumo toriniai asferiniai IOL su kasetėmis implantavimui
3.2 | Medžiaga: hidrofobinis akrilato/metakrilatokopolimeras arba lygiavertė medžiaga, filtruojanti UV spindulius ir turinti mėlynos šviesos spindulius filtruojanti chromoforą, mažinantį mėlynos šviesos pralaidumą nuo 400nm iki 475nm ilgio bangų diapazone
3.3 | Bendras ilgis: 13,0 mm
3.4 | Optinės dalis: 6,0 mm
3.5 | Optinės dalies savybės: asferinė, abipusiai išgaubta
3.6 | Padidinto regos atstumo technologija: bangos fronto formavimo, nedidinati regos trikdžių dažnio ir gerinanti regos aštrumą matymo diapazone nuo matymo iš toli iki 40 cm židinio nuotolio
3.7 | Laužiamoji galia: nuo +10.0D iki + 30.0D
3.8 | Torinio elemento laužiamoji galia (lęšio plokštumoje): nuo +1.0 D iki +3.75 D
3.9 | Refrakcinis indeksas: ne mažiau nei 1,55
3.10 | Konstrukcija: monolitiniai, IOL priekinis paviršius suformuotas su neigiama sferine aberacija, kompensuojančia ragenos teigiamą sferinę aberaciją
3.11 | Atraminių elementų forma: modifikuota „L“
3.12 | Atraminių elementų jungimosi su optine dalimis kampas: 0o
3.13 | Lęšis pateikiamas sausas, sterilioje pakuotėje
4 | Užpakalinės kameros sulankstomi monolitiniai toriniai asferiniai IOL | vnt. | 80
4.1 | Užpakalinės kameros sulankstomi monolitiniai toriniai asferiniai IOL su kasetėmis implantavimui
4.2 | Medžiaga: hidrofobinis akrilato/metakrilato kopolimeras.
4.3 | UV spindulių filtravimas: +20,0 D IOL pralaidumas ne daugiau 10% esant 400nm (±3nm) bangos ilgiui.
4.4 | Mėlynos šviesos filtravimas: ne siauriau nei 400nm – 475nm bangos ilgio ribose
4.5 | Bendras ilgis: 13,0 mm
4.6 | Optinės dalies skersmuo: 6,0 mm
4.7 | Optinės dalies savybės: asferinė, torinė, abipus išgaubta.
4.8 | Asferinės savybės: priekinis paviršius suformuotas su -0.20 μm sferine aberacija, skirta kompensuoti teigiamoms rageninėms sferinėms aberacijoms.
4.9 | Optikos krašto savybės: mažinantis atspindžius
4.10 | Laužiamoji galia: ne siauriau +6,0D iki +30,0D
4.11 | Torinio elemento laužiamoji galia (lęšio plokštumoje): ne siauriau nei nuo +1,00D; +1,50D; +2,25D +3,00D; +3,75D; +4,50D; 5,25D; +6,0D. Ne mažiau 8 modelių.
4.12 | Rotacinis stabilumas 1,4 ° (±0,6°) (pateikti įrodantį straipsnį su ne mažiau kaip 100 akių tyrimų).
4.13 | Refrakcinis indeksas: ne mažiau nei 1,55
4.14 | Konstrukcija: monolitiniai, torinis elementas suformuotas užpakaliniame paviršiuje.
4.15 | Atraminių elementų forma: modifikuota „L“, „J“ arba „C“.
4.16 | Atraminių elementų jungimosi su optine dalimi kampas: 0°
4.17 | Lęšis pateikiamas sterilioje pakuotėje