Pirkimo sąlygų 2 priedas
Operacinio stalo techninė specifikacija

	Eil. Nr.
	Parametrai (specifikacija)
	Reikalaujamos parametrų reikšmės
	Tiekėjo siūlomos prekės parametrų reikšmės su nuoroda į gamintojo dokumentaciją

	Pavadinimas
	Operacinis stalas 
[siūlomas modelis ir gamintojas]
	

	1. 
	Aprašymas
	Universalus  operacinis stalas, tinkamas naudoti įvairių operacijų metu, pritaikytas pagal visus reikalavimus šiose srityse: kraujagyslių chirurgija, urologija ir ortopedija. Operacinis stalas su elektriniu išilginiu paslinkimu, kad garantuotų geriausią įmanomą prieigą rentgeno C lankui.
	

	2. 
	Bendrieji reikalavimai stalui:
	1. Stalas mobilus, su ratukais, su iš stalo pagrindo nuleidžiamomis specialiomis atramomis, stabilizuojančiomis stalą, arba ratukai su elektriniu stabdžiu.
	

	
	
	2. Stalo kolona – teleskopinė, iš išorės padengta stumdomomis plokštėmis.
	

	
	
	3. Stalo aukščio, pasvirimo kampų ir pozicijų reguliavimas elektrinis arba elektrinis – hidraulinis.
	

	
	
	4. Operacinio stalo valdymas laidiniu arba belaidžiu rankiniu valdymo pultu.
	

	
	
	5. Didžiausia leistina apkrova  ≥ 450 kg
	

	
	
	6. Išoriniai (gabaritiniai) matmenys:
6.1. Ilgis ≥ 2050 mm;
6.2. Plotis (įskaitant šoninius bėgelius) ≥ 570 mm;
	

	
	
	7. Su integruotu akumuliatoriumi ir įkrovos likučio indikatoriumi;
	

	
	
	8. Atsparus valymo ir dezinfekavimo priemonėms.
	

	3. 
	Reikalavimai stalviršiui:
	1. Sudarytas iš ≥ 5 atskirai valdomų segmentų:
a) Galvos;
b) Nugaros viršutinės dalies;
c) Nugaros apatinės dalies;
d) Sėdmenų;
e) Kojų dalies (atskirai kiekvienai kojai).
	

	
	
	2. Atskiros kojų atramos kiekvienai kojai, su reguliuojamu išskėtimo kampu. Su galimybe elektriškai reguliuoti pakėlimo kampą  abejoms kojoms kartu.
	

	4. 
	Reikalavimai čiužiniui:
	1. Pralaidus rentgeno spinduliams;
	

	
	
	2. Antistatinis;
	

	
	
	3. Fiksuotas prie stalviršio konstrukcijos, nuimamas nenaudojant įrankių;
	

	
	
	4. Nepralaidus skysčiams;
	

	
	
	5. Atsparus dezinfekcinėms medžiagoms;
	

	
	
	6. Čiužinio storis 60-90 mm.
	

	5. 
	Pozicijų reguliavimo diapazonai:
	Elektriniu būdu:
1. Stalviršio (be čiužinio) aukščio reguliavimo ribos nuo ≤ 680 mm iki ≥ 1050 mm;
2. Trendelenburgo/ Anti-Trendelenburgo padėtis ≥ ±30°; 
3. Šoninis (lateralinis) pavertimas ≥ ±20°; 
4. Nugaros segmento reguliavimas nuo ≤ -35° iki  ≥ + 75°;
5. Kojų dalies segmento reguliavimas nuo ≤ -90° iki  ≥ + 25°
6. Išilginis stalviršio paslinkimas ≥ 320 mm;
	

	
	
	Elektriniu arba rankiniu būdu:
1. Galvos segmento nuleidimo/pakėlimo kampo reguliavimas nuo ≤ -50° iki  ≥ + 45°;
2. Kojų atramų išskėtimo kampas ≥ 180°.
	

	6.
	Operacinio stalo komplektacija:
	
	

	6.1
	Anestezijos rėmas
	Tvirtinamas prie operacinio stalo
	

	6.2
	Reguliuojamo aukščio atrama, skirta padėti rankai – 2 vnt.
	1. Tvirtinama prie operacinio stalo
	

	
	
	2. Su laisvai šarnyrine alkūninio guolio konstrukcija visomis kryptimis, turinčia bent tris šarnyrines alkūnes, leidžiančias keisti atramos aukštį, jos padėtį horizontalioje ir vertikalioje plokštumoje bei nukreipimo kampą, atrama pasislenka bet kuria kryptimi, palyginti su tvirtinimo prie operacinio stalo tašku (tinka pritvirtinti pakeltą ranką, kai pacientas yra šoninėje padėtyje).
	

	
	
	3. Padengta antistatine minkšta danga.
	

	
	
	4. Su rankos fiksavimo diržu.
	

	6.3
	Atrama, skirta ant šono paguldyto paciento prilaikymui iš nugaros ar krūtinės pusės – 2 vnt.
	1. Tvirtinama prie operacinio stalo
	

	
	
	2. Padengta minkšta danga
	

	
	
	3. Reguliuojamo aukščio ir atstumo iki paciento
	

	6.4
	Kojų laikikliai
(pora)
	Kojų laikikliai skirti atlikti ginekologinėms ir kitoms operacijoms. Tvirtinami prie operacinio stalo.
	

	6.5
	[bookmark: _GoBack]Ortopedinis priedas atlikti peties operacijas
	Skirtas atlikti peties operacijas, kai pacientas sėdimoje padėtyje. 
Priedas skirtas reikalingai rankos padėčiai fiksuoti operacijos metu.
	

	6.6
	Diržas paciento fiksavimui – 1 vnt.
	Diržas, skirtas paciento liemens fiksavimui.
	

	6.7
	Gelinis paminkštinimas galvai – 1 vnt.
	1. Gelinis paminkštinimas galvai
	

	
	
	2. Skirtas naudoti pacientui gulinčiam ant pilvo
	



