## Lapas1
Parametro numeris | Pavadinimas | Mato vnt. | Kiekis | Rinkos dalyvio pasiūlymai/pastabos
0 | Audiometras
0 | Audiometras | vnt. | 1
1 | Prietaiso tipas / paskirtis: klinikinis diagnostinis dviejų kanalų audiometras (AC/BC/kalbos audiometrija).
2 | Kanalų skaičius: ne mažiau kaip 2 kanalai.
3 | Audiometras privalo turėti integruotą spalvotą ekraną, kurio įstrižainė ne mažesnė kaip 14 cm.
4 | Audiometras privalo būti pateikiamas su kompiuterine programine įranga, skirta atliktų tyrimų duomenims saugoti, peržiūrėti ir perduoti į pacientų duomenų bazę.
5 | Audiometras privalo būti prijungiamas prie kompiuterio per USB sąsają
6 | Audiometras privalo turėti kalbos audiometrijai skirtus signalų įvesties šaltinius: mikrofoną bei vidinį ir (ar) išorinį garso šaltinį.
7 | Audiometras privalo atkurti kalbos audiometrijai skirtą medžiagą iš vidinėje atmintyje saugomų WAV formato failų.
8 | Audiometras privalo turėti pasirenkamus maskavimo signalus: siaurajuostį triukšmą, baltąjį triukšmą ir kalbos triukšmą.
9 | Stimulo lygio žingsniai: Pasirenkami 1 dB ir 5 dB intensyvumo žingsniai.
10 | Privalo užtikrinti: 1. virpančio tono (warble tone) pateikimą su sinusine dažnio moduliacija; 2. bazinį testavimo dažnių diapazoną nuo 125 Hz iki 8 kHz. 3. aukštų dažnių audiometriją;
11 | Privalo užtikrinti tyrimo signalų ir paciento balso monitoravimą per integruotą garsiakalbį ir (ar) monitorines ausines.
12 | Privalo užtikrinti paciento ir operatoriaus balso ryšio funkcijas (Talk Forward ir Talk Back).
13 | Privalo būti paciento atsako mygtukas.
14 | Testai: 1. Stenger testas (pure tone ir/ar speech); 2. ABLB testas; 3. Tone Decay testas.
15 | Privalo atitikti IEC 60601-1 reikalavimus.
16 | Privalomas integruotas arba išorinis spausdintuvas.
17 | Įrenginys privalo turėti CD arba AUX įėjimą (arba lygiavertį išorinės garso laikmenos prijungimo įėjimą), skirtą išoriniam kalbos šaltiniui (pvz., CD grotuvui ar kitam garso atkūrimo įrenginiui) prijungti.
18 | Turi palaikyti B71 kaulinį vibratorių.
19 | Komplektacija: 1. Klinikinis audiometras su integruotu spausdintuvu; 2. Kaulo zondas 1 vnt.; 3. Ausinės bazinei audiometrijai 1 vnt.; 4. Paciento atsako mygtukas; 5. Mikrofonas bendravimui su pacientu 1 vnt. ; 6. Programinė įranga duomenų perdavimui į kompiuterį. 7. Prietaisas yra pilnai sukomplektuotas, (kabeliai,davikliai ir kitos eksploatacinės medžiagos ir priemonės - po 2 vnt./kompl.), kad galėtų atlikti visas šioje specifikacijoje išvardintas numatytas funkcijas. 8. Tiekėjas privalo pateikti visus reikalingus laidus, kabelius ir adapterius, užtikrinančius pilną audiometro sąsają ir veikimą su audiokabina.