## Sheet2
Dalies numeris | Pavadinimas | Mato vnt. | maksimalus kiekis 36 mėn. | Siūloma parametro reikšmė | 1 vnt kaina be PVM Eur | 1 vnt kaina su PVM Eur | Bendra kaina be PVM Eur | Bendra kaina su PVM Eur
1 | Proktologinis lazerinis zondas hemoroidoplastikoms, tinkantis Ligoninės turimam NeoV 1470 lazeriui, arba lygiaverčių savybių proktologinis lazerinis zondas, netinkamas ligoninės turimam lazeriui, tačiau pateikiamas kartu su šiam zondui tinkamu 1470 ±10 nm lazeriniu įrenginiu panaudai.
1.1 | Proktologinis lazerinis zondas hemoroidoplastikoms | vnt. | 150
1.1.1 | Sterilus, vienkartinio naudojimo, šerdies skersmuo 600 ±100 µm; šviesolaidžio galas kūgio formos; bendras ilgis ≥ 2 metrai; zondo technologija - lazerinė, daugiažiedė šviesolaidinė skaidula, užtikrinanti radialinį ir cilindrinį energijos perdavimą; zondas komplektuojamas su jam tinkančiu atskiru arba integruotu proktologiniu pravedėju.
pastaba: Jei nesiūloma panaudai lazerio šios lentelės nepildyti
1.2 | 1470 ±10 nm bangos ilgio diodinis lazeris hemorojaus operacijoms (panaudai, jei zondas netinka Ligoninės turimai įrangai) | vnt. | 1 | Siūloma parametro reikšmė
1 | 4 klasės lazeris, kurio galia reguliuojama ne mažiau kaip 1 - 12 W ribose, Reguliavimo žingsnis- 0,1 W. Liečiamas ekranas. Veikimo režimai, ne mažiau kaip - nerpetraukiamas, pasikartojančių impulsų. Prietaiso avarinio stabdymo mygtukas. Aušinimas vidinis su priverstine oro konvekcija arba lygiavertis. Tiekėjas privalo savo sąskaita užtikrinti perduotų aparatų techninę priežiūrą, aprūpinti medicinos prietaiso pasais, atlikti techninės būklės tikrinimą visą panaudos sutarties galiojimo terminą. Turi būti pateiktas detalus, gamintojo reglamentuotas ir gamintojo atstovų atliekamas įrangos techninių priežiūros darbų atlikimo dažnis, priemonės; Tiekėjas privalo savo sąskaita užtikrinti perduotų aparatų techninę priežiūrą, galimų defektų ir/ar gedimų šalinimą / remontą visą panaudos sutarties galiojimo terminą. Aparatai turi būti pastoviai atnaujinami, kad būtų naujausia programinės įrangos versija. Aparatų galimų defektų ir/ar gedimų/ sutrikimų nustatymas turi būti pradedamas nedelsiant (darbo dienomis) po pranešimo gavimo. Panaudos davėjas įsipareigoja nemokamai atlikti Įrangos remonto ir priežiūros darbus (įskaitant detalių keitimą) pagal gamintojo nurodytas rekomendacijas. Jei tokių darbų neįmanoma atlikti skubiai, panaudos davėjas įsipareigoja ne vėliau kaip per 4 darbo dienas pateikti neatlygintinam naudojimui analogišką įrangą iki bus sutaisyta; Įrangos pristatymo, instaliavimo, ligoninės personalo apmokymo išlaidos įskaičiuotos į pasiūlymo kainą; Pateikti lietuvių kalba išsamią aparato naudojimo instrukciją (pristatant įrangą).