1 priedas „Techninė specifikacija“
(I pirkimo dalis)
TECHNINĖ SPECIFIKACIJA
[bookmark: _Hlk229742721]1. Pirkimo objektas – lazerio terapijos aparatas su rankovės optiniu antgaliu (toliau – Prekės).
2. Prekė turi būti nauja, nenaudota. Prekė turi būti pripažinta Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka ir atitikti reikalavimus, patvirtintus Medicinos priemonių naudojimo tvarkos apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. gegužės 3 d. įsakymu Nr. V-383 (su vėlesniais pakeitimais ir papildymais).
[bookmark: _Hlk200702480][bookmark: _Hlk200702531][bookmark: _Hlk200702597]3. Tiekėjas kartu su pasiūlymu privalo pateikti CE sertifikato arba EB deklaracijos kopiją originalo ir/ar lietuvių kalba. Pateikiant EB deklaracijos kopiją, kad pasiūlyta prekė atitiks reikiamus standartus, bei prekės klasei būtinus reglamentus, kartu pateikiami ir techniniai dokumentai, pagrindžiantys prekės atitiktį reikiamiems standartams bei reglamentams. Siūlomai įrangai Tiekėjas turi pateikti dokumentus, įrodančius siūlomos įrangos atitikimą kokybės ir techniniams reikalavimams, nurodytiems pirkimo dokumentų techninėje specifikacijoje: tiekėjas turi pateikti gamintojo parengtus katalogus ir / ar siūlomos įrangos techninių charakteristikų aprašymus (jei gamintojo kataloge neišsamiai atsispindi siūlomos įrangos atitikimas techninės specifikacijos reikalavimams) (pdf formatu) su vertimu į lietuvių kalbą arba gali būti pateikiami anglų kalba, tačiau, paprašius perkančiajai organizacijai, turės būti pateiktas vertimas iš anglų kalbos į lietuvių kalbą per 3 darbo dienas. Jei atitinkami dokumentai yra išduoti kita nei reikalaujama kalba (lietuvių ar anglų), kartu turi būti pateiktas vertimas į lietuvių kalbą. Šiuose dokumentuose tiekėjas turi grafiškai nurodyti (t. y. pastebimai pažymėti – spalvotai žymėti ir / ar nurodyti rodyklėmis, ir / ar pabraukti) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės, bei įrašyti, kurį techninių reikalavimų punktą jos atitinka. Taip pat tiekėjas turi pateikti nuorodas į gamintojo interneto tinklalapį (jei toks yra), kuriame perkančiosios organizacijos vertintojai galėtų patikrinti teikiamų duomenų autentiškumą (nuorodos turi būti parašytos pateikiamuose kataloguose ar aprašymuose). Perkančioji organizacija turi teisę reikalauti pateikti katalogų ir techninių aprašų originalus, o tiekėjui jų nepateikus – pasiūlymą atmesti.
5. Visoms nurodytoms konkrečioms medžiagoms ir / ar konkretiems pavadinimams, standartams, tipams ir pan. taikoma „arba lygiavertis“. Tiekėjas, siūlantis lygiavertę prekę, privalo savo pasiūlyme patikimomis priemonėmis įrodyti, kad siūloma prekė yra lygiavertė ir atitinka techninėje specifikacijoje keliamus reikalavimus.
6.  Į pasiūlymo kainą turi būti įskaičiuotas įrangos pristatymas nurodytu adresu, pervežimas į įrangos stovėjimo vietą, surinkimas, instaliavimas, po surinkimo ir instaliavimo likusių įpakavimo medžiagų išvežimas (utilizavimas), įrangos funkcionalumo testavimas ir personalo apmokymas.
7. Garantijos laikotarpiu tiekėjas teisės aktų nustatyta tvarka nemokamai atlieka prekės techninę priežiūrą (įskaitant techninei priežiūrai atlikti reikalingas detales ir (ar) medžiagas), garantijos sąlygas atitinkančių gedimų (jei jie nutiko naudojant įrangą pagal paskirtį, laikantis pateiktų instrukcijų bei nurodytų eksploatavimo sąlygų) šalinimą. Garantinio gedimo atveju, atvykti remontuoti ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo pranešimo (žodžiu arba el. paštu) apie prekės gedimą gavimo pranešimo. Visą garantijos laikotarpį pirkėjui teikia išsamias konsultacijas ir paaiškinimus. Jeigu gedimo šalinimą užtrunka ilgiau nei 10 (dešimt) d. d. tuomet Tiekėjas turi pristatyti pakaitinį aparatą kol bus pašalinti nustatyti gedimai.
8. Tiekėjas turi turėti gamintojo įgaliojimą atlikti siūlomos įrangos garantinį aptarnavimą arba turi turėti rašytinį susitarimą su kitu ūkio subjektu, kuris yra gamintojo įgaliotas atlikti šios įrangos garantinį aptarnavimą ir kartu su pasiūlymu turi pateikti tai patvirtinantį dokumentą.
9.  Įrangos pristatymas adresu Aido g. 18, Šiauliai, pervežimas į įrangos stovėjimo vietą, surinkimas, instaliavimas ne vėliau kaip per 4 (keturis) mėn. nuo Sutarties įsigaliojimo dienos.
10. Tiekėjas turi apmokyti darbuotojus dirbti su lazerio terapijos aparatas su rankovės optiniu antgaliu.
11. Kartu su įranga pateikiama dokumentacija: naudojimo instrukcija lietuvių ir anglų kalba; serviso dokumentacija lietuvių arba anglų kalba.
  1 lentelė 
	Eil.
Nr.
	Parametrai
	Parametro reikšmė

	1.
	Lazerio terapijos aparatas su rankovės optiniu antgaliu.
	-

	2.
	Galima taikyti terapiją automatiškai, be operatoriaus
	Būtina

	3.
	Reguliuojamas skenavimo plotas
	≥ 400 cm²

	4.
	Standartizuotas gydymo parametrų nustatymas pagal pasirenkamą iš anksto įvestą terapijos programą arba gydytojo/kineziterapeuto sukurtą ir išsaugotą terapijos programą
	Būtina

	5.
	Programuojamas gydymo laikas 
	Ne trumpiau nei iki 99 minučių

	6.
	Emisijos tipas
	Nuolatinė ir impulsinė

	7.
	Bangos ilgis:
	Nuolatinės emisijos režime 780-850nm
Pulsinės emisijos režime 940-980 nm

	8.
	Lazerio klasė (ne žemesnė negu nurodyta)
	4

	9.
	Programuojamas impulsų dažnis (ne blogiau nei nurodyta)
	200 ÷ 10000 Hz 

	10.
	Kanalų skaičius
	2 nepriklausomi 

	11.
	Iš anksto įdiegtos terapijos programos
	Būtina

	12.
	Garsinis pranešimas apie procedūros pabaigą
	Būtina

	13.
	Galimybė susikurti savo terapijos programas ir jas išsaugoti
	Būtina

	14.
	Valdymas
	1. LCD arba lygiavertis ekranas
2. Ekrano dydis – ne mažiau 6  colių

	15.
	Komplektacija
	1. Lazerio terapijos aparatas su rankovės optiniu antgaliu – 1 vnt.
2. apsauginiai akiniai – 2 vnt.

	16.
	Į pasiūlymo kainą įskaičiuoti pristatymo, instaliacijos mokesčiai
	Būtina

	17.
	Prietaisas privalo atitikti Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2017/745 dėl medicinos priemonių,
turėti (notifikuotos) įstaigos išduotą CE sertifikatą arba EB deklaraciją, bei CE ženklinimą.
	Būtina

	18. 
	Garantija
	Ne mažiau kaip 24 mėnesiai.

	19.
	Tiekėjas turi užtikrinti galimybę įsigyti siūlomos prekės originalias (arba joms lygiavertes) atsargines dalis (jų tiekimą rinkai) per garantinį įrangos naudojimo laikotarpį ir ne trumpiau kaip 5 metus po garantinio laikotarpio.
	Būtina





















(II pirkimo dalis)

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA
1. Pirkimo objektas – magneto terapijos aparatas (toliau – Prekės).
2. Prekė turi būti nauja, nenaudota. Prekė turi būti pripažinta Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka ir atitikti reikalavimus, patvirtintus Medicinos priemonių naudojimo tvarkos apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. gegužės 3 d. įsakymu Nr. V-383 (su vėlesniais pakeitimais ir papildymais).
3. Tiekėjas kartu su pasiūlymu privalo pateikti CE sertifikato arba EB deklaracijos kopiją originalo ir/ar lietuvių kalba. Pateikiant EB deklaracijos kopiją, kad pasiūlyta prekė atitiks reikiamus standartus, bei prekės klasei būtinus reglamentus, kartu pateikiami ir techniniai dokumentai, pagrindžiantys prekės atitiktį reikiamiems standartams bei reglamentams. Siūlomai įrangai Tiekėjas turi pateikti dokumentus, įrodančius siūlomos įrangos atitikimą kokybės ir techniniams reikalavimams, nurodytiems pirkimo dokumentų techninėje specifikacijoje: tiekėjas turi pateikti gamintojo parengtus katalogus ir / ar siūlomos įrangos techninių charakteristikų aprašymus (jei gamintojo kataloge neišsamiai atsispindi siūlomos įrangos atitikimas techninės specifikacijos reikalavimams) (pdf formatu) su vertimu į lietuvių kalbą arba gali būti pateikiami anglų kalba, tačiau, paprašius perkančiajai organizacijai, turės būti pateiktas vertimas iš anglų kalbos į lietuvių kalbą per 3 darbo dienas. Jei atitinkami dokumentai yra išduoti kita nei reikalaujama kalba (lietuvių ar anglų), kartu turi būti pateiktas vertimas į lietuvių kalbą. Šiuose dokumentuose tiekėjas turi grafiškai nurodyti (t. y. pastebimai pažymėti – spalvotai žymėti ir / ar nurodyti rodyklėmis, ir / ar pabraukti) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės, bei įrašyti, kurį techninių reikalavimų punktą jos atitinka. Taip pat tiekėjas turi pateikti nuorodas į gamintojo interneto tinklalapį (jei toks yra), kuriame perkančiosios organizacijos vertintojai galėtų patikrinti teikiamų duomenų autentiškumą (nuorodos turi būti parašytos pateikiamuose kataloguose ar aprašymuose). Perkančioji organizacija turi teisę reikalauti pateikti katalogų ir techninių aprašų originalus, o tiekėjui jų nepateikus – pasiūlymą atmesti.
5. Visoms nurodytoms konkrečioms medžiagoms ir / ar konkretiems pavadinimams, standartams, tipams ir pan. taikoma „arba lygiavertis“. Tiekėjas, siūlantis lygiavertę prekę, privalo savo pasiūlyme patikimomis priemonėmis įrodyti, kad siūloma prekė yra lygiavertė ir atitinka techninėje specifikacijoje keliamus reikalavimus.
6.  Į pasiūlymo kainą turi būti įskaičiuotas įrangos pristatymas nurodytu adresu, pervežimas į įrangos stovėjimo vietą, surinkimas, instaliavimas, po surinkimo ir instaliavimo likusių įpakavimo medžiagų išvežimas (utilizavimas), įrangos funkcionalumo testavimas ir personalo apmokymas.
7. Garantijos laikotarpiu tiekėjas teisės aktų nustatyta tvarka nemokamai atlieka prekės techninę priežiūrą (įskaitant techninei priežiūrai atlikti reikalingas detales ir (ar) medžiagas), garantijos sąlygas atitinkančių gedimų (jei jie nutiko naudojant įrangą pagal paskirtį, laikantis pateiktų instrukcijų bei nurodytų eksploatavimo sąlygų) šalinimą. Garantinio gedimo atveju, atvykti remontuoti ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo pranešimo (žodžiu arba el. paštu) apie prekės gedimą gavimo pranešimo. Visą garantijos laikotarpį pirkėjui teikia išsamias konsultacijas ir paaiškinimus. Jeigu gedimo šalinimą užtrunka ilgiau nei 10 (dešimt) d. d. tuomet Tiekėjas turi pristatyti pakaitinį aparatą kol bus pašalinti nustatyti gedimai.
8. Tiekėjas turi turėti gamintojo įgaliojimą atlikti siūlomos įrangos garantinį aptarnavimą arba turi turėti rašytinį susitarimą su kitu ūkio subjektu, kuris yra gamintojo įgaliotas atlikti šios įrangos garantinį aptarnavimą ir kartu su pasiūlymu turi pateikti tai patvirtinantį dokumentą.
9.  Įrangos pristatymas adresu Aido g. 18, Šiauliai, pervežimas į įrangos stovėjimo vietą, surinkimas, instaliavimas ne vėliau kaip per 4 (keturis) mėn. nuo Sutarties įsigaliojimo dienos.
10. Tiekėjas turi apmokyti darbuotojus dirbti su magneto terapijos aparatas.
11. Kartu su įranga pateikiama dokumentacija: naudojimo instrukcija lietuvių ir anglų kalba; serviso dokumentacija lietuvių arba anglų kalba.
1 lentelė 
	Eil.
Nr.
	Parametrai
	Parametro reikšmė

	1.
	Magneto terapijos aparatas
	Būtina

	2.
	Aparatas  su integruotu ≥  14 cm įstrižainės, spalvotu,  lietimui jautriu ekranu
	Būtina

	3.
	Ekrano rezoliucija, taškai
	Ne mažiau kaip 800 × 480

	4.
	Galimybė pasirinkti  protokolus greitam  naudojimui
	Būtina

	5.
	Galimybė susikurti asmenines  programas ir jas išsaugoti
	Būtina

	6.
	Galimybė įrenginyje nustatyti savo vartotojo slaptažodį
	Būtina

	7.
	Ekrane rodomas intensyvumo reikšmės terapijos metu
	Būtina

	8.
	Terapijos protokolų filtravimas pagal kūno dalis su schematiška navigacija
	Būtina

	9.
	Terapijos istorija
	Būtina

	10
	Maksimalus magnetinio  lauko intensyvumas
	≥120mT

	11.
	Magnetinio lauko rėžimai
	Pastovus;
Impulsinis

	12.
	Diskų aplikatorius
	Diskų skaičius, ne mažesnis kaip 2

	13.
	Linijinis aplikatorius
	Būtina

	14.
	Kušetė su solenoidiniu aplikatoriui
	Būtina, aplikatoriaus skersmuo ne mažiau kaip 70 cm

	15.
	Magnetoterapijos aplikatorius solenoidas 
	Būtina 30 cm +/- 10 %

	16.
	Maitinimo šaltinis
	230 V, 50 Hz

	17.
	Energijos sąnaudos, W, 
	ne daugiau 90W

	18
	Komplektacija:
	Magnetoterapijos prietaisas -  1  vnt.
2 diskų aplikatorius -2 vnt.
Kušetė su solenoidiniu aplikatoriumi ne mažiau kaip 70 cm-1  vnt.
Linijinis aplikatorius – 1 vnt.
Magnetoterapijos aplikatorius solenoidas - 30 cm 1vnt.

	19.
	Aparato garantinis/aptarnavimo laikotarpis
	Ne mažiau 24 mėn.

	20.
	Medicinos prietaisų direktyva atitinka
	Prietaisas privalo atitikti Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2017/745 dėl medicinos priemonių,turėti (notifikuotos) įstaigos išduotą CE sertifikatą arba EB deklaraciją, bei CE ženklinimą.

	21.
	Darbuotojų apmokymas darbo vietoje
	Būtina,



