SPS 1 priedas

TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS
MOBILIOS APSAUGINĖS ŠIRMOS NUO JONIZUOJANČIOSIOS SPINDULIUOTĖS 


I. BENDRIEJI REIKALAVIMAI

1. Tiekėjas turi būti siūlomos prekės gamintojas arba oficialus siūlomos prekės gamintojo atstovas, arba turi turėti rašytinį susitarimą su gamintoju ar gamintojo atstovu dėl prekybos šia preke arba turėti kitus lygiaverčius įrodymus, patvirtinančius, jog prekės bus prieinamos ir tiekėjas bus pajėgus tiekti prekes laiku bei užtikrinti garantinius įsipareigojimus. Dokumentus pateikti kartu su pasiūlymu. 
2. Tiekėjas kartu su pasiūlymu turi pateikti dokumentus, įrodančius siūlomos prekės atitikimą kokybės ir techniniams reikalavimams, nurodytiems pirkimo dokumentų techninėje specifikacijoje: tiekėjas turi pateikti gamintojo parengtus katalogus ir siūlomos prekės techninių charakteristikų aprašymus (jei gamintojo kataloge neišsamiai atsispindi siūlomos prekės atitikimas techninės specifikacijos reikalavimams) (pdf formatu), taip pat kitus techninėje specifikacijoje reikalaujamus dokumentus. Perkančioji organizacija turi teisę reikalauti pateikti katalogų ir techninių aprašų originalus, o tiekėjui jų nepateikus – pasiūlymą atmesti.
3. Techninėje specifikacijoje ar kituose dokumentuose galimai nurodyti medžiagų / įrangos gamintojai ar prekių ženklai / pavadinimai yra informacinio pobūdžio, tiekėjas nėra įpareigotas siūlyti ir / ar naudoti šiuos gaminius, gali būti siūlomi / naudojami lygiaverčiai produktai ir / ar medžiagos.  Medžiagos, konkretus modelis ar tiekimo šaltinis, konkretus procesas, būdingas konkretaus tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms, ar prekių ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, sertifikatai, standartai, protokolai turi būti suprantami su žodžiais „arba lygiavertis“; jei techninėje specifikacijoje ar kituose dokumentuose galimai nurodyta  standartai, techniniai liudijimai ar bendrosios techninės specifikacijos, tai laikomasi tokios pirmumo tvarkos: pirmiausia nurodomas Europos standartą perimantis Lietuvos standartas, Europos techninio įvertinimo patvirtinimo dokumentas, informacinių ir ryšių technologijų bendrosios techninės specifikacijos, tarptautinis standartas, kitos Europos standartizacijos organizacijų nustatytos techninių normatyvų sistemos arba, jeigu tokių nėra, – nacionaliniai standartai, nacionaliniai techniniai liudijimai arba nacionalinės techninės specifikacijos, susijusios su sąmatų apskaičiavimu ir vykdymu bei prekių naudojimu, kiekviena nuoroda turi būti suprantama kartu su žodžiais „arba lygiavertis“.






TS. Mobilios apsauginės širmos (skydai, barjerai, sienelės) nuo išsklaidytos rentgeno spinduliuotės – Modelis Nr. 1 ir Modelis Nr. 2.

	
	Parametro pavadinimas
	Reikalaujamos parametrų
reikšmės
	Siūlomos parametrų reikšmės

	1
	Paskirtis
	Mobilios apsauginės širmos, skirtos apsaugoti nuo išsklaidytos rentgeno spinduliuotės.
	

	2
	Apsauginių širmų kiekis
	Modelis Nr. 1 - 2 vnt.
Modelis Nr. 2 – 2 vnt. 
Bendras kiekis 4 vnt.
	

	3
	Reikalavimas pardavėjui
	Būtina pateikti gamintojo parduodamų prekių atstovavimo dokumentą arba rašytinį susitarimą su gamintoju ar gamintojo atstovu dėl prekybos šia preke arba kitą lygiavertį dokumentą, patvirtinantį, jog prekės bus prieinamos ir tiekėjas bus pajėgus tiekti prekes laiku bei užtikrinti garantinius įsipareigojimus.
	

	4
	Garantinis laikotarpis
	≥ 24 mėnesiai
	

	5
	Konstrukcija 
– Modelis Nr. 1
	Mobilus patvarus stovas su apsauginiu reguliuojamo aukščio skydu.
Stovas su ne mažiau kaip 4 ratukais, užtikrinančiais lengvą širmos perstūmimą.
Skydo (apsaugos) aukštis reguliuojamas, reguliavimo intervalas turi apimti ne mažiau kaip 130-150 cm aukštį arba būti platesnis.
Apsauginio skydo matmenys:
plotis 65 ± 5 cm; aukštis 65 ± 5 cm.
Apsauginės medžiagos (skydo) švino ekvivalentas ≥  0,5 mm Pb.
Pateikti gamintojo katalogą su siūlomu modeliu ir parametrais bei gamintojo atitikties dokumentus arba kitus lygiaverčius dokumentus, patvirtinančius siūlomos apsaugos priemonės nurodytą švino ekvivalentą.
	

	6
	Konstrukcija 
– Modelis Nr. 2
	Mobili apsaugos sienelė su pakeliamuoju švino stiklu. Sienelė su ne mažiau kaip 4 ratukais, užtikrinančiais lengvą širmos perstūmimą.
Stiklo apsaugos (viršutinės dalies) švino ekvivalentas ≥ 0,5 mmPb. Stiklo aukštis reguliuojamas, pakėlus stiklą, bendras sienelės aukštis ≥180 cm.
Apatinės dalies švino ekvivalentas ≥ 1 mm Pb,
plotis 70-90 cm, aukštis 90-115 cm.
Pateikti gamintojo katalogą su siūlomu modeliu ir parametrais bei gamintojo atitikties dokumentus arba kitus lygiaverčius dokumentus, patvirtinančius siūlomos apsaugos priemonės nurodytą švino ekvivalentą.
Taip pat pateikiamas atitikties liudijimas (ES) 2017/745 reglamento atitikčiai (CE Marking for Medical Devices)
	

	7
	Priemonės valymas
	Pateikti valymo rekomendacijas
	

	8
	Surinkimas
	Pardavėjas/atstovas po pristatymo, surenka įrangą (jei įranga pristatoma išardyta).
[bookmark: _GoBack]Pateikiamas tiekėjo įsipareigojimo patvirtinimas. Surenkama užsakovui paprašius ne daugiau kaip per 2 savaites, suderinus su užsakovu atvykimo laiką.
	



