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Priedas Nr.1

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Taikoma dėl 1 ir 2 dalių: Tiekėjas turi pateikti dokumentus, įrodančius siūlomos įrangos atitikimą techniniams reikalavimams, nurodytiems pirkimo dokumentų techninėje specifikacijoje: tiekėjas turi pateikti gamintojo parengtus katalogus ar brošiūras, tačiau jei gamintojo kataloguose ar brošiūrose neišsamiai atsispindi arba nėra nurodyta siūlomos įrangos atitikimas techninės specifikacijos reikalavimams, galima teikti siūlomos įrangos techninių charakteristikų aprašymus, t. y. tiekėjo ar gamintojo parengti komplektacijos aprašai arba kiti lygiaverčiai dokumentai (toliau – pagrindžiantys dokumentai). Šiuose dokumentuose tiekėjas turi grafiškai nurodyti (t. y. pastebimai pažymėti – spalvotai žymėti ir / ar nurodyti rodyklėmis, ir / ar pabraukti) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės, bei įrašyti, kurį techninių reikalavimų punktą jos atitinka.
1 PIRKIMO DALIS. LABORATORINIO VERTIKALUS AUTOKLAVAS:
	Eil.
Nr.
	Parametras
	Reikalavimai parametrams
	Tiekėjo siūloma charakteristika
Pildo tiekėjas kiekvieną reikalavimą su atitinkama siūloma reikšme.

Prie kiekvieno reikalavimo pateikiamas  techninę charakteristiką pagrindžiantis dokumentas ________ (nurodyti pateikiamą dokumentą), kurio ______ (nurodyti) puslapyje pateikta atžyma apie parametro reikšmę


	1
	2
	3
	4

	1
	Tipas
	Vertikalus, mobilus. Turi ne mažiau kaip 2 vnt. ratukų.
	

	2
	Vandens užpildymo ir kondensato pašalinimo būdas
	· Vanduo užpildomas rankiniu būdu.
· Su atskira kondensato surinkimo talpa.
	

	3
	Autoklavo sterilizavimo kameros tūris
	Ne mažiau kaip 60 l.
	

	4
	Korpusas ir sterilizavimo kamera
	Autoklavo korpusas ir sterilizavimo kamera pagaminta iš korozijai atsparios nerūdijančio plieno arba lygiavertės medžiagos.
	

	5
	Sterilizavimo temperatūra
	Sterilizavimo temperatūros diapazonas ne siauresnėse ribose kaip nuo 105℃ iki 134℃.
	

	6
	Temperatūros jutikliai
	Įrenginys turi turėti ne mažiau kaip vieną lankstų temperatūros jutiklį, skirtą temperatūros kontrolei tiesiogiai sterilizuojamame produkte (skystyje).
	

	7
	Sterilizavimo laikas
	Ne siauresnėse ribose kaip nuo 5 min. iki 50 min.
	

	8
	Vandens kiekis, reikalingas autoklavo paruošimui sterilizacijos ciklui
	Ne daugiau kaip 8 L
	

	9
	Autoklavas turi būti pritaikytas vienu ciklu sterilizuoti:
	· Ne mažiau kaip 16 vnt. stiklinių arba lygiaverčių butelių, kurių talpa ne mažesnė kaip 1000 ml ir aukštis ne žemesnis kaip 230 mm.

ARBA

· Ne mažiau kaip 8 vnt. stiklinių arba lygiaverčių butelių, kurių talpa ne mažesnė kaip 2000 ml ir aukštis ne žemesnis kaip 265 mm.


	

	10
	Valdymas
	Mikroprocesorinis
	

	11
	Autoklavo dangčio atidarymas turi būti
	Valdomas automatiškai
	

	12
	Programos
	Ne mažiau kaip 4 standartinės (gamintojo nustatytos) programos: skysčių, stiklo, plastiko ir atliekų sterilizavimui.
	

	13
	Papildomos funkcijos
	Turi būti šios papildomos funkcijos:

· Agaro (mitybinių terpių) tirpinimo funkcija;

· Temperatūros palaikymo funkcija po ciklo, sterilizuojant skysčius.
	

	14
	Duomenų kaupimas
	Su vidine atmintimi, galimybė kaupti ne mažiau kaip 200 ciklų atmintį.
	

	15
	Komplektacija turi būti:
	· Ne mažiau kaip 2 vnt. perforuoti nerūdijančio plieno arba lygiavertės medžiagos krepšiai mitybinių terpių ir laboratorinių priemonių sterilizavimui;

· Ne mažiau kaip 1 vnt. konteinerio tipo nerūdijančio plieno arba lygiavertės medžiagos krepšys mitybinių terpių ir laboratorinių priemonių nukenksminimui.
	

	16
	Maitinimas
	Iš 230 V, 50 Hz elektros tinklo.
	

	17
	Garantinis laikotarpis
	Ne trumpesnis kaip 12 mėn.
	Pastaba: šio reikalavimo atitiktį pagrindžiančių dokumentų nereikia pateikti, pakanka, kad tiekėjas užpildys šį techninės specifikacijos reikalavimą


Taikomi žemiau nurodyti Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 „Dėl aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“ (aktualia redakcija) reikalavimai:

Žalieji reikalavimai dėl 1 dalies:

	Eil. Nr.
	Aplinkos apsaugos kriterijai
	Atitiktį aplinkos kriterijams pagrindžiantys dokumentai (jei reikalaujama)

	2
	Techninės specifikacijos 8 p. nustatytas reikalavimas, kad vandens kiekis, reikalingas autoklavo paruošimui sterilizacijos ciklui - ne daugiau kaip 8 L, laikomas aplinkos apsaugos kriterijumi pagal Tvarkos aprašo 4.4.4 papunkčio 4.4.4.1 p. 4.4. 4. 2 p., nes mažas darbinio vandens užpildymo tūris prisideda prie geriamojo vandens išteklių tausojimo bei racionalaus vartojimo, nuotekų kiekio mažinimo, energijos sąnaudų vandens pašildymui ir garo generavimui mažinimo, bendro laboratorinės veiklos aplinkosauginio poveikio mažinimo
	Papildomi pagrindžiantys dokumentai nereikalaujami, Tiekėjas šį reikalavimą patvirtina teikdamas pasiūlymą, o perkančioji organizacija parametrų atitiktį patikrins Tiekėjo kartu su pasiūlymu pateiktuose pagrindžiančiuose dokumentuose. 
TAIP/NE
(tinkamą pažymėti)


	3
	Techninės specifikacijos 9 p. nustatytas reikalavimas, kad  autoklavas turi būti pritaikytas vienu ciklu sterilizuoti: ne mažiau kaip 16 vnt. stiklinių arba lygiaverčių butelių, kurių talpa ne mažesnė kaip 1000 ml ir aukštis ne žemesnis kaip 230 mm; ne mažiau kaip 8 vnt. stiklinių arba lygiaverčių butelių, kurių talpa ne mažesnė kaip 2000 ml ir aukštis ne žemesnis kaip 265 mm., laikomas aplinkos apsaugos kriterijumi pagal Tvarkos aprašo 4.4.4 papunkčio 4.4.4.1 p. ir 4.4. 4. 2 p., nes galimybė vieno sterilizavimo ciklo metu pagaminti didesnį mitybinių terpių kiekį leidžia efektyviau išnaudoti autoklavo kameros tūrį ir padidinti proceso našumą. Dėl to sumažėja reikalingų sterilizavimo ciklų skaičius, o kartu mažėja elektros energijos ir vandens sąnaudos bei susidarančių nuotekų kiekis. Tai prisideda prie efektyvesnio išteklių naudojimo ir mažesnio poveikio aplinkai.
	Papildomi pagrindžiantys dokumentai nereikalaujami, Tiekėjas šį reikalavimą patvirtina teikdamas pasiūlymą, o perkančioji organizacija parametrų atitiktį patikrins Tiekėjo kartu su pasiūlymu pateiktuose pagrindžiančiuose dokumentuose. 
TAIP/NE
(tinkamą pažymėti)


	4
	Techninė specifikacija 4 p. nustatytas reikalavimas, kad autoklavo korpusas ir autoklavavimo kamera būtų pagaminta iš korozijai atsparaus nerūdijančio plieno arba lygiavertės medžiagos, laikomas aplinkos apsaugos kriterijumi pagal Tvarkos aprašo 4.4.4  punkčio 4.4.4.1 p. ir 4.4. 4. 2 p., nes ši medžiaga užtikrina ilgalaikį įrangos naudojimą intensyviomis eksploatavimo sąlygomis, esant aukštai temperatūrai, slėgiui ir drėgmei. Dėl ilgesnio tarnavimo laiko sumažėja poreikis remontuoti ar keisti įrangą, mažėja medžiagų ir energijos sąnaudos, susijusios su naujų komponentų gamyba bei transportavimu. Tokiu būdu prisidedama prie žiedinės ekonomikos ir išteklių tausojimo principų įgyvendinimo.
	Papildomi pagrindžiantys dokumentai nereikalaujami, Tiekėjas šį reikalavimą patvirtina teikdamas pasiūlymą, o perkančioji organizacija parametrų atitiktį patikrins Tiekėjo kartu su pasiūlymu pateiktuose pagrindžiančiuose dokumentuose. 
TAIP/NE
(tinkamą pažymėti)



2. Pirkimo objekto dalis:  HORIZONTALUS LABORATORINIS AUTOKLAVAS:

	Eil.
Nr.
	Parametras
	Reikalavimai parametrams
	Tiekėjo siūloma charakteristika
Pildo tiekėjas kiekvieną reikalavimą su atitinkama siūloma reikšme.

Prie kiekvieno reikalavimo pateikiamas  techninę charakteristiką pagrindžiantis dokumentas _________ (nurodyti pateikiamą dokumentą), kurio ______ (nurodyti) puslapyje pateikta atžyma apie parametro reikšmę


	1
	2
	3
	4

	1.
	Paskirtis 
	Laboratorinis autoklavas terpių ir laboratorinių priemonių autoklavavimui
	

	2.
	Tipas
	Horizontalus, stalinis.
	

	3.
	Tūris
	Ne mažesnės talpos kaip 60 l.
	

	4.
	Kameros vidiniai išmatavimai
	Vidiniai kameros išmatavimai, ne mažesni kaip 400 mm (diametras ) x ne mažesnis 500 mm (gylis).
	

	5.
	Autoklavas turi būti pritaikytas vienu ciklu sterilizuoti:
	Ne mažiau kaip 15 vnt. stiklinių arba lygiavertės medžiagos butelių, kurių talpa ne mažesnė kaip 1000 ml ir aukštis ne mažesnis kaip 230 mm. Kameros vidaus išdėstymas turi užtikrinti efektyvų naudingo tūrio panaudojimą.
	

	6.
	Korpusas
	Korpusas turi būti pagamintas iš nerūdijančio plieno arba lygiavertės ilgaamžės, korozijai atsparios medžiagos, užtikrinančios ilgą eksploatavimo laiką.
	

	7.
	Valdymas
	Mikroprocesorinis valdymas.
	

	8.
	Programavimas
	Įranga turi turėti ne mažiau kaip 10 standartinių (gamintojo nustatytų) programų, tarp jų būtinai turi būti -programą skysčių autoklavavimui. 
Turi būti galima programuoti ir išsaugoti  ne mažiau kaip 1 papildomą programą.
	

	9.
	Nukenksminimo programa turi būti
	Su specialia programa nukenksminimui su temperatūros kėlimu pulsais, nenaudojant vakuumo.
	

	10.
	Temperatūros palaikymo funkcija
	Su temperatūros palaikymo funkcija po ciklo, sterilizuojant skysčius.
	

	11.
	Temperatūra 
	Ne mažiau kaip iki 136 °C.
	

	12.
	Papildomas temperatūros jutiklis
	Turi būti su papildomu lanksčiu temperatūros jutikliu kameros viduje, sterilizavimo temperatūros kontrolei. 

Jutiklis turi turėti fiksatorių autoklavo viduje, apsaugant jį nuo pažeidimų 
	

	13.
	Garo pašalinimas
	Su garo kondensavimu, šaldant vandeniu ir kontroliuojant temperatūrą su papildomu temperatūriniu jutikliu.
	

	14.
	Dangtis
	Automatiškai valdomas.
	

	15.
	Duomenų kaupimas
	Su vidine atmintimi, kaupiančia informaciją ne mažiau kaip apie 360 ciklų.
	

	16.
	Maitinimas 
	380-400V, 50/60 Hz.
	

	17.
	Kaitinimo galingumas
	≥4 kW arba lygiavertis energiškai efektyvus sprendimas.
	

	18.
	Komplektacijoje turi būti:
	Nerūdijančiojo plieno arba lygiavertės medžiagos tinklinio tipo arba lygiaverčio tipo krepšys
	

	20.
	Garantija
	Ne mažiau 12 mėn.
	Pastaba: šio reikalavimo atitiktį pagrindžiančių dokumentų nereikia pateikti, pakanka, kad tiekėjas užpildys šį techninės specifikacijos reikalavimą


Taikomi žemiau nurodyti Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 „Dėl aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“ (aktualia redakcija) reikalavimai:

Žalieji reikalavimai dėl 2 dalies:

	Eil. Nr.
	Aplinkos apsaugos kriterijai
	Atitiktį aplinkos kriterijams pagrindžiantys dokumentai (jei reikalaujama)

	1.
	Techninės specifikacijos 5 p. Autoklavas turi būti pritaikytas vienu ciklu sterilizuoti: ne mažiau kaip 16 vnt. stiklinių arba lygiaverčių butelių, kurių talpa ne mažesnė kaip 1000 ml ir aukštis ne žemesnis kaip 230 mm; ne mažiau kaip 8 vnt. stiklinių arba lygiaverčių butelių, kurių talpa ne mažesnė kaip 2000 ml ir aukštis ne žemesnis kaip 265 mm., laikomas aplinkos apsaugos kriterijumi pagal Tvarkos aprašo 4.4.4 papunkčio 4.4.4.1 p. ir 4.4. 4. 2 p., nes galimybė vieno sterilizavimo ciklo metu pagaminti didesnį mitybinių terpių kiekį leidžia efektyviau išnaudoti autoklavo kameros tūrį ir padidinti proceso našumą. Dėl to sumažėja reikalingų sterilizavimo ciklų skaičius, o kartu mažėja elektros energijos ir vandens sąnaudos bei susidarančių nuotekų kiekis. Tai prisideda prie efektyvesnio išteklių naudojimo ir mažesnio poveikio aplinkai.
	Papildomi pagrindžiantys dokumentai nereikalaujami, Tiekėjas šį reikalavimą patvirtina teikdamas pasiūlymą, o perkančioji organizacija parametrų atitiktį patikrins Tiekėjo kartu su pasiūlymu pateiktuose pagrindžiančiuose dokumentuose. 
TAIP/NE
(tinkamą pažymėti)


	2.
	Techninė specifikacija 6 p. nustatytas reikalavimas, kad autoklavo korpusas būtų pagamintas iš korozijai atsparaus nerūdijančio plieno arba lygiavertės medžiagos, laikomas aplinkos apsaugos kriterijumi pagal Tvarkos aprašo 4.4.4  papunkčio 4.4.4.4 p., nes ši medžiaga užtikrina ilgalaikį įrangos naudojimą intensyviomis eksploatavimo sąlygomis, esant aukštai temperatūrai, slėgiui ir drėgmei. Dėl ilgesnio tarnavimo laiko sumažėja poreikis remontuoti ar keisti įrangą, mažėja medžiagų ir energijos sąnaudos, susijusios su naujų komponentų gamyba bei transportavimu. Tokiu būdu prisidedama prie žiedinės ekonomikos ir išteklių tausojimo principų įgyvendinimo.
	Papildomi pagrindžiantys dokumentai nereikalaujami, Tiekėjas šį reikalavimą patvirtina teikdamas pasiūlymą, o perkančioji organizacija parametrų atitiktį patikrins Tiekėjo kartu su pasiūlymu pateiktuose pagrindžiančiuose dokumentuose. 
TAIP/NE
(tinkamą pažymėti)


	3.
	Techninė specifikacija 8 p. nustatytas reikalavimas, kad įranga turi turėti ne mažiau kaip 10 gamykliškai nustatytų (standartinių) programų, tarp jų – programą skysčių autoklavavimui. Vartotojui turi būti suteikta galimybė programuoti ir išsaugoti papildomas programas  pagal poreikį ir 9 p. nustatytas reikalavimas, kad įranga turi būti su specialia programa nukenksminimo su temperatūros kėlimu pulsais, nenaudojant vakuumo,  laikomi aplinkos apsaugos kriterijais pagal Tvarkos aprašo 4.4.4  papunkčio 4.4.4.2 p. nes programų optimizavimas leidžia naudoti tik reikalingus parametrus, mažinant energijos ir vandens naudojimą, t. y. sunaudojama mažiau energijos ir mažiau sunaudojama gamtos išteklių.
	Papildomi pagrindžiantys dokumentai nereikalaujami, Tiekėjas šį reikalavimą patvirtina teikdamas pasiūlymą, o perkančioji organizacija parametrų atitiktį patikrins Tiekėjo kartu su pasiūlymu pateiktuose pagrindžiančiuose dokumentuose. 
TAIP/NE
(tinkamą pažymėti)


	4.
	Techninė specifikacija 12 p. nustatytas reikalavimas, kad įranga turi turėti Papildomą temperatūros jutiklį su papildomu lanksčiu temperatūros jutikliu kameros viduje, sterilizavimo temperatūros kontrolei. 

Jutiklis turi turėti fiksatorių autoklavo viduje, apsaugant jį nuo pažeidimų, laikomi aplinkos apsaugos kriterijais pagal Tvarkos aprašo 4.4.4  papunkčio 4.4.4.2 p. nes Papildomą temperatūros jutiklis mažina energijos sąnaudas, tikslesnė kontrolė mažina nesėkmingų ciklų riziką ir taupo išteklius.
	Papildomi pagrindžiantys dokumentai nereikalaujami, Tiekėjas šį reikalavimą patvirtina teikdamas pasiūlymą, o perkančioji organizacija parametrų atitiktį patikrins Tiekėjo kartu su pasiūlymu pateiktuose pagrindžiančiuose dokumentuose. 
TAIP/NE
(tinkamą pažymėti)



Pastaba dėl 1 ir 2 dalių:

Jeigu perkančiosios organizacijos parengtoje techninėje specifikacijoje nurodytas konkretus (t. y. šalia nenurodytas žodis „arba lygiavertis“) prekės ženklas, gamintojas, modelis ar tiekimo šaltinis, konkretus procesas (būdingas konkretaus tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms), patentas, tipas, metodas, protokolas, standartas, sertifikatas, konkreti kilmė ar gamyba (dėl kurių tam tikriems subjektams ar tam tikriems produktams būtų sudarytos palankesnės sąlygos arba jie būtų atmesti), normos, direktyvos, formatas, medžiaga, sistema, jungtis ar panašiai – tiekėjas gali siūlyti ir lygiaverčius prekės ženklus, gamintojus, modelius ar tiekimo šaltinius, procesus, patentus, tipus, metodus, protokolus, standartus, sertifikatus, normas, direktyvas, formatus, medžiagas, sistemas, jungtis ir panašiai. Jei techninėje specifikacijoje nurodyta konkreti (t. y. šalia nenurodytas žodis „ne žemesnė kaip“) klasė, kategorija ar pan. – gali būti siūloma ir ne žemesnė kaip techninėje specifikacijoje nurodyta klasė, kategorija ar pan. Jei perkančiosios organizacijos parengtoje techninėje specifikacijoje nurodytos konkrečios (t. y. nenurodyti žodžiai ne siauresnėse) ribos, intervalai ar pan. – gali būti siūlomos prekės, kurių konkrečios ribos, intervalai ar pan. yra ne siauresni kaip nurodyti  techninėje specifikacijoje. Jei perkančiosios organizacijos parengtoje techninėje specifikacijoje yra nurodyti konkretūs (t. y. nenurodytos paklaidos, nuokrypiai, procentai ar pan.) matmenys, dydžiai ar pan. – siūlomų prekių matmenų neatitikimo techninės specifikacijos reikalavimams paklaida gali būti ne didesnė kaip 2 proc.

Kita informacija (dėl 1 ir 2 dalių):
Tiekėjas turi užtikrinti, kad prekės pristatymo metu atitiks efektyvumo, tvarumo, ilgaamžiškumo reikalavimus pagal 2009 m. spalio 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą  2009/125/EB, nustatančią ekologinio projektavimo reikalavimų su energija susijusiems gaminiams nustatymo sistemą ir 2011 m. birželio 8 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2011/65/ES dėl tam tikrų pavojingų medžiagų naudojimo elektros ir elektroninėje įrangoje apribojimo. Pirkėjas šio reikalavimo atitiktį vertins prekių pristatymo metu.

Tiekėjas Sutarties vykdymo metu kartu su pristatomomis prekėmis privalo pateikti: CE sertifikato, išduoto paskelbtosios (notifikuotos) įstaigos ir/arba ES atitikties (2009/125/EB ir/arba 2011/65/ES Direktyvoms) deklaracijos, arba gamintojo parengtos deklaracijos kopiją (pateikiama tai, kas taikoma prekėms pagal teisės aktų reikalavimus). Pateikiant ES atitikties deklaracijos arba gamintojo parengtos deklaracijos kopiją, kad pasiūlytos prekės atitinka reikiamus standartus, bei prekių klasei būtinus reglamentus, kartu pateikiami ir techniniai dokumentai, pagrindžiantys prekės atitiktį reikiamiems standartams bei reglamentams. 

Jei prekėms pagal Europos Sąjungos teisės aktų reikalavimus nėra privalomas CE ženklinimas – Tiekėjas laisva rašytine forma turi pagrįsti, kad prekių neprivaloma ženklinti CE ženklu pagal teisės aktų reikalavimus.
Jei prekėms, pagal 2009 m. spalio 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą  2009/125/EB, nustatančią ekologinio projektavimo reikalavimų su energija susijusiems gaminiams nustatymo sistemą ir/ arba  pagal 2011 m. birželio 8 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2011/65/ES dėl tam tikrų pavojingų medžiagų naudojimo elektros ir elektroninėje įrangoje apribojimo (toliau – Direktyvos), nėra taikomos – tokiu atveju Tiekėjas laisva rašytine forma turi pagrįsti dėl Direktyvų netaikymo
