ADATINIS PROFILOMETRAS

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

- Bendri reikalavimai

Adatinis profilometras yra skirtas paviršių profilių matavimui.

- Naudojimo sąlygos

Prietaisas bus naudojamas normaliomis laboratorijos sąlygomis (class-IV švari patalpa). Kambario temperatūra 18-30oC, santykinis drėgnumas 45-80%.

- Elektros tinklas

Patalpoje įrengtas 220±10 V, 50 Hz vienos fazės kintamos įtampos tinklas.

- Techniniai parametrai

Prietaisas turi tenkinti šiuos parametrus:

| Eil. Nr. | Komponento pavadinimas | Reikalaujama charakteristika (ne blogiau kaip arba lygiavertė) |
| --- | --- | --- |
|  | Veikimo principas | Adatinė profilometrija |
|  | Profilio matavimas | Ploto skenavimo galimybė |
|  | Adatos smaigalio spindulys | Prietaisas pritaikytas darbui su įvairaus smaigalio radiuso adatomis, kurių mažiausias smaigalio radiusas ne didesnis nei 50 nm, didžiausias smaigalio radiusas ne mažesnis nei 20 µm |
|  | Adatos keitimas | Adatos keitimas turi būti vykdomas tokiu būdu, kad ją pakeitus nereikėtų perkalibruoti sistemos. |
|  | Adatos prispaudimo jėga | Valdoma. -Mažiausia prispaudimo jėgos vertė ne didesnė nei 0,03 mg; -Didžiausia vertė ne mažesnė nei 15 mg |
|  | Matuojamo bandinio aukštis | Ne mažiau nei 25 mm |
|  | Skenavimo ilgis | Ne mažiau nei 50 mm |
|  | Duomenų taškų, surenkamų per vieną skenavimą skaičius | Ne mažiau 100000 |
|  | Vertikalus matavimo diapazonas | Ne mažesnis nei 1 mm |
|  | Laiptelio aukščio matavimo atkartojamumas. | 4 Å (1 sigma) laipteliams, kurių aukštis neviršija 1 μm |
|  | Vertikali skyra | Ne mažesnė nei 1 Å, matavimo atstumui esant mažesniam nei 5 µm. |
|  | XY poslinkio stalai | Motorizuoti, eiga kiekvienai krypčiai ne mažiau 100 mm. |
|  | R (posūkio) stalas | Motorizuotas arba valdomas mechaniškai, 360 laipsnių. |
|  | Bandinio pokrypio valdymas | Motorizuotas arba valdomas mechaniškai. |
|  | Bandinio prisiurbimo staliukas | Vietos, skirtos bandiniui padėti, skersmuo arba trumpiausia kraštinė ne mažesnė nei 75 mm. Yra galimybė tvirtinti bandinį, prisiurbiant vakuumu. |
|  | Bandinio stebėjimo kamera | Kamera su priartinimu. |
|  | 3D matavimas | Gali matavimų duomenis sujungti į trimačius topografinius vaizdus. |
|  | Įtempių matavimas | Yra galimybė matuoti medžiagos įtempius. |
|  | Programinė įranga | Programinė įranga leidžianti prietaisu atlikti matavimus, analizuoti išmatuoto paviršiaus geometrinius parametrus, šiurkštumą, banguotumą, įtempius |
|  | Kompiuteris su monitoriumi prietaiso valdymui | Kompiuteris, tenkinantis rekomenduojamus programinės įrangos reikalavimus. Monitoriaus įstrižainė ne mažesnė nei 27 coliai |
|  | Su prietaisu pateikiamos matavimo adatos | 12,5 µm smaigalio radiusas, konuso kampas ≤ 45°, (2 vnt.); Nuo 2 iki 3 µm smaigalio radiusas, konuso kampas ≤ 45°, (2 vnt.) |
|  | Kalibravimo standartas | Sertifikuotas kalibravimo standartas |
|  | Tiekimo terminas | Prekės pristatymas į nurodytą vietą Savanorių pr. 231, Vilnius. Prekės turi būti pristatyta, instaliuota ne vėliau kaip iki 2026 m. gruodžio 1 d. |
|  | Garantija | Ne trumpesnė kaip 12 mėnesių nuo įrangos priėmimo-perdavimo akto pasirašymo. |
|  | Mokymai | Ne mažiau. 4 akad. val. vietoje |
|  | Reikiama komplektacija | 1 komplektas, kurį sudaro: - Adatinis profilometras - Papildomos adatos: < 1 µm smaigalio radiuso adata, konuso kampas ≤ 45°, 1 vnt.; <0,1 µm smaigalio radiuso adata, konuso kampas ≤ 45°, 1 vnt. |
| 27. | Žalieji kriterijai |  |
| 27.1 | Pakuotei taikomi aplinkos apsaugos reikalavimai | Jeigu Prekės supakuojamos į antrinę pakuotę, ji turi būti perdirbamoji pakuotė pagal Lietuvos Respublikos mokesčio už aplinkos teršimą įstatymo nuostatas. Tiekėjas patiekdamas Prekes Pirkėjui, pateikia Prekės antrinės pakuotės tinkamumą perdirbti (perdirbamumą) patvirtinančius dokumentus (pavyzdžiui, pakuotės aprašymo dokumentą, techninį dokumentą, dokumentą iš akredituotų laboratorijų ar pakuočių atliekų perdirbėjų, ar eksportuotojų iš tvarkytojų sąrašo, ar kitus lygiaverčius objektyvius įrodymus). Už Prekių priėmimą atsakingas Pirkėjo atstovas, nurodytas šios Sutarties 2.1 punkte patikrina Tiekėjo pateiktus įrodymus dėl šiame punkte nustatytų reikalavimų laikymosi. Nustačius, kad Tiekėjas šiame punkte nustatytų reikalavimų nesilaiko, už Prekių priėmimą atsakingas Pirkėjo atstovas turi teisę Prekių nepriimti ir laikyti, kad Prekės turi trūkumų, kuriuos Tiekėjas privalo ištaisyti, kitu atveju Tiekėjui taikoma Specialiųjų sąlygų 9.5 punkte nurodyto dydžio bauda. |
| 27.2. | Prekių pristatymui taikomi aplinkosauginiai reikalavimai | Tiekėjas privalo Prekes atvežti Pirkėjui ne kelių eismo piko valandomis, pirmadieniais − ketvirtadieniais nuo 14:30 iki 16:00 val., penktadieniais ir švenčių dienų išvakarėse nuo 13:00 iki 14:00 val. Už Prekių priėmimą atsakingas Pirkėjo atstovas, nurodytas šios Specialiųjų sąlygų 2.1 punkte priimdamas Prekes fiziškai įsitikina, ar Tiekėjas Prekes pristatė ne kelių eismo piko valandomis. Nustačius, kad Tiekėjas šiame punkte nustatyto reikalavimo nesilaiko, Tiekėjui taikoma Specialiųjų sąlygų 9.5 punkte nurodyto dydžio bauda. |
| 27.3. | Bendravimui ir susirašinėjimui taikomi aplinkosauginiai reikalavimai | Tiekėjas įsipareigoja bendrauti su Pirkėju elektroninėmis priemonėmis (telefonu, elektroniniu paštu ar kt.), mažinti popieriaus sunaudojimą, atsisakyti nebūtino dokumentų kopijavimo ir spausdinimo. Su Sutarties vykdymu susiję dokumentai Pirkėjui turi būti pateikti tik elektroniniu formatu (jeigu Sutartyje ir (ar) jos prieduose nenumatyta kitaip). Išimtiniais atvejais su Sutarties vykdymu susiję dokumentai, turi (gali) būti pateikiami popieriniu formatu, jeigu toks formatas privalomas pagal teisės aktus arba Pirkėjas nurodo tokį būtinumą - tokiu atveju turi būti naudojamas perdirbtas popierius, kuris atitinka minimaliuosius aplinkos apsaugos kriterijus, patvirtintus Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 „Dėl produktų, kurių viešiesiems pirkimams taikytini aplinkos apsaugos kriterijai, sąrašų, aplinkos apsaugos kriterijų ir aplinkos apsaugos kriterijų, kuriuos perkančiosios organizacijos turi taikyti pirkdamos prekes, paslaugas ar darbus, taikymo tvarkos aprašo patvirtinimo “. |

*5. Su Pasiūlymu turi būti pateikta prekės gamintojo vadovo, pardavimų, gamybos ar aptarnavimo padalinio vadovo, ar pagal gamintojo vidaus tvarką turinčio teisę pasirašyti tokius raštus darbuotojo parengta techninė specifikacija/brošiūra ir/ar kitas dokumentas (skanuotą kopiją), įrodantis siūlomos Prekės atitiktį pirkimo dokumentuose nustatytiems reikalavimams (anglų ir/arba lietuvių kalba). Pateiktuose dokumentuose būtinai turi būti nurodomos – siūlomos įsigyti prekės tikslios reikalaujamų/nustatytų parametrų reikšmės.

Pateikdamas pasiūlymą tiekėjo vadovas ar jo įgaliotas asmuo, patvirtina šio dokumento turinį.

Esant poreikiui, perkančioji organizacija gali prašyti pateikti dokumentų originalus

Pirkimo specialiųjų sąlygų 6.3.	Pasiūlymas turi būti parengtas, lietuvių arba anglų kalba. Jei kurie nors su pasiūlymu teikiami dokumentai parengti ne ta kalba, kuria reikalaujama, turi būti pateiktas tikslus vertimas į reikalaujamą kalbą. Perkančiajai organizacijai turint įtarimų dėl pasiūlyme pateikto dokumento vertimo kokybės ir (ar) jo atitikties dokumento originalo turiniui, perkančioji organizacija reikalauja pateikti vertimą atlikusio asmens parašu ir vertimų biuro antspaudu (jei turi) patvirtintą šio dokumento vertimą.