## specifikacija
SPS 1 priedas
INSTRUMENTŲ DEZINFEKCINĖS PRIEMONĖS, NR. 11847
TECHNINĖ SPECIFIKACIJA
SPECIALIEJI REIKALAVIMAI
1. Tiekėjai turi tiekti prekes, atitinkančias Europos direktyvų nuostatas. Kartu su pasiūlymu turi būti pateiktas atitikties dokumentas pagal Europos direktyvų nuostatas: t.y. (ES) 2017/745 reikalavimus pavirtinantį atitikties sertifikatą arba lygiaverčai dokumentai (atitikties deklaracija ir rašytinis susitarimas su notifikuojančia įstaiga). Šis reikalavimas taikomas siūlantiems priemones, skirtas medicinos priemonių /prietaisų priežiūrai (valymui ir dezinfekavimui).
2. Tiekėjai, siūlantys cheminės dezinfekcijos ir higienos priežiūros priemones, kartu su pasiūlymu turi pateikti priemonės saugos duomenų lapą, parengtą pagal Reglamentą (EB) Nr. 2020/878
3. Visoms nurodytoms konkrečioms medžiagoms ir/ar konkretiems prekių pavadinimams taikoma „arba lygiavertis“.
4. Tiekėjas, siūlantis lygiavertę prekę privalo patikimomis priemonėmis įrodyti, kad siūloma prekė yra lygiavertė ir visiškai atitinka techninėje specifikacijoje keliamus reikalavimus.
5. Sutarties vykdymo metu, tiekėjai turi pateikti kiekvienos priemonės gamintojo parengtą naudojimo instrukciją originalo ir lietuvių kalbomis.
6. Su pasiūlymu tiekėjas turi pateikti dokumentus, įrodančius siūlomų prekių atitikimą kokybės ir techniniams reikalavimams, nurodytiems pirkimo dokumentų techninėje specifikacijoje: tiekėjas turi pateikti gamintojo parengtus katalogus ir siūlomų prekių techninių charakteristikų aprašymus (jei gamintojo kataloge neišsamiai atsispindi siūlomos prekės atitikimas techninės specifikacijos reikalavimams) (pdf formatu). Prekių katalogai ir aprašymai turi būti pateikiami originalo ir lietuvių kalbomis. Šiuose dokumentuose tiekėjas turi grafiškai nurodyti (t. y. pastebimai pažymėti – spalvotai markiruoti, ir/ar nurodyti rodyklėmis, ir/ar pabraukti) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės. Taip pat tiekėjas turi pateikti nuorodas į gamintojo interneto tinklalapį (jei toks yra, nuoroda turi būti tiksli į konkrečią prekę), kuriame perkančiosios organizacijos vertintojai galėtų patikrinti teikiamų duomenų autentiškumą (nuorodos turi būti parašytos pateikiamuose kataloguose ar aprašymuose). Kiti gamintojo dokumentai, nenurodyti šiame punkte, nebus laikomi pakankama ir patikima informacija vertinimui atlikti. PO turi teisę reikalauti pateikti katalogų ir techninių aprašų originalus, o tiekėjui jų nepateikus – pasiūlymą atmesti.
6. Prekių galiojimo terminas jų pristatymo metu turi būti ne trumpesnis nei 6 mėn
Pirk. dalies Nr. | Priemonės (prekės) pavadinimas | Charakteristikos, reikalavimai | Mato vienetas | Preliminarus kiekis, vnt. | Mato vnt. įkainis EUR be PVM | PVM tarifas ٪ | Suma Eur be PVM | Suma Eur su PVM | Maksimali pirkimui skirta suma Eur su PVM | Siūlomos prekės charakteristikos, firminis pavadinimas, gamintojas. Pateikto dokumento (failo pavadinimas) ir gamintojo katalogo pusl. Nr., kuriame yra siūlomus parametrus patvirtinantys duomenys. Nuoroda į gamintojo interneto tinklalapį (jei toks yra, nuoroda turi būti tiksli į konkrečią prekę) (nuorodos turi būti parašytos pateikiamuose kataloguose ar aprašymuose). BŪTINA NURODYTI SIŪLOMOS PREKĖS CHARAKTERISTIKOS/REIKALAVIMO KONKREČIĄ VERTĘ.
1. | Įvairių instrumentų ploivimo - dezinfekavimo priemonė. | Koncentratas. Medicininės paskirties II a klasės produktas. Veiklioji medžiaga : ketvirtiniai amonio junginiai. Sudėtyje yra korozijos inhibitoriai, nejoninės paviršiaus aktyvios medžiagos. Veikia (užterštomis sąlygomis) bakterijas (atitinka EN 13727, EN 14561) mikobakterijas (atitinka EN14348, EN14563), grybelius: mielinius grybelius (pagal EN 13624, EN14562) virusus (atitinka EN14476 ir EN17111),pasižymi pilnu virucidiniu efektyvumu. Tinkamas medicininių instrumentų dezinfekcijai. Tinkamas endoskopų valymui ir dezinfekcijai. Maksimali darbinio tirpalo koncentracija 2 proc. Talpa 5-6 litrų su dozatoriumi (pompa). | litras | 2500 |  | 5 |  |  | 49686.84
2. | Aukšto lygio instrumentų dezinfekvaimo priemonė | Veiklioji medžiaga – peracto rūgštis. Pasižyminti baktericidiniu poveikiu (įsk. TBC), fungicidiniu ir mielocidiniuir virucidiniu aktyvumu, veikia sporas. Atitinka standartus: EN 14561; EN 13727; EN 13624; EN 14562; EN 14563; EN 14476; EN 17126. Maksimali naudojamo tirpalo koncentracija - 2 proc. Gerai plauna, nereikalingas pradinis instrumentų plovimas. Skirta dezinfekuoti instrumentus, endoskopus ir kitus jautrius šilumai plastmasės, gumos gaminius bei instrumentus, endoskopus. Būtina pateikti endoskopų gamintojų (kaip Olympus) rekomendacijas. Pakuotė 6 -8kg | kg | 432 |  | 5 |  |  | 14900.76
3. | Medicinos instrumentų valymo priemonė | Skirta instrumentų valymui rnkiniu būdu ir ultragarso įrenginiuose. Tinka suterštų krauju, sekretais medicinos prietaisų valymui, tinkamas termolabilių ir termostabilių instrumentų, kietų ir lanksčių endoskopų valymui. Sudėtis enzimai, korozijos inhibitoriai, nejoninės paviršių aktyviosios medžiagos. Darbinio tirpalo pH - neutralus (7 - 7,5). Iki 1 % darbinio tirpalo ekspozicija ne ilgiau 5 min. Talpa 1-2 l su dozatoriumi | litras | 1350 |  | 5 |  |  | 11340
4. | Laboratorinių indų plovimo priemonė | Koncentratas. Veikliosios medžiagos: tenzidai, amino rūgštys, korozijos inhibitoriai. Gerai nuvalo kraujo, baltymų, kontrasto likučius. Tinkamas stikliniams laboratoriniams indams valyti.Trumpa ekspozicija- iki 5min, koncentracija iki 1%; Atitinka (ES) 2017/745 (MDR) (pateikti patvirtinančius dokumentus). Talpa 5-6 l. | litras | 360 |  | 5 |  |  | 2268
5. | Skalavimo - džiovinimo priemonė automatinėse plovimo mašinose | Priemonė turi nepalikti dėmių ir dryžių. Naudojama koncentracija: 0,5-1 ml/l Priemonės sudėtyje turi būti: Nejoninių paviršiaus aktyviųjų medžiagų, alkoholiai. Neputojanti, neleidianti susidaryti apnašoms ir nuosėdoms automatinėje plovimo įrangoje; neleidžianti ant instrumentų susidaryti rūdims. Tirpalo pH: neutrali (7-7,5). Pageidaujama pakuotės: 5-6 L kanistras. Pateikti atitikties (ES) 2017/745 (MDR) direktyvai deklaraciją. Pateikti įrangos gamintojo patvirtinimą dėl siūlomo ploviklio tinkamumo naudoti Belimed plautuvuose. | litras | 2160 |  | 5 |  |  | 26308.8
6. | Basonų plovimo - dezinfekavimo, skalavimo priemonės, tinkamos Getinge gamintojo įrangai (būtina pateikti įrangos gamintojo patvirtinimą kartu su pasiūlymu) | [7 empty] | 19320
6.1 | Basonų plovimo - dezinfekavimo priemonė. | Silpnai šarminė. Sudėtis: natrio hidroksidas <5%, paviršiaus aktyviosios medžiagos, korozijos inhibitoriai. Koncentrato dozuotė iki 5ml/l. Priemonės talpa turi įsistatyti į turimos įrangos korpusą. Pakuotė: 5 ltr ± 0,5 l. | litras | 1000 |  | 5
6.2 | Basonų plovimo - skalavimo priemonė | Tinkama naudoti su pozicijoje 3,1 nurodyta priemone. Priemonės talpa turi įsistatyti į turimos įrangos korpusą. Pakuotė: 5 ltr ± 0,5 l. | litras | 1000 |  | 5
7. | Odontologijos aspiracinių sistemų priežiūros priemonės. Siūlyti vieno gamintojo tarpusavyje derančias medžiagas | [7 empty] | 1486.8
7.1 | Dezinfektantas skirtas aspiracinių sistemų ir separatorių kasdieninei dezinfekcijai | Sudėtis: 100 g yra- propanolio 15-18 g, ketvirtinių amonio junginių 0,20- 0,25 g. Ekspozija iki 1 min. Pakuotė 2-2,5 l. Veikimo spektras- veikia baktericidiškai, tuberkuliocidiškai, dalinai virucidiškai. Pakuotė 5-6 l. | litras | 120 |  | 5
7.2 | Specializuotas aspiracinių sistemų ir separatorių rūgštinis valiklis | Pašalina kalkių nuosėdas. Sudėtis: organinės rūgštys 15-30%, fosforo rūgštys 15-30 %, neputojantys surfaktantai ne daugiau kaip 5 %, pH 1.5-2.5. Ekspozija iki 2 val. Pakuotė 1-2,5 l | litras | 48 |  | 5
8. | Lanksčių endoskopų plovimo ir dezinfekcijos priemonė | [7 empty] | 40420.8
8.1 | Plovimo priemonė | Koncentruota multifermetinė plovimo priemonė (detergentas), skirta naudoti prieš endoskopų dezinfekavimą, suderinta su 9.2 pozicijoje nurodyta endoskopų aukšto lygio dezinfekcijos priemone. Tinka rankiniam ir automatiniam plovimui. Darbinio tirpalo PH – 10. Darbinė temperatūra 25±5°C. Paruošto tirpalo koncentracija iki 1%. Ekspozicijos laikas iki 5 min. Pageidaujama talpa ne didesnė nei 10 l. Suderinama su įstaigoje naudojama Cantel Adavantage Plus endoskopų plovimo mašina. | litras | 480 |  | 5
8.2 | Aukšto lygio dezinfekcijos priemonė | Vienkartinio naudojimo (single shot) koncentruota dezinfekavimo priemonė peracto rūgšties pagrindu, skirta endoskopų aukšto lygio dezinfekcijai automatinėje plovimo mašinoje. Dezinfekantas susideda iš dviejų A ir B dalių. Reikalingas atskiedimas: 1:1 – 48 dalys vandens. Aukšto lygio dezinfekcijos laikas ≤ 5 min.Sterilizacijos laikas ≤ 10 min. Dezinfekavimo priemonės aktyvumas prie ≤ 250C temperatūros. Dezinfekavimo priemonės minimali rekomenduojama koncentracija (MRC) ≤ 850ppm. 5L tirpalo A ir 5L tirpalo B užtenka atlikti > 22 plovimo ciklams. Aktyvuoto tirpalo neutralus pH. Pakuoė 5-6 l:
8.2.1 |  | A dalis | litras | 1560 |  | 5
8.2.2 |  | B dalis | litras | 1560 |  | 5
9. | Lanksčių endoskopų plovimo ir dezinfekcijos priemonė naudojama automatinėje endoskopų plovimo mašinoje Soluscope S1 | [7 empty] | 32760
9.1 | Plovimo priemonė | Koncentruota plovimo priemonė, skirta naudoti prieš endoskopų dezinfekavimą Soluscope S1 plovimo mašinoje; Sudėtis – nejoninės ir anijoninės paviršinio aktyvumo medžiagos, surišančios medžiagos, fermentai; Dozavimas ≤ 50 ml/ ciklui. Darbinio tirpalo koncentracija ≤1%. Kontakto laikas ≤ 2 min., darbinio tirpalo pH iki 8. Darbinė temperatūra 35°C. Atidarytos pakuotės galiojimo laikas ne mažiau 2 mėn. Ploviklis derantis su 1.2 pozicija. Pakuotė 5-6 l. | litras | 480 |  | 5
9.2 | Dezinfekcinė priemonė | Dezinfekavimo priemonė peracto rūgšties pagrindu skirta naudoti Soluscope S1 plovimo mašinoje; Veikliosios medžiagos: peracto rūgštis 5 %, vandenilio peroksidas, acto rūgštis; Dozavimas ≤ 100 ml/ ciklui. Pakuoė 5-6 l | litras | 480 |  | 5
10. | Plovimo dezinfekvimo priemonės specialiai testuotos su ligoninėje naudojamomisGetinge 46 ir 56 serijos automatinėms instrumentų plovimo – dezinfekavimo mašinoms | [7 empty] | 10878
10.1 | Fermentinė plovimo priemonė medicininiams instrumentams | Neutralus fermentinis ploviklis, skirtas naudoti plovimo–dezinfekavimo įrenginiuose, ultragarsinėse vonelėse ir rankiniam medicininių prietaisų plovimui. Patvirtintas suderinamumas nerūdijančiam plienui, keramikai, stiklui, plastikui, minkštiesiems metalams, titanui ir anoduotam aliuminiui. Techniniai reikalavimai: dozavimas: 2–10 ml/l.; pH (koncentrato): apie 7.9; pH 5 ml/l tirpale: apie 7.7. Sudėtis: fermentai (proteazės, lipazės, amilazės), paviršiaus aktyviosios medžiagos (<5 %), korozijos inhibitoriai. Papildoma informacija: priemonė naudojama kaip komplekto dalis kartu su neutralizavimo bei skalavimo priemonėmis (poz. 11.2), siekiant užtikrinti pilną instrumentų paruošimo ciklą. Specialiai testuota su ligoninėse naudojamomis Getinge plovimo–dezinfekavimo mašinomis pagal LST EN ISO 15883. Pakuotė: ne daugiau kaip 5 litrai. | litras | 700 |  | 5
10.2 | Skalavimo priemonė medicininiams instrumentams | Skirta naudoti plovimo–dezinfekavimo įrenginiuose galutiniame skalavimo etape, užtikrinant greitą džiūvimą ir dėmių nebuvimą. Tinka nerūdijančiam plienui, stiklui, keramikai, plastikui, gumai, minkštiems metalams, titanui ir anoduotam aliuminiui. Techniniai reikalavimai: dozavimas: 0.2–1.0 ml/l galutinio skalavimo vandens, pH (koncentrato): apie 2.2; pH tirpale (1 ml/l): 6.5–7.5. Sudėtis: paviršiaus aktyviosios medžiagos - surfaktantai ir pH reguliatoriai. Priemonė naudojama kaip komplekto dalis kartu su fermentiniu plovikliu (poz. 11.1), siekiant užtikrinti pilną medicininių prietaisų paruošimo procesą.Specialiai testuota su ligoninėse naudojamomis plovimo–dezinfekavimo mašinomis (pvz., Aquadis 56, 46-serija) pagal LST EN ISO 15883. Pakuotė: ne daugiau kaip 5 litrai. | litras | 200 |  | 5
11. | Koncentruotas laboratorinių indų ploviklis | Pagamintas vandens pagrindu šarminis koncentratas (pH 13), sudėtyje yra anijoninių ir nejoninių paviršiaus valymo veikliųjų medžiagų, stabilizuojančių veikliųjų medžiagų, šarmų, befosfačių detergentų; skirtas efektyviam ir saugiam laboratorinių indų, pagamintų iš stiklo, keramikos, plastiko, gumos ir nerūdijančio plieno plovimui rankiniu būdu. Pasižymintis radioaktyvių medžiagų nukeksminimu. Pakuotė iki 5 l | litras | 60 |  | 5 |  |  | 630
Pastaba: Vadovaujantis Pridėtinės vertės mokesčio įstatymo 19 str. 4 d. nuostatomis, PO kaina suplanuota taikant lengvatinį 5 proc. PVM tarifą. Tais atvejais, kai pasiūlymą teikia užsienio tiekėjas, kuriam pagal Pridėtinės vertės mokesčio įstatymo 19 str. 5 d. taikomas 0 proc. PVM tarifas, arba pasiūlymą teikia PVM mokėtoju neįsiregistravęs Lietuvos Respublikos apmokestinamasis asmuo (ne PVM mokėtojas), tiekėjas kartu su pasiūlymu pateikia laisvos formos dokumentą, kuriame nurodo priežastis, dėl kurių pasiūlyme taikomas 0 proc. PVM tarifas arba PVM netaikomas. Atmesdama pasiūlymus dėl per didelės pasiūlymo kainos, perkančioji organizacija vertins galutines pasiūlymų kainas su visais mokesčiais, t. y., įskaitant tiekėjo nurodytą PVM bei dėl sutarties sudarymo su viešojo pirkimo laimėtoju perkančiosios organizacijos įgyjamas mokestines prievoles (ar teises). Pažymėtina, kad užsienio tiekėjų pasiūlymai bus vertinami pridėjus 5 proc. PVM, nes perkančioji organizacija privalo apskaičiuoti ir į Lietuvos biudžetą sumokėti pardavimo PVM už jai šalies teritorijoje užsienio asmens suteiktas prekes.