Priedas Nr. 1 Echoskopo techninė specifikacija

	Eil.
Nr.
	Parametrai
	Reikalaujamos parametrų reikšmės
	Siūlomos parametrų reikšmės

	1.
	Ultragarsinių tyrimų tipai
	1. Pilvo organų tyrimai;
2. Krūtų tyrimai;
3. Smulkiųjų struktūrų tyrimai;
4. Kraujagyslių tyrimai;
5. Ginekologiniai tyrimai.
	

	2.
	Sistemos struktūra
	1. Sistema lengvai transportuojama, ant ratukų;
2. Valdymo panelė kilnojama aukštyn ir žemyn, pasukama į šonus;
3. ≥ 60 cm įstrižainės vaizdo monitorius;
4. Vaizdo monitorius kilnojamas aukštyn ir žemyn nepriklausomai nuo valdymo panelės aukščio keitimo ir pasukamas į šonus;
5. Valdymo panelėje integruotas liečiamas ekranas, kurio įstrižainė 12 colių arba didesnė;
6. Integruotas ultragarsinio gelio šildytuvas;
7. Jungtys davikliams  4 aktyvios.
	

	3.
	Skenavimo režimai
	1. B režimas;
2. Audinių harmonikų vaizdavimas;
3. Spalvinis dopleris
4. Galios dopleris
5. Pulsinės bangos spektrinis dopleris;
6. Praplėsto lauko (trapecinio vaizdavimo) režimas;
7. Tripleksinis režimas;
8. Specialus ypatingai smulkios kraujotakos vaizdavimo režimas.
	

	4.
	Sistemos dinaminis diapazonas
	≥ 390 dB
	

	5.
	Maksimalus vaizduojamas gylis B režime
	 60 cm
	

	6.
	Vaizdo fokusavimas
	Nuolatinis automatinis ultragarsinio vaizdo fokusavimas visame tyrimo gylyje vienu metu 
	

	7.
	Automatinis vaizdo optimizavimas
	1. Automatinis pilkosios skalės parametrų optimizavimas;
2. Automatinis pulsinės bangos doplerio parametrų optimizavimas;
3. Automatinis spalvinio doplerio parametrų optimizavimas;
4. Automatinė kraujotakos krypties, greičio skalės ir kampo korekcijos nustatymo funkcija.
	

	8.
	Pacientų duomenų archyvas
	1. Vidinis kietasis diskas pacientų duomenų įrašymui;
2. DICOM standarto palaikomos funkcijos: 
a) Storage arba store, arba send (arba lygiavertės);
b) Modality Worklist (arba lygiavertės);
c) Query/Retrieve (arba lygiavertės);
3. Statinių ir dinaminių vaizdų persiuntimas pagal DICOM send arba store protokolus išsaugant pradinę informaciją (angl.: „Raw data“, „Native data“ arba lygiavertis)
	

	9.
	
	Kartu su aparatu komplektuojami davikliai: 

	9.1.
	Konveksinis daviklis 
	1. Dažnio diapazonas  (1,5 - 5,0) MHz;
2. Pjezo elementų skaičius  160;
3. Apžvalgos lauko kampas  80o.
	

	9.2.
	Linijinis daviklis 
	1. Dažnio diapazonas  (5,0 - 15,0) MHz;
2. Pjezo elementų skaičius  1000;
3. Paviršiaus ilgis  50 mm.
	

	9.3.
	Endokavitalinis daviklis 
	1. Dažnių diapazonas ≥ (3,0 - 10,0) MHz;
2. Pjezo elementų skaičius ≥ 120;
3. Apžvalgos lauko kampas ≥ 150°.
	

	10.
	Nespalvotas vaizdo spausdintuvas 
	Būtina
	

	11.
	Ultragarsinio aparato maitinimo šaltinis
	Integruota vidinė baterija, kuri užtikrina ne trumpesnį nei 60min skenavimą, nutrūkus elektros tiekimui
	

	12.
	Garantinio aptarnavimo laikotarpis
	 24 mėnesiai
	

	13. 
	Siūlomos įrangos žymėjimas CE ženklu
	Būtinas, kartu su pasiūlymu pateikti atitinkamą deklaraciją arba sertifikatą.
	

	14.
	Vartotojų apmokymas
	Vartotojų apmokymas naudoti įrangą įskaičiuotas į pasiūlymo kainą.
	



