Priedas Nr. 1 Echoskopo techninė specifikacija

| Eil. Nr. | Parametrai | Reikalaujamos parametrų reikšmės | Siūlomos parametrų reikšmės |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Ultragarsinių tyrimų tipai | 1. Pilvo organų tyrimai; 2. Krūtų tyrimai; 3. Smulkiųjų struktūrų tyrimai; 4. Kraujagyslių tyrimai; 5. Ginekologiniai tyrimai. |  |
| 2. | Sistemos struktūra | 1. Sistema lengvai transportuojama, ant ratukų; 2. Valdymo panelė kilnojama aukštyn ir žemyn, pasukama į šonus; 3. ≥ 60 cm įstrižainės vaizdo monitorius; 4. Vaizdo monitorius kilnojamas aukštyn ir žemyn nepriklausomai nuo valdymo panelės aukščio keitimo ir pasukamas į šonus; 5. Valdymo panelėje integruotas liečiamas ekranas, kurio įstrižainė 12 colių arba didesnė; 6. Integruotas ultragarsinio gelio šildytuvas; 7. Jungtys davikliams 4 aktyvios. |  |
| 3. | Skenavimo režimai | 1. B režimas; 2. Audinių harmonikų vaizdavimas; 3. Spalvinis dopleris 4. Galios dopleris 5. Pulsinės bangos spektrinis dopleris; 6. Praplėsto lauko (trapecinio vaizdavimo) režimas; 7. Tripleksinis režimas; 8. Specialus ypatingai smulkios kraujotakos vaizdavimo režimas. |  |
| 4. | Sistemos dinaminis diapazonas | ≥ 390 dB |  |
| 5. | Maksimalus vaizduojamas gylis B režime | 60 cm |  |
| 6. | Vaizdo fokusavimas | Nuolatinis automatinis ultragarsinio vaizdo fokusavimas visame tyrimo gylyje vienu metu |  |
| 7. | Automatinis vaizdo optimizavimas | 1. Automatinis pilkosios skalės parametrų optimizavimas; 2. Automatinis pulsinės bangos doplerio parametrų optimizavimas; 3. Automatinis spalvinio doplerio parametrų optimizavimas; 4. Automatinė kraujotakos krypties, greičio skalės ir kampo korekcijos nustatymo funkcija. |  |
| 8. | Pacientų duomenų archyvas | 1. Vidinis kietasis diskas pacientų duomenų įrašymui; 2. DICOM standarto palaikomos funkcijos: a) Storage arba store, arba send (arba lygiavertės); b) Modality Worklist (arba lygiavertės); c) Query/Retrieve (arba lygiavertės); 3. Statinių ir dinaminių vaizdų persiuntimas pagal DICOM send arba store protokolus išsaugant pradinę informaciją (angl.: „Raw data“, „Native data“ arba lygiavertis) |  |
| 9. |  | Kartu su aparatu komplektuojami davikliai: |  |
| 9.1. | Konveksinis daviklis | 1. Dažnio diapazonas (1,5 - 5,0) MHz; 2. Pjezo elementų skaičius 160; 3. Apžvalgos lauko kampas 80o. |  |
| 9.2. | Linijinis daviklis | 1. Dažnio diapazonas (5,0 - 15,0) MHz; 2. Pjezo elementų skaičius 1000; 3. Paviršiaus ilgis 50 mm. |  |
| 9.3. | Endokavitalinis daviklis | 1. Dažnių diapazonas ≥ (3,0 - 10,0) MHz; 2. Pjezo elementų skaičius ≥ 120; 3. Apžvalgos lauko kampas ≥ 150°. |  |
| 10. | Nespalvotas vaizdo spausdintuvas | Būtina |  |
| 11. | Ultragarsinio aparato maitinimo šaltinis | Integruota vidinė baterija, kuri užtikrina ne trumpesnį nei 60min skenavimą, nutrūkus elektros tiekimui |  |
| 12. | Garantinio aptarnavimo laikotarpis | 24 mėnesiai |  |
| 13. | Siūlomos įrangos žymėjimas CE ženklu | Būtinas, kartu su pasiūlymu pateikti atitinkamą deklaraciją arba sertifikatą. |  |
| 14. | Vartotojų apmokymas | Vartotojų apmokymas naudoti įrangą įskaičiuotas į pasiūlymo kainą. |  |