# Pirkimo sąlygų 2 priedas

VAIZDO GASTROSKOPO

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

| Eil. Nr. | Techniniai reikalavimai | Reikalaujama reikšmė | Siūlomos prekės parametrų reikšmės ir atitikimų patvirtinimas su tikslia nuoroda į gamintojo dokumentaciją (dokumentacijoje tiksliai pažymimas techninis parametras) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Vaizdo gastroskopas |  | [siūlomas modelis ir gamintojas] |
| 1.1 | Regėjimo laukas | ≥ 140° |  |
| 1.2 | Lauko gylis | Ne blogiau kaip nuo 2 iki 100 mm |  |
| 1.3 | Lenkimo kampai | Aukštyn ≥ 210° |  |
|  |  | Žemyn ≥ 90° |  |
|  |  | Kairėn ≥ 100° |  |
|  |  | Dešinėn ≥ 100° |  |
| 1.4 | Distalinės dalies diametras | ≤ 9,2 mm |  |
| 1.5 | Įvedamo vamzdelio diametras | ≤ 9,2 mm |  |
| 1.6 | Kanalo diametras | ≥ 2,8 mm |  |
| 1.7 | Darbinis ilgis | ≥ 1000 mm |  |
| 1.8 | Papildomas vandens padavimo kanalas | Būtina |  |
| 1.9 | Suderinamumas | - Suderinamas su specialiu apšvietimu: optinio ir skaitmeninio stebėjimo režimas, naudojant siauros spektro juostos šviesą. - Suderinamas su turimu įranga šviesos šaltiniu CLV-190 ir vaizdo sistemos centrau CV-190 |  |
| 1.10 | Įrangos žymėjimas CE ženklu | Kartu su pasiūlymu konkursui privaloma pateikti žymėjimą CE ženklu liudijančio galiojančio dokumento (CE sertifikato arba EB atitikties deklaracijos) kopiją. |  |

Aplinkosauginis reikalavimas

| Eil. Nr. |  | Reikalavimas | Tiekėjo siūlymai |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Galimybė įsigyti originalias (arba joms lygiavertes) atsargines dalis | Tiekėjas turi užtikrinti galimybę įsigyti siūlomos prekės originalias (arba joms lygiavertes) atsargines dalis (jų tiekimą rinkai) ne trumpiau kaip 5 metus (prašome nurodyti konkrečią trukmę) nuo prekės garantinio laikotarpio pabaigos, išskyrus atvejus, kai siūlomos prekės originalios (arba joms lygiavertės) atsarginės dalys dėl objektyvių priežasčių negali būti tiekiamos Lietuvos Respublikos rinkai (būtinas tiekėjo ir/arba gamintojo atitinkamas patvirtinimas). Pastaba: Reikalavimas taikomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. gruodžio 13 d. įsakymu Nr. D1-401 patvirtinto aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo II skyriaus 4.4.4.4 punktu. |  |