# SPS 2 priedas

# TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

- SĄVOKOS IR SUTRUMPINIMAI

  - Perkantysis subjektas – AB „Amber Grid“. Daugiau informacijos apie Perkantįjį subjektą ir jo veiklą galima rasti www.ambergrid.lt.

  - Tiekėjas – ūkio subjektas (fizinis asmuo, privatusis juridinis asmuo, viešasis juridinis asmuo, kitos organizacijos ir jų padaliniai ar tokių asmenų grupė, įskaitant laikinas ūkio subjektų asociacijas, kurie rinkoje siūlo pirkimo objektui tiekti prekes ar teikti paslaugas).

  - Sutartis – Perkančiojo subjekto sudaroma sutartis su Tiekėju kuris bus pripažintas laimėjusiu dėl Pirkimo objekto.

  - Prekės – perkamas skystinis temperatūros jutiklių kalibratorius (-35 °C...+165 °C), mobilus gamtinių dujų analizatorius matuojantis viršutinį ir žemutinį šilumingumą.

  - MP – matavimo priemonė.

# PIRKIMO OBJEKTAS

  - Pirkimo objektas skaidomas į 2 dalis (toliau – p.o.d.).

    - 1 p.o.d. - skystinio temperatūros jutiklių kalibratoriaus įsigijimas.

    - 2 p.o.d. mobilaus gamtinių dujų analizatoriaus matuojančio viršutinį ir žemutinį šilumingumą įsigijimas.

# 1 Pirkimo OBJEKTO APIMTYS

  - 1-oje lentelėje nurodyto skystinio temperatūros jutiklių kalibratoriaus įsigijimas.

  - 1-oje lentelėje nurodyti minimalūs reikalavimai prekei, tiekėjas gali siūlyti prekę su geresniais parametrais.

  - Maksimali sudaromos sutarties vertė lygi 7 272,73 Eur be PVM +10 % (viso 8 000,00 Eur be PVM).

1 lentelė. Perkamo prietaiso pagrindiniai techniniai duomenys.

| Parametras | Reikšmė |
| --- | --- |
| Prietaisas | Skystinis temperatūros jutiklių kalibratorius |
| Darbinis temperatūros diapazonas | -35 °C...+165 °C |
| Tikslumas (temperatūros indikacija) | ±0,1 °C |
| Reguliuojamos temperatūros stabilumas | ±0,01 °C |
| Temperatūros vienodumas (vonelėje) | ±0,03 °C |
| Rezoliucija | 0,1 / 0,01 / 0,001 °C (pasirenkama) |
| Įšilimo laikas ne daugiau | 20 min. nuo -5 °C iki +100 °C |
| Atvėsinimo laikas ne daugiau | 25 min. nuo +25 °C iki -25 °C |
| Valdymas / ekranas | Ne mažesnis nei 4,3" ekranas |
| Sąsaja | RS485 (ModBus RTU) |
| Maitinimas | 100...240 VAC, 50/60 Hz |
| Maks. galios sąnaudos ne daugiau | 500 W |
| Matmenys (P × G × A) ne daugiau | 400 × 400 × 500 mm |
| Svoris ne daugiau | 15 kg |

# 2 Pirkimo OBJEKTO APIMTYS

  - 2-oje lentelėje nurodyto gamtinių dujų analizatorius įsigijimas.

  - 2-oje lentelėje nurodyti minimalūs reikalavimai prekei, tiekėjas gali siūlyti prekę su geresniais parametrais.

  - Maksimali sudaromos sutarties vertė lygi 27 272,73 Eur be PVM +10 % (viso 30 000,00 Eur be PVM).

  - Kartu su preke turi būti pateikta matavimo priemonės atitikties deklaracija.

2 lentelė. Perkamo prietaiso pagrindiniai techniniai duomenys.

| Parametras | Reikšmė |
| --- | --- |
| Analizatorius | Mobilus gamtinių dujų analizatorius matuojantis viršutinį šilumingumą su integruotu slėgio reduktoriumi iki 10 bar |
| CE ženklinimas | Būtinas |
| Matuojamų dujų slėgis | Ne siauriau kaip nuo 1 iki 10 bar |
| Matavimo tikslumas | Paklaida ne didesnė kaip ±1 % nuo matuojamos vertės |
| Referencinių sąlygų pasirinkimas | - 25 °C/0 °C - 25 °C/20 °C |
| Matavimo vienetų pasirinkimas | - MJ/m³ - kWh/m³ |
| Matavimo dažnumas | Ne rečiau kaip 3 min. |
| Sąsajos | Analoginiai išėjimai 4–20 mA. Skaitmeninė sąsaja – Modbus RTU arba lygiavertė. |
| Maitinimas | 24 V DC |
| Matmenys | Ne didesnis kaip 50 cm × 50 cm × 50 cm |
| Svoris | Ne daugiau 5 kg |
| Aplinkos temperatūra darbo režime | Ne siauriau nei nuo 0 oC iki +40 oC |
| Sprogimui nepavojingas išpildymas | bent II2G Ex db IIC T4 Gb ir atitiktis ATEX reikalavimams |
| Viršutinio šilumingumo matavimo ribos | Ne siauriau kaip nuo 7.64 iki 13.89 kWh/m³ (25 °C/0 °C) |
| Gali matuoti dujas, kurių sudėtis: | Metanas 80-100 mol %. Etanas 0,5-15 mol % Propanas 0,1 – 3 mol % Butanas 0,01 – 1 mol % Anglies dioksidas 0 - 2,5 mol % Azotas 0,001 – 3 mol % Deguonis ≤ 0,5 mol % |
| Duomenys: | Turi būti galimybė stebėti duomenis realiu laiku |
| Duomenų eksportavimas: | Turi būti galimybė eksportuoti duomenis į Excel failą |

# SUTARTINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO VIETA

  - Tiekėjas privalo užtikrinti, kad Sutarties vykdymo metu Prekės būtų pristatomos adresu Gudelių g. 49, Vilnius ne piko valandomis t. y. Prekių pristatymo laikas (I-V 9.30-12.00 val.; 12.45-14.00 val.). Į prekių kainą turi būti įskaičiuotos ir transportavimo išlaidos.

# BENDRI REIKALAVIMAI PIRKIMO OBJEKTUI

  - Prekės turi būti naujos, nenaudotos, neremontuotos, nerestauruotos, pristatomos originaliame gamykliniame įpakavime. Prekių komplektuojančios dalys turi būti pagamintos to paties gamintojo.

  - Visoms siūlomoms prekėms turi būti taikomas ne trumpesnis nei 24 mėnesių gamintojo arba tiekėjo garantijos terminas.

  - Prekių komplektuose turi būti naudojimo instrukcijos.

  - Prekės pakuojamos į pakuotes, kurios turi atitikti Lietuvos Respublikos pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo įstatymo ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. birželio 27 d. įsakymu Nr. 348 „Dėl pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo“ patvirtintų Pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo taisyklių reikalavimus. Gaminių pakuotė ir jos dalys turi būti pagamintos taip, kad jas būtų galima pakartotinai naudoti, perdirbti ar kitaip naudoti.“ Kartu su prekėmis pateikti atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: pakuotės aprašymas, pažyma, tiekėjo ar gamintojo deklaracija arba kiti lygiaverčiai įrodymai (taikoma 1-2 pirkimo objekto dalims).

  - Visos pirkimo dokumentuose esančios nuorodos į standartą, techninį liudijimą ar bendrąsias technines specifikacijas reiškia, kad perkantysis subjektas priima ir kitus dalyvių lygiaverčių priemonių įrodymus. Jeigu techninėje specifikacijoje nurodomas konkretus modelis ar tiekimo šaltinis, konkretus procesas, būdingas konkretaus tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms, ar prekių ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, dėl kurių tam tikriems subjektams ar tam tikriems produktams būtų sudarytos palankesnės sąlygos arba jie būtų atmesti, gali būti pateikiamas lygiavertis objektas nurodytajam. Jei siūlomas lygiavertis objektas, tiekėjas įsipareigoja pateikti/pagrįsti lygiavertiškumą dokumente nurodytam objektui.

# Sutartinių įsipareigojimų vykdymo tvarka ir terminai

  - Apmokėjimas už perduotas prekes bus vykdomas pagal faktinį užsakytų ir perduotų prekių kiekį per 30 kalendorinių dienų nuo tinkamai perduotų prekių bei prekių priėmimo akto pasirašymo ir E-sąskaitos pateikimo dienos. Prie E-sąskaitos turi būti pridėtas pasirašytas priėmimo-perdavimo aktas.

  - Pasiūlyme turi būti nurodytos galutinės MP kainos, t.y. į siūlomos prekės kainą turi būti įskaičiuotos visos papildomos išlaidos (pvz. kalibravimo, metrologinės patikros).

  - Prekės Perkančiajam subjektui turi būti pristatytos ne vėliau nei per 120 kalendorinių dienų nuo užsakymo pateikimo Tiekėjui.

# Žalieji viešųjų pirkimų (toliau - žvp) reikalavimai

8.1.1. Tiekėjas privalo užtikrinti, kad Sutarties vykdymo metu Prekės būtų pristatomos darbo dienomis ne piko valandomis, t. y. pristatymas pirmadienį – penktadienį 9:30 – 14:00 val. užsakyme nurodytu adresu.

8.1.2. Sutartis pasirašoma elektroninėse sistemose.

8.1.3. Tiekėjas, vykdydamas Sutartį, įsipareigoja laikytis šių aplinkosauginių reikalavimų: mažinti popieriaus sunaudojimą, atsisakyti nebūtino dokumentų kopijavimo ir spausdinimo. Visa Sutarties vykdymui būtina informacija ir (ar) dokumentai teikiami ir derinami elektroniniu formatu elektroninėmis priemonėmis.