Konkurso sąlygų aprašo 
		1 priedas

FUNKCINIŲ  LOVŲ (14 VNT.)
TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

1. VšĮ Klaipėdos miesto poliklinika  (toliau - Perkančioji organizacija) perka funkcines lovas (14 vnt.) (toliau- Prekės), kurios turi būti pristatytos  adresu Taikos pr. 76, Klaipėda.
2.  Prekės turi atitikti bendruosius saugos ir efektyvumo reikalavimus pagal 2017 m. balandžio 5 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2017/745 dėl medicinos priemonių (MDR) ir būti pažymėtos CE ženklu. Taip pat turi atitikti standarto LST EN 60601-2-52 (Medicininė elektrinė įranga. 2-52 dalis. Ypatingieji medicininių lovų esminių saugos reikalavimų ir esminių eksploatacinių charakteristikų reikalavimai) arba lygiaverčio standarto reikalavimus. Pateikti (kartu su pasiūlymu): prekių CE sertifikato (arba lygiaverčio dokumento) kopiją ir Akredituotos laboratorijos išduotą sertifikatą / bandymų protokolą (arba gamintojo atitikties deklaraciją, jei standartas įtrauktas į jos apimtį), įrodantis atitiktį standartui LST EN 60601-2-52 (arba lygiaverčiam).
3. Pristatant Prekes, kartu su priėmimo -perdavimo aktu, būtina Perkančiajai organizacijai pateikti:
3.1. įrangos vartotojo instrukciją (lietuvių ir anglų kalbomis);
3.2. Prekių priežiūros ir valymo dokumentaciją (lietuvių ir (ar) anglų kalbomis);
3.3. užpildytas medicinos Prekių pasas;
3.4. Dokumentus (gali būti tiekėjo ir (ar) gamintojo patvirtinimas/deklaracija arba kiti lygiaverčiai įrodymai ), įrodančius, kad tiekėjas ir (ar) gamintojas užtikrina, kad per garantinį Prekių naudojimo laikotarpį ir bent 5 metus po prekės privalomojo 2 metų garantinio laikotarpio būtų galima įsigyti originalių arba joms lygiaverčių atsarginių dalių, išskyrus atvejus, kai siūlomos prekės originalios (arba joms lygiavertės) atsarginės dalys dėl objektyvių priežasčių negali būti tiekiamos Lietuvos Respublikos rinkai.
4. Prekėms taikoma ne mažesnė kaip 24 mėn. garantija nuo Prekių priėmimo–perdavimo akto pasirašymo dienos. Prekės garantijos suteikimo patvirtinantys dokumentai pateikiami kartu su Preke.
5. Tiekėjas, teikdamas pasiūlymą patvirtinta, kad Prekės pristatymas į gydymo įstaigą 1 p. nurodytu adresu, mokesčiai, iškrovimas, pervežimas į eksploatacijos vietą, po darbų likusių įpakavimo medžiagų išvežimas (utilizavimas), išbandymas, medicininio personalo ir/ar gydymo įstaigos inžinierių apmokymas įskaičiuotas į galutinę pasiūlymo kainą.
6.  Prekė turi atitikti minimalius techninės specifikacijos reikalavimus ir lentelės 3 stulpelyje nurodytus techninius parametrus. 
6.1. Būtina užpildyti lentelės 4 stulpelyje reikalaujamas reikšmes, nurodant siūlomos prekės gamintoją, modelį, konkrečius siūlomos prekės duomenis ir charakteristikas bei kitą reikalaujamą informaciją. 
6.2.  Įrodant siūlomų prekių atitiktį minimalies techninės specifikacijos reikalavimams, kartu su pasiūlymu turi būti pateikiama prekės gamintojo arba gamintojo oficialaus (įgalioto) atstovo dokumentai (katalogų, brošiūrų, vartotojų vadovų kopijos, atitinkamą (-us) techninės specifikacijos reikalavimą (-us) patvirtinanti (-čios) momentinė (-ės) ekrano kopija (-os) (angl. print screen) (tokiu atveju momentinėje ekrano kopijoje (print screen‘e) turi būti matoma informacija, kad kopija padaryta iš gamintojo ar jo oficialaus/įgalioto atstovo tinklalapio. Momentinė ekrano kopija (angl. print screen) turi būti aiškiai įskaitoma) arba  kiti lygiaverčiai dokumentai). 
6.3.  Reikalavimus įrodantys dokumentai turi būti pateikiami lietuvių ir/arba anglų kalba. 
6.4. Tiekėjas techninės specifikacijos 5 stulpelyje turi nurodyti konkrečias vietas (puslapį, pastraipą, punktą), kuriose yra reikalaujamas prekės charakteristikas patvirtinanti informacija ir/ arba šias vietas aiškiai pažymėti dokumentuose (spalvotai ženklinti, ir/ar nurodyti rodyklėmis, ir/ar pabraukti).
6.5. Tuo atveju, jeigu gamintojo arba gamintojo oficialaus/įgalioto atstovo dokumentacijoje nėra reikalaujamos prekės charakteristikas patvirtinančios informacijos, tiekėjas privalo pateikti siūlomos prekės gamintojo arba jo oficialaus/įgalioto atstovo (tiekėjo deklaracija nėra lygiavertis dokumentas) raštiškus patvirtinimus (pvz. prekės gamintojo arba gamintojo oficialaus (įgalioto) atstovo atitikties deklaracija ar eksploatacinių savybių deklaraciją) ar kitus atitiktį reikalavimams įrodančius dokumentus, kad Perkančioji organizacija galėtų įsitikinti siūlomos prekės atitiktimi nustatytiems reikalavimams. 
6.6. Jeigu teikiami Prekių gamintojo oficialaus (įgalioto) atstovo dokumentai ir gamintojo oficialaus (įgalioto) atstovo ar Prekių gamintojo internetiniame puslapyje nėra informacijos, kad jis yra oficialus (įgaliotas) siūlomų Prekių gamintojo atstovas, kartu turi būti pateikiamas Prekių gamintojo įgaliojimas arba lygiavertis dokumentas suteikiantis teisę oficialiam (įgaliotam) atstovui atstovauti gamintojui, platinti prekes, apmokyti naudotojus, atlikti garantinį aptarnavimą bei remontą.

Svarbu: Techninės specifikacijos 4 stulpelyje BŪTINA: nurodyti reikalaujamas konkrečias siūlomos prekės techninių parametrų reikšmes/technines charakteristikas, o ne atkartoti Perkančiosios organizacijos nurodytą minimalų reikalaujamą parametrą („Taip/Ne“ atsakymai yra leistini ten, kur specifikacija to aiškiai reikalauja).
7. Techniniai reikalavimai:
PILDOMA IR PATEIKIAMA KARTU SU PASIŪLYMU. Perkamos funkcinės lovos (14 vnt.) turi atitikti minimalius techninius parametrus, nurodytus lentelėje,
	Eil. Nr.
	Parametrai
	Reikalaujamos parametrų reikšmės
	Siūlomi parametrai
Tiekėjas privalo patvirtinti atitikimą reikalavimui nurodydamas: taip/ne, ir kur to reikalaujama, įrašyti tikslią siūlomos prekės reikšmę.
	Teikiamo gamintojo arba gamintojo oficialaus/įgalioto atstovo dokumento pavadinimas ar failo pavadinimas ir konkreti jo vieta, kurioje yra reikalaujamos charakteristikos atitiktį patvirtinantys duomenys (nurodant puslapį, pastraipą, punktą ir/arba ją pažymint dokumente (spalvotai ženklinti, ir/ar nurodyti rodyklėmis, ir/ar pabraukti))

	1
	2
	3
	4
	5

	
	Modelis, gamintojas
	
	[nurodyti modelį, gamintoją]
	pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ (įrašyti)

	1. 
	Lovos tipas
	Elektroninio valdymo, 4 dalių funkcinė lova.
	[nurodyti Taip/Ne]
	pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ (įrašyti)

	2.
	Čiužinio platforma sudaryta iš:
	1. Galvos-nugaros
2. Dubens
3. Šlaunų
4. Blauzdų
	1. [nurodyti Taip/Ne];
2. [nurodyti Taip/Ne];
3. [nurodyti Taip/Ne];
4. [nurodyti Taip/Ne];
	pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ (įrašyti)

	3.
	Lovos čiužinio platforma
	1.Metalinė, su čiužinio laikikliais.
2. Platformos sekcijos pagamintos iš lengvai valomų plastikinių ir/arba metalinių plokščių arba juostų (neleidžiama siūlyti konstrukcijų iš metalinės vielos arba strypų), atsparios drėgnam valymui ir dezinfekcinių medžiagų poveikiui.
3. Čiužinio platformos sekcijas galima išimti valymui ir dezinfekcijai. Būtini jų fiksavimo mechanizmai, apsaugantys nuo atsitiktinio iškritimo;  
	1. [nurodyti Taip/Ne]
2. [nurodyti Taip/Ne]
3. [nurodyti Taip/Ne]
	pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ (įrašyti)

	4.
	Lovos čiužini platformos matmenys
	1. Plotis ≥ 75 cm
2. Ilgis ≥ 195 cm
	1. Plotis [nurodyti skaičių] cm
2. Ilgis [nurodyti skaičių] cm
	pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ (įrašyti)

	5.
	Lovos čiužinio platformos aukščio reguliavimo ribos matuojant nuo grindų iki lovos čiužinio platformos paviršiaus (be čiužinio):
	1. Žemiausia riba ne daugiau 40 cm
2. Aukščiausia riba ne mažiau kaip 75 cm
	1. Žemiausia riba Plotis [nurodyti skaičių] cm
2. Aukščiausia riba Plotis [nurodyti skaičių] cm
	pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ (įrašyti)

	6.
	Funkcinė lova valdoma elektrine pavara. Elektriniu būdu, naudojant valdymo pultelį, turi būti reguliuojami:
	1.  Lovos čiužinio platformos aukštis
2. Galvos-nugaros pakėlimo/nuleidimo kampas
3. Šlaunų pakėlimo/nuleidimo kampas
4. CPR
	1. [nurodyti Taip/Ne];
2. [nurodyti Taip/Ne];
3. [nurodyti Taip/Ne];
4. [nurodyti Taip/Ne];

	pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ (įrašyti)

	7.
	Lovos valdymo pultelis su funkcijų užrakinimo funkcija
	
	[nurodyti Taip/Ne];
	pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ (įrašyti)

	8.
	Lovos valdymo pultelis pakabinamas ant lovos šono
	
	[nurodyti Taip/Ne];
	pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ (įrašyti)

	9.
	Lovos galvos - nugaros sekcijos maksimalus pasikėlimo kampas
	≥ 60 laipsnių

	[nurodyti skaičių]
	pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ (įrašyti)

	10.
	Lovos šlaunų sekcijos maksimalus pasikėlimo kampas
	≥ 28 laipsnių
	[nurodyti skaičių]
	pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ (įrašyti)

	11.
	Blauzdų sekcijos reguliavimas
	1. Rankiniu arba elektriniu būdu
	[nurodyti būdą];
	pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ (įrašyti)

	12.
	Šoniniai apsauginiai rėmai:
	1. Pagaminti iš plastiko ir/arba metalo, atsparūs drėgnam valymui ir dezinfekcinių medžiagų poveikiui.
2.Vienodos konstrukcijos apsauginiai rėmai sumontuoti abiejuose lovos šonuose, kiekvienas apsauginis rėmas užima 75-100 % lovos ilgio ir yra sudarytas iš vienos dalies arba iš 2-3 atskirai nuleidžiamų/pakeliamų dalių arba iš 3 dalių, iš kurių dvi atskirai nuleidžiamos/pakeliamos, o trečia (kojūgalyje) pagal poreikį uždedama/nuimama.
3. Pakeltų apsauginių rėmų aukštis (matuojant nuo čiužinio platformos, be čiužinio) ne mažiau 35 cm.
4. Nuleidus lovą į žemiausią padėtį, nuleistas lovos šoninis apsauginis rėmas negali liesti grindų dangos.
	1. Pagaminti iš [nurodyti medžiagą], atsparūs drėgnam valymui ir dezinfekcinių medžiagų poveikiui - [nurodyti Taip/Ne];
2.Vienodos konstrukcijos apsauginiai rėmai sumontuoti abiejuose lovos šonuose, kiekvienas apsauginis rėmas užima [nurodyti skaičių]% lovos ilgio ir yra sudarytas iš [nurodyti dalių kiekį];
3. Pakeltų apsauginių rėmų aukštis (matuojant nuo čiužinio platformos, be čiužinio) [nurodyti skaičių] cm
4. Nuleidus lovą į žemiausią padėtį, nuleistas lovos šoninis apsauginis rėmas negali liesti grindų dangos - [nurodyti Taip/Ne]
	pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ (įrašyti)

	13.
	Lovos galai:
	1. Pagaminti iš plastiko ir/arba metalo, užapvalintais kampais.
2. Nuimamos konstrukcijos, nuimami nenaudojant jokių įrankių
3. Su užraktu apsaugai nuo atsitiktinio ištraukimo.

	1. Pagaminti iš [nurodyti medžiagą], užapvalintais kampais - [nurodyti Taip/Ne];
2. Nuimamos konstrukcijos, nuimamos nenaudojant jokių įrankių - [nurodyti Taip/Ne];
3. Su užraktu apsaugai nuo atsitiktinio ištraukimo - [nurodyti Taip/Ne];

	pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ (įrašyti)

	14.
	Apsauginiai bamperiai
	Apsauginiai bamperiai visuose keturiuose lovos kampuose
	[nurodyti Taip/Ne];

	pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ (įrašyti)

	15.
	Lovos važiuoklė:
	1. Su 4 ratukais, kurių skersmuo ne mažiau 120 mm.
2. Su kojinio valdymo centrine stabdžių sistema.
3. Stabdžių sistema ne mažiau kaip trijų padėčių:
a) visi ratukai užblokuoti;
b) visi ratukai laisvai sukiojasi;
c) vienas arba du ratukai fiksuoti važiavimui į priekį (nesisukiojantys).
	1. Su [nurodyti skaičių] ratukais, kurių skersmuo [nurodyti skaičių] mm.
2. Su kojinio valdymo centrine stabdžių sistema - [nurodyti Taip/Ne];
3. Stabdžių sistema ne mažiau kaip trijų padėčių:
a) visi ratukai užblokuoti; - [nurodyti Taip/Ne];
b) visi ratukai laisvai sukiojasi; - [nurodyti Taip/Ne];
c) vienas arba du ratukai fiksuoti važiavimui į priekį (nesisukiojantys). - [nurodyti Taip/Ne];
	pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ (įrašyti)

	16.
	Lovos išoriniai matmenys, įskaitant visas šonines apsaugas
	1. Ilgis ≥ 200 cm
2. Plotis ≥ 75 cm

	1. Ilgis [nurodyti skaičių] cm
2. Plotis [nurodyti skaičių] cm

	pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ (įrašyti)

	17.
	Leistina apkrova
	≥ 200 kg
	[nurodyti skaičių] kg
	pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ (įrašyti)

	18.
	Reikalavimai čiužiniui:
	1. Poroloninis arba lygiavertės medžiagos, ne mažesnio kaip 40 kg/m3 tankio, skirtas ligoninės lovoms.
2. Tinkantis naudoti iš abiejų pusių.
3. Čiužinio ilgis ir plotis atitinka lovos čiužinio platformos išmatavimus, aukštis ne mažiau 14 cm
	1. [nurodyti medžiagą], [nurodyti skaičių]  kg/m3 tankio, skirtas ligoninės lovoms.
2. Tinkantis naudoti iš abiejų pusių - [nurodyti Taip/Ne];
3. Čiužinio ilgis ir plotis atitinka lovos čiužinio platformos išmatavimus, aukštis [nurodyti skaičių] cm
	pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ (įrašyti)

	19.
	Reikalavimai čiužinio užvalkalui:
	1. Čiužinio užvalkalo audinys: 100% poliesteris (arba lygiavertė medžiaga),
2. Pralaidus orui, bet nepralaidus skysčiams
3. Antialerginis, apsaugantis nuo patalynės erkių, bakterijų ir grybelių atsiradimo.
4. Užsegamas užtrauktuku, su apsauginiu atvartu, neleidžiančiu prasiskverbti skysčiams į čiužinio vidų užtrauktuko vietoje.
5. Tinkamas plauti skalbimo mašinose  ≥ 60 ºC temperatūros vandenyje ir džiovinti džiovyklėse.
6. Atsparus dezinfekcijai.
	1. Čiužinio užvalkalo audinys:[nurodyti medžiagą];
2. Pralaidus orui, bet nepralaidus skysčiams - [nurodyti Taip/Ne];
3. Antialerginis, apsaugantis nuo patalynės erkių, bakterijų ir grybelių atsiradimo - [nurodyti Taip/Ne];
4. Užsegamas užtrauktuku, su apsauginiu atvartu, neleidžiančiu prasiskverbti skysčiams į čiužinio vidų užtrauktuko vietoje - [nurodyti Taip/Ne];
5. Tinkamas plauti skalbimo mašinose [nurodyti skaičių]  ºC temperatūros vandenyje ir džiovinti džiovyklėse - [nurodyti Taip/Ne];
6. Atsparus dezinfekcijai - [nurodyti Taip/Ne];
	pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ (įrašyti)

	20.
	
Garantinis laikotarpis
	Ne mažiau 24 mėnesiai
	Garantinis laikotarpis: [nurodyti konkrečiai] mėn.
	Garantiją patvirtinančius dokumentus pateikti kartu su Preke



Pastaba. Tiekėjas kartu su pasiūlymu turi pateikti visus dokumentus, kuriais grindžia pasiūlymo atitiktį Techninėje specifikacijoje numatytiems reikalavimams.

8. [bookmark: _Hlk214866299]APLINKOS APSAUGOS KRITERIJAI (AAK): Aplinkosauginiai kriterijai Prekėms nustatomi vadovaujantis Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011  m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 „Dėl Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – Tvarkos aprašas) 4.4.4.4 papunkčiu:
„4.4.4.4. prekė yra tvirta, ilgaamžė, funkcionali, ji ar jos sudedamosios dalys tinka naudoti daug kartų ir (ar) lengvai pataisomos, ir (ar) pakeičiamos.“

Prekių, aukščiau nurodyto AAK atitiktis bus tikrinama prekių pristatymo metu. Tiekėjas turi užtikrinti galimybę įsigyti siūlomos prekės originalias (arba joms lygiavertes) atsargines dalis (jų tiekimą rinkai) ne trumpiau kaip 5 metus po prekės privalomojo 2 metų garantinio laikotarpio pabaigos, išskyrus atvejus, kai siūlomos prekės originalios (arba joms lygiavertės) atsarginės dalys dėl objektyvių priežasčių negali būti tiekiamos Lietuvos Respublikos rinkai. Kartu su Prekių priėmimo-perdavimo aktu tiekėjas turi pateikti atitinkamą tiekėjo ir/arba gamintojo patvirtinimą/ deklaraciją arba kitus lygiaverčius įrodymus.

Pateikdamas šią užpildytą techninę specifikaciją patvirtinu (deklaruoju), kad siūloma prekės atitiks nustatytus reikalavimus
________________

