1 priedas „Techninė specifikacija“

Optomechaninių traktų rinkinys famtosekundinei lazerinio mikroapdirbimo sistemai

BENDRIEJI REIKALAVIMAI

[bookmark: _Hlk125995986]Kauno technologijos universitetas (toliau – KTU/Perkančioji organizacija/pirkėjas) įgyvendina projektą „Optomechaninių traktų rinkinys famtosekundinei lazerinio mikroapdirbimo sistemai“ Nr. 10-093-K-0075, finansuojamą 2021-2027 m. Europos sąjungos fondų, Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo „Naujos kartos Lietuva“ priemonės ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšomis.
Pirkimo objektas – optomechaninių traktų rinkinys famtosekundinei lazerinio mikroapdirbimo sistemai (toliau – Prekė).
Pirkimo objekto pagrindinis kodas pagal Bendrą viešųjų pirkimų žodyną: 38636000-2 - Specialūs optiniai prietaisai. 
Pirkimo objektas į dalis neskaidomas.
Pirkimo objekto neskaidymo į dalis pagrindas: perkama sistema turi būti vientisa, užtikrinant komponentų suderinamumą ir integravimą į Pirkėjo turimą mikroapdirbimo lazerinę sistemą. Pirkimo objektą skaidant į dalis būtų neįmanoma užtikrinti optimalaus sistemos funkcionalumo.
Maksimali pirkimui skirtų lėšų suma be PVM – 89 500,00 EUR (aštuoniasdešimt devyni tūkstančiai penki šimtai EUR, 00 ct. )
Šis prekių pirkimas apima:
· detalioje techninėje specifikacijoje aprašytos įrangos įsigijimą; 
· įrangos pristatymą, sumontavimą, įdiegimą;
· įrangos išbandymą, jos veikimo ir valdymo funkcijų pademonstravimą.
Į prekės kainą privalo būti įskaičiuotos visos nurodytos (pristatymo, sumontavimo, įdiegimo, išbandymo, bei veikimo ir valdymo funkcijų pademonstravimo), ir kitos su prekės tiekimu susijusios išlaidos, taip pat visi reikalingi mokėti mokesčiai, jei tokių būtų.
Prekės turi būti pristatytos Tiekėjo transportu, sumontuotos bei instaliuotos Kauno technologijos universiteto SmartEcoTech kompetencijų centro patalpose, Tunelio g. 60, Kaune. 
Prekės turi turėti CE ženklinimą ir Tiekėjas turi pateikti tai įrodančius dokumentus prekės pristatymo metu (notifikuotos įstaigos išduotas sertifikatas (arba lygiavertis)). 
Kartu su pristatyta įranga turi būti pateikiamos darbo ir / ar eksploatavimo ir / ar priežiūros naudojimosi vadovas (instrukcijos) lietuvių ir / ar anglų kalba.
Įsigyta įranga bus priimama iš Tiekėjo tik tada, kai visa įsigyta įranga bus visiškai veikianti perkančiosios organizacijos patalpose, išbandyta, pademonstruotas įrangos veikimas ir valdymo funkcionavimas.
Sutartyje Tiekėjo numatytų įsipareigojimų atlikimo terminas –  2 mėnesiai nuo sutarties įsigaliojimo dienos, bet ne vėliau kaip iki 2026 m. gruodžio 1 d.
Visai įrangai ir ją sudarančioms atskiroms prekėms turi būti suteikiama ne trumpesnė nei 12 mėnesių garantija. Tiekėjas privalo su parduodamomis prekėmis perduoti Prekių garantiją patvirtinančius dokumentus. Tiekėjas įrangos naudojimo vietoje turės užtikrinti parduotos įrangos garantinę priežiūrą ir garantinį remontą.
Garantiniu laikotarpiu Tiekėjas privalo ne ilgiau kaip per 10 darbo dienų nuo pranešimo apie gedimą dienos pašalinti gedimą, o jei to neįmanoma atlikti vietoje, išsiųsti remontuoti Tiekėjui ir pateikti Perkančiosios organizacijos atsakingam už sutarties vykdymą asmeniui išsiuntimo dokumentų kopiją.
Garantiniu laikotarpiu Tiekėjas turi užtikrinti pirkėjui konsultacijų teikimą telefonu arba nuotoliniu būdu (el. paštu ar kitokiomis nuotolinio vaizdo ir (ar) garso ryšių priemonėmis  ir (ar) kitomis elektroninių ryšių technologijų priemonėmis) pagal poreikį. 
Kartu su Pasiūlymu Tiekėjas privalo pateikti siūlomos įrangos techninių charakteristikų / parametrų reikšmes pagrindžiančius dokumentus ir/ar brošiūras ir/ar informacinius lapelius ir/ar kitą informacinę medžiagą ir/ar nuorodas į šiuos dokumentus lietuvių ir / ar anglų kalba (nuorodas į gaminio pasą, bukletą ar internetinio puslapio adresą, kuriuose Perkančioji organizacija galėtų patikrinti siūlomo gaminio charakteristikas arba pateikti atitinkamos informacijos dokumento skenuotą versiją).

Jeigu techninėje specifikacijoje nurodomas konkretus modelis ar tiekimo šaltinis, konkretus procesas, būdingas konkretaus tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms, ar prekių ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, standartai, dėl kurių tam tikriems subjektams ar tam tikriems produktams būtų sudarytos palankesnės sąlygos arba jie būtų atmesti, gali būti pateikiamas lygiavertis objektas nurodytajam. Pateikti minimalūs reikalavimai. Tiekėjai gali siūlyti geresnių charakteristikų pirkimo objektą.
Jeigu apibūdinant pirkimo objektą techninėje specifikacijoje nurodytas standartas, techninis liudijimas ar bendrosios techninės specifikacijos (Europos standartą perimantis Lietuvos standartas, Europos techninio įvertinimo patvirtinimo dokumentas, informacinių ir ryšių technologijų bendrosios techninės specifikacijos, tarptautinis standartas, kitos Europos standartizacijos organizacijų nustatytos techninių normatyvų sistemos, nacionaliniai standartai, nacionaliniai techniniai liudijimai arba nacionalinės techninės specifikacijos, susijusios su darbų projektavimu, sąmatų apskaičiavimu ir vykdymu bei prekių naudojimu), turi būti laikoma, kad kiekviena tokia nuoroda yra pateikta su žodžiais „arba lygiavertis“ ir reiškia, kad pirkėjas priima ir kitus dalyvių lygiaverčių prekių įrodymus. Lygiavertiškumo įrodymas yra tiekėjo pareiga.


DETALI TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

	Eil. 
Nr.
	Techninės specifikacijos savybė
	Minimalūs reikalavimai
	Siūlomų prekių konkretūs techniniai parametrai; tiksli nuoroda kuriame prisegtame dokumente ir jo puslapyje yra pateikta informacija apie prekę;

Gamintojas ir modelis

(Pildo tiekėjas)

	1.
	Komplektacija
	· Optomechaninių traktų rinkinys femtosekundinei lazerinio mikroapdirbimo sistemai turi būti sudarytas iš šių komponentų:
1. Preciziniai motorizuoti XY transliatoriai;
2. Mašininė rega (sutampa su pluošto ašimi);
3. Mikroskopo objektyvai;
4. f-Theta lęšis (1H);
5. 3H pluošto užvedimo optomechaninis traktas;
6. Pluošto plėtikliai (1H/3H);
· Elementai privalo būti suderinami su Pirkėjo turima lazerine mikro apdirbimo sistema, kurioje įsigyjamų elementų rinkinys būtų integruojamas praplečiant esamos sistemos funkcionalumą.
· Trumpas esamos sistemos pagrindinių komponentų aprašymas (Tiekėjo informacijai):
· 10 W, 100 fs, 1030 nm (1H) Yb:KGW femtosekundinis lazeris su integruotu 2H (515 nm) ir 3H (343 nm) harmonikų generatoriumi (tvirtinamas ant optinio stalo)
· Granito rėmas su korine plokšte (tvirtinamas ant optinio stalo)
· 1H ir 2H pluoštų užvedimas ant korinės plokštės.
· Galios valdymas motorizuotais poliarizaciniais ateniuatoriais
· 2H pluošto plėtiklis
· Galvanometrinis skaneris su f-Theta lęšiu 2H spinduliuotei.
· Motorizuotas Z transliatorius fokusavimui
· Vaizdo sekimas su kamera išilgai pluošto ašies per galvanometrinį skanerį
· Fiksuotas vakuumuojamas bandinių laikiklis.
· 3 ašių valdiklis sistemos valdymui
· Sistemos valdymas SCA programine įranga.
	Siūlomas parametras / reikšmė (įrašyti)_________.
Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ arba nuoroda ________.

	2.
	Preciziniai motorizuoti XY transliatoriai
	Nurodomas modelio pavadinimas, gamintojas
	Siūlomas parametras / reikšmė (įrašyti)_________.


	2.1
	XY transliatoriai bandinio pozicionavimui ir jų integracija
	· Motorizuotų XY transliatorių eiga ne mažesnė nei 200 mm x 200 mm (±100 mm x (±100 mm)
· Didžiausia vertikali apkrova ne mažiau kaip 15 kg
· XY pozicionavimo
· atsikartojamumas ne mažiau kaip ±1 µm 
· Tikslumas ne mažiau kaip 0.5 µm 
· Interpoliuota raiška ne blogiau nei 5 nm
· Didžiausias greitis ne mažesnis nei 2 mm/s
· Aukštis, ne daugiau nei 90 mm
· Suderinamas su valdymu per ACS Motion Control valdiklį.
· Suderinami su Pirkėjo sistemos valdymo programine įranga.
	Siūlomas parametras / reikšmė (įrašyti)_________.
Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ arba nuoroda ________.

	3.
	Mašininė rega (stebėjimui pro mikroobjektyvą)
	Nurodomas modelio pavadinimas, gamintojas
	Siūlomas parametras / reikšmė (įrašyti)_________.


	3.1
	Mašininė rega (angl. on axis) 
	· Vaizdo skaitmeninė raiška neprastesnė nei 1 M taškų.
· Apšvietimas ašinis arba analogiškas.
	Siūlomas parametras / reikšmė (įrašyti)_________.
Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ arba nuoroda ________.

	3.2
	Ašinės mašininės regos integracija 
	· Pritaikoma ne prasčiau kaip vaizdinimui per mikroobjektyvą.

· Valdymas suderinama su ne prasčiau kaip Pirkėjo sistemos valdymo programine įranga.
	Siūlomas parametras / reikšmė (įrašyti)_________.
Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ arba nuoroda ______.


	4.
	Mikroskopo objektyvo laikiklis
	Nurodomas modelio pavadinimas, gamintojas
	Siūlomas parametras / reikšmė (įrašyti)_________.


	4.1
	Mikroskopo objektyvo tvirtinimui skirtas laikiklis ir jo tvirtinimui reikalingi elementai
	· Ne mažiau kaip 6 ašių (x-y, r - sukimas, t-vertimas) precizinis reguliuojamas laikiklis
· Tirtinamas ne prasčiau kaip ant reguliuojamo ilgio strypo ant Pirkėjo motorizuoto Z transliatoriaus.
	Siūlomas parametras / reikšmė (įrašyti)_________.
Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ arba nuoroda ________.

	5.
	Mikroskopo objektyvas (veikiantis ore)
	Nurodomas modelio pavadinimas, gamintojas
	Siūlomas parametras / reikšmė (įrašyti)_________.


	5.1
	Mikroobjektyvas lazeriniam mikroapdirbimui ore 
	· Ne blogiau nei suderinamas su 1064 nm ir 532 nm bangos ilgio ultra trumpų impulsų lazerio spinduliuote.
· Pralaidumas neblogiau nei 60 % ties 1030 nm ir 515 nm
· Skaitinė apertūra nemažesnė nei 0.7
· Didinimas ne mažiau nei 100x
· Židinio nuotolis ne mažesnis nei 2 mm
	Siūlomas parametras / reikšmė (įrašyti)_________.
Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ arba nuoroda ________.

	5.2
	Mikroobjektyvo integracija sistemoje
	· Ne prasčiau nei su sriegio adapteriu (jei nesuderinamas) tvirtinimui mikroskopo objektyvo laikiklyje.
· Ne prasčiau nei 1030 nm ir 515 nm pluoštų užvedimas
	Siūlomas parametras / reikšmė (įrašyti)_________.
Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ arba nuoroda ________.

	6.
	Mikroskopo objektyvas UV (veikiantis ore)
	Nurodomas modelio pavadinimas, gamintojas
	Siūlomas parametras / reikšmė (įrašyti)_________.


	6.1
	Mikroobjektyvas lazeriniam mikroapdirbimui UV šviesa ore
	· Ne blogiau nei suderinamas su 343 nm ultra trumpų impulsų lazerio spinduliuote.
· Pralaidumas neblogiau nei 80 % ties 343 nm
· Skaitinė apertūra nemažesnė nei 0.1
· Didinimas ne mažiau nei 15x
· Židinio nuotolis ne mažesnis nei 3 mm
	Siūlomas parametras / reikšmė (įrašyti)_________.
Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ arba nuoroda ________.

	6.2
	Mikroobjektyvo integracija sistemoje
	· Ne prasčiau nei su sriegio adapteriu (jei nesuderinamas) tvirtinimui mikroskopo objektyvo laikiklyje.
· Ne prasčiau nei 343 nm pluošto užvedimas
	Siūlomas parametras / reikšmė (įrašyti)_________.
Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ arba nuoroda ________.

	7.
	Mikroskopo objektyvas (imersinis)
	Nurodomas modelio pavadinimas, gamintojas
	Siūlomas parametras / reikšmė (įrašyti)_________.


	7.1
	Mikroobjektyvas lazeriniam mikroapdirbimui skystyje ir jo integracija
	· Ne blogiau nei suderinamas su 515 nm ultra trumpų impulsų lazerio spinduliuote.
· Pralaidumas neblogiau nei 80 % ties 515 nm
· Skaitinė apertūra nemažesnė nei 1,4
· Didinimas ne mažiau nei 60x
· Darbinis atstumas nemažiau nei 0,19 mm
	Siūlomas parametras / reikšmė (įrašyti)_________.
Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ arba nuoroda ________.

	7.2.
	Mikroobjektyvo integracija sistemoje
	· Ne prasčiau nei su sriegio adapteriu (jei nesuderinamas) tvirtinimui mikroskopo objektyvo laikiklyje
· Ne prasčiau nei 515 nm pluošto užvedimas
	Siūlomas parametras / reikšmė (įrašyti)_________.
Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ arba nuoroda ________.

	8.
	Telecentrinis f-Theta lęšis
	Nurodomas modelio pavadinimas, gamintojas
	Siūlomas parametras / reikšmė (įrašyti)_________.


	8.1
	Telecentrinis f-Theta lęšis
	· Židinio nuotolis ne ilgesnis nei 130 mm
· Difrakcijos apriboto pluošto dėmės dydis ne didesnis nei 17 µm (15 mm pluošto diametrui)
· Skenuojamas plotas ne mažesnis nei 50 mm x 50 mm
· Tinkamas 1030 nm bangos ilgio spinduliuotei
· Su atspindį mažinančia danga, kurios optinio pramušimo savybės ne prastesnės nei 4 J/cm2 (1 ns, 50 Hz).
· Suderinamas naudojimui su ultra trumpų impulsų lazerio šviesa
	Siūlomas parametras / reikšmė (įrašyti)_________.
Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ arba nuoroda ________.

	8.2
	Telecentrinio f-Theta lęšio integracija
	· Ne prasčiau nei tvirtinamas ant pirkėjo gavanometrinio skanerio su sriegio adapteriu (jei nesuderinamas)
· Ne prasčiau nei 1030 nm pluošto užvedimas
	Siūlomas parametras / reikšmė (įrašyti)_________.
Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ arba nuoroda ________.

	9.
	Pluošto plėtikliai
	Nurodomi modelių pavadinimai, gamintojai
	Siūlomas parametras / reikšmė (įrašyti)_________.


	9.1
	Pluošto plėtiklis 1030 nm ir jo integracija
	· Centrinis bangos ilgis ne prasčiau nei 1030-1064 nm
· Mechaninis pluošto plėtiklis reguliuojamas plėtimas ne prasčiau nei 1x - 3x
· Įėjimo apertūra ne mažiau 10 mm
· Išėjimo apertura ne mažiau 20 mm
· Pralaidumas ne mažiau nei 95%
	Siūlomas parametras / reikšmė (įrašyti)_________.
Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ arba nuoroda ________.

	9.2
	Pluošto plėtiklis 343 nm ir jo integracija
	· Centrinis bangos ilgis ne prasčiau nei 343 nm
· Mechaninis pluošto plėtiklis reguliuojamas plėtimas ne prasčiau nei 1x - 3x
· Įėjimo apertūra ne mažiau 10 mm
· Išėjimo apertura ne mažiau 20 mm
· Pralaidumas ne mažiau nei 95%
	Siūlomas parametras / reikšmė (įrašyti)_________.
Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ arba nuoroda ________.

	9.3
	Pluošto plėtiklių integracija
	· Tvirtinami ne prasčiau nei reguliuojamuose bent dviejų ašių laikikliuose ant stovo
· Išstatomi ir suderinami su ne prasčiau 1H ir 3H pluoštais
	Siūlomas parametras / reikšmė (įrašyti)_________.
Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ arba nuoroda ________.

	10.
	Motorizuotas poliarizacinis ateniuatorius 3H
	Nurodomas modelio pavadinimas, gamintojas
	Siūlomas parametras / reikšmė (įrašyti)_________.


	10.1
	Poliarizacinis ateniuatorius
	· Centrinis bangos ilgis ne prasčiau nei 343 nm
· Reguliuojamas intensyvumo intervalas ne prasčiau nei nuo 0,5 iki 95 %
· Kampo enkoderis ne prastesnis nei absoliutus
· Galios kitimo žingsnis ne prastesnis nei 0,1%
	Siūlomas parametras / reikšmė (įrašyti)_________.
Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ arba nuoroda ________.

	10.2
	Poliarizacinio ateniuatoriaus integracija
	· Išstatomas, prijungiamas ir suderinamas su ne prasčiau kaip 3H pluošto traktu
· Valdymas suderinama su ne prasčiau kaip Pirkėjo sistemos valdymo programine įranga.
	Siūlomas parametras / reikšmė (įrašyti)_________.
Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ arba nuoroda ________.

	11.
	Optomechaninis traktas 3H
	Nurodomi modelių pavadinimai, gamintojai
	Siūlomas parametras / reikšmė (įrašyti)_________.

	11.1
	Optomechaninių elementų rinkinys ir jų integracija
	Ne prasčiau nei 343 nm pluošto atvedimas nuo lazerio iki mikroskopo objektyvo dielektriniais veidrodžiais ir optomechaniniais laikikliais
	Siūlomas parametras / reikšmė (įrašyti)_________.
Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ arba nuoroda ________.

	13.
	Priedai
	Optomechaniniai traktai privalo būti pateikti su jų prijungimui reikalingais varžtais, sriegiu adapteriais, elektrinėmis jungtimis reikalingoms sistemos integravimui.
	Siūlomas parametras / reikšmė (nereikalingą ištrinti) atitinka/ neatitinka.

Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ arba nuoroda ________.

	14.
	Instaliavimas ir mokymai
	Būtini. Pristačius sistemą ją būtina sumontuoti Pirkėjo patalpose ir atlikti ne trumpesnius nei 0,5 dienos trukmės mokymus susijusius su nauju lazerinės sistemos funkcionalumu
	Siūlomas parametras / reikšmė (nereikalingą ištrinti) atitinka/ neatitinka.

Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ arba nuoroda ________.

	15.
	Testavimas 
	Po optomechaninių traktų instaliavimo Pirkėjo lazerinėje sistemoje turi būti pademonstruotas pilnos sistemos veikimas, t.y. lazerinė abliacija visomis trimis harmonikomis naudojant galvanometrinį skaneri ir XY motorizuotus transliatorius. Medžiagas testavimui pateikia Pirkėjas. 
	Siūlomas parametras / reikšmė (nereikalingą ištrinti) atitinka/ neatitinka.

Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ arba nuoroda ________.

	16.
	Garantija 
	Po sistemos instaliavimo ne trumpiau kaip 12 mėn. 
	Siūlomas parametras / reikšmė (nereikalingą ištrinti) atitinka/ neatitinka.

Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ arba nuoroda ________.

	17.
	Sistemos brėžinys 
	Su pasiūlymu turi būti pateikiamas visos siūlomos sistemos brėžinys su išmatavimais ir instaliuojamų prietaisų nuorodomis.
	Siūlomas parametras / reikšmė (nereikalingą ištrinti) atitinka/ neatitinka.

Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ arba nuoroda ________.

	19.
	Dokumentacija
	Turi būti pateikiami pagrindinių integruojamų optomechaninių elementų aprašymai arba/ir vartotojo instrukcijos Lietuvių arba Anglų kalba. 
	Siūlomas parametras / reikšmė (nereikalingą ištrinti) atitinka/ neatitinka.

Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ arba nuoroda ________.



[bookmark: _Hlk161402181]Perkančioji organizacija vykdo „Žaliąjį pirkimą“ ir vadovaudamasi Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymo Nr. D1-401  „Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymo Nr. D1-508 „Dėl produktų, kurių viešiesiems pirkimams taikytini aplinkos apsaugos kriterijai sąrašų, Aplinkos apsaugos kriterijų ir Aplinkos apsaugos kriterijų, kuriuos perkančiosios organizacijos turi taikyti pirkdamos prekes, paslaugas ar darbus, tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo 4.4.4.4. punktu, nustato šį aplinkos apsaugos kriterijų:
Perkama Prekė turi būti ilgaamžė, funkcionali, ji ar jos sudedamosios dalys tinka naudoti daug kartų ir (ar) lengvai pataisomos  ir (ar) pakeičiamos.
Tiekėjas turi užtikrinti, kad per garantinį įrangos naudojimo laikotarpį ir bent 5 metus po garantinio laikotarpio būtų galima įsigyti originalių arba joms lygiaverčių atsarginių dalių. 

Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: 
Gamintojo ir (ar) tiekėjo techniniai dokumentai, gamintojo ir (ar) importuotojo, ir (ar) tiekėjo rašytinis patvirtinimas, saugos duomenų lapas, gamintojo bandymų ataskaita, protokolas, gamintojo ir (ar) tiekėjo deklaracija (pateikiant objektyvius įrodymus), aplinkosauginė produkto deklaracija, įrangos aprašymas, instrukcija ar skaičiavimai, pripažintos įstaigos arba paskelbtosios (notifikuotos) institucijos atlikto bandymo protokolas, priemonių ir (ar) produktų, kurie bus naudojami atlikti paslaugą ar darbą, sąrašas ir dokumentai, įrodantys, prekės atitinka nustatytus reikalavimus, arba kiti lygiaverčiai įrodymai. 


PAPILDOMI REIKALAVIMAI

Sutarties vykdymui  taikomi aplinkos apsaugos kriterijai/reikalavimai:
1. Tiekėjas privalo Prekes atvežti Pirkėjui ne kelių eismo piko valandomis, pirmadieniais − ketvirtadieniais nuo 10:00 iki 16:00 val., penktadieniais ir švenčių dienų išvakarėse nuo 10:00 iki 14:00 val. ir trumpiausiais galimais maršrutais. 
2. [bookmark: _Hlk142647099]Viešojo pirkimo ir sutarties vykdymo metu bendravimas tarp Tiekėjo ir Pirkėjo bus vykdomas tik elektroninėmis   priemonėmis (CVP IS priemonėmis, telefonu, elektroniniu paštu, ar kt.);
3. Visa dokumentacija susijusi su Sutarties vykdymu teikiama Pirkėjui ir Tiekėjui elektorinėmis priemonėmis (elektoriniu paštu ar kt.);
4.   Sutartis bus pasirašoma tik elektroninėmis priemonėmis (elektroniniu parašu);
5. Tiekėjas įsipareigoja mažinti popieriaus sunaudojimą, atsisakyti nebūtino dokumentų kopijavimo ir spausdinimo, jeigu bus naudojamos kanceliarinės prekės, jos turi būti pagamintos iš perdirbtų žaliavų arba tinkamos perdirbimui.

