## Lapas1
Atviro konkurso sąlygų 1 priedas
PRIEMONĖS, SKIRTOS INTERVENCINEI RADIOLOGIJAI V
1-20 PIRKIMO ORBJEKTO DALYS
Prekių techninė specifikacija
* Pasiūlymas, kuriame nurodyta kaina yra didesnė, bus atmestas kaip neatitinkantis pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų.
Pirkimo dalies Nr. | Pirkimo dalies pavadinimas | Mato vnt. | Maksimalus poreikis 36 mėn. | Maksimalios perkančiajai organizacijai priimtinos pasiūlymo kainos įskaitant visus mokesčius, Eur* | Techniniai reikalavimai | PVM tarifas (%) | Vieneto kaina Eur, be PVM | Bendra pasiūlymo kaina Eur, be PVM | Bendra pasiūlymo kaina Eur, su PVM | Gamintojas, komercinis prekės pavadinimas, kataloginis prekės Nr. (privaloma užpildyti) | Nuoroda į nurodytą parametrą, patvirtinantį gamintojo dokumento (katalogo/ bukleto/brošiūros/instrukcijos) puslapį, kuriame yra atžyma apie siūlomos prekės atitikimą reikalavimui (privaloma užpildyti)
1 | Kraujagyslės diliatatorius | vnt | 2400 | 15120 | 1. Ilgis 185 mm (± 1 mm). 2. Diametras 5F. 3. Metalinis pravedėjas 0,035 " (0,89 mm)
2 | Skysčių surinkimo indas | vnt | 75 | 787.5 | 1. Talpa 500 ml (± 20 ml). 2. Uždara, hermetiška, 500 ml tūrio talpa skirta panaudotiems skysčiams surinkti. Su dangteliu, su apsauga atbulinio skysčio pratekėjimui, su absorbuojančia medžiaga talpos dugne. 3. Sterilus.
3 | Infuzinis spaudimo maišelis praplovimui | vnt | 15 | 157.5 | 1. Talpa 1000 ml.
4 | Specialus indas diagnostiniams kateteriams ir pravedėjams laikyti skystyje | vnt | 30 | 157.5 | 1. Talpa 1200 ml (± 50 mm). 2. Su grioveliu priedams fiksuoti (pravedėjams, kateteriams). 3. Sterilus.
5 | Introdiuseriai su atšaka ir sklende, diliatatoriumi | vnt | 750 | 12206.25 | 1. Įmovos galas plonėjantis distaliniame gale, pagerinantis dilatatoriaus – įmovos perėjimą, sumažinantis rezistenciją punkcijos metu; 2. Dydžiai: 4F, 5F, 6F, 7F, 8F, 9F, 10F, 11F; 3. 3 padėčių sklendė; 4. Tinkančios mini vielos 0,025“, 0,035“, 0,038“; 5. Hemostatinis vožtuvas su „cross cut“ (kryžminio pjovimo) silikoniniu disku; 6. Įmovos pagal dydį yra koduotos spalva ir sunumeruotos; 7. Nėra tarpo tarp vožtuvo ir lateralinės atšakos; 8. Ilgis 10 cm; 9. Ilgis: 25 cm (±1 cm).
6 | Introdiuseriai su atšaka ir sklende, diliatatoriumi, mini viela | vnt | 750 | 14805 | 1. Įmovos galas plonėjantis distaliniame gale, pagerinantis dilatatoriaus – įmovos perėjimą, sumažinantis rezistenciją punkcijos metu; 2. Dydžiai: 4F, 5F, 6F, 7F, 8F, 9F, 10F, 11F; 3.Mini viela – pravedėja pagaminta iš Nitinolio (Nikelio – titano), galiukas tiesus ir J formos; 4. 3 padėčių sklendė; 5. Vielos ilgiai 45 cm, 80 cm; Tinkančios mini vielos 0,025“; 0,035“; 0,038“; 6. Hemostatinis vožtuvas su „Cross cut“ (kryžminio pjovimo) silikoniniu disku. 7. Ilgis 10 cm; 8. Ilgis 25 cm (±1 cm).
7 | Introdiuseriai su atšaka ir sklende, diliatatoriumi, mini viela ir adata | vnt | 750 | 15513.75 | 1. Įmovos galas suplonintas distaliniame gale, pagerinantis dilatatoriaus – įmovos perėjimą, sumažinantis rezistenciją punkcijos metu; 2. Mini viela – pravedėjas dengtas plastiku; 3. Dydžiai: 4F, 5F, 6F, 7F, 8F, 9F, 10F, 11F; 4. Vielos igis 45 cm; Tinkančios mini vielos 0, 025“; 0,035“; 5. 3 padėčių sklendė; 6. Hemostatinis vožtuvas su „Cross cut“ (kryžminio pjovimo) silikoniniu disku; 7. Įmovos pagal dydį yra koduotos spalva ir sunumeruotos; 8. Nėra tarpo tarp vožtuvo ir lateralinės atšakos; 9. Prisegamas dilatatoriaus galo užrakinimas, dydis 5F; 10. Ilgis: 10 cm (±1 cm); 11. Adata su grioveliu, aptraukta polietileno apvalkalu pagal „Flach Back“ technologiją; 12. Adatos dydis 18 Gx2 ½“.
8 | Introdiuseriai su rentgenokontrastiniais markeriais | vnt | 711 | 29862 | 1. Įmovos galas plonėjantis distaliniame gale, pagerinantis dilatatoriaus – įmovos perėjimą, sumažinantis rezistenciją punkcijos metu, dydis 4 F, 5F, 6F, 7F, 8F, 9F; 2. Introdiuseryje inkorporuotas platinos/iridžio mišinys; 3. 3 padėčių sklendė; 4. Hemostatinis vožtuvas su „cross cut“ (kryžminio pjovimo) silikoniniu disku; 5. Įmovos pagal dydį yra koduotos spalva ir sunumeruotos; 6. Nėra tarpo tarp vožtuvo ir lateralinės atšakos; 7. Prisegamas dilatatoriaus galo užrakinimas; 8. Tinkančios mini vielos 0,035" (0,89 mm) (± 0,003") (0,076 mm)) 9. Ilgis: 6 (±1 cm), 10 cm (±1 cm).
9 | Kraujagyslės uždarymo po kateterizacijos sistema | vnt | 15 | 3134.25 | Kraujagyslė uždaroma su siūlo ir mazgo pagalba, skirta nuo 5 F iki 21 F diametro punkcijos vietai užsiūti. Galimybė kateterizuoti kraujagyslę toje pačioje vietoje iš karto po sistemos panaudojimo. Manipuliacijų prietaisu metu išlieka patekimo į kraujagyslę galimybė.
10 | Hifrofiliniai kateteriai trombų aspiracijai | vnt. | 15 | 1890 | 1. 6 ir 7 Fr diametro. 2. Darbui su 0,014" (0,36 mm) pravedėju. 3. Didelio vidinio diametro: 6F ne mažesnis 0,070“; 7F ne mažesnis 0,080“; 4. Kateterio ilgis 140 cm (± 2 cm); 5. Komplektuojami su specialiu pravedėju kietintoju, per kurį galima suleisti kontrastą; 6. Pakuoti kartu su atsiurbimo švirkštu ir trombų išplovimo filtru.
11 | Žnyplės svetimkūnių šalinimui | vnt. | 3 | 992.25 | 1. Griebiančios „Alligator tipo“. 2. Ilgis ne mažiau 180 cm. 3. Diametras ne daugiau 1,8 mm, įvedimui per 7F introdiuserį.
12 | A.Renalis ir A. Carotis introdiuseriai- nukreipėjai | vnt. | 300 | 49455 | 1. Švelni, smailėjanti, atraumatinė dilatatoriaus viršūnėlė (2,0, 2,5, 5,0 cm. Atitinkamai 45, 65, 90 cm ilgio sistemų). 2. Distalinė sistemos dalis (5, 15, 35 cm atitinkamai 45, 65, 90 cm ilgio sistemų) padengta spec. Hidrofiline danga. 3. Integruotas rentgenokontrastinis markeris 5 mm nuo distalinio sistemos galo. 4. PTFE vidinė sistemos danga. 5. Nerūdijančio plieno vijų vidurinė danga. 6. Išorinė nailono danga. 7. Hemostatinis vožtuvas su „cross cut“ (kryžminio prapjovimo) silikoniniu disku. 8. Tinkamas naudoti su 0,035" (0,89 mm) pravedėju. 9. Diametrai: 6Fr, 7Fr. 10. Sistemos ilgis: 45, 65, 90 cm. (± 1 cm); 11. Distalinio galo formos: tiesus, „hockey stick“, „multipurpose“, RDC, LIMA.
13 | Specialus atraminis kateteris | vnt. | 15 | 1102.5 | 1. Ilgis 135 cm, 150 cm (± 2 cm).; 2. Vidinis diametras 0,014" (0,36 mm), 0,018" (0,457 mm), 0,035" (0,89 mm).
14 | Implantuojama vaistų įvedimo į veną sistema (Port kateteris) vieno kanalo | vnt. | 3 | 381.15 | 1. Vienkartinė, sterili, be latekso, suderinama su BMR. 2. Sistemą sudaro: anatominės delta formos titano ir epoksido rezervuaras 5-8 g. Svorio, silikono membrana, su 3 angutėmis, skirtomis saugiai fiksacijai. 3. 600-900 mm ilgio, 5-10 F skersmens 4. RO-kontrastinis PUR kateteris, padengtas atsparia trombų susidarymui medžiaga. Priedai: adata odai punktuoti, švirkštas, adata membranai punktuoti, pravedėjas, skylantis introdiuseris, tuneliatorius, fiksavimo žiedai.
15 | Laikinas tuščiosios venos priešembolinis filtras su įvedimo sistema | vnt. | 3 | 3087 | 1. Tinkami įvedimui ir ištraukimui per veną Jugularis interna. 2. Pagaminti iš kobolto chromo lydinio. 3. Skirti laikyti ne mažiau 3-jų mėn. 4. Visiškai implantuojami ,,Inkaras" įsiuvamas į poodine kišenę. 5. Nereikalinga papildoma įranga filtrui sugauti ir ištraukti. 6. Suderinami su MR. 7. Tinkami ne didesni nei 28 mm skersmens tuščiajai venai. 8. Introdiuseris: ne daugiau 10F. 9. 6F inkarinis kateteris.
16 | Periferinis stentgraftas | vnt. | 3 | 5670 | 1. Kobalto chromo stentas dengtas spec. ePTFE danga. 2. Stento ilgis 27, 37, 57 mm.; 3. Stento diametras 9, 10 mm; 4. Kateterio ilgis 75, 120 cm (± 1 cm); 5. Pravedėjas 0,035“ (0,89 mm); 6. Introdiuseris 7 F; 7. Slėgis iki 12 atmosferų; 8. Balionas su rentgeno kontrastiniais žymekliais; 9. Stentas užmautas ant OTW balioninio kateterio.
17 | Introdiuseriai skirti radialinėms arterijoms | vnt. | 900 | 16443 | 1. Įmovos galas plonėjantis distaliniame gale, pagerinantis dilatatoriaus – įmovos perėjimą, sumažinantis rezistenciją punkcijos metu; 2. Įmovos vidaus diametras: 4F, 5F, 6F (koduota pagal spalvą); 3. Įmovos ilgis: 7, 10 cm (±1 cm); 4. Tinkančios vielos gidės: 0,018“ ir 0,025“; 5. Mini vielos: ilgis 45 cm (± 1 cm), galas tiesus; 6. Adata su grioveliu, aptraukta polietileno apvalkalu pagal „Flach Back“ technologiją: 0,7 x 38 mm ir 0,9 x 38 mm.
18 | Introdiuseriai skirti radialinėms arterijoms su hidrofiline danga | vnt. | 515 | 21413.7 | 1. Įmovos galas plonėjantis distaliniame gale, pagerinantis dilatatoriaus – įmovos perėjimą, sumažinantis rezistenciją punkcijos metu; 2. Įmova padengta hidrofiline danga; 3. Įmovos vidaus diametras: 5F, 6F (koduota pagal spalvą); 4. Tinkančios vielos gidės: 0,021“ ir 0,025“; 5. Mini vielos: ilgis 45 cm ir 80 cm (± 1 cm) galas tiesus; 6. Adata su grioveliu, aptraukta polietileno apvalkalu pagal „Flach Back“ technologiją: 0,9 x 32 mm; 7. Komplektuojama su švirkštu. 8. Įmovos ilgis 7, 10 cm (±1 cm).
19 | PTKA vielos rutininėms procedūroms, totalinėms ir subtotalinėms okliuzijoms atidaryti | vnt. | 160 | 10920 | 1. Ilgis 180 cm (± 2 cm); 2. Diametro 0,014“ (0,36 mm); 3. Vielos šerdis pagaminta iš nitinolio (nikelis+titanas) užtikrinantis elastingumą; 4. Vienos dalies konstrukcija; 5. Hidrofilinė danga visame ilgyje; 6. 3 cm ilgio lankstus ir atraumatinis rentgeno kontrastinis galiukas; 7. Viela lanksti ir gero praeinamumo; 8. Tiesios formos; 9. Geras sukimo perdavimas.
20 | Hidrofiliniai koronariniai kateteriai nukreipėjai | vnt. | 15 | 472.5 | 1. Kateteris nukreipėjas dengtas hidrofiline danga per visą ilgį, išskyrus distalinę (7 cm) ilgio dalį ir proksimalinę (25 cm) ilgio kateterio dalį; 2. Išorinis poliamido skuoksnis užtikrina gerą kateterio formos išlaikymą; 3.Kateteris didelio vidinio diametro, sąlygojančio aukštą skysčio srovės pralaidumą: 5F - 0,058"/mm; 6F - 0,071"/1.80 mm; 7F - 0,082"/22.08 mm; 8F - 0,091"/2.31 mm; 4.1:1 sukimo kontrolė; 5. Dydžiai: 5F; 6F; 7F; 8F; 6. Ilgis: 100 cm. 7. Modifikacijų įvairovė: AL-0.75; 1.0; 1.5; 2.0; 3.0; AR - 1.0; 2.0; JL- 3.0; 3,5; 4.0; 4.5; 5.0; 6.0; JR- 3.0; 3.5; 4.0; 5.0; 6.0; EBU- 3.0;3.25; 3.5; 3.75; 4.0; 4.25; 4.5; 4.75; 5.0; XBRCA- 3.0; 3.5; 3.75; 4.0; 4.25; 4.5; MPA; HS; IM; LCB&RCB; TIG - 3.0; 3.5; 4.0; 4.5; 5.