TECHNINĖ SPECIFIKACIJA:

| 1 dalis „AUTOREFRAKTROMETRAS” |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Prekės pavadinimas |  | Kiekis mato vnt. | Kaina |
| Autorefraktrometras |  | 1 vnt. | 14000,00 EUR su PVM |
| Eil. Nr. | Parametrai (specifikacija) | Reikalaujamos parametrų reikšmės | Siūlomos reikšmės |
|  | Paskirtis | Akių refrakcijos ydų nustatymui |  |
|  | Matuojamos sferinės refrakcijos ribos | Ne mažiau kaip -25D iki +22D |  |
|  | Matuojamos sferinės refrakcijos žingsnis | 0.12/0.25 D, pasirinktinai |  |
|  | Matuojamos cilindrinės refrakcijos ribos | Ne mažiau kaip iki ±10D |  |
|  | Matuojamos cilindrinės refrakcijos žingsnis | 0.12/0.25 D, pasirinktinai |  |
|  | Matuojama ašis | Ne mažiau kaip 00 - 1800 |  |
|  | Matuojamas ragenos kreivumo spindulys | Prietaisas turi gebėti matuoti ragenos kreivumo spindulį bent nuo 5 mm iki 10 mm arba platesniame intervale |  |
|  | Matuojamas ragenos kreivumo spindulio žingsnis | Ne daugiau kaip 0,01 mm |  |
|  | Matuojamas ragenos refrakcinės galios riba | Prietaisas turi gebėti matuoti ragenos refrakcinės galios ribą bent nuo 33,75D iki 67,50D arba platesniame intervale |  |
|  | Minimalus matuojamo vyzdžio diametras | Ne daugiau kaip nuo 2.00 mm |  |
|  | Atstumo tarp vyzdžių matavimas | Ne mažiau kaip iki 85mm |  |
|  | Atstumo tarp vyzdžių matavimo žingsnis | Ne daugiau kaip 1 mm žingsnis |  |
|  | Galimybė matuoti ragenos diametrą | Būtinas |  |
|  | Monitorius | Lietimu valdomas LCD ar lygiavertis monitorius |  |
|  | Monitoriaus dydis | Ne mažiau 7” |  |
|  | Galimybė reguliuoti monitoriaus pasvyrimo ir pasukimo kampą vertikaliai ir horizontaliai | Būtina |  |
|  | Galimybė valdyti prietaisą, stovint pacientui už nugaros | Pageidautina |  |
|  | Automatizuotas valdymas naudojant tik ekraną | Būtinas |  |
|  | Visų matavimų rezultatų duomenų peržiūra monitoriuje, nespausdinant spausdintuvu | Būtina |  |
|  | Matavimas režimai | Automatinis (vieno mygtuko paspaudimu) ir/ar rankinis-automatinis |  |
|  | Automatinis akies suradimas | Būtinas |  |
|  | Integruota rūko sistema | Būtina |  |
|  | Rūko sistemos pasirinkimas | Būtina |  |
|  | Pasmakrio laikiklio aukščio reguliavimas | Būtinas |  |
|  | Rezultatų spausdinimas | Integruoto ar laisvai pastatomo spausdintuvo pagalba |  |
|  | Rezultatų spausdinimas atlikus tyrimą | Būtinas |  |
|  | Aparato automatinis persijungimas į budintį režimą | Pageidautina |  |
|  | Duomenų perdavimo būdai arba lygoiaverčiai: | USB; RS-232C; LAN arba Wifi |  |
|  | Maitinimas | Elektros tinklo |  |
|  | CE sertifikatas | Būtina |  |
|  | Garantinis terminas | ≥ 24 mėnesiai |  |
|  | Įrangos pristatymas ir instaliavimas | Tiekėjas patvirtinta, kad įrangos pristatymas į gydymo įstaigą, iškrovimas, pervežimas į montavimo vietą, senos įrangos išmontavimas, naujos įrangos sumontavimas, po montavimo likusių įpakavimo medžiagų išvežimas (utilizavimas), išbandymas, medicininio personalo ir/ar gydymo įstaigos inžinierių apmokymas įskaičiuotas į galutinę pasiūlymo kainą. |  |
|  | Kartu su įranga pateikiama dokumentacija | 1. Naudojimo instrukcija lietuvių ir anglų kalbomis; 2. Serviso dokumentacija lietuvių arba anglų kalbomis; 3. Užpildytas prietaiso techninis pasas. |  |

| 2 dalis „ELEKTROCHIRURGIJOS ĮRENGINYS“ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Prekės pavadinimas |  | Kiekis mato vnt. |  | Kaina |
| Elektrochirurgijos įrenginys |  | 1 vnt. |  | 12000 EUR su PVM |
| Eil. Nr. | Parametrai (specifikacija) Reikalaujamos parametrų reikšmės |  |  | Siūlomos reikšmės |
| 1. | Elektrochirurgijos įrenginys su lizdais, skirtais prijungti įvairių standartų kabelių jungtis. Su galimybe prijungti nervų testavimo moduli, skirtą nervo lokalizavimui |  |  |  |
| 2. | Būtini pjovimo rėžimai: |  |  |  |
| 2.1. | Monopoliarinis audinius tausojantis pjovimas su įtampos reguliavimu, skirtas visiems elektrai laidiems audiniams |  |  |  |
| 2.2. | Monopoliarinis audinius tausojantis pjovimas, skirtas pjovimui vandenyje ir riebaliniuose audiniuose. |  |  |  |
| 2.3. | Bipoliarinis pjovimas su įtampos reguliavimu. |  |  |  |
| 3. | Būtini koaguliavimo rėžimai: |  |  |  |
| 3.1. | Monopoliarinis "forsuotas" (efektyvus) koaguliavimas |  |  |  |
| 3.2. | Monopoliarinis "purškiantis" (bekontaktis) koaguliavimas |  |  |  |
| 3.3. | Monopoliarinis "klasikinis" koaguliavimas, skirtas audinių sluoksnių disekcijai |  |  |  |
| 3.4. | Monopoliarinis "minkštas" koaguliavimas, apsaugantis audinius nuo karbonizacijos |  |  |  |
| 3.5. | Bipoliarinis "minkšto" koaguliavimo režimas, apsaugantis audinius nuo karbonizacijos |  |  |  |
| 4. | Kiti parametrai: |  |  |  |
| 4.1. | Galios nustatymas | Reguliuojama išėjimo galia |  |  |
| 4.2. | Ekranas informacijos pateikimui | Ekranas su darbo parametrų atvaizdavimu |  |  |
| 4.3. | Programos pjovimui bei koaguliacijai | Būtina |  |  |
| 5. | Priedai: |  |  |  |  |
| 5.1. | Kojinis jungiklis monopoliarui (su pedalu/pedalais) |  | 1 vnt. |  |  |
| 5.2. | Jungiamasis kabelis neutraliems elektrodams (daugkartinis) |  | 1 vnt. |  |  |
| 5.3. | Neutralūs vienkartiniai elektrodai |  | 100 vnt. |  |  |
| 5.4. | Monopolinė daugkartinė rankena su mygtukais |  | 10 vnt. su tinkančia jungtimi |  |  |
| 5.5. | Bipolinis kabelis > 3 m |  | Nemažiau kaip 6 vnt. |  |  |
| 5.6. | Elektrodas |  | 10 vnt. su tinkančia jungtimi |  |  |
| 5.7. | Bipoliniai elektrokoaguliaciniai pincetai Skirti smulkių audinių koaguliacijai Suderinami su siūlomu elektrochirurginiu įrenginiu |  | >7 vnt. |  |  |
| 5.8. | Monopoliniai adatiniai elektrodai skirti smulkioms procedūroms (pvz. dermatologinėms ar oftalmologinėms) Suderinami su siūlomu elektrochirurginiu įrenginiu |  | >3 vnt. |  |  |
| 6. | CE ženklinimas |  | Būtina |  |  |
| 7. | Garantija: |  | >24 mėn. |  |  |
| 8. | Vartotojo instrukcija |  | Būtina |  |  |
| 9. | Darbuotojų apmokymas |  | Būtinas |  |  |

| 3 dalis „KOMPIUTERINIS PERIMETRAS” |  |  |
| --- | --- | --- |
| Prekės pavadinimas | Kiekis mato vnt. | Kaina |
| Kompiuterinis perimetras | 1 vnt. | 25000 EUR su PVM |
| Eil. Nr. | Techninis reikalavimas (TS) | PASTABOS |
|  | Paskirtis – regos lauko tyrimui (statinis perimetras) |  |
|  | Testai: 10-2, 24-2, 30-2 ir t.t. |  |
|  | Testavimo algoritmai arba lygiaverčiai: standartinis, greitas ir t.t. |  |
|  | Viršslenkstiniai (screening) testai centrinio ir periferinio regos lauko įvertinimui. |  |
|  | Statinis testavimas – būtinas. |  |
|  | Stimulo dydžiai pagal Goldmann (ne mažiau kaip III) arba lygiaverčiai |  |
|  | Stimulo spalva – balta ar lygiavertė; papildomi spalviniai stimulai gali būti siūlomi. |  |
|  | Paciento fiksacijos kontrolė, užtikrinanti tyrimo patikimumą (žvilgsnio sekimas, mirksėjimo sekimas) |  |
|  | Programinė analizė turi apimti: rezultatų palyginimą, progresijos vertinimą arba lygiaverčius analizės metodus |  |
|  | Duomenų saugojimas, eksportas ir integracija – būtina (pvz.: per USB, tinklą bei DICOM arba lygiaverčius sprendimus) |  |
|  | Komplekte turi būti kompiuterinė darbo vieta ir visa įrangos veikimui reikalinga programinė įranga. |  |
|  | Spausdinimas arba spausdintuvas komplekte |  |
|  | CE ženklinimas |  |
|  | Garantija ≥24 mėn. |  |

| 4 dalis „MIKROSKOPAS“ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Prekės pavadinimas |  | Kiekis mato vnt. | Kaina |
| Mikroskopas |  | 1 vnt. | 6000 EUR su PVM |
| Eil. Nr. | Specifiniai reikalavimai | Techninės charakteristikos ir parametrai | Pastabos |
|  | Tubusas | Trinokuliarinis ar lygiavertis tubusas: du išėjimai okuliarams ir vienas – kamerai. |  |
|  | Tubuso pasvirimo kampas | Pasvirimo kampas <30°. |  |
|  | Okuliarų tarpvydzinis atstumas | Reguliuojamas intervale ne siauresniame kaip 48 mm – 75 mm |  |
|  | Okuliarai | Būtinas didinimas 10x |  |
|  | Šviesos srauto paskirstymas | Būtinas: kamerai ir okuliarams |  |
|  | Regos laukas | >22 mm |  |
|  | Apšvietimas | Būtinas |  |
|  | Objektyvų revolveris | >5 pozicijų |  |
|  | Kondensorius | Pilnas Köhler tipo arba lygiavertis apšvietimas, ne žemesnės kaip Abbe klasės kondensorius, kondensoriaus skaitinė apertūra (N.A.) ne mažiau kaip 0.9/1,25 |  |
|  | Mėginio stalelis | Stalelio išmatavimai ne mažesni kaip 180 x 130 mm. X-Y eiga ne mažesnė kaip 75 x 50 mm |  |
|  | Objektyvai | Komplekte su mikroskopu turi būti pateikti >5 objektyvai (pvz.: 4x, 10x, 20x, 40x, 100x skirtas darbui su aliejumi), ne žemesnės kaip Plan Achromat (ar lygiavertės) klasės |  |
|  | Filtrai | Komplekte turi būti >3 spalvų filtrų rinkinys (pvz.: mėlynas, žalias ir geltonas ir t.t.), skirtas naudoti su mikroskopo apšvietimo sistema |  |
|  | Apsauga nuo dulkių | Privalo būti apsauginis gaubtas nuo dulkių – uždengti visą mikroskopą. |  |
|  | CE ženklinimas | Būtinas |  |
|  | Garantija | >24 mėnesiai |  |

| 5 dalis „GINEKOLOGINIS MORCELIATORIUS” |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Prekės pavadinimas |  | Kiekis mato vnt. | Kaina |
| Ginekologinis morceliatorius |  | 1 vnt. | 12000 EUR su PVM |
| Eil. Nr. | Techninis reikalavimas | Reikalavimo reikšmė | Pastabos |
|  | Prietaiso tipas | Ginekologinis morceliatorius |  |
|  | Paskirtis | Skirtas audinių smulkinimui laparoskopinių ginekologinių operacijų metu (histerektomija, miomektomija) |  |
|  | Sistema | Kompaktiška, elektrinė morceliatoriaus sistema su valdymo bloku |  |
|  | Valdymas | Intuityvus valdymas su valdymo pultu ir kojiniu pedalu |  |
|  | Greičio reguliavimas | Tolydus sukimosi greičio reguliavimas ir iš anksto nustatytos programos |  |
|  | Sukimosi greitis | ≥ 800 aps./min. |  |
|  | Programos | >3 iš anksto nustatytos darbo programos |  |
|  | Variklis | Elektroninis (brushless ar lygiavertis) variklis, autoklavuojamas |  |
|  | Kabelio ilgis | ≥ 2,5 m |  |
|  | Instrumentų diametrai | >12 mm |  |
|  | Pjovimo vamzdeliai | Daugkartinio naudojimo pjovimo vamzdeliai (peiliukai) |  |
|  | Apsaugos sistema | Integruota audinių pozicionavimo sistema, apsauganti nuo nekontroliuojamo audinių sukimosi |  |
|  | Komplektacija | Komplektuojamas su visais reikalingais priedais saugiam darbui |  |
|  | Troakaras | ≥ 12 mm su apsauginiu vožtuvu |  |
|  | Sandarinimo sistema | Membraninės ir kitos sandarinimo tarpinės |  |
|  | Ergonomika | Ergonomiška rankena su šilumos izoliacija |  |
|  | Sterilizacija | Instrumentai turi būti tinkami sterilizacijai (autoklavavimui) |  |
|  | CE ženklinimas | Būtina |  |
|  | Garantija | ≥ 24 mėnesiai |  |
|  | Mokymai | Vartotojų apmokymas įskaičiuotas |  |
|  | Įdiegimas | Pristatymas, instaliavimas ir paleidimas įtraukti į kainą |  |

| 6 dalis „ARTROSKOPINĖ SKYSČIŲ VALDYMO POMPA” |  |  |
| --- | --- | --- |
| Prekės pavadinimas | Kiekis mato vnt. | Kaina |
| Artroskopinė skysčių valdymo pompa | 1 vnt. | 7720,00 EUR SU PVM |
| Pavadinimas | Techniniai parametrai |  |
| Tipas | Ratukinis ar lygiavertis |  |
| Reguliuojamas įtekėjimas | Būtina |  |
| Savitestavimo sistema (angl. „self-test“) kiekvieno įjungimo metu | Būtina |  |
| Automatinis instrumentų atpažinimas optimizuotam srauto reguliavimui | Būtina |  |
| Ekranas | Lietimui jautrus arba mygtukinis valdymas |  |
| Slėgio reguliavimo ribos: | Slėgio reguliavimo ribos ne siauresnės nei 5–150 mmHg, reguliavimas kas 5 mmHg |  |
| Skysčio padavimo srautas: | ≥ 1,5 l/min. |  |
| Galimybė valdyti nuotoliniu būdu | Būtina |  |
| CE ženklinimas | Būtina |  |
| Garantija: | >24 mėn. |  |
| Komplekte: | Vienkartinių žarnelių rinkinys irigacijai ≥ 20 vnt. |  |
| Artroskopinė irigacinė sistema pompai Kontroliuoja skysčių įtekėjimą ir slėgio palaikymą, atliekant artroskopines operacijas. Suderinta su siūloma pompa. Vienkartinės. | 300 vnt. (perkama pagal poreikį 24 mėnesius) |  |